Pyrzyce, dnia 20.11.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 „Zakupu i dostawy wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
Wideolaryngoskopy – załącznik nr 1
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop do trudnej intubacji występujący na rynku polskim od kilku lat, o ugruntowanej pozycji, z wielorazową, wymienną optyką oraz łyżkami jednopacjentowymi/jednorazowymi.

Właściwości wideolaryngoskopu:
1. Moduł monitora:
- w pełni wielorazowy
- kolorowy monitor (wyświetlacz) LCD, dotykowy, o przekątnej 2,4 cala
- możliwość podłączenia z monitorem zewnętrznym, w celu przeniesienia aktualnego obrazu z wyświetlacza wideolaryngoskopu
- bez pamięci wewnętrznej do zapisu zdjęć i filmów
- bez możliwości robienia zdjęć i nagrywania filmów
- wskaźnik naładowania, w postaci świecącej się diody, informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii
- zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok. 90 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 4,5 h pracy, bez ładowarki sieciowej z uwagi na zasilanie bateryjne
- brak konieczności ładowania monitora, ze względu na zasilanie bateryjne AAA (3 szt.)
- urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60
sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię
2. Optyka:
- wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona we wskaźnik naładowania, w postaci świecącej się diody, informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii
- monitor/wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojeścią
- zasilanie bateryjne AAA (3 szt.)
- w pełni naładowane baterie wystarczają na ok. 90 min pracy
- automatyczne wyłączenie po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię
- brak ładowania, ze względu na zasilanie bateryjne
- przy braku użytkowania, ba
- brak możliwości stosowania w środowisku MRI
- końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem
3. Jednorazowe łyżki:
- łyżki dostępne w dwóch wersjach dla dorosłych:
- z kanałem prowadzącego rurkę intubacyjną – 20 sztuk w zestawie
- bez kanału prowadzącego rurkę intubacyjną – 20 sztuk w zestawie
- obecność łyżek do trudnej intubacji, dzięki obecności kanału prowadzącego rurkę intubacyjną (6.0 – 8.0 mm) do oskrzeli
- łyżki o specjalnej budowie, zapobiegające penetracji strun głosowych, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły
- łyżki z kanałem wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic
4. Stacja dokująca/ładowarka
- brak stacji dokującej/ładowarki, ze względu na zasilanie bateryjne AAA (3 szt.)

Zestaw zawiera łyżki z kanałem prowadzącym rurkę dotchawiczą –20 szt. oraz łyżki standardowe – 20 szt., monitor (wyświetlacz) mocowany na rękojeści – 1szt., przewód do połączenia z monitorem, w celu przeniesienia aktualnego obrazu do zewnętrznego monitora – 1szt., baterie (AAA) – 9szt., bateryjną rękojeść – 1szt..

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.