## Specyfikacja
Załącznik do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem mebli laboratoryjnych i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do Centrum Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Wyposażenie laboratoryjne – 1 kpl.
Modyfikacje: pom. G2/9 - pozycja 1 - pkt. 8, 11
Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość sztuk/kpl.
PARTER
G1/4 Pokój wstępnej obróbki i rozdziału materiału biologicznego
Pozycja 1 – Stół z umywalką 600x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x800 mm, z jedną umywalką ceramiczną, nakładaną w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa. | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x800x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
4 | Szafka 600 bez blatu, wisząca, laminowana, prawa
Pozycja 2 – Stół ze zlewem 900x800x900 mm - 1 kpl
1 | Ociekacz kpl. 900 mm | 1
2 | Nadstawka ścienna kpl. 900 mm | 1
3 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 900x800 mm, z jedną komorą ze stali nierdzewnej, podklejaną o wymiarach wew. min. 380x380x250 mm – w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią laboratoryjną łokciową. Komora z lewej strony | 1
4 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm | 1
5 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
6 | Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana – prawa | 1
7 | Szafka 600 bez blatu, wisząca, laminowana, prawa
Pozycja 3 – Stół roboczy 660x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 660 wisząca, laminowana, pełna –(1 półka) (otwierana na lewo) | 1
2 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
3 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 660x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
4 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 660x800x860 mm | 1
5 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana | 1
Pozycja 4 – Stół roboczy narożny 2400/1400x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa - 2 szt. | 1
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa - 2 szt. | 1
3 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2400/1400x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
6 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – lewa | 1
G1/3 Pokój pobrań materiału biologicznego
Pozycja 1 – Szafa laboratoryjna 600 mm - 1 szt.
1 | Szafa laboratoryjna laminowana o gabarytach 600x560x1900 mm, przeszklona z półkami | 1
Pozycja 2 – Szafka wisząca 600x300x600 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
2 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
Pozycja 3 – Stół laboratoryjny 1200x600x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa | 1
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
3 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600 x860 mm | 1
6 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana -2 szt. | 2
Pozycja 4 – Stół z umywalką 600x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x600 mm, z jedną umywalką ceramiczną, nakładaną w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa. | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x600x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
4 | Nad umywalką lustro z bezpiecznymi krawędziami o wymiarach (szer. x wys.): 600 x 800 mm (wymiar potwierdzić podczas wizji lokalnej)
Pozycja 5 – Stół roboczy 1500x800x750 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x800 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x730 mm | 1
3 | Szafka 400 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana - do stołu do pracy siedzącej | 1
Pozycja 6 – Stolik zabiegowy - 1 szt.
1 | Stolik zabiegowy przejezdny o gabarytach (676x440x700-800) mm ±4%. Blat górny oraz półki o regulowanej wysokości wykonane są ze stali nierdzewnej gat. min. AISI 304. | 1
G1/21 Magazyn odczynników
1 | Regał magazynowy wykonany ze stali niedzewnej, otwarty, 900x600x2500 mm - 5 szt. | 5
G1/13 Pom. Porz.
| Pozycja 1 – Regał magazynowy - 1 szt. | 1
1 | Regał magazynowy otwarty 1000x600x2500 mm
Pozycja 2 – Szafka zlewozmywakowa - 1 szt.
1 | Szafka 600 z drzwiczami, laminowana - do zlewozywka znajdującego się w pomieszczeniu
G1/19 Pom. Odpady medyczne
Pozycja 1 – Szafka zlewozmywakowa - 1 szt.
1 | Szafka 600 z drzwiczami, laminowana - do zlewozywka znajdującego się w pomieszczeniu
Pozycja 2 – Regał magazynowy - 1 szt.
2 | Regał magazynowy otwarty 1000x600x2500 mm
I PIĘTRO
G2/9 F3 Laboratorium izolacji kwasów nukleinowych
Pozycja 1 – Dygestorium 1500 - 1 kpl
1 | Urządzenie fabrycznie nowe.
2 | Wymiary w zakresie: szerokość 1500 - 1550 mm, głębokość 890 - 900 mm, wysokość całkowita 2400 mm (łącznie z otwartym oknem).
3 | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali malowanej proszkowo powłoką epoksydową chemoodporną
4 | Do wykonania dygestorium nie użyto materiałów palnych czy drewnopochodnych.
5 | Blat roboczy: a) wykonany z litego spieku ceramicznego ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, z przednią częścią blatu o profilu poprawiającym aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu, b) wyposażony w zlewik ceramiczny o wymiarach min. 300x150 mm (otwór w blacie - min. 280 x 80 mm – podklejony od spodu), c) z podblatową listwą armaturową wykonaną ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, wyposażoną 2 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44) oraz w 2 x zawór wody.
6 | Wylewki wody importowane, powlekane chemoodpornym poliamidem 11, charakteryzującym się n/w właściwościami: a) barwa: szary RAL 7035. b) temperatura topnienia co najmniej: 184 - 186 °C c) średnia grubość powłoki min.: 250 - 300 mikronów d) twardość według Shore'a D do 20 °C, co najmniej 75 e) zapalność: samo gasnący
7 | Oświetlenie komory: a) wykonane w wersji min. IP 44 b) znajduje się poza obrębem komory roboczej, a sterowanie odbywa się za pomocą panelu czujnika przepływu powietrza.
8 | Dygestorium wyposażone: a) w klapę (znajdującą się w suficie) umożliwiającą redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z PN EN 14175, b) w kanał wentylacyjny w postaci systemu podwójnej tylnej ściany, wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo powłoką epoksydową chemoodporną lub moduł wyciągu powietrza oparty na kolumnach wyciągowych c) w okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego, wykonane w ramie ze stali z systemem AFP, d) w dolną, metalową, wentylowaną, malowaną farbą proszkową szafkę, osadzoną w stelażu stalowym, szafka o podwyższonej odporności chemicznej z możliwością przechowywania substancji chemicznych, e) w wentylator oraz w gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne
9 | Instalacją 50 mm PP do odprowadzenia ścieków
10 | Gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne
11 | Urządzenie spełniające wymagania norm PN EN 14175 i PN EN EN61010-1 lub rownoważnych potwierdzonych deklaracją zgodności z w/w normą.
12 | Czujnik przepływu powietrza typu Q-Flow Advanced lub równoważny z n/w funkcjami: a) wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LED wskazujący bieżący przepływ powietrza w m/s b) wyposażony w akumulator buforowy posiadający funkcję pracy ciągłej także po zaniku napięcia zasilania. W przypadku całkowitego rozładowania i utrzymującego się przez dłuższy czas zaniku napięcia zasilania akumulator posiada zabezpieczenie przed uszkodzeniem. c) kontrolą wraz z sygnalizacją akustyczną i optyczną oraz alarmu w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, d) sygnalizacją dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), e) alarmem w przypadku zbyt wysoko podniesionego okna, f) informacją o stanie zaniku napięcia zasilania z sygnalizacją optyczną, g) sygnalizacji stanów alarmowych i awaryjnych, a także możliwość ich kontroli h) możliwością sterowania oświetleniem i pracą wentylatora poprzez przyciski (wł./wył.).
Pozycja 2a – Stół roboczy 1260x800x2400 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1260 i wysokości 2400 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 2 x RJ | 1
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 2 szt. | 2
3 | Szafka 630x400x600 mm wisząca, laminowana, pełna – lewa (1 półka) | 1
4 | Szafka 630x400x600 mm wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
5 | Wspornik półek tylny 1260 mm | 1
6 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
7 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm | 1
8 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana - 2 szt. | 2
Pozycja 2b – Stół przyścienny 660x800x2400 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 660 i wysokości 2400 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 2 x RJ | 1
2 | Szafka 660 wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
3 | Wspornik półek tylny 660 mm | 1
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 660x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
5 | Stół roboczy wzmocniony- stelaż A - kształtny o gabarytach 660x750x860 mm | 1
6 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana | 1
Pozycja 3 - Stół roboczy 1000x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1000x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1000x600x860 mm, w dolnej części półka laminowana, przejezdny | 1
Pozycja 4 - Stół roboczy 800x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 800x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 800x750x860 mm | 1
3 | Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – lewa | 2
4 | Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
5 | Pozycja 5 - Stół ze zlewem i umywalką 1200x800x900 mm - 1 kpl
6 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa, szafka z półką na dole | 1
7 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – prawa, szafka z półką na dole | 1
8 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
9 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x800 mm, z jedną komorą ze stali nierdzewnej, podklejana o wymiarach wew. 380x380x250mm – w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią laboratoryjną łokciową oraz baterią i umywalką. Zlew z lewej strony, umywalka ceramiczna z prawej z baterią stojącą jednouchwytową | 1
10 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
11 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
12 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
Pozycja 6 – Stół roboczy 1260x800x2400 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1260 i wysokości 2400 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 4x RJ | 1
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 2 szt. | 2
3 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – lewa (1 półka) | 1
4 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
5 | Wspornik półek tylny 1260 mm | 1
6 | Półka kpl. szklana przyścienna 1260x345 mm | 1
7 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
8 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1260x800x860 mm | 1
9 | Szafka 400 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana | 1
10 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1260 | 1
Pozycja 7 – Stół roboczy 600x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 900 wisząca, laminowana, pełna – 2 x drzwi (1 półka) | 1
2 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
3 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym - 3 szt. | 3
4 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm - 3 szt. | 3
5 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – Lewa - 3 szt. | 1
Pozycja 8 – Stół roboczy 1500x800x900 mm - 2 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x800 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 2
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm | 2
3 | Szafka 400 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana | 2
G2/8 Śluza
Pozycja 1 – Stół z umywalką 600x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x600 mm, z jedną umywalką ceramiczną, nakładaną w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym. Bateria umywalkowa łokciowa | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x600x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
4 | Osłona boczna do stołu 150x736 mm | 1
5 | Nad umywalką lustro z bezpiecznymi krawędziami o wymiarach (szer. x wys.): 600 x 800 mm (wymiar potwierdzić podczas wizji lokalnej)
G2/10 Śluza
Pozycja 1 – Stół z umywalką 600x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x600 mm, z jedną umywalką ceramiczną, nakładaną w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym. Bateria umywalkowa łokciowa | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x600x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
4 | Osłona boczna do stołu 150 x736 mm | 1
5 | Nad umywalką lustro z bezpiecznymi krawędziami o wymiarach (szer. x wys.): 600 x 800 mm (wymiar potwierdzić podczas wizji lokalnej)
G2/11 F4 Laboratorium PRE-PCR
Pozycja 1 – Stół pod aparaturę 600x1000x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x1000 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 600x1000x860 mm, w dolnej części półka laminowana, przejezdny z możliwością blokownia kół | 1
Pozycja 2 – Stół roboczy 1200x800x1900 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1200 i wysokości 1900 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 4 x RJ | 1
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 2 szt. | 2
3 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – lewa (1 półka) | 1
4 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
5 | Wspornik półek tylny 1260 mm | 1
6 | Półka kpl. Z laminatu przyścienna 1260x345 mm | 1
7 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
8 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
9 | Szafka 600 bez blatu, z otwierana na prawą ostonę, podwieszana, laminowana, z półką - 1 szt. | 2
Pozycja 3 – Stół przyścienny 600x800x1900 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 600 i wysokości 1900 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 2 x RJ | 1
2 | Szafka 660 wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
3 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 1 szt.
4 | Wspornik półek tylny 660 mm | 1
5 | Półka kpl. szklana przyścienna 660x345 mm | 1
6 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
7 | Stół roboczy wzmocniony- stelaż A - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm | 1
8 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana | 1
Pozycja 4 – Stół przyścienny 960x800x1900 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 960 i wysokości 1900 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V | 1
2 | Wspornik półek tylny 960 mm | 1
3 | Półka kpl. Z laminatu przyścienna 960x345 mm | 1
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 960x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
5 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 960x750x860 mm | 1
6 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 960 | 1
Pozycja 5 – Stół przyścienny 1260x800x1900 mm - 2 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1260 i wysokości 1900 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 2 x RJ | 2
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 2 szt. | 4
3 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – lewa (1 półka) | 2
4 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 2
5 | Wspornik półek tylny 1260 mm | 2
6 | Półka kpl. szklana przyścienna 1260x345 mm | 2
7 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 2
8 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm | 2
9 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana - 1 szt. | 4
Pozycja 6 – Stół wyspowy 1200x1650x1900 mm - 3 kpl
1 | Przystawka wyspowa o szerokości 1200 mm, bez mediów, 4 x gniazda 230 V, 2 x RJ 45 | 3
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 2 szt. | 6
3 | Półka kpl. laminowana wyspowa 1200x275 - 4 szt. | 12
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 (tutaj firma musi powiedzieć jaka powinna być głębokość płyty do tych zestawionych stołów z przystawkami) mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym - 2 szt. | 6
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm - 2 szt. | 6
6 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200 - 2 szt. | 6
7 | Szafka 400 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana - 2 szt. | 6
8 | Osłona boczna do stołu 150x736 mm | 2
Pozycja 7 – Stół przyścienny 760x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 760x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 760x750x860 mm | 1
3 | Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, laminowana – prawa | 1
Pozycja 8 – Stół roboczy ze zlewem 1200x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa | 1
3 | Wspornik półek tylny 1200 mm | 1
4 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x800 mm, z jedną komorą ze stali nierdzewnej, podklejana o wymiarach wew. 380x380x250 mm – w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią i umywalką. Zlew z lewej strony, umywalka ceramiczna z baterią stojącą jednouchwytową z prawej | 1
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
6 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
7 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
Pozycja 9 – Stół przyścienny 1200x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa | 1
3 | Wspornik półek tylny 1200 mm | 1
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
6 | Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
Pozycja 10 – Stół przyścienny 2000x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa - 1 szt | 1
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa - 2 szt. | 2
3 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym - 2 szt. | 2
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm - 2 szt. | 2
6 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana - 1 szt. | 4
7 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – Lewa | 1
8 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
9 | Osłona boczna do stołu 150x736 mm | 1
Pozycja 11 – Stół przejezdny 800x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 800x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 800x750x860 mm, w dolnej części półka laminowana, przejezdny | 1
G2/4 Magazyn Odczynników
1 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej otwarty o wym.: 1000x600x2500 mm - 3 szt. | 3
G2/2 Zmywalnia
Pozycja 1 – Stół z umywalką 600x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x800 mm, z jedną umywalką ceramiczną, nakładaną w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
4 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, z dzwiczkami i półką – prawa
Pozycja 2 – Stół ze zlewem 1200x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x800 mm, z 2 komorami ze stali nierdzewnej, podklejanymi o wymiarach wew. 380x380x250mm – w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią laboratoryjną łokciową 2x | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
4 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
5 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, z dzwiczkami i półką – prawa
6 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, z dzwiczkami i półką – lewa
Pozycja 3 – Stół przyścienny 1560x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1560x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1560x750x860 mm | 1
3 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana | 4
Pozycja 4 – Stół przyścienny 1240x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa | 1
3 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
4 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1240x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
5 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1240x750x860 mm | 1
6 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – lewa | 1
7 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
G2/1 F1+F2 Laboratorium do biobankowania
Pozycja 1 - Stół ze zlewem i umywalką 1200x750x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa | 1
3 | Listwa do zawieszenia szafki | 1
4 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z jedną komorą ze stali nierdzewnej, podklejana o wymiarach wew. 380x380x250mm – w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią laboratoryjną łokciową oraz baterią i umywalką. Zlew z prawej strony, umywalka ceramiczna z baterią stojącą jednouchwytową z prawej. | 1
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x650x860 mm | 1
6 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
7 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
Pozycja 2 - Stół przejezdny 1500x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x800 mm, ze stali odpornej na korozję (nierdzewnej) gat. min. AISI 304, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm, przejezdny | 1
3 | Szafka 600 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana - 1 szt. | 6
G2/15 Laboratorium Seq
Pozycja 1 - Stół roboczy 1500x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm | 1
3 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – Lewa | 1
4 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
5 | Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
6 | Osłona boczna do stołu 150x736 | 1
Pozycja 2 - Stół ze zlewem i umywalką 1200x800x900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
5 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa | 1
6 | Wspornik półek tylny 1200 mm | 1
7 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x800 mm, z jedną komorą ze stali nierdzewnej, podklejana o wymiarach wew. 380x380x250mm – w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią i umywalką. Zlew z lewej strony, umywalka ceramicznaz baterią stojącą jednouchwytową z prawej | 1
8 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x800x860 mm | 1
9 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa | 1
10 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
Pozycja 3 - Stół przyścienny 900x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 900x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm | 1
3 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
Pozycja 4 - Stół wyspowy 1200x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym - 2 szt. | 4
2 | Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm, w dolnej części półka laminowana, przejezdny - 2 szt. | 4
Pozycja 5 - Stół wyspowy 1200x600x900 mm - 1 kpl
3 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym - 2 szt. | 2
4 | Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 1000x600x860 mm, w dolnej części półka laminowana, przejezdny - 2 szt. | 2
G2/14 Śluza
Pozycja 1 – Stół z umywalką 600x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x600 mm, z jedną umywalką ceramiczną, nakładaną w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym. Bateria umywalkowa łokciowa | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x600x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
4 | Nad umywalką lustro z bezpiecznymi krawędziami o wymiarach (szer. x wys.): 600 x 800 mm (wymiar potwierdzić podczas wizji lokalnej)
G2/12 Śluza
Pozycja 1 – Stół z umywalką 600x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x600 mm, z jedną umywalką ceramiczną, nakładaną w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym. Bateria umywalkowa łokciowa | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x600x860 mm | 1
3 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
4 | Nad umywalką lustro z bezpiecznymi krawędziami o wymiarach (szer. x wys.): 600 x 800 mm (wymiar potwierdzić podczas wizji lokalnej)
G2/13 F5 Laboratorium Post-pcr
Pozycja 1 – Stół roboczy 800x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 800x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy - stelaż A - kształtny o gabarytach 800x750x860 mm | 1
3 | Szafka 600 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana
Pozycja 2 – Stół przejezdny 600x600x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 600x600x860 mm, w dolnej części półka laminowana, przejezdny | 1
Pozycja 3 – Stół aparaturowy 900x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 900x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół pod aparaturę - stelaż A - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm, w dolnej części półka laminowana | 1
Pozycja 4 – Stół roboczy 400x800x900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 400x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 400x750x860 mm | 1
3 | Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
Pozycja 5 – Stół ze zlewem i umywalką 1200x800x 900 mm - 1 kpl
1 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa,
2 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – prawa,
3 | Listwa do zawieszenia szafki
4 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x800 mm, z jedną komorą ze stali nierdzewnej, podklejana o wymiarach wew. 380x380x250mm – w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią laboratoryjną łokciową oraz baterią i umywalką. Zlew z lewej strony, umywalka ceramiczna z baterią stojącą jednouchwytową z prawej.
5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm
6 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – prawa
7 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa
Pozycja 6 – Stół przyścienny 1200x800x900 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1200 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V | 1
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 | 1
3 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna – lewa | 1
4 | Szafka 600x300x600 wisząca, laminowana, pełna - prawa | 1
5 | Wspornik półek tylny 1200 mm | 1
7 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
8 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
9 | Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana – lewa | 1
Pozycja 7– Stół przyścienny 1200x800x1900 mm - 1 kpl
1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
3 | Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
4 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200 | 1
5 | Pozycja 8– Stół przyścienny 1200x800x900 mm - 1 kpl
6 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
7 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1
8 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – prawa | 1
Pozycja 9 – Stół roboczy 1260x800x1900 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1260 i wysokości 1900 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 4 x RJ | 1
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 2 szt. | 2
3 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – lewa (1 półka) | 1
4 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
5 | Wspornik półek tylny 1260 mm | 1
6 | Półka kpl.z laminatu przyścienna 1260x345 mm | 1
7 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
8 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm | 1
9 | Szafka 400 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana | 1
10 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1260 | 1
Pozycja 10 – Stół roboczy 1260x800x1900 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1260 i wysokości 1900 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 4 x RJ | 1
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 - 2 szt. | 2
3 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – lewa (1 półka) | 1
4 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
5 | Wspornik półek tylny 1260 mm | 1
6 | Półka kpl. Z laminatu przyścienna 1260x345 mm | 1
7 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
8 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż C - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm | 1
9 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana – Lewa | 1
Pozycja 11 – Stół roboczy 1260x800x1900 mm - 1 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1260 i wysokości 1900 mm, bez mediów, 2 x 2 gniazda 230 V, 4 x RJ | 1
2 | Lampa kpl. do przystawek 600 | 1
3 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – lewa (1 półka) | 1
4 | Szafka 630x300x600 mm wisząca, laminowana, pełna – prawa (1 półka) | 1
5 | Wspornik półek tylny 1260 mm | 1
6 | Półka kpl. Z laminatu przyścienna 1260x345 mm | 1
7 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
8 | Stół roboczy wzmocniony - stelaż C - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm | 1
9 | Szafka 400 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana | 1
10 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1260 | 1
Pozycja 12 – Stół roboczy 1500x800x1900 mm - 2 kpl
1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1500 mm, bez mediów, 3 x gniazda 230 V, 2 x RJ 45 | 2
2 | Półka kpl. Z laminatu przyścienna 1500x345 mm - 2 szt. | 4
3 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x800 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 2
4 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm - | 2
5 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1500 - 2 szt. | 3
Uwagi:
1 | Wymiary zostały podane w [mm] w układzie (szer.) lub (szer. x głęb.) (szer. x głęb. x wys.) - nie dotyczy pozycji w ww. tabeli gdzie zostało to inaczej określone.
2 | Kolorystyka - do ostatecznego ustalenia z Użytkownikiem podczas wizji lokalnej.
3 | Meble metalowe popielate, malowane farbami na bazie żywic epoksydowych o wysokiej odporności chemicznej RAL 7035 (Ostatecznie uzgodnić z Użytkownikiem).
4 | Ceramika w kolorze popielatym
5 | Blaty robocze laminowane w kolorze popielatym (Ostatecznie uzgodnić z Użytkownikiem)
6 | Blaty robocze z konglomeratu granitowo-kwarcowego w kolorze blanco saraiba (Ostatecznie uzgodnić z Użytkownikiem)
7 | Meble z melaminy w kolorze popielatym
kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020