## Zestawienie_parametrów
		Załącznik nr 2 - cz. I zamówienia - do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

Analizator hematologiczny - podać nazwę
Parametry graniczne
Lp.	Określenie parametru	Wymóg	Odpowiedź Wykonawcy	Potwierdzenie oferowanego parametru - nr strony w instrukcji obsługi - weryfikacja po wezwaniu do uzup. dok.
1.	Analizator hematologiczny - podać nazwę, nie starszy niż 2020 r.	TAK
2.	Analizator z automatycznym podajnikiem na min. 20 próbek z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby ich otwierania, wyposażony w zewnętrzną drukarką laserową i w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia przez czas niezbędny do dokończenia rozpoczętych badań	TAK
3.	Parametry raportowane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), ponadto: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, IG, #, %	TAK
4.	Objętość aspirowanej próbki maksymalnie do 50 µl	TAK
5.	Wydajność min. 50 ozn/h	TAK
6	Bezcyjankowe odczynniki - udokumentowane kartami charakterystyki (nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości)	TAK
7	Liniowość (bez wstępnego rozcieńczania): - RBC od 0 do 8 mln/µl; - WBC od 0 do 400 tys/µl; PLT od 0 do 4 mln/µl; HGB od 0 do 25 g/dl	TAK
8	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF)	TAK
9	Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli	TAK
10	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii	TAK
11	Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym	TAK
12	Współpraca z laboratoryjną siecią komputerową (dwukierunkowo)	TAK
13	Aparat wyposażony w specjalny tryb pracy dla płynów z jam ciała (płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy) Objętość próbki badanej nie większa niż 200 ul. ( łącznie z objętością martwą).	TAK
14	Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami RF do automatycznego wczytywania na pokładzie	TAK – 3 pkt. / NIE – 0 pkt.
15	Aparat wyposażony w specjalny tryb pracy dla płynów z jam ciała (płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy), wykonanie oznaczenia nie wymaga dodatkowej procedury oraz odczynników oprócz tych, które tradycyjnie są stosowane w trybie CBC+DIFF	TAK – 3 pkt. / NIE – 0 pkt.
16	Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (innej niż COBJwDL) na koszt Wykonawcy + certyfikat udziału min. 1 raz w roku (LabQuality – sprawdzian 2 razy w roku). Dodatkowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna prowadzona przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał codziennej kontroli producenta, przesyłany automatycznie bezpośrednio z aparatu.	TAK
17	Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy konserwacyjne obejmujące także wymianę materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z wymogami producenta aparatu, jednak nie rzadziej niż raz w roku) wraz z wpisem do paszportu	TAK
18	Obsługa serwisowa w dni robocze pn-pt 24h	TAK
19	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) max 24 h od zgłoszenia telefonicznego, w dni świąteczne do 48 h	TAK
20	Instrukcja obsługi analizatora w jęz. polskim (wersja papierowa dostarczona wraz z dostawą aparatu + CD załączona do oferty)	TAK
21	Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w terminie max 2 tygodni od protokolarnego odbioru aparatu	TAK
21
22	Aparat i oferowane odczynniki muszą posiadać grupę reprezentacyjną w kontroli COBJwDL.	TAK
23	Wraz z analizatorem, Wykonawca dostarczy nowe stację roboczą (komputer), monitor LCD 17 cali, myszkę, klawiaturę, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych	TAK
24	Wykonawca bezpłatnie, w ramach ceny udostępni protokół transmisji dwukierunkowej (LIS)	TAK
25	Krew kontrolna wspólna dla wszystkich oznaczanych parametrów (łącznie z retykulocytami).	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
26	Możliwość wykonywania retikulocytów na analizatorze	TAK
27	Analizator wyposażony w osobny tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych z możliwością manualnego wyboru przez Użytkownika z oprogramowania własnego analizatora.	TAK

Niespełnienie choć jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty, z wyłączeniem parametrów punktowanych stanowiących podstawę do wyliczenia kryterium jakościowego oceny ofert.

Analizator hematologiczny - podać nazwę

Parametry graniczne
Lp	Określenie parametru	Wymóg	Odpowiedź Wykonawcy	Potwierdzenie oferowanego parametru - nr strony w instrukcji obsługi - weryfikacja po wezwaniu do uzup. dok.
1.	Analizator hematologiczny - podać nazwę, fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r.	TAK
2.	Analizator z automatycznym podajnikiem na min. 20 próbek z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby ich otwierania, wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową i w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia przez czas niezbędny do dokończenia rozpoczętych badań	TAK
3.	Parametry raportowane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), ponadto: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, IG, #, %	TAK
4.	Objętość aspirowanej próbki maksymalnie do 50 µl, również probówki micro	TAK
5.	Wydajność min. 50 ozn/h	TAK
6	Bezcyjankowe odczynniki - udokumentowane kartami charakterystyki (nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości)	TAK
7	Liniowość (bez wstępnego rozcieńczania): - RBC od 0 do 8 mln/µl; - WBC od 0 do 400 tys/µl; PLT od 0 do 4 mln/µl; HGB od 0 do 25 g/dl, udokumentowane w instrukcji obsługi	TAK
8	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF)	TAK
9	Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli	TAK
10	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii	TAK
11	Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym	TAK
12	Współpraca z laboratoryjną siecią komputerową (dwukierunkowo)	TAK
13	Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami RF do automatycznego wczytywania na pokładzie	TAK – 3 pkt / NIE – 0 pkt
14	Aparat pracujący na odczynnikach takich samych, lub kompatybilnych jak aparat bazowy.	TAK
15	Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (innej niż COBJwDL) na koszt Wykonawcy + certyfikat udziału min. 1 raz w roku (LabQuality -2 razy w roku). Dodatkowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna prowadzona przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał codzinnej kontroli.	TAK
16	Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy konserwacyjne obejmujące także wymianę materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z wymogami producenta aparatu, jednak nie rzadziej niż raz w roku) wraz z wpisem do paszportu	TAK
17	Obsługa serwisowa w dni robocze pn-pt 24h,również serwis on-line	TAK
18	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) max 24 h od zgłoszenia telefonicznego, w dni świąteczne do 48 h	TAK
19	Instrukcja obsługi analizatora w jęz. polskim (wersja papierowa dostarczona wraz z dostawą aparatu + CD załączona do oferty)	TAK
20	Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w terminie max 2 tygodni od protokolarnego odbioru aparatu	TAK
	Aparat i oferowane odczynniki muszą posiadać grupę reprezentacyjną w kontroli COBJwDL.	TAK
21	Wykonawca bezpłatnie, w ramach ceny udostępni protokół transmisji dwukierunkowej (LIS)	TAK
22	Wraz z analizatorem, Wykonawca dostarczy nowe stację roboczą (komputer), monitor LCD 17 cali, myszkę, klawiaturę, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych	TAK
23	Dostosowanie pomieszczenia do wymogów aparatu (klimatyzacja), celem zapewnienia stałej , optymalnej temperatury pomieszczenia.	TAK
Niespełnienie choć jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty, z wyłączeniem parametrów punktowanych stanowiących podstawę do wyliczenia kryterium jakościowego oceny ofert.

## Zał_3_LSI_mat__eksploatacyjne
		Załącznik nr .......

Materiały eksploatacyjne Laboratoryjny System Informatyczny

Lp.	Rodzaj badania	Przewidywana liczba badań na rok	Przewidywana liczba badań na 3 lata
1	Karty zleceń
2	Kody kreskowe

## Zał_7_LSI
			Załącznik nr .......

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Lp	Wymagane funkcje	Wymagana odpowiedź	Odpowiedź oferenta
1	System Operacyjny Windows XP	TAK
2	Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu	TAK
	Sprzęt	TAK
	Oprogramowanie	TAK
	Wdrożenie	TAK
2	Połączenie on-line nastepujących pracowni laboratorium: biochemicznej, immunologicznej, hematologicznej, koagulologicznej i analityki ogólnej	TAK
3	Dwukierunkowa komunikacja on-line na podstawie list roboczych lub/i kodów kreskowych z analizatorami	TAK
4	Kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi	TAK
5	Rejestracja zleceń pacjentów :
	Automatycznie przy pomocy czytnika OMR	TAK
	Manualnie	TAK
7	Walidacja wyników pacjentów za pomocą Delta-Check	TAK
8	Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych	TAK
9	Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu	TAK
10	Raportowanie kosztów wykonywanych badań	TAK
11	Raportowania kosztów wykonywanych badań według płatnika	TAK
12	Możliwość wypisywania rachunków za wykonane usługi	TAK
13	Możliwość archiwizacji danych pacjenta, ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku ( CD- ROM, DVD-ROM)	TAK
14	Możliwość współpracy z systemem komputerowym szpitala	TAK
15	Wprowadzenie kart zleceń i kodów kreskowych wg.uzgodnień z zamawiającym	TAK
16	Raportowanie stanów magazynowych	TAK
17	Połączenie z laboratorium kooperującym polegające na wysyłaniu zleceń i odbiorze wyników w formie elektronicznej	TAK
18	Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg. reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników	TAK
19	Całkowite uruchomienie systemu w terminie max. 3 miesiące od podpisania umowy	TAK
Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

	Podać wykaz dostarczanego sprzętu:

## Rodzaj_i_ilość_badań
		Załącznik nr 2 - cz. I zamówienia - do SWZ
Rodzaj i ilości wykonywanych badań hematologicznych

Lp.	Rodzaj badania	Przewidywana liczba badań na 1 rok
1	Morfologia 5-diff	37 000
2	płyn z jam ciała	300
3	Materiały kontrolne do ww. liczby badań na 36 m-cy
4	Materiały zużywalne do analizatora wykonującego ww. liczbę badań na 36 m-cy

	Do oferty wykonawca doliczy koszt kontroli na podane przez Zamawiającego ilości badań oraz poda koszt materiałów i części zużywalnych na czas trwania umowy tj. 36 miesięcy
	W przypadku udowodnionego niedoszacowania oferty, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć brakujące ilości odczynników i mat. eksploatacyjnych.
	Wykonawca zamieści harmonogram kontroli do podanej przez Zamawiającego ilości badań
	Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na nośniku CD
	Wykonawca dostarczy dokumenty informujące Zamawiającego o sposobie postępowania ze ściekami.

## Formularz_asortymentowo-cenowy
				Załącznik nr 2 - cz. I zamówienia - do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy

Tab. 1a. Formularz cenowy odczynników hematologicznych
Lp	Nazwa / Odczynnika	Ilość / oznaczeń / rocznie	Cena jednego badania brutto	Nr / katalogowy	Ilość / ozn. z 1 / opakowania	Ilość op. na 1 rok w szt., zaokrąglić do pełnej liczby opakowań	Cena 1 op. netto PLN	VAT %	Cena 1 op. brutto PLN	Wartość na 1 rok netto PLN	Wartość na 1 rok brutto PLN
1
2
3
4
5				-
6
7
8

Cena badania obejmuje cenę odczynnika, koszt kontroli i kalibratorów uwzgledniając podane przez Zamawiającego ilości badań oraz koszt materiałów, płynów myjących, płynów czyszczących i części zużywalnych na czas trwania umowy tj. 36 miesięcy (zgodnie ze średnim czasem zużycia podanego przez producenta aparatu np.. modułu ISE, lampy halogenowej etc) wraz z koniecznością ewentualnego włączenia zmiany trybu oznaczenia badania, (np.. w przypadku bardzo niskich wartości hemoglobiny, etc.).

Tab. 2. Formularz cenowy kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych
Lp.	Nazwa odczynnika	Nr katalogowy		Ilość op. na 1 rok w szt. zaokrąglic do pełnych opakowań	Cena 1 op. netto PLN	VAT %	Cena 1 op. brutto PLN	Wartość na 1 rok netto PLN	Wartość na 1 rok brutto PLN
1
2
3
4
5
6
7

Kontrola jakości obejmuje wszystkie parametry wykonywane na aparacie.

				PLN netto	PLN brutto
Wartość oferty na 1 rok:		Odczynniki (Tab. 1a):
		Materiały zużywalne (Tab. 2):
		Dzierżawa analizatora:
		Razem:

				PLN netto	PLN brutto
Wartość oferty na 3 lata		Odczynniki (Tab. 1a):
		Materiały zużywalne (Tab. 2):
		Dzierżawa:
		Razem:

…………………………………………….. / Pieczęć i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
............................................................dnia ..........................................

## Cena_immunologia
				Załącznik nr ...

ARKUSZ CENOWY

Tab. 1. Formularz cenowy odczynniki

Lp	Nazwa / parametru	Ilość / oznaczeń / rocznie	Nr / katalogowy	Ilość / ozn. z 1 / opakowania	Ilość op. / na 1 rok	Cena 1 op.	VAT	Cena 1 op.	Wartość / na 1 rok	Wartość / na 1 rok
				szt.	netto PLN	%	brutto PLN	netto PLN	brutto PLN
1
2
3
4			-
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14			-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
				Razem:

Tab. 2. Formularz cenowy kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne

Lp.	Nazwa odczynnika	Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość op. na 1 rok	Cena 1 / opakowania	VAT %	Cena 1 opakowania	Wartość na 1 rok	Wartość na 1 rok
				netto PLN		brutto PLN	netto PLN	brutto PLN
1
2
3
4

				Razem :

				PLN netto	PLN brutto
Wartość oferty na 1 rok:		Odczynniki (Tab. 1):
		Materiały zużywalne (Tab. 2) :
		Dzierżawa :
		Razem: