# Olsztyn, dnia  19.11.2019 r.

# Samodzielny Publiczny Zespół

Znak sprawy: DTG.352.5.4.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

dzierżawę sprzętu medycznego – powtórka 2

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
 -  wartość udzielonego zamówienia nie przekroczy kwoty 20.000,00 zł netto.

- Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Poligraf do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu - 6szt. |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie do rejestracji danych poligraficznych III poziomu. Zgodne z zaleceniami AASM oraz PTChP dotyczącymi wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu. |
| 2 | Możliwość rejestracji przepływu i chrapania za pomocą kaniuli nosowej. |
| 3 | Algorytm umożliwiający wykorzystanie kalkulacji ruchów klatki piersiowej i brzucha jako zapasowego kanału przepływu. |
| 4 | Wbudowany mikrofon do rejestracji zarówno dźwięku chrapania, jak i dźwięków otoczenia o częstotliwości do 3.500 Hz. Możliwość analizy chrapania na podstawie zarejestrowanego dźwięku. |
| 5 | 2 kanały RIP (Respiratory Inductance Plethysmography) umożliwiające pomiar ruchów klatki piersiowej i brzucha w technologii indukcyjnej o parametrach: - 2 kanały wysiłku oddechowego - 1 kanał objętości oddechowej - 1 kanał zapasowego przepływu przez górne drogi oddechowe, algorytm umożliwiający ocenę zaburzeń oddychania nawet w przypadku utraty sygnału z kaniuli nosowej i/lub termistora |
| 6 | Wysiłek oddechowy klatki piersiowej i brzuszny metodą RIP Ciśnienie nosowe/ Ciśnienie maski Chrapanie Kanał rejestracji dźwięku 2 x kanały dwubiegunowe Pozycja Aktywność Oświetlenie SpO2, tętno, pletyzmografia EtCO2 (opcjonalnie) |
| 7 | 1 kanał przepływu/ciśnienia (przepływ z kaniuli nosowej lub z maski podczas terapii CPAP) o parametrach: - mierzone ciśnienie minimum 25 cmH2O, DC 90 Hz lub mniej Hz, szum <2 mmH2O |
| 8 | 1 kanał do rejestracji dźwięku (mikrofon) o parametrach: - próbkowanie 8kHz, ADC 16 bit |
| 9 | Akcelerometr 3D (sygnał aktywności/pozycji). |
| 10 | Bezprzewodowy pulsoksymetr komunikujący się z urządzeniem PG za pomocą technologii bluetooth o parametrach: - rejestracja sygnałów SpO2, puls, pletyzmogram |
| 11 | Zasilanie urządzenia: - 1.5 V AA - baterie alkaliczne, litowe, wielokrotnego ładowania NiMH |
| 12 | Wymiary kompletnego urządzenia maks: - 80 mm Szer x 65mm Wys x 26mm Grubość |
| 13 | Waga maksymalnie 70 gram |
| 14 | Wyświetlacz OLED wymiary 19x35mm, rozdzielczość 128x64 punktów |
| 15 | Pamięć wewnętrzna min. 1 GB |
| 16 | Czas nagrywania do 24 godzin pełnego badania łącznie z rejestracją dźwięku |
| 17 | Możliwość automatycznej analizy i rozpoznania oddechu Cheyne-Stokesa. |
| 18 | Automatyczna analiza zarejestrowanych danych natychmiast po zgraniu badania, bez konieczność wykonywania dodatkowych czynności. |
| 19 | Wyświetlanie spirometrycznych krzywych wydajności, tzw. flow volume loops |
| 20 | Możliwość zapisania raportów w formacie MS Word bezpośrednio z poziomu oprogramowania do obsługi poligrafu bez konieczności eksportu do programu zewnętrznego. |
| 21 | Możliwość konfigurowania raportów według potrzeb użytkownika z poziomu oprogramowania do obsługi PG |
| 22 | Oprogramowanie i raporty w całości z języku polskim |
| L.p. | Aparat do wspomagania oddechu podczas nieinwazyjnej wentylacji płuc - 1 szt. |
| 1 | Tryby Pracy: |
| 2 | CPAP |
| 3 | S |
| 4 | T |
| 5 | ST z funkcją inteligentnej częstości zapasowej |
| 6 | PAC |
| 7 | Tryb wentylacji z docelową minutową wentylacją pęcherzykową z funkcją AutoEPAP |
| 8 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni |
| 9 | Częstość oddechu w zakresie 0-50 odd/ min |
| 10 | Zakres ciśnień: |
| 11 | IPAP: 4-30 mbar, |
| 12 | EPAP: 2-25 mbar, przyrost co 0,2mbar |
| 13 | CPAP: 4-20 mbar |
| 14 | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdechu w zakresie od 0.1s do 4 s; przyrost co 0,1 s |
| 15 | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od min (ok 100ms) do 900 ms |
| 16 | Min. 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu |
| 17 | Funkcja narastania ciśnienia EPAP podczas rozpoczęcia terapii |
| 18 | Funkcja krokowego obniżania ciśnienia na koniec terapii |
| 19 | Respirator wyposażony w funkcje alarmów |
| 20 | Alarm dużej nieszczelności |
| 21 | Alarm niskiej wentylacji minutowej |
| 22 | Alarm zatkany obwód |
| 23 | Alarm rozłączenia układu |
| 24 | Alarm bezdechu |
| 25 | Alarm awaria zasilania |
| 26 | Możliwość podłączenia źródła tlenu, maksymalny przepływ do 15L/min |
| 27 | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii |
| 28 | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, stosunek I:E, AHI |
| 29 | Waga do 1,4 kg |
| 30 | Możliwość wentylacji dzieci od 13 kg. |
| 31 | Polskie menu i instrukcja obsługi |
| 32 | Aparat wyposażony w moduł SpO2 do podłączenia pulsoksymetru oraz pulsoksymetr |
| 33 | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . |
| 34 | Głosność pracy respiratora - 27dB |
| 35 | Możliwość zdalnej zmiany ustawień respiratora |
| 36 | Możliwość użytkowania podgrzewanego obwodu pacjenta |
| 37 | Możliwość podłączenia nawilżacza |
| 38 | Możliwość rozbudowy o moduł SpO2 |
| 39 | Możliwość rozbudowy o moduł USB |
| 40 | Możliwość transferu danych za pomocą karty SD lub przez internet |
| L.p. | Pulsoksymetr kompatybilny z posiadanymi respiratorami Stellar i Astral - 2 szt. |
| 1 | Pulsoksymetr przewodowy w technologii Nonin, kompatybilny z urządzeniami: Stellar 150, Astral 100 i 150, możliwość wykorzystania czujników SpO2 wielorazowych silikonowych |
| Lp. | Aparat do terapii bezdechu obturacyjnego - 1szt. |
| 1 | Urządzenie do terapii dwupoziomowej dla pacjentów z obturacyjnymi zaburzeniami oddychania podczas snu |
| 2 | Min 2 lata gwarancji na urządzenie |
| 3 | Autoryzowany serwis producenta aparatu w Polsce |
| 4 | Temperatura robocza: 5°Cdo +35°C |
| 5 | Czujnik ciśnienia: Znajdujący się w urządzeniu przy wylocie analogowy wskaźnik ciśnienia, od -5 do +45 cm H20 (od -5 do +45 HPa) |
| 6 | Czujnik przepływu: Znajdujący się w urządzeniu przy wlocie cyfrowy przepływomierz masowy, od -70 do +180 l/min |
| 7 | Dźwięk, poziom ciśnienia mierzony zgodnie z EN ISO 17510- 1:2009 (tryb CPAP): SlimLine: 26,6 dBA z niedokładnością 2 dBA Standard: 26,6 dBA z niedokładnością 2 dBA |
| 8 | Moduł bezprzewodowy umożliwiający telemonitoring wbudowany w urządzenie bazujący na karcie SIM. Bez konieczności stosowania zewnętrznych modułów do transmisji danych. |
| 9 | Roboczy zakres ciśnienia S, VAuto od 4 do 25 cm H20 (od 4 do 25 hPa), CPAP od 4 do 20 cmH2O (od 4 do 20 hPa) |
| 10 | Suplementacja tlenem: maksymalny przepływ: 15 l/min w trybie CPAP, S oraz 4 l /min w trybie VAuto |
| 11 | Ulga wydechowa w trybie CPAP ustawiana w zakresie od O do 3 cmH20 |
| 12 | System teleinformatyczny bazujący na chmurze internetowej do zarządzania terapią pacjentów. |
| 13 | Algorytm automatyczny ze wsparciem ciśnieniowym do terapii na dwóch poziomach ciśnienia: - reakcja na zdarzenia oddechowe takie jak chrapanie, bezdech obturacyjny, ograniczenie przepływu - wsparcie ciśnieniowe, stałe przez całą noc, z możliwościa ustawienia wartości 0-10 cmH2O - Ustawienia Min. EPAP (ciśnienie wydechowe) i Maks. IPAP (ciśnienie wdechowe) umożliwiają ograniczenie zakresów dostarczanego ciśnienia, w jakich może działać algorytm |
| L.p. | RCM - moduł transmisji komórkowej do posiadanych przez szpital urządzeń Stellar/Astral - 1szt. |
| 1 | Moduł zewnętrzny, umożliwiający telemonitoring wentylacji mechanicznej - komórkową transmisje danych między kompatybilnym urządzeniem ResMed (Astral / Stellar) a serwisem AirView. Moduł kompatybilny z respiratorami: Astral 100/150 Stellar 150 |

- Kryteria oceny ofert:

  - Opis kryteriów wyboru oferty:

| Lp. | Waga | Kryterium | Sposób oceny kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | cena |  |
| Łącznie | 100% |  |  |

  - W ofercie oferent musi odnieść się do wszystkich zaznaczonych wyżej kryteriów oceny ofert, które składają się na wagę 100%

  - Termin realizacji zamówienia: V – XII 2023 roku

Dokumenty, które należy dołączyć do składanej oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Wypełniony i podpisany Formularz cenowy załącznik nr 2 o zaproszenia

- Aktualne pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej dokumenty ofertowe, o ile jej  prawo  do  reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu  rejestrowego.

- Informacje dodatkowe.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej   https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn do dnia 05.05.2023 roku do godz. 10:00

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie                              z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- W przypadku gdy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,

- informacje te należy złożyć w osobnej teczce z dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 roku,  poz. 1913 t.j.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2023 roku o godz. 10:15.

- Pozostałe.

  - Zamawiający ma prawo unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie, w szczególności w przypadku otrzymania ofert z ceną przekraczającą kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

- Ochrona danych osobowych.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwana dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn,

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Magdalena Ponichtera, tel. 89 532 29 43, e-mail: mponichtera@pulmonologia.olsztyn.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem  nr DTG.352.5.4.2023

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, a także w innych przypadkach, w których obowiązek udostępnienia dokumentów zawierających Pani/Pana dane osobowe wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1  Pzp, przez okres                    4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub okres dłuższy, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, a w szczególności związane                                      z prowadzeniem postępowań  finansowanych ze środków unijnych.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym                                      z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

- Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,   00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01Godziny  pracy  urzędu: 8:00 – 16:00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10:00 – 13:00  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych   osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f  RODO, Zamawiający informuje, że nie będzie przekazywał danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, bez odrębnej zgody Wykonawcy.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez platformę zakupową będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Open Nexus Sp. z o.o., z siedziba przy ul.  Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w  Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959 NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN, numer rachunku bankowego 77 1160 2202 0000 0001 4851 1753.

Osobą  do kontaktów w niniejszym postępowaniu jest: Aneta Abako, Dział Techniczno-Gospodarczy, tel. 89 532 29 03, , aabako@pulmonologia.olsztyn.pl.

Załączniki.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy