## 1
PAKIET 1 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT [%] | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy REF
1 | Trzpień prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem (dostępny także w wersji pokrytej na całej długości powłoką HA wzmacniającą osteointegrację oraz fiksację implantu). Trzpień w kształcie potrójnego klina musi posiadać użebrowania antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 10 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 37 mm do 50 mm. Trzpień ze stożkiem 12/14. Wspólne instrumentarium dla wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. | szt | 45
2 | Trzpień prosty, krótki, przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokrytego porowatym czystym tytanem. Trzpień w kształcie potrójnego klina w rozmiarach: długość: 91,5 – 115,5 mm szerokość: 28.7 – 38.2mm. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 35 mm do 53 mm. Trzpień musi posiadać stałą krzywiznę w części przyśrodkowej co ułatwia bezpieczną fiksacje w przynasadzie. Dla wszystkich powyższych wariantów trzpienia wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów z minimum 3 dostępów operacyjnych: przedni, tylni, boczny. Z wykorzystaniem kaniuli nawigującej do dostępu bezpośredniego przedniego. | szt | 45
3 | Panewka Bezcementowa, tytanowa napylana czystym tytanem o grubości 0,3 mm i/lub HA o grubości 0,4 mm i porowatości od 20 do 40%, umożliwiającej wzrost kostniny w głąb porowatości panewki, pressfit panewki 1,3 mm dający bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 42-70 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym wkładki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez. Kodowane kolorami dla poszczególnych rozmiarów panewki i wkładu. Umożliwiająca zastosowanie artykulacji ceramicznej oraz polietylenowej w pełnym rozmiarkowaniu panewki. Panewki dostępne także w wersji z powłoką HA o grubości 0.1 mm. | szt | 45
4 | Wkładka polietylenowa z 0 i 15 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm sterylizowana w ETO. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 10 MRad, z dodatkiem witaminy E stabilizującej wolne rodniki. Brak wolnych rodników eliminuje potrzebę wyżarzania. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 50 mm. Wkładka mocowana w panewce zatrzaskowo za pomocą 12 wypustek umiejscowionych na obwodzie panewki co 30 st. Wkładka licuje się z brzegiem panewki potwierdzając tym samym jej właściwe osadzenie. Kodowana kolorami w celu ułatwienia dopasowania rozmiaru. Wkładki dostępne również w wersji bez witaminy E wykonane z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 7,5 MRad, które na etapie produkcji natychmiast po napromieniowaniu podgrzewa się powyżej temperatury topnienia polietylenu, aby wyeliminować resztkowe wolne rodniki i utworzyć dodatkowe wiązania poprzeczne. | szt | 45
5 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki | szt | 45
6 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm w min. 2 rozmiarach długości szyjki oraz głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 i 36 mm w min. 4 rozmiarach długości szyjki | szt | 45
7 | Zaślepka otworu centralnego w panewce, wkręcana | szt | 45
8 | Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm zaprojektowane w sposób umożliwiający wieloosiowe pozycjonowanie śruby w dowolnym kierunku w zakresie od 0 st. do 15 st., tak aby nie wchodziły w konflikt z wkładką panewkową. Długości śrub od 15 do 50 mm w skoku co 5 mm | szt | 45
9 | Ostrze do piły | szt | 45
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego(na cały okres umowy), oraz utworzenia banku impalntów
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 2 Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT [%] | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy REF
1 | Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. | szt | 45
2 | Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. | szt | 45
3 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | szt | 45
4 | Ostrze do piły | szt | 45
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego(na cały okres umowy), oraz utworzenia banku impalntów
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 3 Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa z powłoką TiNbN
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT [%] | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy REF
1 | Komponent udowy, cementowany, pokryty powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr), anatomiczny (prawy, lewy),w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. | szt | 10
2 | Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr), w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. | szt | 10
3 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | szt | 10
4 | Ostrze do piły | szt | 10
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego(na cały okres umowy), oraz utworzenia banku impalntów
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET4 Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT [%] | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy REF
1 | Komponent udowy, bezcementowy, wykonany ze stopu CoCrMo z porowatą powierzchnią od wew. strony implantu umożliwiajacą osteointegrację implantu z kością, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Kompatybilny zarówno z tacą piszczelową cementowaną jak i bezcementową. | szt | 25
2 | Element piszczelowy, bezcementowy, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany z komercyjnie czystego tytanu (CP), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Implant posiada strukture gąbczastego tytanu o porowatości 60-70% umożliwiającą szybką i efektywną osteointegrację kości z implantem. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu oraz cztery antyrotacyjne pegi zwiększające stabilość implantu w początkowym okresie osteointegracji. | szt | 25
3 | Bezcementoway, press-fitowy keel antyrotacyjny, montowany do tacy piszczelowej bezśrubowo na zatrzask na stożku Morse'a, o średnicy rdzenia 15 mm, w trzech rozmiarach dopasowanych do tacy piszczelowej oraz różnych długościach zależnych od rozmiaru w zakresie 34-41 mm. Wykonany ze stopu tytanu | szt | 25
4 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | szt | 25
5 | Ostrze do piły | szt | 25
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego(na cały okres umowy), oraz utworzenia banku impalntów
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE