Gdańsk, dnia 28.07.2021 r.

**nr postępowania: GUM2021 ZP0090**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz notebooka – 5 pakietów.**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

**Dotyczy Pakietu 2**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w wyposażona w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność 99,995% MPPS i 99,999% DOP?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1338 mm?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości przestrzeni roboczej 548 mm?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wyświetlający czas pracy i zużycie filtrów HEPA?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez możliwości wyświetlenia zużycia lampy UV?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem obszaru pracy o intensywności 1000 lux?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z oświetleniem obszaru pracy o intensywności 1000 lux.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez funkcji niskiego opuszczenia (poniżej poziomu blatu), ale panel frontowy otwierany jest do góry do poziomu, taki sposób też umożliwia wyczyszczenie wewnętrznej szyby i umożliwia wstawienie do komory większych obiektów?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lampą UV z programatorem czasu pracy instalowaną w górnej przedniej części komory?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z lampą UV z programatorem czasu pracy instalowaną w górnej przedniej części komory.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem hałasu 58 dB?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem hałasu 58 dB.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez wyjścia RS 232 umożliwiającego podłączenie komory do komputera, ale wszystkie parametry dostępne są na wyświetlaczu komory?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Dotyczy Pakietu 1**

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający w punkcie nr 10 dopuści zakres regulacji temperatury za pośrednictwem bloku grzejnego od 35°C do 60°C (±2oC)?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza w pkt. 10, zakres regulacji temperatury za pośrednictwem bloku grzejnego od 35°C do 60°C (±2oC).

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*