**Załącznik nr 2**

**Numer sprawy: SE-407/32/23**

#####  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ssaków medycznych z wyposażeniemw ilościach – **5 szt**. i asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.
2. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.
3. **Szkolenie personelu:**

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

1. **Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.**

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabelistanowią **minimalne** wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce **„Parametry oferowane”** zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRY WYMAGANE** | **TAK/NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. Ssak medyczny transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, powinien zawierać:

- jednorazowy zbiornik na treści z filtrem bakteryjnym, mieszczący się w przedziale od 300 ml do 1000 ml - w ilości **5 szt**.; - akumulator; - zasilacz sieciowy; - przewody zasilające 12 VDC przystosowane do gniazda w ambulansie oraz 230 VAC. |  |  |
| 1. Słój wielorazowego użytku o pojemności 1 l.
 |  |  |
| 1. Płynna regulacja siły ssania.
 |  |  |
| Zakres regulacji siły ssania od 0 do 85 kPa. |  |  |
| Przepływ 30 l/minutę +/- 10%. |  |  |
| Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem.  |  |  |
| Poziom hałasu do 60 (dBA) w odległości 1 m |  |  |
| Łatwo zmywalny panel kontrolny prezentujący dane wskaźnik zasilania wewnętrznego, wskaźnik zasilania zewnętrznego, wskaźnik niskiego poziomu baterii. |  |  |
| Wbudowany manometr lub diodowy wskaźnik aktualnego podciśnienia. |  |  |
|  Mały rozmiar maksymalnie: 140 x 400 x h 270 mm, waga do 5,0 kg |  |  |
|  Akumulator powinien wystarczyć minimum ok. 45 minut ciągłej pracy. |  |  |
|  Minimum 3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora.  |  |  |
|  Mocowanie: uchwyt ścienny ssaka, do zamontowania w ambulansie. |  |  |
|  Źródło światła wykonane w technologii LED umożliwiające oświetlenie miejsca udzielenia pomocy.  |  |  |
|  Urządzenie powinno spełniać wymagania normy EN-1789 lub normy równoważnej. |  |  |
|  16. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. |  |  |
|  17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. |  |  |
| 18. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 19 Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. |  |  |
|  20. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. |  |  |
|  21. Autoryzowany przez producenta serwis (podać punkt serwisowy). |  |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

 **Dokument należy wypełnić poprzez uzupełnienie poszczególnych tabel.**