# Załącznik nr 3 do SWZ

# Załącznik nr 3 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   System diagnostyczny metodą techniki oscylacji wymuszonych

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | System diagnostyczny metodą techniki oscylacji wymuszonych | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak załączyć |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Urządzenie | Materiały informacyjne producenta oferowanego urządzenia; | Tak załączyć |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Pomiar przepływu : - Zakres: maksymalnie ± 2 L/s Liniowość: < ± 2% w zakresie ± 1,5L/s | Tak |  |
| 9 |  | Zakres wielkości impedancji dla określonej częstotliwości: - 5Hz, 6Hz, 8Hz: 0 – 25 cmH2O·s·L-1, - 10Hz: 0 - 21.4 cmH2O·s·L-1, - 5-11-19Hz, PSRN: 0 – 25 cmH2O·s·L-1. | Tak |  |
| 10 |  | Ciśnienie w jamie ustnej: - Zakres: maksymalnie +/- 26 cm H2O - Liniowość: 0.05 % fs - Rozdzielczość 0.015 cm H2O | Tak |  |
| 11 |  | Obciążenie pacjenta: - maksymalnie 0,55 – 0,69 cmH2O∙s∙L-1 w częstotliwościach normalnego oddychania (0,1 – 1 Hz) w zależności od impedancji mechanicznej pacjenta | Tak |  |
| 12 |  | Dokładność pomiaru: - Dla impedancji: ≤± 0,1 cmH2O∙s∙L-1 lub ≤± 10% zmierzonej wartości - Dla wzorca oddechowego: ≤ 10% mierzonej wartości - Dla objętości: ≤ ±100 mL lub ≤ ±3,5% zmierzonej wartości | Tak |  |
| 13 |  | Martwa przestrzeń urządzenia: ≤ 35 ml | Tak |  |
| 14 |  | Sygnały pomiarowe: - Dostępne protokoły częstotliwości pomiaru: 5 Hz, 6 Hz, 8 Hz, 10 Hz oraz 5-11-19Hz oraz PSRN 5-37Hz - Pomiar ograniczeń przepływu wydechowego w trakcie oddychania spoczynkowego ∆Xrs - Testy Slow Vital Capacity - SVC do monitorowania restrykcyjnych wzorców (rsp) - IC do wykrywania hiperinflacji | Tak |  |
| 15 |  | Kalibracja fabryczna zgodna z międzynarodowymi zaleceniami. Urządzenie posiadające funkcję automatycznego zerowania czujników przed każdym testem. Urządzenie posiadające funkcję kontroli kalibracji z obiektem testowym dostarczonym wraz z urządzeniem oraz 3- litrową strzykawką kalibracyjną, wymaganą do pomiaru wolnej pojemności życiowej (SVC) | Tak |  |
| 16 |  | Masa z ramieniem mocującym: do 6,4 kg | Tak |  |
| 17 |  | Normy należne dla wyniku badania zatwierdzone przez ERS | Tak |  |
| III | Komputer PC |  |  |  |
| 18 |  | Minimum 2 porty USB (standard 2.0 lub wyższy); 1 port USB-On-The-Go (OTG); 1 port HDMI; 1 port Ethernet 10/100/1000 | Tak |  |
| 19 |  | Kolorowy ekran HD o przekątnej co najmniej 10.1-cala z ekranem dotykowym i filtrem antyodblaskowym z możliwością obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach medycznych | Tak |  |
| 20 |  | Układ elektryczny: Zasilanie - dane wejściowe: 100–240 V, 50/60 Hz, 60 W, - dane wyjściowe: AC / 15 VDC, 3 A, Zasilacz dopuszczony do użytku medycznego - Natężenie trybu gotowości: max. 500 mA -Średnie natężenie: max. 1500 mA | Tak |  |
| 21 |  | Procesor i pamięć wewnętrzna: - procesor min. 1GHz, - min. 1GB RAM, - min. 8 GB wbudowanej pamięci flash | Tak |  |
| 22 |  | Możliwość rozbudowy urządzenia: współpraca systemu z modułami diagnostycznymi obsługiwanymi przez wspólne oprogramowanie, ze wspólną bazą danych, z możliwością prezentacji wyników na wspólnych raportach: - analizator FeNO, - ergospirometr, - spirometr, - kabina bodypletyzmograficzna. | Tak |  |
| 23 |  | laptop z zainstalowanym oprogramowaniem, - mysz bezprzewodowa, - przewód USB - 1 szt. - zasilacz - 1 szt. | Tak |  |
| 24 |  | Drukarka. | Tak |  |
| IV | Inne: |  |  |  |
| 25 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 26 |  | Uchwyt urządzenia - 1 szt. | Tak |  |
| 27 |  | Rysik - 1 szt | Tak |  |
| 28 |  | Przewód Ethernet - 1 szt | Tak |  |
| 29 |  | Przewód USB - 1 szt. | Tak |  |
| 30 |  | Zasilacz - 1 szt. | Tak |  |
| 31 |  | Obiekt testowy do kalibracji - 1 szt. | Tak |  |
| 32 |  | Filtr przeciwwirusowy do badań czynności oddechowej - 500 szt. | Tak |  |
| 33 |  | Zacisk na nos przeznaczony do badań czynności oddechowej - 500 szt., | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy