## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 1 – Obwody oddechowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych - materiał PCV (polichlorek winylu);w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm, kolanko z portem luer-lock z zakręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF, zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, zastosowanie do 7 dni do jednego pacjenta, sposób pakowania papier-folia; sterylny. | szt. | 200
2. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych – materiał PCV (polichlorek winylu); w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm, dodatkowa rura do worka o długości 90 cm, bezlateksowy worek oddechowy 2 litry, łącznik prosty do podłącznia worka z dodatkową rurą, kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwiedzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm; złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF; zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, sposób pakowania papier-folia, sterylny. | szt. | 100
7. | Nebulizator z łącznikiem T, ustnikiem i drenem tlenowym – długość drenu tlenowego 1.8-2.1m, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 50
8. | Przedłużacz obwodu oddechowego "martwa przestrzeń" - przedłużacz do obwodu oddechowego (do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym), gładki wewnętrznie PCV o stałej długości, o długości 15 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, zespolony łącznik kątow, y podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny. | szt. | 250
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 2 – Produkty anestezjologiczne jednorazowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1500ml; opory przepływu nie większe niż 2,5 cm H2O przy 60l/min; nawilżanie nie mniejsze niż 32 mg/l, przy Vt=500 ml; przestrzeń martwa nie większa niż 55 ml; masa nie większa niż 36 g; sterylny. | szt. | 1000
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjny i antywirusowy – filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z portem kapno; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1500ml; opory przepływu nie większe niż 1,0 cm H2O przy 60l/min; przestrzeń martwa nie większa niż 33ml; masa nie większa niż 20g; sterylny. | szt. | 1000
5 | Gazowa linia pomiarowa - średnica wewnętrzna 1,20mm, średnica zewnętrzna 2,80 mm, długość 2 m., złącza męskie-męskie, mikrobioologicznie czysta. | szt. | 100
6 | Jednorazowy rezerwuar tlenu do resususcytatora silikonowego – wykonany z folii polietylenowej, ze wzmocnieniem wokół otworu umożliwiającym mocowanie do resuscytatora za pomocą nakrętki, opakowanie zbiorcze - 5 sztuk. | op. | 5
7 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu – maska do podawania tlenu z drenem 1,8-2,1 m, dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 60
8 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu - maska tlenowa z rezerwuarem, drenem 1,8-2,1 m, dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 25
10 | Ressuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych - możliwość wentylacji pacjentów dorosłych, objętość oddechowa 1100 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatowch złączek; zawór ciśnieniowy 40cmH2O z możliwością blokady, pasek zabezpieczający przed wyślizgliwaniem się z dłoni; port do podawania leków drogą dotchawiczną, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego. | szt. | 10
11 | Wymiennik ciepła i wilgoci – przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 15 kg oddychających samodzielnie; wkład celulozowy; objętość oddechowa 50-1000ml; przestrzeń martwa nie większa niż 15ml; waga nie większa niż 9gr; nawilżanie nie mniejsze niż 28,5 mg/l przy Vt=500ml; opory przepływu nie większe niż: 0,7cmH2O przy 0,5l/s, 1,8cmH2O przy 1,0l/s, 3,0cmH2O przy 1,5l/s; port do odsysania umieszczony centralnie; port do podłączenia drenu tlenowego; sterylny. | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 3 – Pojemniki na próbki biopsyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Pojemnik na próbki biopsyjne 20ml Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5.Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20ml 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Stabilność użytkowa próbki 72 godziny udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze 24 szt. | op. | 20
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 4 - Strzykawki
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Strzykawki j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, pakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml)
| Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 475
| Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 450
| Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.) | op. | 500
| Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 450
7. | Strzykawka j.uż. 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 3000
8. | Strzykawka j.uż. 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych bursztynowa do leków światłoczułych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 1000
9. | Strzykawka do tuberkuliny z igłą 0,5x16 pakowana oddzielnie w jednym opakowaniu jednostkowym, sterylna, op. a'100 szt. | op. | 24
10. | Strzykawka do insuliny z igłą 0,40x12 lub 0,33x12 (do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówień), U100, sterylna, a'100szt. | op. | 5
11. | Strzykawka typu "Janeta" 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier. | szt. | 750
18. | Przyrząd do wlewów typu motylek rozm. 0,7 | szt. | 350
19. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 500
20. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 500
21. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 10 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 500
22 | Strzykawka 3-częściowa LUER o pojemności 2ml . Polipropylenowy, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, polipropylenowy tłok w kolorze kontrastującym z czterostronnym podcięciem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt
| Pojemność 2ml, czarna skala co 0,1ml (cyfrowa co 0,5ml) Polipropylenowy, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, polipropylenowy tłok w kolorze kontrastującym z czterostronnym podcięciem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt | opak. | 60
| Pojemność 5ml, czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co 1ml)Polipropylenowy, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, polipropylenowy tłok w kolorze kontrastującym z czterostronnym podcięciem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt | opak. | 60
| Pojemność 10ml, czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co 1ml) Polipropylenowy, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, polipropylenowy tłok w kolorze kontrastującym z czterostronnym podcięciem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt | opak. | 60
| Pojemność 20ml, czarna skala co 0,5ml (cyfrowa co 5ml)Polipropylenowy, przezroczysty cylinder z niecentrycznym stożkiem, polipropylenowy tłok w kolorze kontrastującym z czterostronnym podcięciem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze max. 100 szt. | opak. | 40
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
PAKIET 5 - Igły iniekcyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków, ze szlifem ołówkowym, z otworem bocznym, zapobiegająca fragmentacji korka, rozm. 1,2 x 40mm (18G), sterylna, op = 100 szt. | op. | 250
2 | Igły iniekcyjne j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, igy j.u. z poz. 12-15 muszą pochodzić od jednego producenta . Rozmiary 1,1-1,2 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza, igły w wersji krótko i długościętej, sterylne: Igła j.u. 0,5 x 25 mm (a'100 szt.), Igła j.u. 0,6 x 30 mm (a'100 szt.), Igła j.u. 0,7 x 30 mm (a'100 szt.) Igła j.u. 0,8 x 40 mm (a'100 szt.) Igła j.u. 0,9 x 40 mm (a'100 szt.) | op. | 2000
3 | Opis jw. w poz. 12 Igła j.u. 1,1 x 40 mm (a'100 szt.) Igła j.u. 1,2 x 40 mm (a'100 szt.) | op. | 350
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 - Igły do znieczuleń
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point 25 G/88mm z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR. | szt. | 250
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G88mm Pencil Point z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR. | szt. | 650
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27Gx103mm Pencil Point z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR. | szt. | 40
4 | Igła punkcyjna do kręgosłupa 19Gx90mm, opakowanie 25 szt. | szt. | 250
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą seldingera, cewnik kontrastujący w promieniach RTG trzykanałowy 15cm, prowadnica niklowo tytanowa, system umożliwiający identyfikację położenia końcówki cewnika za pomocą EKG, zaqkładanie prowadnicy bez odejmowana strzykawki, igła jednorodna bez dodatkowych łączników. | szt. | 50
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwu kanałowy 15cm prowadnica niklowo tytanowa, system umożliwiający identyfikację położenia końcówki cewnika za pomocą EKG, załadanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki, igła jednorodna bez dodatkowych łączników. | szt. | 80
7 | Igła 0,8 x 120, 21Gx4, ¾, Igła pokryta cienką warstwą silikonu, bardzo gładka powierzchnia. Wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej. Szlif zapewnia iniekcję o zmniejszonym poziomie bólu, opakowanie a`100. | op. | 25
SUMA
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 7 – Sprzęt do infuzji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 1000
2. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką, górna część komory twarda, elastyczna wydłużona dolna część komory kroplowej, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę bezzwrotną, nie zawierający DEHP, sterylny | szt. | 500
3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 50000
4. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 1200
5. | Dren do pompy objętościowej Infusomat Space-Line, typ standard, dł.drenu 250cm, sterylny | szt. | 100
6. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych przezroczyste bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, długość drenu 150 cm. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 2300
7. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe do leków światłoczułych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, długość drenu 150 cm. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 600
8. | Przyrząd do infuzji do pomp AP31P z wkładką 13 cm bez ftalanów | szt. | 350
9. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający przeźroczystą obudowę i niebieską membranę (przy wkłuciach obowodowych) oraz czerwoną obudowę (przy wkłuciach centralnych), gładka powierzchnia membrany, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji (bezigłowy system ma pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz.1 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń), sterylna | szt. | 3000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 8 – Artykuły do pielęgnacji pacjenta
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45st dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50sztuk. | szt. | 250
2 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. | opak. | 1500
3 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5 cm, długość części gąbkowej 2,5 cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze = 50 szt. | szt. | 500
4 | Zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką; na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania, ściętym pod kątem 45 st., 10ml saszetki z 0,10% chlorheksydyną;, aplikator gąbkowy 3ml, żel nawilżający jamę ustną z dodatkiem ksylitolu oraz gliceryny, pakowany pojedynczo w folię. | szt. | 15
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 9
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 9 – Kaniule i koreczki do kaniul
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180o aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona w co najmniej dwóch miejscach bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna; rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne | szt. | 22000
2. | Koreczek do kaniul, j. uż. Luer-lock, sterylny, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku (koreczki mają pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz. 1 i 2 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń). | szt. | 35000
3. | Kaniula arterialna z sysemem Flo Switch wykonana z PTFE | szt. | 450
SUMA
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 10
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 10 – Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewnik czasowy dwuświatłowy prosty do hemodializy 12 Fr długość 20 cm, (zestaw zawiera: cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, rozszerzacz, prowadnik). | szt. | 10
2 | Zestaw do pomiaru diurezy z plastikową komorą pomiarową o pojemności 500 ml i workiem min. 1,5-2 litry z odpływem i zastawką. Zestaw posiada : dren długości 150-170cm. z portem do pobierania próbek oraz zaciskiem ślizgowym, łączący cewnik z komorą pomiarową , połączenie drenu z komorą pomiarową zapobiegające zamknięciu światła drenu, czytelna trwała skala na komorze pomiarowej, skala co 1 ml (od 0-50 ml) i co 5 ml ( skala do 150 ml); możliwość mocowania komory do wszystkich ram łóżek szpitalnych, bezpieczne połączenie worka z komorą pomiarową zapobiegające jego odłączeniu, czytelna informacja o położeniu (otwarte/zamknięte) zaworu spustowego do opróżniania komory pomiarowej, bezigłowy port do pobierania próbek. Zestaw zamknięty, transport komory w położeniu poziomym bez ryzyka przepływu wstecznego i utraty pomiaru. | szt. | 40
3 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca, cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do min.25 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi, posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek. | szt. | 5
4 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy; cewnika zewnątrzoponowego, filtrantybakteryjny, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; łącznik do cewnika; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika, rozmiar: 18G/8cm. | szt. | 15
5 | Zestaw drenów ssąco-płuczących, do 20-krotnej dezynfekcji kompatybilne z pompą ssąco-płuczącą, firmy Aesculap. | szt. | 15
6 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 15
7 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. | szt. | 25
8 | Filtr antybakteryjny z przodu, sprawność 99,97% dla cząsteczek o wielkości 0,3 μm do regulatora próżni RVTM3, pakowany po 10 szt. w tubie | opak. | 15
9 | Zestaw do drenażu jamy opłucnej. Zestaw składa się z cienkościennej igły punkcyjnej z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm, dł. 80 mm, drenu łączącego z końcówką lock, strzykawki trzyczęściowej Omnifix lock 60 ml, worek 2,0, jednorazowego użytku. | szt. | 50
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 11
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 11 – Pojemniki na próbki do badań histopatologicznych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Pojemnik z PP lub PS (przezroczysty lub mleczny) ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 15 ml | szt. | 100
2. | Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 30 ml | szt. | 200
3. | Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 50 ml | szt. | 150
4. | Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 100 ml | szt. | 150
5. | Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 150 ml | szt. | 100
6. | Pojemnik z PP lub PS,(przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 250 ml | szt. | 100
7. | Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 250 ml | szt. | 100
8. | Pojemnik z PP lu PS, (przezroczyst lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 500 ml | szt. | 80
9. | Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 1000 ml | szt. | 100
10. | Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 2300 ml | szt. | 50
11. | Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 5000 ml | szt. | 30
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 12
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 12 – Elektrody EKG
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Elektroda EKG dla dorosłych, prostokąt o rozm. 55x41mm , baza gąbka, żel stały do badań holterowskich z wycięciem na kabel | szt. | 20000
2 | Elektroda EKG dla dzieci, okrągła, baza - gąbka, średnica 30 mm-badania spoczynkowe, monitorowanie, diagnozowanie | szt. | 200
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 13
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 13 – Żele
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Żel do EKG 500 g-bezbarwny, posiadający wysokie przewodnictwo elektryczne, neutralny odczyn PH, wykazujący bierność chemiczną, wykazujący przewodnictwo punktowe – potwierdzić folderem Producenta | szt. | 80
2 | Żel do USG 500 g -bezbarwny, wykazujący się wysoka odpornością na wysychanie, posiadający odpowiednią lepkość, neutralny odczyn PH, wykazujący bierność chemiczną- potwierdzić folderem producenta | szt. | 150
3 | Żel ścierny do EKG przeznaczony do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka. Powoduje widoczną redukcję artefaktów i wzrost amplitudy zapisu poprzez zmniejszenie impedancji naskórka. Posiada naturalny odczyn pH, nie wykazuje właściwości alergizujących. | szt. | 40
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 14
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 14 – Wkłady jednorazowe do ssaka
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Wkład workowy jednorazowy z filtrem antybakteryjnym w skład którego wchodzi: - zastawka hydrofobowa działająca jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochronny przed przepełnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami - szybka i wygodna instalacja - uchwyt umożliwiający łatwe i szybkie wyjęcie napełnionego wkładu - posiada port szeregowy umożliwiający zwiększenie pojemności ssania do 36l - schodkowe przyłącze umożliwiające podłączenie drenu o każdej średnicy - po zakorkowaniu porty zostają trwale zamknięte i pozostają szczelne nawet po upuszczeniu na podłogę
| o pojemności 1 l w kształcie owalnym | szt. | 2000
| o pojemności 2 l w kształcie okrągłym | szt. | 1400
| o pojemności 3 l w kształcie okrągłym | szt. | 150
2 | Pojemnik wielorazowy poliwęglanowy: - bezbarwny ale dostępny również w kolorze niebieskim - skala łatwo czytelna z każdej strony - mocna struktura i materiał odporny na czyszczenie i sterylizację w autoklawie 121 st. - pojemnik może być montowany w różnego rodzaju uchwytach |  |  |  | 0
| o pojemnościach 1000ml o owalnym kształcie | szt. | 4
| o pojemnościach 2000ml o okrągłym kształcie | szt. | 4
| o pojemnościach 3000ml o okrągłym kształcie | szt. | 4
3 | Uniwersalny uchwyt automatyczny do szyny | szt. | 4
4 | Uchwyt do blatu | szt. | 4
5 | Łącznik kątowy do pojemnika | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 15
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 15 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku dla pacjenta pod szczególnym nadzorem
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Stożkowa próbówka do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylna bez fingier tip - 10 ml. | szt. | 250
2 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. | szt. | 100
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 16
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 16 – Opaski identyfikacyjne dla pacjenta
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Opaska biała na roli do drukarki GEODEX RT200 wykonana z polipropylenu niezawierającego lateksu, metoda druku: termiczna
| dla dorosłych o wymiarach 25mmx279mm/200 sztuk na roli | rolka | 50
| dla dzieci o wymiarach 25mmx178mm/300 sztuk na roli | rolka | 5
2 | Etykieta papierowa w bloczkach z nadrukiem 100mmx60mm ODPADY MEDYCZNE Rodzaj odpadu- KOD: ............................................................... Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Regon 450666822 Nr księgi rejestrowej 000000010739/ Organ rej. w Białymstoku Data, godz otwarcia ............................................................................Data, godz zamknięcia ..................................................................… | bloczek/1000 sztuk etykiet | 30
3 | Etykieta papierowa w rolkach z nadrukiem 100mmx60 mm ODPADY MEDYCZNE Rodzaj odpadu- KOD: ...................................................................... Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Regon 450666822 Nr księgi rejestrowej 000000010739/Organ rej. w Białymstoku Data, godz. Otwarcia...................................................................… Data, godz zamknięcia .................................................................... | rolka/1000 sztuk etykiet | 5
[6 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 17
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 17 - ASORTYMENT WŁÓKNINOWYJEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Koszula dla położnic jednorazowego użytku, włóknina poliestrowa min. 40 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa (wiązane na troki), rozmiar M, L, XL, długość min. 120 cm, niesterylna. Kolory: niebieski i zielony – do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2000
2 | Ubranie jednorazowe dla pacjenta w skład którego wchodzi: bluza z krótkim rękawem z wycięciem V pod szyją, spodnie z gumką w pasie, niesterylne. Wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 30 g/m2, kolory: niebieski lub zielony – do wyboru przez Zamawiającego, niesterylne. Rozmiar: M – XXL. | kpl. | 600
3 | Ubranie jednorazowe dla pacjenta w skład którego wchodzi: bluza z krótkim rękawem z wycięciem V pod szyją, spodnie przed kolano z gumką w pasie. Wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 30 g/m2, kolor niebieski lub zielony – do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiary: M – XXL. | kpl. | 100
4 | Furażerka męska wykonana z włókniny wiskozowej perforowanej, gramatura min. 25g/m2, głębokość przodu 12,5cm, denko dł. 27cm, szer. 15cm, wiązana na troki, opakowanie jednostkowe 100 szt.(kartonik), kolory: niebieski i zielony- do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 4000
5 | Czepek pielęgniarski, typ beret, gramatura min. 25 g/m2 | szt. | 6000
6 | Komplet pościeli jednorazowego użytku, niejałowy, włóknina polipropylenowa, gramatura minimum 40g/m2, kolor zielony, skład: poszewka na poduszkę 70cm x 80 cm, poszewka na kołdrę 200cm x 160 cm, prześcieradło 150-160 cm x 200 cm. | kpl. | 1800
7 | Prześcieradło jednorazowego użytku, pod foliowane, rozmiar 80x210 cm. | szt. | 150
8 | Prześcieradło jednorazowego użytku, niejałowe, włóknina polipropylenowa, gramatura minimum 40g/m2, rozmiar 160cm x 200cm. Kolory: niebieski i zielony – do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 500
9 | Spodenki do kolonoskopii, jednorazowego żyytku, kolor niebieski lub zielony, pakowane pojedynczo, gramatura min. 30 g/m2. | szt. | 200
10 | Fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej, gramatura min. 20g/m2, jednorazowego użytku | szt. | 4000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 18
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 18 – Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć centralnych i obwodowych
Lp. | Nazwa asortymentu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożele zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie RBK redukcja zakażeń odcewnikowych. Opakowanie = 25 sztuk | opak. | 3
2 | Przezroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4-ch stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 10 x 12 cm, z ramką, laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem mocującym z wycięciem z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie redukcja zakażeń odcewnikowych. Opakowanie = 50 szt. | opak. | 5
3 | Sterylny włókninowy opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi o wymiarach 7,6cm * 5,1cm z tolerancją rozmiaru+/- 0,5cm. Opakowanie = 50 szt. | opak. | 250
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 19
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 19 – Sprzęt jednorazowego użytku- Intensywna Terapia
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | System dotchawiczo-oskrzelowy do wielokrotnego odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w układzie zamkniętym. Możliwość stosowania u pacjentów dorosłych z rurką intubacyjną przez minimum 48 godzin. Rozmiar cewnika CH18, długość 54 cm. System posiada: rozmiar cewnika kodowany kolorem według standardu ISO, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90° służący do połączenia rurki oraz respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukania cewnika o długości min. 5 cm, komora pozwalająca na obserwację i ocenę wydzieliny pacjenta, zestaw sterylny (wszystkie elementy systemu połączone ze sobą na stałe, bez możliwości ich rozłączania) aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, poprzez jego obrót o 90°, silikonowa zastawka PEEP uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej, zapewniająca 100% szczelności zestawu, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. | szt. | 130
2. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. | 130
3. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 2, 3, 4, 5. Wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku.Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się z rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. (miejsce w którym światłowód przechodzi na drugą stronę łyżki). Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty. | szt. | 30
4. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia. | szt. | 20
5. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00, 0, 1. Wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się z rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. (miejsce w którym światłowód przechodzi na drugą stronę łyżki). Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty. | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 20
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 21 – Rękawice medyczne diagnostyczne i chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe jednorazowego użytku, powierzchnia mikroteksturowana, jałowe, surowiec latex kauczuku naturalnego, mankiet rolowany. Grubość na palcu min. 0,23mm, długość rękawicy min. 285 mm, AQL 0,65, zawartość protein <20 µg/g. Parametry potwierdzone badaniami producenta nie starszymi niż z 2018 r. Zgodność z normą PN-EN 455. Rozmiary: 6,5-8,5. Opakowanie = 50 par. | para | 20000
2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe jednorazowego użytku, teksturowane końcówki palców, niejałowe. Brzeg rolowany, wzmocniony, kształt uniwersalny. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): środkowy palec 0,12mm, część dłoniowa 0,08mm, mankiet 0,06mm, długość rękawicy min. 240 mm, AQL 1,0, siła zrywu min. przed starzeniem 9N oraz min. po starzeniu 8N. Parametry rękawicy jak: długość, grubości, siły zrywu, poziom AQL - potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2018 roku. Rozmiary: S – XL. Opakowanie = 100 szt. | op. | 10000
4. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia mikroteksturowana, niejałowe, surowiec latex kauczuku naturalnego, rolowany, wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, długość rękawicy min. 240mm, grubość na palcu 0.14mm, na dłoni 0.11mm, siła zrywu min. przed starzeniem 9N oraz min. po starzeniu 7N poziom protein lateksu ≤20 µg/g, posiadające AQL≤1.5. Parametry rękawicy jak: długość, grubości, siły zrywu, poziom protein lateksu, poziom AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2018 roku. Rozmiary: S – XL. Opakowanie = 100 szt. | op. | 2000
5. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 300mm, grubość na palcu 0.14mm, na dłoni 0.09mm, siła zrywu min. przed starzeniem 10N oraz min. po starzeniu 9N, AQL 1.0, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Parametry rękawicy jak: długość, grubości, siły zrywu, poziom AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2018 roku. Rozmiary: S – L | op. | 400
6. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, ortopedyczne, pow. wewnętrzna pokryta poliuretanem, obustronnie silikonowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, grubość na palcu 0,33mm, mankiet-0,26mm, część dłoniowa-0,30mm, długość min.295mm. Parametry potwierdzone kartą techniczną. Rozmiary: 7,5/ 8,0/ 8,5. | para | 300
7. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne neoprenowe- pow. wewnętrzna pokryta poliuretanem, obustronnie silikonowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, grubość średnia na palcu 0,160mm, mankiecie 0,150mm, długość min. 300mm. Parametry potwierdzone kartą techniczną. Rozmiary: 7,5/8,0/8,5 | para | 3000
8. | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, jałowe, surowiec latex kauczuku naturalnego, mankiet rolowany. Grubość na palcu min.0,33mm, długość rękawicy min. 500mm, AQL≤1.0, zawartość protein <20 µg/g. Parametry potwierdzone badaniami producenta nie starszymi niż z 2016 roku. Zgodność z normą PN-EN 455, Rozmiary: S-6.5; M-7.5; L-8.5. Opakowanie = 25 par. | para | 30
9. | Rękawice foliowe, rozmiary: M – L, opakowanie = 100 szt. | op. | 400
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 21
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 21 – Łączniki
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Łącznik Y adaptor Y, rozm. 7/5 | szt. | 200
2 | Łącznik do drenów rozm. 5,0 – 8,0/3,0 | szt. | 200
3 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 12/10 mm | szt. | 200
4 | Łącznik do drenów typu Y sterylny rozm. 9/6 mm | szt. | 200
5 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 8/6 mm | szt. | 200
6 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 10/9 mm | szt. | 200
7 | Łącznik do drenów prosty niesterylny rozm. 8/6 | szt. | 200
8 | Łącznik redukcyjny sterylny rozm. od ID3 / ID2 do ID 14 do ID 7 | szt. | 200
9 | Łącznik do drenów typu Y sterylny rozm. 16/13 mm | szt. | 200
10 | Łącznik schodkowy pomiędzy Peg, a linią do podaży diety przemysłowej op. a'30 szt. | op. | 10
11 | Łącznik boczny umożliwiający podłączenie do linii z końcówką ENFit strzykawki nie posiadającej takiej końcówki op. a'30 szt. | op. | 10
12 | Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami. | szt. | 50
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 22
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 22 – Materiały zużywalne do sterylizacji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny typu Rapid do kontroli procesow sterylizacji w parze wodnej, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60o C. Zawiera spory G. Stearothermophilus. Walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 100 szt. | op. | 3
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, w rzędzie drugim – datę sterylizacji, w rzędzie trzecim – datę ważności. Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z oferowanymi etykietami. Opakowanie zawiera 12 rolek + wałek z tuszem. | op. | 20
3 | Zintegrowany test do kontroli wsadu pokryty polimerem w procesie sterylizacji parą wodną. Samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 500 szt. | op. | 10
4 | Test symulacyjny Bowie-Dick (1340C; 3,5 min.). Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 250 szt. | op. | 5
5 | Etykiety samoprzylepne do kontenerów typu Aesculap posiadanych przez Zamawiającego, ze wskaźnikiem sterylizacji. Opakowanie 1000 szt. | op. | 1
6 | Plomby z tworzywa sztucznego do kontenerow typu Aesculap posiadanych przez Zamawiającego. Opakowanie 1000 szt. | op. | 1
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 23
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 23 – Artykuły jednorazowego użytku do sterylizacji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o szer. 25 mm, długość taśmy 50 m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej, nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna - rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji, łatwa do odklejenia po procesie sterylizacji. | rolka | 50
2 | Papier do sterylizacji, krepowany, kolor biały, o wymiarach 75x75 cm. Gramatura 60 g/m2. | arkusze | 2000
3 | Papier do sterylizacji, krepowany, kolor biały, o wymiarach 90x90 cm. Gramatura 60 g/m2. | arkusze | 3500
4 | Papier do sterylizacji, krepowany, kolor zielony, o wymiarach 75x75 cm. Gramatura 60 g/m2. | arkusze | 1500
5 | Papier do sterylizacji, krepowany, kolor zielony, o wymiarach 90x90 cm. Gramatura 60 g/m2. | arkusze | 3500
6 | Papier do sterylizacji, krepowany, kolor zielony, o wymiarach 120x120 cm. Gramatura 60 g/m2. | arkusze | 1500
7 | Włóknina do sterylizacji, kolor niebieski, o wymiarach 100x100 cm. Gramatura min. 37 g/m2. | arkusze | 1500
8 | Włóknina do sterylizacji, kolor niebieski, o wymiarach 120x120 cm. Gramatura min. 37 g/m2. | arkusze | 1300
9 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych. Gramatura 70g/m2, własności absorpcyjne wody 125g/m2. Rozmiar 25x30cm. Opakowanie 1000 szt. | op. | 5
10 | Pisak odporny na warunki sterylizacji, kolor czarny | szt. | 25
11 | Test do kontroli pracy zgrzewarek rotacyjnych. Opakowanie 250 szt. | op. | 2
12 | Test do wykrywania pozostałości białkowych. Opakowanie 50 szt. | op. | 2
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 24
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 24 – Artykuły jednorazowego użytku do sterylizacji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
I | Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem. Papier o gramaturze min. 65 g; wytrzymałość na przedarcie; przenikanie powietrza. Folia min. 7 warstwowa o grubości nie większej niż 52 μm nie licząc warstwy kleju; przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; ; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach; elastyczna. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania; wskaźniki procesu sterylizacji parowej, tlenku etylenu, formaldehydu, powierzchnia wskaźnika ≥ 100 mm2; jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika, łatwa do interpretacji; jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia; zgrzew fabrycznie wielokrotny; ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz; ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta; okres przechowywania sterylnego Pakietu minimum 12 miesięcy.
1 | 5 cm x 200 m | rolka | 10
2 | 7,5 cm x 200 m | rolka | 10
3 | 10 cm x 200 m | rolka | 50
4 | 12,5 cm x 200 m | rolka | 16
5 | 15 cm x 200 m | rolka | 80
6 | 20 cm x 200 m | rolka | 40
7 | 25 cm x 200 m | rolka | 40
8 | 30 cm x 200 m | rolka | 16
9 | 35 cm x 200 m | rolka | 15
10 | 40 cm x 200 m | rolka | 16
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 25
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 25 – Papiery do aparatów
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Papier termoczuły do videoprinterów czarno-białych typu Mitsubishi P-60, P-61, P-66, P-66DE, P-67, P-68, P-90E, P-91E, P-91DW, P-93E, P-93DW, wymiary 110mm x 20m, opakowanie 4 rolki. | op. | 60
2 | Papier termiczny do KTG o wymiarach 152mm x 90mm x 150szt. Zastosowanie do urządzeń Corometrics 4305BAO Opakowanie jednostkowe: 150 stronicowy bloczek (typu składanka). | szt. | 30
3 | Termiczny papier rejestracyjny do aparatu EKG Marquette, model MAC 1200, Mindray BeneHeart R12. Wymiary papieru to 210x295x150. Ilość stron w bloczku 150, kratka. | szt. | 40
4 | Papier termiczny do aparatów EKG firmy Mindray, model BeneHeart R3. Wymiary papieru to 80x20. Długość rolki 20 metrów, kratka. | szt. | 15
5 | Termiczny papier rejestracyjny z zadrukiem na zewnątrz do defibrylatora Mindray BeneHeart D3-D6. Wymiary papieru 80x20. Rolka o długości 20 m | szt. | 15
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 26
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 26 – Maski do podawania tlenu z przedłużaczami i przewodami
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem dla dzieci z drenem o długości 210 cm, op. foliowe, sterylna. | szt. | 100
2 | Przedłużacz do podawania tlenu przez nos CH 16 x 2100mm, na opakowaniu napisy w języku polskim, nadrukowane nie naklejane, sterylne, opakowanie folia-papier | szt. | 150
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos długość min. 2 metry, na opakowaniu napisy w języku polskim, sterylne opakowanie foliowe | szt. | 1100
4 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 2,1 m, opakowanie foliowe, sterylna. | szt. | 150
5 | Maska do podawania tlenu z drenem 2,1m i nebulizatorem dla dorosłych, opakowanie foliowe, sterylna. | szt. | 500
6 | Przewód tlenowy dł. 210 cm, wzmocniony podłużnie - przekrój gwiazdki, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 100
7 | Przewód tlenowy dł. 760 cm, wzmocniony podłużnie - przekrój gwiazdki, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 27
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 27 – Kraniki
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Kranik trójdrożny jałowy, z optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty", z przedłużaczem o długości 10 cm, stosowany do terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, sterylny | szt. | 500
2 | Kranik trójdrożny Luer-Lock, jałowy z optycznym identyfikatorem, stosowany do terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, sterylizowany tlenkiem etylenu. Kolor biały, niebieski, czerwony. | szt. | 2000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 28
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 28 – folia chirurgiczna i operacyjna
Lp. | Nazwa asortymentu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Fartuch foliowy 71 cm x 116 cm, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze a'100 szt. | op. | 180
2 | Folia operacyjna o grubości 30µm /0,03 mm/, paroprzepuszczalności 850g/(m2x24h), gramatura około 30g/m2. Folia posiada 2 nieodrywalne aplikatory ułatwiające aplikację. Opakowanie zewnętrzne papier - papier. Wewnątrz dodatkowy papier zabezpieczający. Na opakowaniu graficzna instrukcja użycia. Jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu.
A | Rozmiar całkowity 14 cm x 25 cm (część lepna 14 cm x 21 cm) | szt. | 50
B | Rozmiar całkowity 40 cm x 42 cm (część lepna 36 cm x 40 cm) | szt. | 100
C | Rozmiar: całkowity 45 cm x 55 cm (część lepna 45 cm x 49 cm) | szt. | 100
3 | Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli, rozmiar 65 cm x 85 cm | szt. | 50
4 | Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie walca, rozmiar 90 cm x 100 cm | szt. | 50
5 | Folia chirurgiczna - sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca, antystyczna, matowa, elastyczna, z folii polietylenowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepn z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy II a. Opakowanie = 10 sztuk. |  |  |  | 0
| Rozmiar całkowity 20 cm x 20 cm (część lepna 10 cm x 20 cm) | opak. | 5
| Rozmiar całkowity 38 cm x 41 cm (część lepna 28 cm x 41 cm) | opak. | 10
| Rozmiar całkowity 60 cm x 45 cm (część lepna 50 cm x 45 cm) | opak. | 10
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 29
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 29 –Pojemniki na zużyty sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u. Zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania, z atestem PZH, czerwony, poj. 0,7 L | szt | 1800
2 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u. Zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania,z atestem PZH, czerwony, poj. 1,0 L | szt. | 1800
3 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u. Zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania, z atestem PZH, czerwony, poj. 2,0 L | szt. | 200
4 | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką., poj. 10,0 L posiadający kształt wiaderek z uchwytem, o okrągłej podstawie z pokrywką. Zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania, z atestem PZH. | szt. | 60
5 | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 20,0 L posiadający kształt wiaderek z uchwytem, o okrągłej podstawie z pokrywką. Zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania, z atestem PZH. | szt. | 150
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 30
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 30 - artykuły jednorazowego użytku do pracowni endoskopii
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku Do wyboru rozmiary: - śr. 2,3mm i długości 160 cm, 180cm i 230 cm, - śr. 3,0 mm (Jumbo) i długości 230cm, - śr. 1,8mm i długości 100cm, 120cm, 160 cm i 180cm łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. | szt. | 600
2 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z drutu plecionego, średnice pętli 10mm, 15mm, 25mm, 30mm, 35mm i 50mm (do wyboru) długość narzędzia 230cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana, kształt owalny | szt. | 100
3 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z drutu pojedynczego (monofilament) z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 6mm, 10mm, 15mm, 25mm i 35mm (do wyboru) długość robocza 230 cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana, kształt owalny. | szt. | 20
4 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką, rozmiar uniwersalny | szt. | 600
5 | Klipsownice jednorazowego użytku, z załadowanym klipsem, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru) średnica osłonki 2,5mm,długość narzędzia 230 cm. | szt. | 100
6 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, elastyczny foliowy woreczek rozpostarty na owalnej pętli w rozmiarach: - śr. po otwarciu 35 mm, śr. osłonki 2,3mm i długości 230cm -śr. po otwarciu 15 mm, osłonki 1,8mm i długości 160cm nie zawierający lateksu, z funkcją płynnej rotacji. | szt. | 10
7 | Siatka na polipy jednorazowego użytku, długość narzędzia 230cm, średnica po otwarciu 30mm | szt. | 10
8 | Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, - średnica igły 0,5mm, długość igły 4mm i 6mm, średnica osłonki 1,8mm długość narzędzia 180cm - średnica igły 0,7mm, długość igły 4mm i 6mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 160cm - średnica igły 0,7mm, długość igły 5mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 180cm - średnica igły 0,7mm, długość igły 4mm, 5mm i 6mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 230cm - średnica igły 1mm, długość igły 4mm i 6mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 230cm Rękojeść igieł z blokadą po pełnym wysunięciu igły i pełnym schowaniu igły. Metalowa końcówka dla bezpiecznego operowania igłą. | szt. | 80
9 | Szczotki czyszczące dwustronne jednorazowego użytku, długość 230cm, średnica szczotek 6mm (po obu stronach), długość szczotki 20mm, średnica cewnika 1,8mm, szczotka zakończona plastikowymi kuleczkami chroniącymi kanał endoskopu przed zarysowaniem. | szt. | 100
10 | Zestaw szczotek czyszczących zawierający: - Szczotkę dwustronną jednorazowego użytku do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 7mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm. - Szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 12 mm | szt. | 10
11 | Pułapka na polipy jednorazowego użytku, 4 komorowa i 5 komorowa (do wyboru), podłączana na przewód ssaka | szt. | 50
12 | Szczypce chwytające do usuwania ciał obcych typu: ząb szczura, aligator i krokodyl- 3 rodzaje do wybroru, średnica 2.3 mm,długość 180 cm powlekane na całej długości. | szt. | 10
13 | Korki biopsyjne jednorazowego użytku z wężykiem do spłukiwania kompatybilne z aparatami Pentax | szt. | 10
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 31
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
UWAGA! MOŻNA SKŁADAĆ OFERTĘ NA KAŻDĄ POZYCJĘ OSOBNO.
PAKIET 31 – Artykuły medyczne, higieniczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Opaska do identyfikacji niemowląt z możliwością opisu na opasce, z dużym czytelnym okienkiem, posiada atest PZH, wykonana z mocnego, wodoodpornego materiału, posiada zaokrąglone brzegi, rozmiar uniwersalny, zatrzask oraz otwory umożliwiają szybkie i łatwe założenie opaski. Kolor niebieski i różowy. | szt. | 1000
2 | Opaska identyfikacyjna dla zmarłych zawieszana na palec u nogi, z możliwością opisu na opasce. | szt. | 150
3 | Zaciskacz do pępowiny sterylny, jednorazowego użytku, bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodują przecinania pępowiny, ząbkowane ramiona stabilizują zaciskacz na pępowinie, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza, podwójna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza,rozmiar uniwersalny, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, pakowanie: 1 sztuka/papier-folia | szt. | 500
4 | Wziernik ginekologiczny w dwóch rozmiarach : S, M. Przezroczysty, z zaokrąglonymi brzegami nie powodującymi zranień, kolorowe oznaczenie szpilki blokującej w odpowiednim rozmiarze, nie zawiera lateksu, ftalanów, sterylny, opakowanie 1 sztuka/ folia. | szt. | 3500
5 | Kieliszek do leków j.u., transparentny, pojemność min. 25 ml, skala co 1 ml, zaokrąglona górna krawędź kieliszka, op. min a' 75 szt. | op. | 600
6 | Miska do mycia jednorazowa, z papieru celulozowego, pojemność min. 3000ml, opakowanie karton a`100 | karton | 150
7 | Maska chirurgiczna 3-warstwa hipoalergiczna, niejałowa, wiązana na troki | szt. | 30000
8 | Maska medyczna, chirurgiczna 3-warstwa zakładana na gumki, z wysokim współczynnikiem filtracji min. 97%, hipoalergiczna, z wkładką modelującą na nos, bezzapachowa. | szt. | 60000
9 | Osłonka do leków światłoczułych 100-250 ml | szt. | 100
10 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, sterylna, opakowanie a'100 szt. | op. | 160
11 | Miska nerkowata jednorazowego użytku z pulpy celulozowej, poj. 0,7 l. | szt. | 150
12 | Basen jednorazowego użytku z pulpy celulozowej. | szt. | 150
13 | Kaczka jednorazowego użytku z pulpy celulozowej | szt. | 150
14 | Miska nerkowata plastikowa 20 cm, poj. 300 ml. Możliwość dezynfekcji w autoklawie, kolor biały. | szt. | 30
15 | Słój do dobowej zbiórki moczu, tulipan, plastikowy, poj. 2,5 l,możliwość sterylizacji w autoklawie oraz dezynfekcji środkami do tego przeznaczonymi. | szt. | 10
16 | Termometr elektroniczny | szt. | 100
17 | Termometr bezrtęciowy | szt. | 25
18 | Basen sanitarny z pokrywką, plastikowy, możliwość dezynfekcji środkami do tego przeznaczonymi. | szt. | 25
19 | Kaczka sanitarna na mocz, męska, plastikowa, z uchwytem, poj. 1 l. | szt. | 25
20 | Torba na wymiociny posiadająca: szeroki otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści, plastik obręczy umożliwiający łatwy chwyt i obsługę co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, mały worek o pojemności min.1,2 l, posiadający podziałkę do pomiaru zebranej treści nawet małych objętości. Posiadająca zabezpieczenie zawartości torby. | szt. | 2400
21 | Osłonka na głowicę USG, wykonana z naturalnego lateksu, pudrowane, pakowane pojedynczo w aluminiowy blister. Średnica osłonki 34 mm. Opakowanie zbiorcze min. 100 szt. | op. | 25
22 | Worki na zwłoki czarne, zapinane na zamek błyskawiczny, z czterema wzmacnianymi uchwytami. Rozmiar worka min. 200 x 90cm o grubości min. 0,16 µm. | szt. | 150
23 | Worki jednorazowe, całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Do prania skażonej bielizny i odzieży ochronnej. Rozmiar min. 60x80 cm. Opakowanie min. 20 szt. | szt. | 500
24 | Kapturki do termometru Braun ThermoScan posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie 800 szt. | op. | 50
25 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopów KAWE, RIESTER, HEINE, LUXAMED. Różne rozmiary. Opakowanie 100 szt. | op. | 30
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 32
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 32 – Ostrza chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Ostrze chirurgiczne wymienne 1x użytku wykonane ze stali nierdzewnej chirurgicznej , każde ostrze na pojedynczym opakowaniu ma posiadać nr ostrza, rysunek ostrza w skali 1:1 w celu identyfikacji rozmiaru oraz datę ważności i nr serii,na każdym ostrzu ma być wygenerowany nr ostrza.
a | Nr 10 | op. | 25
b | Nr 11 | op. | 40
c | Nr 12 | op. | 3
d | Nr 15 | op. | 5
e | Nr 20 | op. | 25
f | Nr 21 | op. | 3
g | Nr 22 | op. | 25
h | Nr 23 | op. | 3
i | Nr 24 | op. | 3
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 33
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 33 – cewniki, dreny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewnik Foleya CH 6 - 10 silikonowany, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 25
2 | Cewnik Foleya CH 12 - 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 1500
3 | Cewnik Tieman CH 10 - 18. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 2o, powierzchnia satynowa (zmrożona), konektor półprzezroczysty, opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta dołączonego do oferty. | szt. | 100
4 | Cewnik Nelaton CH 10 - 18. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76st. ShA +/- 2o, powierzchnia satynowa (zmrożona).Konektor półprzezroczysty. Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta dołączonego do oferty. | szt. | 50
5 | Zgłębnik żołądkowy CH 8-20 wykonany z PCV o jakości medycznej, pakowany pojedynczo folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 250
8 | Dren Pezzer: wykonane z latexu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowany podwójny folia / folia-papier, w odcinku dystalnym trzy otwory, końcówka cewnika oznaczona rozmiarem Cewnik urologiczny Pezzer rozmiarach CH 12 do CH 36 długość 400 mm | szt. | 100
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 34
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
UWAGA! MOŻNA SKŁADAĆ OFERTĘ NA KAŻDĄ POZYCJĘ OSOBNO.
PAKIET 34 – Artykuły medyczne różne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Rurka Guedel wykonana z polietylenu PE, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowany, bez lateksu, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe. Rozmiary: - 000 dł. 40 mm; - 00 dł. 50 mm; - 0 dł. 60 mm; - 1 dł. 70 mm; - 2 dł. 80 mm; - 3 dł. 90 mm; - 4 dł. 100 ; - 5 dł. 110 mm; - 6 dł. 120 mm | szt. | 50
2 | Rurka rektoskopowa, Ø 20 mm x 25 cm | szt. | 160
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos długość min. 2 metry, na opakowaniu napisy w języku polskim, sterylne opakowanie foliowe | szt. | 1100
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu Ch 25 (8,0 mm) długości 210 cm. Bez kontroli siły ssania. Opakowanie folia/papier, na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w j. polskim. | szt. | 500
5 | Worki na mocz z zaworem poprzecznym „T”, o poj. 2l, sterylne. Na worku podziałka co 100ml. Odporny na skręcanie. | szt. | 3500
6 | Wieszak do worków na mocz podwójny. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego, dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenie worków o różnych rozmiarach. | szt. | 300
7 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem, worek na płyny 1750 ml, sterylny. Pakowany pojedynczo. | szt. | 100
8 | Szczoteczki sterylne do wymazów cytologicznych, typ wachlarz, pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 1500
9 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon, sterylna, poj. 200 – 400ml. Możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6 CH do 18 CH. | szt. | 2000
10 | Drut do wyciągu kirschnera od 1,0-2,5 x 310 mm | szt. | 200
11 | Sterylna, jednorazowa osłona na przewody tubus. Wymiary: 13 (+/- 1cm) x 235 cm (+/- 1cm). Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. | szt. | 750
12 | Folia termiczna niejałowa o wymiarach 210x160cm (koc ratowniczy) | szt. | 150
13 | Zatyczka do cewników urologicznych schodkowa czerwona | szt. | 250
14 | Zatyczka do cewników urologicznych niebieska | szt. | 250
15 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, rozmiar 24-32 | szt. | 100
16 | Opaska do mocowania rurki tracheotomijnej - miękka, zapinana na rzepy | szt. | 100
17 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2 L długość drenu 150cm | szt. | 150
18 | Test do wykrywania badań alergologicznych typu True-Test | op. | 25
19 | Pojemnik sterylny do pobierania moczu od niemowląt z gąbką -chłopcy i dziewczynki, opakowanie foliowe | szt. | 750
20 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, wykonana z termoplastycznego PCW, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm. | szt. | 80
21 | Woda do inhalacji i tlenoterapii Respiflo z adaptorem. Sterylna. Zbiornik z wbudowanym portem pasującym do wszystkich adapterów i węży. Butelka 500ml. | szt. | 500
22 | Zintegrowany, jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterylnym lubrykantem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotykowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj.1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18. | szt. | 250 | [6 empty] | oit
23 | Kaniula obwodowa z PTFE-neoflon-bez portu górnego, ze zdejmowanym uchwytem 24Gx19mm-0,7mm, przepływ 13 ml. | szt. | 500
24 | Podkład nieprzemakalny 3 warstwowy w rolce, szerokość 50-51 x 80 cm, z perforacjami umożliwiającymi łatwe odrywanie żądanej długości, niejałowy, a 50 szt. | szt. | 450
25 | Elektroda neutralna j.u., dzielona dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg | szt. | 1100
26 | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą 9661 kompatybilne ze strzygarkami będącymi na wyposażeniu szpitala Opakowanie = 50 sztuk | opak. | 16
27 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F, dł. 1250 mm. | szt. | 50
28 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z powierzchnią mrożoną Ch 8-16 | szt. | 6500
29 | Podkład papierowy w rolce | rolka | 180
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

## Pakiet 35
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 35 – Rurki intubacyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości rurki, silikonowana, bez ftalanów, otwór MURPHYEGO, rozmiar 2,5-10. Pakowane w opakowanie folia - papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi kształt rurki - wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 1000
2 | Prowadnica do trudnych intubacji j. użytku w rozmiarach 3,3mm/60cm i 80cm; 5,0mm/ 60cm i 80cm. Zapakowana w sztywny futerał zabezpieczający przed zniszczeniem, typ Bougie | szt. | 20
3 | Rurka intubacyjna bez mankietu o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, silikonowana. Jednocześnie rurka nie może być zbyt miękka aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia Rtg i podwójne centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Jednorazowa, sterylna. Rozmiary od 2,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | szt. | 100
4 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta medycznym tworzywem, sterylna, rozmiary: * 2,0 mm / 23 cm - do rurek o średnicy 2,5 - 3,0 mm * 3,0mm / 34 cm - do rurek o średnicy 3,5 -5,0 mm * 4,0 mm / 34 cm - do rurek o średnicy 5,0 - 8,0 mm * 5,0 mm / 37 cm - do rurek o średnicy 6,0 - 11,00 mm | szt. | 25
5 | Filtr bakteryjno wirusowy, do rurek intubacyjnych mechaniczny- hydrofobowy tzn. nieprzepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, waga ~31g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h, spełniający również funkcję wymiennika ciepła i wilgoci, z równomiernie rozłożonymi, niesklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), na 24 godziny, sterylny. | szt. | 50
6 | Prowadnica do wymiany rurek, elastyczna, jednorazowa. Rozmiary: 10 Ch/80 cm; 15 Ch/80 cm. | szt. | 15
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis upoważnionego przedstawiciela/