## 2011
L.p. | Parametry techniczne oferowanego sprzętu | Parametry konieczne do spełnienia | Parametry oceniane | Parametry konieczne - spełnia / nie spełnia | Parametry oceniane Tak/Nie, Tak - 1 pkt, Nie - 0pkt | W przypadku złożenia oferty na dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym nitinolowy z możliwością zastosowania do metody kominowej
| Przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca
1 | proteza rozwidlona | K
2 | proteza zarejestrowana do metody kominowej zaopatrywania tętniaków | K
3 | główna część protezy, tzw. body i przeciwległe ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie ( z możliwością zamiany na podstawowe body trzyelementowe). | K
4 | przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu do 245mm. | K
5 | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
6 | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
7 | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
8 | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie |  | 1
9 | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
10 | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm |  | 1
11 | stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | K
12 | możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.36mm w modelach standardowych) | K
13 | średnica części biodrowej 10-28mm w modelach standardowych |  | 1
14 | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
15 | główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 70-80mm |  | 1
16 | proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
17 | śliskie pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
18 | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
19 | możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe o średnicy szyi 23-36mm | K
20 | możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica minimum do 46mm) | K
21 | przynajmniej dwuletni okres dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce | K
22 | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin |  | 1
23 | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
Legenda:
K – warunek konieczny – ten parametr nie podlega zmianie podczas postępowania – nie zadawać pytań.
1 – parametr dodatkowo punktowany, jego brak nie wyklucza produktu z postępowania – nie zadawać pytań.