załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot:	Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa

Producent:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	…………………………………………….

Rok produkcji:     ……………………………………………

| LP. |  | Opis | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu podwójnym (3 sztuki) |  | Tak |  |  |
|  | Jedna z lamp dodatkowo wyposażona w trzeci wysięgnik składający się z ramienia poziomego, ramienia sprężystego i uchwytu na przyszły monitor medyczny. |  | Tak |  |  |
|  | Czasza główna ze źródłem światła w postaci 110 diod LED +/- 10%. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza satelitarna ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10%. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła – ciepłe i zimne białe diody LED Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw. |  | Tak |  |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych, maksymalnie 20 diod LED. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. Nie dopuszcza się osłon wykonanych z tworzyw sztucznych. |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy. |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 25%÷100%, płynnie lub w co najmniej 8 krokach, realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia max. 8000 lx, włączane odrębnym przyciskiem na panelu elektronicznym. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza główna o średnicy 70 cm ± 5 cm. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza satelitarna o średnicy 55 cm ± 5 cm. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Czasze lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości |  | Tak |  |  |
|  | Czasze jednorodne, bez podziału wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. |  | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia czasz lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, |  | Tak |  |  |
|  | Czasze z uchwytami niesterylnymi w postaci relingu na minimum 60% obwodu kopuły |  | Tak |  |  |
|  | W centrum czasz zlokalizowane uchwyty sterylne z nakładkami wymiennymi. |  | Tak |  |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |  |  |
|  | Natężenie światła czaszy głównej lampy >= 160 [klx]. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Natężenie światła czaszy satelitarnej lampy >= 130 [klx]. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura barwowa każdej czaszy lampy regulowana co najmniej w trzech krokach. Wymagane są następujące poziomy temperatury barwowej 3800-4400-5000 [K +/-100K]. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw każdej czaszy lampy CRI >= 96 [%]. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej każdej czaszy lampy >= 93 [%]. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy od 160 do 320 mm +- 10 mm; dla czaszy satelitarnej od 160 do 280 mm +- 10 mm. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej lampy (L1+L2) >= 110 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. |  | Tak, podać | >110 cm – 5 pkt. =110 cm – 0 pkt. |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy satelitarnej lampy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. |  | Tak, podać | >95 cm – 5 pkt. =95 cm – 0 pkt. |  |
|  | Mocowanie każdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą główną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą satelitarną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona. |  | Tak, podać |  |  |
|  | ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |  |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy |  | Tak |  |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] |  | Tak, podać |  |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej lampy max 90 [W] |  | Tak, podać | <90W – 5 pkt. =90W – 0 pkt. |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy satelitarnej lampy max 70 [W] |  | Tak, podać | <70W – 5 pkt. =70W – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego |  | Tak |  |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 55 000 godzin |  | Tak, podać | >55 000 h - 5 pkt. =55 000 h - 0 pkt. |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. |  | Tak |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. |  | Tak |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) |  | Tak |  |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE |  | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  | Tak |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Rok produkcji lamp nie starszy niż 2020.

Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania i uruchomienia lamp oraz do demontażu lamp starych.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać ryzyka montażu lamp.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania zapytania ofertowego do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta