po modyfikacji I

###### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

###### AMBULANSU SANITARNEGO Z CZĘŚCIOWYM WYPOSAŻENIEM

| Lp. | ambulans sanitarny z częściowym wyposażeniem medycznym | Wartości wymagane TAK / NIE | # Podać TAK/ NIE lub opis # (w zależności # od wymagań # w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI: |  |  |  |
| I. Warunki ogólne |  |  |  |
|  | Producent pojazdu bazowego / kraj pochodzenia | (podać) |  |
|  | Model pojazdu bazowego | (podać) |  |
|  | Typ pojazdu bazowego | (podać) |  |
|  | Marka pojazdu bazowego | (podać) |  |
|  | Podmiot dokonujący zabudowy medycznej | (podać) |  |
|  | Ambulans, wyposażenie i sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | Rok produkcji pojazdu bazowego: Nie starszy niż 2024 rok | TAK, (podać) |  |
|  | Zabudowa ambulansu: nie starsza niż 2024 rok | TAK, (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 (w zakresie ambulansu typu „B”) i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarancja na pojazd bazowy min 24 miesiące (bez limitu km) obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | TAK, podać Punktacja: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 3 pkt 48 miesięcy – 6 pkt |  |
|  | Termin dostawy: do 180 dni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego, potwierdzone protokołem | TAK – szkolenie po zainstalowaniu, skonfigurowaniu, uruchomieniu |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | TAK |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. | TAK |  |
|  | Paszporty Techniczne, potwierdzające instalację i sprawność wyposażenia medycznego oraz termin następnego przeglądu | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych na min. 10 lat od dnia podpisania umowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta lub dostawcy na terenie Polski | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga w okresie gwarancyjnym bezpłatnych przeglądów wykonanych w ASO gwarantowanych przez producenta pojazdu | TAK |  |
|  | Naprawy gwarancyjne pojazdu, zabudowy specjalistycznej oraz wyposażenia medycznego opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili pisemnego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy, za pośrednictwem emaila lub fax-u za potwierdzeniem transmisji. | TAK |  |
|  | Jeżeli wykonawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w terminie wyznaczonym powyżej w pkt 24 Wykonawca będzie zobowiązany podstawić bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy sprawny, tożsamy pojazd zastępczy lub element wyposażenia, spełniający wymagania opisane w załączniku nr 2 do umowy. | TAK |  |
|  | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu gwarancyjnego/przeglądowego: Pojazd bazowy – podać nazwę i adres, nr tel, e-mail; Zabudowa specjalistyczna – podać nazwę i adres, nr tel, e-mail; Sprzęt medyczny – podać nazwę i adres, nr tel, e-mail; | TAK, Podać nazwę i adres, nr tel, e-mail |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji gwarancji | TAK |  |
|  | Masa pojazdu bazowego (kg) | (podać) |  |
|  | wymiary zewnętrzne pojazdu bazowego (wys. x szer. x gł.) (mm) | (podać) |  |
| II. Nadwozie |  |  |  |
|  | Gwarancja min 60 miesięcy na perforację nadwozia | TAK, podać Punktacja: 60 miesięcy – 0 pkt 96 miesięcy – 3 pkt 144 miesiące – 6 pkt |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy na powłokę lakierniczą | TAK, podać Punktacja: 36 miesięcy – 0 pkt 48 miesięcy – 3 pkt 60 miesięcy – 6 pkt |  |
|  | Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. | TAK |  |
|  | Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789 lub równoważna, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy 2 gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB | TAK |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK |  |
|  | Kierownica z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie np. góra-dół | TAK |  |
|  | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, ze stopniem stałym wewnętrznym lub elektrycznym zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi | TAK |  |
|  | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej– z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). Koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy | TAK |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi | TAK |  |
|  | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka | TAK |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem | TAK |  |
|  | Autoalarm i immobiliser | TAK |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów (dopuszcza się funkcję doświetlania zakrętów realizowaną przez reflektory główne | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane lusterka boczne | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Zestaw (4 szt) opon zimowych z felgami oraz zestaw (4 szt) opon letnich z felgami | TAK |  |
|  | Kolor nadwozia biały lub żółty zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 lub równoważną | TAK |  |
|  | Radio z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym min. 2. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu (Bluetooth) | TAK |  |
|  | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów | TAK |  |
|  | Przednie i tylne czujniki parkowania | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania). Panele sterujące w przedziale medycznym i przedziale kierowcy przyciskowe (na guziki). | TAK |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
|  | Dodatkowa regulowana lampka na elastycznym ramieniu dla pasażera | TAK |  |
|  | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach | TAK |  |
|  | Miejsce na 3 kaski ochronne | TAK |  |
| III. Silnik i napęd |  |  |  |
|  | Elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalający na sprawną pracę w ruchu miejskim | TAK |  |
|  | Moc silnika min 177KM o maksymalnym momencie obrotowym min 410 Nm | TAK, podać |  |
|  | Pojemność silnika min. 1900 cm3 | TAK, podać |  |
|  | Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 lub EURO VId | TAK |  |
|  | Napęd na jedna oś (4x2) | TAK |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna (nie dopuszcza się skrzyni biegów zautomatyzowanej) | TAK |  |
|  | System Start/ Stop z możliwością wyłączenia | TAK |  |
|  | Alternator 250A | TAK |  |
|  | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V | TAK |  |
| IV. Układ hamulcowy |  |  |  |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem | TAK |  |
|  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA | TAK |  |
|  | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania | TAK |  |
|  | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy | TAK |  |
|  | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania | TAK |  |
|  | Z systemem rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| # V. Zawieszenie |  |  |  |
|  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | TAK |  |
|  | Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione, dostosowane do funkcji ambulansu sanitarnego | TAK |  |
| VI. Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
|  | Narzędzia: podnośnik, klucz do zmiany kół itp. | TAK |  |
|  | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w (po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). | TAK |  |
|  | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego medycznym wraz z chwytem mocującym | TAK |  |
| VII. Nadwozie - przedział medyczny |  |  |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy na zabudowę specjalistyczną nadwozia | TAK, podać Punktacja: 36 miesięcy – 0 pkt 48 miesięcy – 3 pkt 60 miesięcy – 6 pkt |  |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 305 x 173 x 185cm. | TAK, (podać) |  |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu | TAK |  |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna | TAK |  |
|  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym | TAK |  |
|  | Na prawej ścianie min 1 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem ( Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego. | TAK |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Fotel z przesuwem umożliwiając w ten sposób swobodny dostęp do plecaka/ torby medycznej umieszczonej w schowku na lewej ścianie przedziału medycznego. Zamawiający nie określa w jaki sposób przesuw fotela winien być realizowany. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne konstrukcyjnie . Fotel wraz z systemem przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasa bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. Typ pojazdu- oznacza oferowana marka i model pojazdu. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu typu B (szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym). | TAK |  |
|  | Na ścianie lewej szyna wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
|  | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego Zamawiający nie dopuszcza panelu dotykowego. | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników | TAK |  |
|  | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Instalacja tlenowa z panelem z 2 punktami poboru na ścianie lewej uchwyt do montażu butli 10 L różnych producentów lub butli zintegrowanych 8 l, z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) oraz nawilżaczem (1 szt) | TAK |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne mechaniczna, posiadająca płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę oraz z możliwością ustawienia pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga (podać markę i model). | TAK, podać |  |
|  | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
|  | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego | TAK |  |
|  | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia (jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| VIII. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja |  |  |  |
|  | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik | TAK |  |
|  | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW ( proszę podać markę i model) | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z dodatkową pompką wody oraz zaworem odcinającym | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 60 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). | TAK, podać |  |
|  | Klimatyzacja dwu parnikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy z możliwością ustawienia żądanej temperatury dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V o mocy min. 1,8 kW (podać markę i model). | TAK, podać |  |
| IX. Instalacja elektryczna i oświetlenie |  |  |  |
|  | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciw porażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V | TAK |  |
|  | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m | TAK |  |
|  | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu | TAK |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju | TAK |  |
|  | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy | TAK |  |
|  | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie | TAK |  |
|  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. | TAK |  |
|  | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |  |
|  | Światła boczne pozycyjne pojazdu | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę | TAK |  |
|  | Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie | TAK |  |
| X. Sygnalizacja świetlna dźwiękowa i oznakowanie |  |  |  |
|  | Belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu. (wymaga się podświetlonego napisu „ambulans”) | TAK |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu min. jedna lampa typu kogut w kolorze niebieskim ze światłem typu LED | TAK |  |
|  | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
|  | Głośnik zamontowany w pasie przednim ( odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze silnika | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłego działania (podać markę i model) | TAK, podać |  |
|  | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h | TAK |  |
|  | Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące Oznakowania zespołów ratownictwa medycznego (dla ambulansu typu „S”), Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia) | TAK |  |
| XI. Wyposażenie w środki łączności |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. Ambulans wyposażony w jeden radiotelefon przewoźny typu Motorola DM 4600 (lub równoważny) oraz 2 radiotelefony przenośne typu Motorola DP 4600 z ładowarkami (lub równoważne) |  |  |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –do okólna | TAK |  |
|  | Pojazd wyposażony w uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD PRM tj. W ofercie należy uwzględnić stację dokującą (ładującą do tabletu) i oryginalny uchwyt do drukarki wraz z tabletem i drukarką Zamawiający wymaga by stacja dokująca ( ładująca do tabletu) oraz oryginalny uchwyt do drukarki były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta. Pojazd wyposażony w instalację elektryczną przygotowaną do zamontowania urządzeń systemu SWD Wszystkie w/w działania nie będą miały wpływu na zakres i czas udzielonej gwarancji | TAK |  |
|  | Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami (do stacji dokującej i modułu Teltonika) i modułem Teltonika umożliwiające bezproblemowe używanie ambulansu w systemie SWD PRM | TAK |  |
| XII. SPRZĘT MEDYCZNY (SPRZĘT MEDYCZNY MA SPEŁNIAĆ WYMOGI AKTUALNEJ NORMY PN EN 1789 , PN-EN 1865-1 , PN EN 1865-4 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ) |  |  |  |
| A. Nosze główne |  |  |  |
|  | Producent/ kraj pochodzenia | (podać) |  |
|  | model | (podać) |  |
|  | typ | (podać) |  |
|  | Marka | (podać) |  |
|  | Rok produkcji: Nie starszy niż 2024 rok | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarancja na nosze główne min 24 miesiące obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | TAK, podać Punktacja: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 3 pkt 48 miesięcy – 6 pkt |  |
|  | Waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 lub równoważnej. Podać wagę noszy. | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne noszy min 230 kg. Podać obciążenie. | TAK, podać |  |
|  | Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni | TAK |  |
|  | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenia na wznak; | TAK |  |
|  | Rama z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK |  |
|  | Nosze wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. | TAK |  |
|  | Nosze ze składanymi poręczami bocznymi na boki lub wzdłuż, z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy, z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Nosze z miejscem montażu składanego wieszaka na pojemniki z płynami infuzyjnymi | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK |  |
| B. Transporter noszy głównych |  |  |  |
|  | Producent/ kraj pochodzenia | (podać) |  |
|  | model | (podać) |  |
|  | typ | (podać) |  |
|  | Marka | (podać) |  |
|  | Rok produkcji: Nie starszy niż 2024 rok | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | TAK, podać |  |
|  | Waga Transportera max 28 kg zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 lub równoważnej | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne transportera min 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 lub równoważnej | TAK |  |
|  | Transporter wykonany z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK |  |
|  | Transporter wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę | TAK |  |
|  | Szybki i łatwy system połączenia z noszami | TAK |  |
|  | Transporter z możliwością wprowadzania noszy na przodem lub tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w min sześciu poziomach | TAK |  |
|  | Transporter wyposażony w odbojniki na goleniach | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | TAK |  |
|  | Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni, o średnicy powyżej 150 mm i szerokości min. 45 mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach. Podać średnicę kółek w mm Minimum dwa kółka wyposażone w hamulce | TAK, podać |  |
|  | System automatycznego składania co najmniej goleni przednich transportera w trakcie załadunku do ambulansu bez konieczności zwalniania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków pozwalający na załadunek noszy wraz z transporterem bez konieczności jego dźwigania | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK |  |
| C. Ssak ręczny - nożny |  |  |  |
|  | Producent/ kraj pochodzenia | (podać) |  |
|  | model | (podać) |  |
|  | typ | (podać) |  |
|  | Marka | (podać) |  |
|  | Rok produkcji: Nie starszy niż 2024 rok | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | TAK, podać |  |
|  | Przenośny, mechaniczny, bardzo prosta konstrukcja umożliwiająca szybki demontaż w celu mycia i dezynfekcji. Wszystkie elementy ssaka można sterylizować w autoklawie w temp. 121 stopni C. Ssak można obsługiwać nogą lub ręką. Nieograniczona objętość ssania. Pojemność zbiornika: 600 ml, ciężar ok. 1 kg | TAK, podać |  |
| D. Ssak elektryczny |  |  |  |
|  | Producent/ kraj pochodzenia | (podać) |  |
|  | model | (podać) |  |
|  | typ | (podać) |  |
|  | Marka | (podać) |  |
|  | Rok produkcji: Nie starszy niż 2024 rok | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | TAK, podać |  |
|  | Ssak elektryczny przenośny, z płynną lub stopniową regulacją siły ssania w zakresie od 0-80 Kpa; Maksymalny przepływ min 20 l/min, zasilanie akumulatorowe. Czas pracy ciągłej z akumulatora min.40 min. przy max. obciążeniu; Uchwyt ścienny do ambulansu zgodny z normą PN EN 1789 z funkcją automatycznego podłączenia napięcia zasilającego ssak z 12V i ładowania akumulatora. Zasilanie 12V z dowolnego gniazdka zapalniczki samochodowej (niezależnie od uchwytu ściennego) w przypadku awarii uchwytu , manometr podciśnienia wbudowany w moduł ssaka, posiadający wskaźnik naładowania akumulatora; układ ssący zabezpieczony przed uszkodzeniem w przypadku zaczepienia przewodów . Słój wielokrotnego użytku o pojemności 1000 ml(do sterylizacji w autoklawie) z zaworem przelewowym i filtrem antybakteryjnym. Torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria. Waga do 4 kg | TAK, podać |  |
| E. Wykaz sprzętu zamawiającego pod który ambulans musi być wyposażony w niezbędne uchwyty, zawiesia, schowki do ich przechowania w czasie transportu oraz niezbędnych przyłączy w czasie ich użytkowania |  |  |  |
|  | 1. Nosze podbierające S 265 EXL FERNO | TAK |  |
|  | 2. Krzesło transportowe S-242 E FERNO | TAK |  |
|  | 3. Deska ortopedyczna pediatryczna Najo FERNO | TAK |  |
|  | 4. Deska ortopedyczna pediatryczna FERNO | TAK |  |
|  | 5. Materac Podciśnieniowy do unieruchamiania pacjenta Red-Vac | TAK |  |
|  | 6. Nosze – płachta transportowa | TAK |  |
|  | 7. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1 | TAK |  |
|  | 8. Kamizelka ortopedyczna | TAK |  |
|  | 9. Pompa infuzyjna strzykawkowa Medima S 100 | TAK |  |
|  | 10. Pulsoksymetr z kapnometrem NONIN 9843 | TAK |  |
|  | 11. Defibrylator z funkcją transmisji danych X-Series ZOLL | TAK |  |
|  | 12. Respirator P310 Smith | TAK |  |
|  | 13. Termometr do pomiaru temperatury głębokiej PRO6000 Welch Ellyn | TAK |  |
|  | 14. Zestaw do zabezpieczania amputowanych kończyn | TAK |  |
|  | 15 Mankiet do szybkiego tłoczenia płynów | TAK |  |
|  | 16. Plecak ratowniczy | TAK |  |
|  | 17. Zestaw worków resustytacyjnych | TAK |  |
|  | 18. Zestaw szyn Kramera | TAK |  |
|  | 19. Ciśnieniomierz mechaniczny | TAK |  |
|  | 20. Zestaw laryngoskopów światłowodowych | TAK |  |
|  | 21. Zestaw opatrunków hydrożelowych | TAK |  |
|  | 22. Nebulizator – inhalator Bora SC60P00Ghibli Plus | TAK |  |
|  | 23. Termometr PRO 6000 Welch Ellyn | TAK |  |
|  | 24. Reduktor Mediselect GCE, | TAK |  |
|  | 25. Przepływomierz MEDIFLOW GCE | TAK |  |
|  | Pozostałe elementy wyposażenia: glukometr wraz paskami,kask ratowniczy 2 szt, Indywidualny pakiet ochrony osobistej 2 szt, latarka elektryczna, zestaw porodowy, Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 2 szt, Kołnierz ortopedyczny dla dzieci. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych