**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ**

Nazwa postępowania: **Dostawa przepływomierzy**

Numer referencyjny postępowania: **BK/03/2024.**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres Wykonawcy: |  |

**Specyfikacja techniczna oferowanych przepływomierzy**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa, oznaczenie handlowe, numery katalogowe |  |
| Nazwa i adres producenta |  |
| Rok produkcji |  |
| Oferowana liczba sztuk | ***5*** |

| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wymagane, minimalne wartości** | **Wartości oferowane[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przepływ | od 0,1 do 1 [l/s] |  |
|  | Średnica nominalna | DN25, przyłącze PN40 |  |
|  | Maksymalny błąd pomiaru masowego dla cieczy | ± 0,15% |  |
|  | Maksymalny błąd pomiaru objętościowego dla cieczy | ± 0,15%, |  |
|  | Maksymalny błąd pomiaru gęstości | ± 0,001% |  |
|  | Zakres temperatury medium | -40 do +150°C |  |
|  | Zakres temperatur otoczenia | -40 do +60°C |  |
|  | Materiały w kontakcie z medium | stal nierdzewna 1.4404 (316/316L) |  |
|  | Wyjście 4–20mA | *TAK* | TAK/NIE**\*** |
|  | Komunikacja cyfrowa Modbus RS485 | *TAK* | TAK/NIE**\*** |
|  | Atest lub certyfikat metrologiczny | Zgodny z PCA lub laboratorium równoważnym wg normy ISO/IEC 17025 |  |
|  | Pomiar dla cieczy typu | woda, Ergolid EKO 15, Temper –55 | Woda: TAK/NIE**\***  Ergolid EKO 15; TAK/NIE**\***  Temper –55: TAK/NIE**\*** |
|  | Automatyczne dostosowywanie (kalibracja) urządzenia do zmiany gęstości i temperatury mierzonej cieczy | *TAK* | TAK/NIE**\*** |
|  | Możliwość zgodnego z PCA wzorcowania, wykonywanego przez Wykonawcę lub wyznaczony przez niego podmiot | *TAK* | TAK/NIE**\***  Podmiot wykonujący wzorcownie:  ………………………………………………….  (wpisać nazwę i adres) |

**\*** Skreślić lub usunąć niepotrzebne

**Dodatkowe informacje dotyczące oferowanych przepływomierzy** (można, zgodnie z wyborem Wykonawcy, podać więcej informacji odnoszących się do oferowanych urządzeń lub uzupełnić informacje podane w tabeli, ale nie jest to wymagane)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Miejscowość, data* |  | *(imię i nazwisko,*  *podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)* |

1. W zależności od rodzaju wymagania lub parametru należy wpisać wartość liczbową, wartość logiczną TAK lub NIE (do wyboru), albo wartość opisową – w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez dodatkowych wyjaśnień stwierdzić, czy wymagania w zakresie funkcjonalności lub minimalnych wartości parametrów są spełnione. [↑](#footnote-ref-1)