Załącznik nr 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Systemów Elektronicznych

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Zakup wielokanałowego zasilacza wysokiego napięcia w standardzie połączeń SHV.

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/ISE/195/ZP/2024/1033

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Wielokanałowy zasilacz wysokiego napięcia w standardzie połączeń SHV | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do ……od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji : min. …… miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na stronę na której jest ono prowadzone : https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

- OFERTĘ wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa :

- Zakup wielokanałowego zasilacza wysokiego napięcia w standardzie połączeń SHV
liczba sztuk – 1

Tabela 1

| Lp. | Nazwa komponentu | Kolumna D Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca na etapie ofert wykonawczych). |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Obudowa typu rack 19” lub kompatybilna - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: minimum 4 gniazda (łącznie) - Sterowanie zasilaczem poprzez sieć Ethernet min 100Mbit/s - Zintegrowane wentylatory lub inna forma chłodzenia - Zabezpieczenie typu interlock systemu: wymagane, w postaci gniazda - Wbudowany kontroler systemu - Wbudowany zasilacz minimum 400W (220VAC) |
| 2 | Kanały wysokiego napięcia | - Minimum 16 niezależnych kanałów wysokiego napięcia - Konfiguracja kanałów: pływająca - Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0 - 1kV lub więcej / kanał - Maksymalne obciążenie prądowe każdego kanałów: przynajmniej 1 mA (min. 700mW) / kanał - Rozdzielczość nastawy napięcia wyjściowego: 20mV lub lepsza / kanał - Rozdzielczość nastawy prądu obciążenia: 20nA lub lepsza / kanał - Wbudowane zabezpieczenia nadprądowe: tak, dla każdego kanału indywidualnie nastawiane - Konfiguracja szybkości narastania/opadania każdego z kanałów indywidualnie: wymagana - Monitorowanie parametrów pracy kanałów wysokiego napięcia: TAK / każdy kanał indywidualnie - Dokładność nastawy napięcia: 0.2% +/- 0.2V +/- 50ppm/*C lub lepsza - Moduł zgodny z dostarczoną obudową oraz kontrolerem systemu |
| 3 | Standard połączeń zewnętrznych kanałów wysokiego napięcia | - Każdy kanał wysokiego napięcia wyprowadzony jako indywidualne złącze SHV: wymagane - Zabezpieczenie kanałów wyjściowych z systemem interlock: wymagane - Dodatkowy filtr RC dla każdego z kanałów: konfigurowalne (włączony/wyłączony) - Dopuszcza się możliwość realizacji funkcji poprzez dodatkowy adapter |
| 4 | Gwarancja | Minimum 1 rok |

- Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego :

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Do ……od daty podpisania umowy | TAK |
| 2. | Gwarancja: Czas trwania: min. 12 m-ce | TAK |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK |
| 5. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK |
| 6. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK |
| 7. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Systemów Elektronicznych, pok. 212. | TAK |

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                       		       ……………………………………………			                                    					  (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)