###### PARAMETRY techniczne sprzętu medycznego – pakiet nr 4

Defibrylatory – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2024 r.) |  |

| Lp. | Wymagane/ oceniane parametry techniczne | Wartości wymagane TAK / NIE | # Podać # TAK/ NIE # lub opis # (w zależności # od wymagań # w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA |  |  |  |
| I. Warunki ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem fabrycznie nowe nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: 49 dni od dnia podpisania umowy | podać, termin dostawy 1-14 dni – 20 pkt termin dostawy 15-30 dni – 10 pkt termin dostawy – 31-49 dni – 0 pkt |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (jeżeli dotyczy) na okres min. 24 miesięcy obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | podać, gwarancja – 24 miesiące – 0 pkt gwarancja – 36 miesiące – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu. | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta lub dostawy na ternie Polski | Tak |  |
|  | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | Tak |  |
|  | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji (jeżeli dotyczy) | Tak |  |
|  | Masa urządzenia | podać |  |
|  | Masa urządzenia łącznie z wózkiem (wys. x szer. x gł.) (mm) | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | podać |  |
| Parametry ogólne defibrylatora (2 komplety) |  |  |  |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak, podać |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z dwóch akumulatorów - min. 300 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% lub zewnętrznej ładowarki 230 V AC | Tak, podać |  |
| Funkcje/cechy |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne, z impregnowaną torbą transportową, testerem wyładowań | Tak |  |
|  | Ciężar defibrylatora w kg. max.13kg | Tak, podać |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych - EKG |  |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia | Tak, podać |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 – pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
|  | Technologia Masimo | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak, podać |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP – Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | Tak, podać |  |
|  | Tryb ręczny i automatyczny | Tak |  |
|  | Metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak |  |
| Monitorowanie EtCO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru EtCO2 : min. od 0 do 99 mmHg | Tak |  |
|  | Akcesoria do pomiaru EtCO2 - kapnografia - PACJENCI ZAINTUBOWANI – zestaw min.20 szt. kaniul pomiarowych | Tak |  |
|  | Akcesoria do pomiaru EtCO2 - kapnografia - PACJENCI NIEZAINTUBOWANI | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min. | Tak, podać |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych SpCO i SpMeth/pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny |  |  |  |
|  | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | Tak |  |
|  | Pomiar frakcji methemoglobiny | Tak |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne oraz jednorazowe elektrody naklejane dla dorosłych | Tak |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | Tak |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |
|  | Zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Tak, podać |  |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 23 | Tak, podać |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak, podać |  |
|  | Kardiowersja | Tak, podać |  |
|  | Stymulacja przezskórna serca | Tak |  |
|  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 0 -170 mA | Tak, podać |  |
|  | Stymulacja przezskórna serca | Tak |  |
| Ekran |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8 cala | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy LCD TFT | Tak |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak |  |
|  | Reanimacja krążeniowo – oddechowa | Tak |  |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak |  |
| Drukarka |  |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 100 mm | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak, podać |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną | Tak |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną | Tak |  |
|  | Defibrylator wyposażony w: - 20szt elektrod - 1szt Mankiet NIBP 26-35 cm - 2szt Mankiet NIBP 8-14 cm - 2szt Mankiet NIBP 13-20 cm - 2szt Mankiet NIBP 32-42 cm - 2szt Mankiet NIBP 35-44 cm - 1szt czujnik SpO2 Rainbow - 1szt wózek do przechowywania defibrylatora, umożliwiający szybki i bezpieczny transport defibrylatora wraz z wyposażeniem spełniający poniższy opis: | Tak |  |
| Wózek transportowy |  |  |  |
|  | Cztery kolumny wózka z wytłaczanego profilu aluminiowego, z powierzchowną oksydacją srebra. | Tak |  |
|  | Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową, przystosowane do montażu opcjonalnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | W blacie górnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wytłoczone w tylnej części blatu. Głębokość wytłoczenia min. 25mm | Tak, podać |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu stronach, aby umożliwić maksymalną manewrowość. Uchwyty niewystające poza obrys wózka. | Tak |  |
|  | Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo, wyposażone w samoblokujące aluminiowe uchwyty górne, do otwierania i zamykania, z systemem zamykania blokowego | Tak |  |
|  | System zamykania zapobiegający przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku zderzenia, gwałtownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylonej płaszczyźnie, co umożliwia jej otwarcie tylko przez świadome działanie operatora. System działający nawet w przypadku otwartego zamka centralnego. Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujące całą szufladę | Tak |  |
|  | Szuflady otwierane całkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych | Tak |  |
|  | Koła skrętne o średnicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwójnym łożyskiem kulkowym. Min. 2 koła z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Tył wózka z wnęką w której zamocowano uchwyt na butlę z tlenem | Tak |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne wózka min. 150kg | Tak, podać |  |
|  | Wózek z zamocowaną półką na defibrylator, półka z otworami do zabezpieczenia pasami defibrylatora. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w regulowany za pomocą mechanizmu przyciskowego, wieszak na kroplówki. Wieszak metalowy. | Tak |  |
|  | Mocowanie półki i wieszaka na kroplówkę w blacie wózka w otworach przygotowanych pod montaż tego elementu. | Tak |  |
|  | Na boku wózka zamocowana deska do reanimacji z tworzywa | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w kosz na odpady medyczne – żółty z czerwoną pokrywą | Tak |  |

Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z zapisami w rozdziale XIX SWZ termin dostawy, gwarancja stanowią kryteria oceny ofert!!! Brak podania gwarancji lub terminu dostawy w tabeli powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).