## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.26.1.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 1
1.Przedmiotem zamówienia są: 1.1 sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku z zakresu ablacji RF, zwanych dalej wyrobami, 1.2 dzierżawa systemu elektroanatomicznego (impedacyjno – elektromagnetycznego) do mappingu trójwymiarowego wraz z pompą chłodzącą i generatorem oraz systemu do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem diagnostycznym wraz z akwizycją obrazu fluoroskopii z generatorem RF, zwanych dalej urządzeniami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 1 i nr 2. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 dla pozycji 1 - 20 tabeli nr 3: a) utworzyć w Klinicznym Oddziale Kardiologii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów wskazanych w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, b) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ......... dni roboczych** od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ................................**, 2.2 dla pozycji 21 tabeli nr 3: a) dostarczać wyroby w terminie do ......... dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ..................................**, 2.3 zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzeń, 2.4 przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzeń. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………** 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: **wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1 SYSTEM DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH ZE STYMULATOREM DIAGNOSTYCZNYM
L.p. | SYSTEM DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH
I | JEDNOSTKA CENTRALNA
1. | Komputer: Procesory Dual Xeon Dual Core, 2GB RAM, dysk twardy minimum 160GB SATA, napęd DVD-R Dual Layer
2. | Monitory: 2 lub 4 sztuki monitorów do wyboru przez Zamawiającego, typu LCD 21" o rozdzielczości 1600 x 1200.
3. | 1 lub 2 wózki jezdne do transportu (do wyboru przez Zamawiającego w czasie instalacji), transformator izolujący
4. | Szybki zapis danych bezpośrednio na twardym dysku.
5. | Drukarka laserowa.
II | OPROGRAMOWANIE
6. | System operacyjny - Windows
7. | Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: 12 kanałowego zapisu EKG, 4 kanałów ciśnień, 4 kanałów markerów stymulatora oraz od min. 50 kanałów wewnątrzsercowych
8. | Możliwość wykonywania wielu zadań jednocześnie (możliwa kombinacja: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania
9. | Możliwość konfigurowania przez użytkownika 7 róznych szablonów ekranu z wybranymi albo wszystkimi kanałami aktywnymi, niezależnie od ich rodzaju (EKG, EGM-bipolar, EGM unipolar, kanały ciśnienia, itp.)
10. | Możliwość zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi min. 25-500 mm/s (ciąg ustawień musi zawierać co najmniej wartości standardowe: 25,50,100,200,300,400,500 mm/s)
11. | Możliwość rejestracji sygnałów unipolarnych z jakiegokolwiek kanału zapisanego w trakcie badania
12. | Możliwość niezależnego ustawienia podstawy czasu na wydruku, aby odpowiadała przesuwowi w zakresie 25 - 400 mm/s (ciąg ustawień musi zawierać co najmniej wartości standardowe: 25,50,100,200,300,400)
13. | Możliwość zarejestrowania 12 odprowadzeniowego zapisu przy użyciu jednego klawisza na klawiaturze; System umożliwia wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 odprowadzeniowego zapisu
14. | Zapis danych na dysku twardym w czasie rzeczywistym; Możliwość zapisu jedynie wybranych kanałów
15. | Możliwość wyboru trybu wyświetlacza synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora umożliwiająca pacemapping w czasie rzeczywistym; Synchronizacja wyzwalana przez napięcie: napięcie, rodzaj sygnału (unipolarny+ lub -, bipolarny), nachylenie (slope) potencjału (do wyboru)
16. | Możliwość pomiaru on-line wybranych interwałów (automatycznego lub ręcznego) w trybie synchronicznym
17. | Synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggered mode) z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat)
18. | Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora
19. | Możliwość wydruku raportów, wykresów, wzorców pobudzeń lub innych danych w czasie wykonywania analizy i przeglądania danych z badania
20. | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora
21. | Oprogramowanie udostępnia w czasie rzeczywistym wszystkie dane z generatora prądu RF; Dane te wyświetlane są na ekranie i automatyczmie rejestrowane w dzienniku badania. Oprogramowanie umożliwiające zapis danych ablacji zarówno z dostępnych na rynku generatorów RF jak i kriokonsoli
22. | Możliwość wyświetlania i mierzenia amplitudy min.2 kanałów ciśnień
23. | Możliwość archiwizacji wybranych badań na dysku zewnętrznym
24. | Możliwość niezależnego wyświetlania na każdym z monitorów innych danych, np.: na jednym przebiegi w czasie rzeczywistym, a na drugim analiza danych z badania.
25. | Możliwość eksportu zrzutów ekranowych i obrazów typu JPEG, BMP i/lub PDF
26. | Możliwość automatycznej aktualizacji okna dziennika badania do każdej sekwencji stymulacji
27. | Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, także w postaci graficznej; Tworzenie raportu ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji
III | WZMACNIACZ
28. | Częstotliwość próbkowania - 2 kHz
29. | Rejestracja sygnałów - 32 bity
30. | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry)
31. | Filtry: dolnoprzepustowy (0,05-200 Hz), górnoprzepustowy (10-500 Hz), wycinający (50 lub 60 Hz)
32. | Zabezpieczenie przed defibrylacją
33. | Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy
34. | Połączenia elementów systemu odbywają się za pomocą światłowodów pozwalających uniknięcia zakłóceń sygnałów
35. | Możliwość przechwytywania obrazów z systemu RTG i systemów elektroanatomicznych bezpośrednio do systemu elektrofizjologicznego
IV | STYMULATOR SERCA
36. | Zintegrowany z systemem rejestrującym
37. | 4 niezależne kanały stymulacji
38. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, klawiatury lub myszy systemowej - do wyboru przez operatora
39. | Możliwość obsługi 6 odrębnych użytkowników oraz 9 odrębnych protokołów indukcji impulsów elektrycznych i 10 protokołów definiowanych przez użytkownika dla każdego z nich
40. | Możliwość wysyłania impulsu generatora na dowolną parę aktywnych pierścieni elektrod
41. | Ustawienia stymulatora wyświetlane na ekranie monitora / monitorów lub/i ekranu dotykowego
42. | Sygnał dźwiękowy impulsów stymulujących dostępny z generatora znajdującego się na sali operacyjnej z możliwością ustawienia głośności
43. | Technologia mikroprocesowa, zdolność szybkiego przetwarzania, intuicyjny interfejs użytkownika, szeroka gama skrótów i komend z klawiatury
TABELA NR 2 SYSTEM ELEKTROANATOMICZNY DO MAPPINGU TRÓJWYMIAROWEGO WRAZ Z POMPĄ CHŁODZĄCĄ I GENERATOREM
I | SYSTEM ELEKTROANATOMICZNY DO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA 3D
1. | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.
2. | System bazujący na pomiarze impedancyjnym oraz pomiarze pola magnetycznego.
3. | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwy przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów oraz wykorzystujący kompatybilne elektrody wyposażone w czujnik pola magnetycznego.
4. | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacją przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów.
5. | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów.
6. | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe.
7. | Interfejs łączący jednostkę określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu.
8. | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor INTEL min. 2 rdzenie, pamięć min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale o rozdzielczości 1920 x 1200,16:9.
9. | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
10. | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie.
11. | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej.
12. | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrz-sercowych oraz EKG.
13. | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur.
14. | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych.
15. | Nawigacja w czasie rzeczywistym.
16. | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii.
17. | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm.
18. | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie DANYCH ct i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca.
19. | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod.
20. | Możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktowa.
21. | Oprogramowanie systemu umożliwia tworzenia map: potencjałowych, czasowych tworzonych automatycznie przez system bazujący na zgodności cyklu arytmii i zgodności procentowej morfologii.
22. | Oprogramowanie systemu umożliwia zaznaczanie automatyczne miejsc aplikacji wg określonego ustawienia wzorca bazującego na indywidualnie zdefiniowanych parametrach: m.in. sile docisku, czasie, mocy aplikacji.
23. | Oprogramowanie umożliwia tworzenie map: jednoczasowego wyświetlania mapy potencjałowej i propagacyjnej na jednej strukturze, potencjałów pofragmentowanych, procentowej zgodności pacemappingu, turbo mapy umożliwiającej tworzenie map dodatkowych arytmii tworzonych z segmentów wcześniej zapisanych.
24. | Technologia kontrolowanego nacisku cewnika ablacyjnego kompatybilna i współpracująca z systemem elektroanatomicznym (jako funkcja zintegrowana z systemem).
25. | Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni.
26. | Możliwość podglądu wcześniej wykonanych i zapisanych badan w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu.
27. | Bufor pamięci 10 poprzedzających uderzeń podczas tworzenia map aktywacyjnych oraz bufor 8 sekundowy podczas tworzenia map CFE.
28. | Okres gwarancji 24 miesięcy.
II | GENERATOR ENERGII PRĄDU WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
29. | Moc od 1 do 100W.
30. | Współpracujący z systemami elektrofizjologicznymi różnych producentów.
31. | Współpracujący z elektrodami chłodzonymi różnych producentów: Biosense-Webster, Medtronic, St. Jude Medical, Boston – zarówno z czujnikami termopary jak i termistorem.
32. | Zapewniający ciągłe monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym.
33. | Możliwość regulacji czasu dostarczania prądu RF w krokach, co 1 sekundę.
34. | Możliwość jednoczesnej rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych z pierścieni dystalnych w czasie trwania aplikacji prądu RF.
35. | Możliwość programowania parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności).
36. | Generator wyposażony w moduł umożliwiający sterowani nim z odległości tzw. Remote Control – komunikacja przez światłowód mająca na celu zabezpieczenie przed zakłóceniami.
37. | Generator współpracujący z dostarczonym systemem 3D wyświetlanie danych w systemie 3D oraz tworzenie automatycznych punktów ablacji w trakcie wykonywanej aplikacji.
38. | Praca w trybie kontroli mocy i kontroli temperatury.
III | POMPA CIECZY CHŁODZĄCEJ ELEKTRODĘ ABLACYJNĄ
39. | Współpracująca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej różnych producentów.
40. | Kompatybilna z generatorem RF i zapewniająca automatyczną komunikacją pomiędzy tymi modułami.
41. | Maksymalny rozmiar wykrywalnego przez detektor pęcherzyka powietrza: 2 μl.
42. | Prędkości przepływu: Mały przepływ: min od 1 do 5 ml/min (przyrosty co 1 ml/min), duży przepływ: min. od 6 do 40 ml/min(przyrosty co 1 ml/min).
43. | Wyposażona w dodatkowy czujnik zmiany ciśnienia przepływu cieczy zwiększający bezpieczeństwo zabiegu ablacji.
TABELA NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto (zł) 9=8/4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Elektrody do mapowania serca kompatybilne z dzierżawionym systemem i umożliwiające pełną nawigację w systemie. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami: - dostępne 3 średnice: 8 F ; 8, 5 F i 10 F, - dostępne 2 różne długości: 63, 81 cm - dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULLINS, LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135 - dostępne koszulki stabilizujące doprawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4. - w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem. | szt. | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Koszulki sterowalne endo i epikardialne: - średnica: 8,5 F - długości: 61,71,82 cm - dostępna koszukla epicardialna - 40 cm, - koszulka z zastawką i portem bocznym, - koszulki dwukierunkowe, asymetryczne, - atraumatyczna końcówka koszulek. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej: - dostepne 2 różne krzywizny BRK, BRK1, - dostepne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm, - igła wykonana w całości ze stali, - dostępne igły extra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody. | szt. | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4 polowe: - 3 średnice do wyboru : 4F , 5F, 6F, - 7 różnych krzywizn do wyboru , - 4 różne rozstawy elektrod, - długość elektrody 120 cm, - bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo – irydowego. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Kable łączące elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4 polowe z systemem elektroanatomicznym. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 10 polowe: - 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru, - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL, - 4 różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Kable łączące elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 10 polowe z systemem elektroanatomicznym. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej 10 polowe: - 3 średnice do wyboru 4F, 5F, 6F, 7F, - dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL, - 4 różne rozstawy elektrod :2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2, - dostępne elektroda dwukierunkowa, asymetryczna | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Kable łączące elektrody diagnostyczne o zmiennej krzywiźnie 10 polowe z systemem elektroanatomicznym | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Elektrody ablacyjne chłodzone: - dostępne elektrody z możliwością nawigacji w systemie elektromagnetycznym; - średnica 8F, - rozstaw elektrod: 1-4-1, - dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe, - chłodzona dystalna i proksymalna część końcówki elektrody ablacyjnej, - dostępność końcówki fleksyjnej, | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Elektrody diagnostyczne do mapowania żył płucnych typu Lasso: - dostępne elektrody z możliwością nawigacji w systemie elektromagnetycznym, - średnica 8,0 F średnica pętli elektrody lasso 4F, - dostępna elektroda lasso ze stałą średnicą pętli 15,20 mm - zakres ruchomości rdzenia - do 180˚ - dostępne elektrody jedno lub dwukierunkowe | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Kable łączące elektrody ablacyjne z generatorem. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym: - elektrody z możliwością nawigacji w systemie elektromagnetycznym, - średnica 8 F , - rozstaw elektrod: 2-2-2 , - końcówka elektrody: 3,5 mm, - dostępne elektrody jedno -i dwukierunkowe kierunkowe, - dostępne trzy krzywizny | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku i fleksyjnym tipem, kompatybilna z systemem elektroanatomicznym: - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie, - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego, - pomiar siły nacisku bazujący na metodzie załamania światła, - średnica 8 F , - rozstaw elektrod: 2-2-2 , - końcówka elektrody: 3,5 mm, - dostępne elektrody jedno - i dwukierunkowe, - dostępne trzy krzywizny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Elektroda ablacyjna klasyczna: - średnica 5F, 7F, - dostępne elektrody z końcówką 4 m i 8 mm, - dostępne 2 różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-2-2 - dostępne, co najmniej 6 różnych krzywizn, - dostępne elektrody dwukierunkowe, - dostępne, co najmniej dwa mechanizmy sterowania. | szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Kable do elektrod z siłą nacisku. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Elektroda wielopolowa do mapowania arytmii złożonych: - kompatybilna z systemem elektroanatomicznym, - wyposażona w czujnik pola magnetycznego, - średnica shaftu 8F . | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Kable łączące elektrodę wielopolową do mapowania arytmii złożonych z systemem oraz łączące elektrodę lasso z systemem. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Dreny do pompy chłodzącej. | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Elektroda dyspersyjna do generatora - elektroda samoprzylepna. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 4 Przedmiot dzierżawy
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | System elektrofizjologiczny ze stymulatorem serca, System elektroanatomiczny (impedancyjno-elektromagnetyczny) do mappingu trójwymiarowego, Generator prądu RF, Pompa chłodząca. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Wartość z tabeli nr 4 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
| Razem Netto: | 0 |  |  |  | Razem Brutto: | 0