Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 5

Modyfikacja z dnia 18.10.2019 r.

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi z funkcją wykrywania migotania przedsionków -2szt. | TAK |  |  |
|  | Rejestrator współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Spacelabs | TAK |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru z filtrem artefaktów i czynności oddechowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar : - Ciśnienia skurczowego w zakresie co najmniej 60-260 mmHg - Ciśnienia rozkurczowego w zakresie co najmniej 30-200 mmHg - Ciśnienia średniego - Częstości tętna w zakresie co najmniej 40-180 uderzeń/min | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Błąd pomiaru (w całym zakresie pomiaru)- maksimum ± 3 mmHg | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: - Manualny - Automatyczny - Na żądanie | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Czas pojedynczego pomiaru-maksimum 50 s | TAK |  |  |
|  | Minimum 4 niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby | TAK |  |  |
|  | Przycisk zażycia leku | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10pkt |
|  | Ustawienia w każdym z okresów pomiarowych odstępów między pomiarami w zakresie minimum: 6-120 minut | TAK |  |  |
|  | Przycisk pacjenta umożliwiający: - Włączenie dodatkowego pomiaru ciśnienia - Zakończenie pomiaru automatycznego | TAK TAK |  |  |
|  | Algorytm rozpoznawania artefaktów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczne powtórzenie błędnego pomiaru | TAK |  |  |
|  | Mankiet naramienny rozmiar M (obwód ramienia w zakresie 24-32 cm) | TAK |  |  |
|  | Pompowanie mankietu pomiarowego uzależnione od bieżących wynikow pomiarów | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne – nie więcej niż 100 x 70 x 25mm | TAK |  |  |
|  | Waga (z bateriami) – nie więcej niż 260g | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizowanie i drukowanie wyników pacjentów | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10pkt |
|  | Złącze USB do komunikacji z PC/Laptop poprzez przewód komunikacyjny USB | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz mierzonych pomiarów | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja rozpoczynanego pomiaru | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia prezentacji wyników oraz dźwiękowego sygnału rozpoczęcia pomiaru | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 1) Bateryjne lub akumulatorowe 2) Czas pracy na komplecie baterii co najmniej 48h | TAK TAK |  |  |
| II | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | - Mankiety naramienny rozmiar S (obwód ramienia w zakresie 17-26 cm)– 1 szt. - Mankiet naramienny rozmiar M (obwód ramienia w zakresie 24-32 cm)– 1 szt. - Mankiet naramienny rozmiar L (obwód ramienia w zakresie 32-42 cm) – 1 szt. | TAK TAK TAK |  |  |
| III | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ………………… |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |