## PAKIET_1
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1 – Obwody oddechowe i produkty anestezjologiczne jednorazowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych - materiał PCV (polichlorek winylu);w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm, kolanko z portem luer-lock z zakręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF, zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, zastosowanie do 7 dni do jednego pacjenta, sposób pakowania papier-folia; sterylny. | szt. | 400
2. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych – materiał PCV (polichlorek winylu); w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm, dodatkowa rura do worka o długości 90 cm, bezlateksowy worek oddechowy 2 litry, łącznik prosty do podłącznia worka z dodatkową rurą, kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwiedzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm; złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF; zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, sposób pakowania papier-folia, sterylny. | szt. | 400
3. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia pediatryczny – materiał PCV (polichlorek winylu), w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 150 cm, dodatkowa rura do worka o długości 90 cm, bezlateksowy worek oddechowy 1 litr, łącznik prosty do podłącznia worka z dodatkową rurą, kolanko z portem luer-lock z zakręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwiedzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 15 mm; złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF, zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności; sposób pakowania papier-folia; sterylny. | szt. | 100
4. | Obwód modyfikowany Jacksona-Reesa, noworodkowy – rura karbowana dł. 140 cm, zakończona złączem 22 mm, złączka 22 mmM-22 mmM/15 mmF, z bezlateksowym workiem oddechowym poj. 0,5 litra, złącze worka oddechowego 22 mmF, na dole worka regulowany zawór, linia świeżych gazów zakończona złączem 15 mmM, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 5
5. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1500ml; opory przepływu nie większe niż 2,5 cm H2O przy 60l/min; nawilżanie nie mniejsze niż 32 mg/l, przy Vt=500 ml; przestrzeń martwa nie większa niż 55 ml; masa nie większa niż 36 g; sterylny. | szt. | 4000
6. | Filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjny i antywirusowy – filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z portem kapno; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1500ml; opory przepływu nie większe niż 1,5 cm H2O przy 60l/min; przestrzeń martwa nie większa niż 33ml; masa nie większa niż 21g; sterylny. | szt. | 4000
7. | Nebulizator z łącznikiem T, ustnikiem i drenem tlenowym – długość drenu tlenowego 1.8-2.1m, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 400
8. | Przedłużacz obwodu oddechowego "martwa przestrzeń" - przedłużacz do obwodu oddechowego (do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym), gładki wewnętrznie PCV o stałej długości, o długości 15 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, zespolony łącznik kątow, y podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny. | szt. | 1000
9. | Gazowa linia pomiarowa - średnica wewnętrzna 1,20mm, średnica zewnętrzna 2,80 mm, długość 2 m., złącza męskie-męskie, mikrobioologicznie czysta. | szt. | 200
10. | Jednorazowy rezerwuar tlenu do resususcytatora silikonowego – wykonany z folii polietylenowej, ze wzmocnieniem wokół otworu umożliwiającym mocowanie do resuscytatora za pomocą nakrętki, opakowanie zbiorcze - 5 sztuk. | op. | 60
11. | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu – maska do podawania tlenu z drenem 1,8-2,1 m, dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 200
12. | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu - maska tlenowa z rezerwuarem, drenem 1,8-2,1 m, dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 500
13. | Filtr oddechowy elektrostatyczny pediatryczny - filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy pediatryczny z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1200ml; opory nie większe niż: 0,7cmH2O przy 30l/min, przestrzeń martwa nie większa niż 35 ml; waga nie większa niż 19 g; bez lateksu; bez ftalanów; sterylny. | szt. | 100
14. | Ressuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych - możliwość wentylacji pacjentów dorosłych, objętość oddechowa 1000 ml ; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatowch złączek; zawór ciśnieniowy 40cmH2O z możliwością blokady, pasek zabezpieczający przed wyślizgliwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem; port do podawania leków drogą dotchawiczną, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego. | szt. | 100
15. | Wymiennik ciepła i wilgoci – przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 15 kg oddychających samodzielnie; wkład celulozowy; objętość oddechowa 50-1000ml; przestrzeń martwa nie większa niż 15ml; waga nie większa niż 9gr; nawilżanie nie mniejsze niż 28,5 mg/l przy Vt=500ml; opory przepływu nie większe niż: 0,7cmH2O przy 30l/min; 1,8cmH2O przy 60l/min; 3,5cmH2O przy 90l/min; port do odsysania umieszczony centralnie; port do podłączenia drenu tlenowego; sterylny. | szt. | 500
16. | Obwód oddechowy jednorurowy do respiratora dla dorosłych - jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy "rura w rurze" o średnicy złącz 22 mm, długość 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do min. 30cm, bez DEHP, czas stosowania do 7 do jednego pacjenta. | szt. | 100
17 | Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4μm, przeznaczona dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni), z pojemnikiem na lek 6ml, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami oraz modułami sterującymi firmy Aerogen opakowanie 10 sztuk | op. | 4
18 | Złącze typu "T" 22mm (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora w układ pacjenta. opakowanie 10 sztuk | op. | 4
19 | ZESTAW DO NEBULIZACJI: - Urządzenie sterujące USB: zakresy pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230V lub z portu USB w urządzeniu medycznym, służące do zasilania membran z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu - 1 sztuka - Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4μm, przeznaczona dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni), z pojemnikiem na lek 6ml, kompatybilna modułem sterującym Aerogen USB - 30 sztuk - Złącze typu "T" 22mm (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora w układ oddechowy pacjenta. - 30 sztuk | kpl | 4
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_2
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 2 - Żywienie dojelitowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiar zgłębnika Ch 18/40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm.. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą stabilne umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniając pacjentowi komfort. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFit. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 100
2. | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, w rozmiarach 14, 18, 20, sterylny | szt. | 100
3. | Sonda Sengstaken CH 18 | szt. | 40
4. | Zintegrowany, jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterylnym lubrykantem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotykowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj.1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18. | szt. | 500
5. | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | szt. | 2000
6. | Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | szt. | 2000
7. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | szt. | 200
8. | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia butelki (butelki 500 ml i 200 ml) z dietą ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Zestaw zgodny z zestawem w instrukcji obsługi pompy Focare Infinity. | szt. | 200
9. | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity, do zastosowań mobilnych jest przeznaczony dla pacjentów poruszających się, chodzących. Zestaw ze złączem medycznym ENFit. Zestaw zgodny z zestawem w instrukcji obsługi pompy Focare Infinity. | szt. | 300
10. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Zestaw zgodny z zestawem w instrukcji obsługi pompy Focare Infinity. | szt. | 200
11. | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm. | szt. | 80
12. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. | szt. | 80
13. | Łącznik schodkowy pomiędzy Peg, a linią do podaży diety przemysłowej op. a'30 szt. | op. | 20
14. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 500
15. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 500
16. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 10 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 500
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_3
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 3 - Sprzęt jednorazowy do pomp
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Dren do pompy objętościowej Infusomat Space-Line, typ standard, dł.drenu 250cm, sterylny | szt. | 200
2. | Przyrząd do podawania leków i płynów infuzyjnych przy użyciu pompy objętościowej Medima Line S: komora kroplowa 20 kropli/min., filtr 15 μm, regulator przepływu zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, długość drenu min. 270 cm, wolny od latexu, ftalanów (DEPH), na drenie zaznaczony segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. | szt. | 500
3. | Przyrząd bursztynowy do podawania leków światłoczułych przy użyciu pompy objętościowej Medima Line L: komora kroplowa 20 kropli/min., filtr 15 μm, regulator przepływu zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, długość drenu min. 270 cm, wolny od latexu, ftalanów (DEPH), na drenie zaznaczony segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. | szt. | 100
4 | Przyrząd do infuzji do pomp AP31P z wkładką 13 cm bez ftalanów | szt. | 1000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_4
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 4 – Folia chirurgiczna i operacyjna
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Folia operacyjna o grubości 30µm /0,03 mm/, paroprzepuszczalności 850g/(m2x24h), gramatura około 30g/m2. Folia posiada 2 nieodrywalne aplikatory ułatwiające aplikację. Opakowanie zewnętrzne papier - papier. Wewnątrz dodatkowy papier zabezpieczający. Na opakowaniu graficzna instrukcja użycia. Jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu.
| Rozmiar całkowity 14 cm x 25 cm (część lepna 14 cm x 21 cm) | szt. | 1000
| Rozmiar całkowity 40 cm x 42 cm (część lepna 36 cm x 40 cm) | szt. | 1500
| Rozmiar: całkowity 45 cm x 55 cm (część lepna 45 cm x 49 cm) | szt. | 1500
2 | Folia chirurgiczna - sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca, antystyczna, matowa, elastyczna, z folii polietylenowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepn z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy II a.
| Rozmiar całkowity 20 cm x 20 cm (część lepna 10 cm x 20 cm) | szt. | 500
| Rozmiar całkowity 38 cm x 41 cm (część lepna 28 cm x 41 cm) | szt. | 500
| Rozmiar całkowity 60 cm x 45 cm (część lepna 50 cm x 45 cm) | szt. | 500
3 | Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli, rozmiar 65 cm x 85 cm | szt. | 500
4 | Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie walca, rozmiar 90 cm x 100 cm | szt. | 500
5 | Sterylna, jednorazowa osłona na przewody tubus. Wymiary: 13 (+/- 1cm) x 250 cm (+/- 1cm). Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. | szt | 1000
| SUMA |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_5
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 5 – Artykuły do pielęgnacji pacjenta
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 cm, długość części gąbkowej 2,5 cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2000
2 | Jednorazowe, nawilżone myjki w formie chusteczek do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry zanieczyszczonej moczem i /lub kałem. Nie wymagają namoczenia oraz spłukiwania. Doskonale usuwają zanieczyszczenie również w obecności krwi i białka. Zawierają substancje nawilżające oraz dimetikon działający ochronnie na skórę. Rozmiar 31 cm x 22 cm, gramatura 55 g/m2. Zawarta formuła o naturalnym pH, tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie. Zapachowe, nie zawierają lateksu. Pakowane po 25 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap" nadrukowane: opis w j. polskim, ilość , skład, miejsce do opisu danych pacjenta oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny. | szt. | 100
3 | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny. | szt. | 50
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2021 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek. | szt. | 2000
| SUMA |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_6
ZP 12/23 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 6 – Sprzęt do iniekcji, kaniule
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z wbudowanym elementem bezpieczeństwa pasywnego, zabezpieczająca igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu zakłuciu, wykonana z poliuretanu, ze skrzydełkami i portem bocznym,,z wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz przeźroczystą komorę kontrolną umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów; rozmiary: 26 G dl. 19 mm (przepływ 17 mil/min.); 24G dł.19mm (przepływ 18-23ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 33-36ml/min); 20G dł. 25-33mm (przepływ 55-65ml/min); 18G dł. 32-45mm (przepływ 85-105ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128-142ml/min); 16G dł.45-50mm (przepływ 196-200ml/min); 14G dł. 45-50mm (przepływ 270-343ml/min). | szt. | 44000
2 | Koreczek do kaniul, j. uż. Luer-lock, sterylny,koreczki mają pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz. 1 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń. | szt. | 50000
3 | Koreczek do kaniul dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, sterylny. Dostepne w trzech kolorach (biały, czerwony, niebieski). Koreczki mają pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz. 1 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń. | szt. | 10000
4 | Korek do dezynfekcji zaworów bezigłowych, umożliwiający dezynfekcję pasywną, nasączony 70% izopropanolem, utrzymujący zdezynfekowaną powierzchnie zaworu do 7 dni, sterylny | szt. | 20000
5 | Kaniula arterialna z sysemem Flo Switch wykonana z PTFE lub FEP | szt. | 1000
6 | Kranik trójdrożny jałowy, z optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty", z przedłużaczem o długości 10 cm, stosowany do terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, sterylny | szt. | 3000
7 | Kranik trójdrożny Luer-Lock, jałowy z optycznym identyfikatorem pozycji "otwarty-zamknięty", stosowany do terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 3000
8 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków, ze szlifem ołówkowym, z otworem bocznym, zapobiegająca fragmentacji korka, rozm. 1,2 x 40mm (18G), sterylna, op = 100 szt. | op. | 600
9 | Igły iniekcyjne j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylne: Igła j.u. 0,5 x 25 mm (a'100 szt.), Igła j.u. 0,6 x 30 mm (a'100 szt.), Igła j.u. 0,7 x 30 mm (a'100 szt.) Igła j.u. 0,8 x 40 mm (a'100 szt.) Igła j.u. 0,9 x 40 mm (a'100 szt.) | op. | 4000
10 | Igły iniekcyjne j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. Rozmiary 1,1-1,2 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza, igły w wersji krótko i długościętej, sterylne: Igła j.u. 1,1 x 40 mm (a'100 szt.) Igła j.u. 1,2 x 40 mm (a'100 szt.) | op. | 1200
11 | Kolec przelewowy, jałowy, pakowany pojedynczo. | szt. | 500
12 | Igła do PEN'a przeznaczona do jednorazowego podawania insuliny, dostępne rozmiary: 31G 0,25x5 mm, 31G 0,25x6 mm, 31G 0,25 x8 mm, | szt. | 1000
13 | Igła motylek jedn. użytku, zatyczka typu luer-lock,dren o długośc 30 cm, opakowanie jednostkowe blistrowe, opakowanie zbiorcze 50 szt. Rozmiary : 0,5 x 19 mm, 0,55 x 19 mm, 60 x 19 mm, 0,70 x 19 mm, 0,80 x 19mm, 0,9 x 19 mm, 1,1 x 19 mm, 1,2 x 19 mm. | szt. | 1000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_7
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 DO SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 7 – Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point 25 G/88mm z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR. | szt. | 1000
2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G88mm Pencil Point z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR. | szt. | 1500
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27Gx103mm Pencil Point z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR. | szt. | 100
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą seldingera, cewnik kontrastujący w promieniach RTG trzykanałowy 15cm, prowadnica niklowo tytanowa, system umożliwiający identyfikację położenia końcówki cewnika za pomocą EKG, zaqkładanie prowadnicy bez odejmowana strzykawki, igła jednorodna bez dodatkowych łączników. | szt. | 150
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwu kanałowy 15cm prowadnica niklowo tytanowa, system umożliwiający identyfikację położenia końcówki cewnika za pomocą EKG, załadanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki, igła jednorodna bez dodatkowych łączników. | szt. | 150
6 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek. | szt. | 200
7 | Zestaw do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej składający się z igły dł. 19 cm i poliuretanowego drenu rozmiar 8CH dł. 12,45 cm, strzykawki luer lock, worka do drenażu 2000 ml. Igła z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, posiadająca dwukolorowy zielono-czerwony wskaźnik bezpieczeństwa w złączu, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły, posiadająca jednokierunkowy zawór wentylowany w złączu igły, umożliwiający ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku. Cewnik zawierający zawór kulowy z ręczną blokadą w złączu cewnika, zamykający światło cewnika podczas wycofywania igły, chroniący przed przypadkową odmą opłucną w trakcie zabiegu. | szt. | 10
8 | Jednorazowy zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa zawierający oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce , kaniulą punkcyjną,skalpelem, strzykawką Luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem ‘’J’. | szt. | 30
9 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy'ego z wbudowanym w ściankę rurki przewodem do odsysania. Rozmiary 6,0-9,0 mm co 0,5 mm. | szt. | 250
10 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, wykonana z termoplastycznego PCW, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm. | szt. | 200
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_8
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 8 – Pojemniki na próbki do badań histopatologicznych
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 30 ml | szt. | 500
2. | Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 60 ml | szt. | 1000
3. | Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 100-150 ml | szt. | 500
4. | Pojemnik z PP lub PS,(przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 200-250 ml | szt. | 500
5 | Pojemnik z PP lu PS, (przezroczyst lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 500-520 ml | szt. | 200
6 | Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 1000-1200 ml | szt. | 300
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_9
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 9 – Wkłady jednorazowe do ssaka
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Wkład workowy jednorazowy z filtrem antybakteryjnym w skład którego wchodzi: - zastawka hydrofobowa działająca jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochronny przed przepełnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami - szybka i wygodna instalacji - uchwyt umożliwiający łatwe i szybkie wyjęcie napełnionego wkładu - posiada port szeregowy umożliwiający zwiększenie pojemności ssania do 36l - schodkowe przyłącze umożliwiające podłączenie drenu o każdej średnicy - po zakorkowaniu porty zostają trwale zamknięte i pozostają szczelne nawet po upuszczeniu na podłogę
| o pojemności 1 l w kształcie owalnym | szt. | 3800
| o pojemności 2 l w kształcie okrągłym | szt. | 5000
| o pojemności 3 l w kształcie okrągłym | szt. | 300
2. | Pojemnik wielorazowy poliwęglanowy: - bezbarwny ale dostępny również w kolorze niebieskim - skala łatwo czytelna z każdej strony - mocna struktura i materiał odporny na czyszczenie i sterylizację w autoklawie 121 st. - pojemnik może być montowany w różnego rodzaju uchwytach
| o pojemnościach 1000ml o owalnym kształcie | szt. | 10
| o pojemnościach 2000ml o okrągłym kształcie | szt. | 10
| o pojemnościach 3000ml o okrągłym kształcie | szt. | 10
3. | Uniwersalny uchwyt automatyczny do szyny | szt. | 10
4. | Uchwyt do blatu | szt. | 6
5. | Łącznik kątowy do pojemnika | szt. | 20
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_10
ZP 12/23 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 10 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku dla pacjenta pod szczególnym nadzorem
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Stożkowa próbówka do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylna bez fingier tip - 10 ml. | szt. | 500
2. | System zabezpieczający pacjenta przed osuszaniem dróg oddechowych, jednomembranowy, z portem do odsysania, przestrzeń martwa 16 ml | szt. | 800
3. | Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nie przyklejającą się do rany, - rozmiar 8 x 9 cm, średnica otworu 12-19 mm, pakowany pojedynczo. | szt. | 450
4 | Zatyczka do zabezpieczania cewników i sond, sterylna, z uchwytem płetwowym do PEG-a | szt. | 500
5 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 60mm x 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny. | szt. | 50
6 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. | szt. | 500
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_11
ZP 12/23 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 11 – Etykiety na odpady medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Etykieta papierowa w rolkach z nadrukiem 60mmx40 mm ODPADY MEDYCZNE Rodzaj odpadu- KOD: ...................................................................... Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Regon 450666822 Nr księgi rejestrowej 000000010739/Organ rej. w Białymstoku Data, godz. Otwarcia...................................................................… Data, godz zamknięcia .................................................................... | rolka/1000 sztuk etykiet | 30
[6 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_12
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 12 - Asortyment włókninowy jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN TZMO | VAT % | Wartość brutto w PLN Zarys | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm) | szt. | 10000
2. | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Rozmiary M- XXL | kpl. | 6000
3. | Ubranie jednorazowe dla pacjenta w skład którego wchodzi: bluza z krótkim rękawem z wycięciem V pod szyją, spodnie przed kolano z gumką w pasie. Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, kolor niebieski lub zielony – do wyboru przez ZAmawiającego. Rozmiary: M – XXL. | kpl. | 6000
4. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor zielony i niebieski, produkt niejałowy. | op. | 200
5 | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy,kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm | kpl. | 1000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_13
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 13 - Asortyment włókninowy jednorazowego użytku i podkłady
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Maska chirurgiczna 3-warstwa wiązana na troki | szt. | 50000
2 | Maska medyczna mocowana na gumki, typ II. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym | szt. | 5000
3 | Podkład z celulozy w rolce, szerokość 50-51 cm x 50 cm z perforacją | szt. | 1500
4 | Podkład nieprzemakalny w rolce, szerokość 50-51 x 80 cm, z perforacjami umożliwiającymi łatwe odrywanie żądanej długości, niejałowy, a 50 szt. | szt. | 500
5 | Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x88 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu. op. 56 szt. | szt. | 1000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_14
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 14 - Sprzęt jednorazowy do infuzji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Strzykawki j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną skalę pomiarową, stożek Luer kompatybilny z igłami j.u., z kryzą zabezpieczającą przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, pakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i nazwa własna strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone 10-20%)
| Strzykawka j.uż. 2 ml. Jałowa, (opak.= 100 szt.) | op. | 1000
| Strzykawka j.uż. 5 ml. Jałowa, (opak.= 100 szt.) | op. | 1000
| Strzykawka j.uż. 10 ml. Jałowa, (opak.= 100 szt.) | op. | 1000
| Strzykawka j.uż. 20 ml. Jałowa, (opak.= 100 szt.) | op. | 1000
2. | Strzykawka 3-częściowa LUER. Polipropylenowy, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, polipropylenowy tłok w kolorze kontrastującym. Gumowe uszczelnienie tłoka z pierścieniem zabezpieczającym. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt
| Pojemność 2ml, czarna skala co 0,1ml (cyfrowa co 0,5ml) | op | 100
| Pojemność 5ml, czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co 1ml) | op | 100
| Pojemność 10ml, czarna skala co 0,5ml (cyfrowa co 1ml) | op | 100
| Pojemność 20ml, czarna skala co 1 ml (cyfrowa co 5ml) | op | 100
3. | Strzykawka do insuliny z igłą 0,40x12 lub 0,33x12 (do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówień), U100, sterylna, a'100szt. | op. | 10
4. | Strzykawka typu "Janeta" 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier. | szt. | 3000
5. | Strzykawka do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 pakowana oddzielnie w jednym opakowaniu jednostkowym, sterylna, op. a’100 szt. | op. | 50
6. | Strzykawka j.uż. 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada czytelną skalę pomiarową, uszczelnienie tłoka i podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 6000
7. | Strzykawka bursztynowa do leków światłoczułych j.uż. 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada czytelną skalę pomiarową, uszczelnienie tłoka i podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 3000
8. | Bezpieczny przyrząd do infuzji o następujących parametrach: przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, automatyczny filtr zatrzymujący powietrze (8-15 mikronów), zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej, kiedy butelka lub worek do infuzji jest pusty. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu i zbędną utratą leku podczas jego wypełniania. Na końcu drenu zawór zapobiegający cofaniu się krwi. Korek zabezpieczający zawór, umożliwiający łatwą, wizualną identyfikację rodzaju przyrządu. Komora kroplowa z medycznego PCV, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Precyzyjny zacisk rolkowy , z miejscem na kolec oraz miejsce do podwieszania drenu i nazwa producenta. Przyrząd nie zawiera ftalanów. Odpowiedni do infuzji grawitacyjnej i ciśnieniowej do 2 bar. Długość drenu 150-180 cm. Sterylny, opakowanie papier-folia. | szt. | 50000
9. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) ,dren o długości 150 – 180 cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 100000
10. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, długość drenu 150-220 cm, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 1000
11. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 5000
12. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych przezroczyste bez ftalanówi lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), długość drenu 150 cm. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 6000
13. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe do leków światłoczułych bez ftalanówi lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), długość drenu 150 cm. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 3000
14 | Aparat do przetoczeń płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) | szt. | 100
| SUMA |  |  |  |  | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_15
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 15 – Żele nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Żel do EKG 500 g – bezbarwny, posiadający wysokie przewodnictwo elektryczne, neutralny odczyn PH, wykazujący bierność chemiczną, wykazujący przewodnictwo punktowe – potwierdzić folderem Producenta | szt. | 150
2. | Żel do USG 500 g – bezbarwny, wykazujący się wysoka odpornością na wysychanie, posiadający odpowiednią lepkość, neutralny odczyn PH, wykazujący bierność chemiczną- potwierdzić folderem producenta | szt. | 500
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET__16
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 16 – Żele nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Żel ścierny do EKG przeznaczony do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka. Powoduje widoczną redukcję artefaktów i wzrost amplitudy zapisu poprzez zmniejszenie impedancji naskórka. Posiada naturalny odczyn pH, nie wykazuje właściwości alergizujących. | szt. | 180
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_17
ZP 12/23 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 17 – Elektrody
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Elektroda EKG dla dorosłych, rozm. 50 mm/ żel ciekły, badania spoczynkowe, monitorowanie, diagnozowanie. | op | 1000
2 | Elektroda EKG dla dorosłych, prostokąt o rozm. 55x41mm , baza gąbka, żel stały do badań holterowskich z wycięciem na kabel | op | 300
3 | Elektroda EKG j.u w rozmiarze 50x35 mm, wykonana z pianki poliuretanowej pokrytej mocnym klejem akrylowym gwarantującym odpowiednie przyleganie do ciała pacjenta, żel stały , czujnik Ag/AgCl, opakowanie a’ 50 szt. | op | 250
4 | Elektroda EKG dla dzieci, okrągła, baza - gąbka, średnica 32 mm-badania spoczynkowe, monitorowanie, diagnozowanie | op | 20
5 | Elektroda neutralna j.u., dzielona dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg | szt. | 2500
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_18
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 18 - Pojemnik na próbki biobsyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Pojemnik na próbki biopsyjne 20ml Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5.Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20ml 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Stabilność użytkowa próbki 72 godziny udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi. | op | 250
2 | Pojemnik na próbki biopsyjne 60ml Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5.Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20ml 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Stabilność użytkowa próbki 72 godziny udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi. | op | 120
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_19
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 19 – Papiery do aparatów
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Papier termoczuły do videoprinterów czarno-białych typu Mitsubishi P-60, P-61, P-66, P-66DE, P-67, P-68, P-90E, P-91E, P-91DW, P-93E, P-93DW, wymiary 110mm x 21m, | szt. | 500
2. | Papier termiczny do KTG o wymiarach 152mm x 90mm x 160szt. Zastosowanie do urządzeń Corometrics 4305BAO Opakowanie jednostkowe: 150 stronicowy bloczek (typu składanka). | szt. | 100
3. | Termiczny papier rejestracyjny do aparatu EKG Marquette, model MAC 1200, Mindray BeneHeart R12. Wymiary papieru to 210x295x150. Ilość stron w bloczku 150, kratka. | szt. | 100
4. | Papier termiczny do aparatów EKG firmy Mindray, model BeneHeart R3. Wymiary papieru to 80x25. Długość rolki 20 metrów, kratka. | szt. | 50
5. | Termiczny papier rejestracyjny z zadrukiem na zewnątrz do defibrylatora Mindray BeneHeart D3-D6. Wymiary papieru 80x20. Rolka o długości 20 m | szt. | 50
6. | Papier 112 x 25 do aparatu Aspel Ascard A4 | rolek | 1500
7 | Papier do EKG Hellige EK 53/56 129 x 135 x 370 | składanka | 100
8 | Papier 104 x 40 do EKG z nadrukiem | rolka | 50
9 | Papier 143 x 150 x 300 KTG do Sonicaid Oxford Team | składanka | 50
10 | Papier do KTG 150X100X150 KTG | składanka | 400
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_20
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 20 – Opatrunki do zabezpieczenia wkłóć centralnych i obwodowych, folia chirurgiczna
Lp. | Nazwa asortymentu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 3-ech stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 7 x 8 cm, 2 szerokie mi. 2 cm aplikator,y z ramką, laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami mocującym z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania. | szt. | 300
2. | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4- stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, laminowana metka do oznaczeń i szeroki laminowany pasek i mocujący z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | szt. | 250
3. | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożele zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie RBK redukcja zakażeń odcewnikowych. | szt. | 100
4. | Przezroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4-ch stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 10 x 12 cm, z ramką, laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem mocującym z wycięciem z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie redukcja zakażeń odcewnikowych. | szt. | 250
5. | Sterylny włókninowy opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi o wymiarach 7,6cm * 5,1cm z tolerancją rozmiaru+/- 0,5cm. | szt | 100000
6 | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą 9661 kompatybilne ze strzygarkami będącymi na wyposażeniu szpitala Opakowanie = 50 sztuk | opak. | 25
7 | Chirurgiczna, jałowa folia bakteriobójcza, matowa, antystatyczna, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym bakteriobójczy jodofor, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii, papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Rozmiar 66 x 45cm. | szt. | 300
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_21
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 21 – Sprzęt jednorazowego użytku- Intensywna Terapia
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym sterylny, rozmiary CH 6/8/10/12/14/16/18 do rurek intubacyjnych, długość 54-60 cm. rozmiary Ch12/14/16 do rurek tracheostomijnych, długość 34cm Możliwość stosowania przez 72 godziny (minimum 48 godzin dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt. | 4000
2. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. | 1000
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_22
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 22 – Jednorazowy sprzęt medyczny do drenażu i chirurgii
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Dren brzuszny 28 F, 30 F o długości 40-60 cm z otworami bocznymi, tworzywo silikonowe, pakowane pojedyńczo (folia/papier) – zamawiane według zapotrzebowania. | szt. | 400
2 | Dren Kehr: wykonane z silikonu, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie folia / folia - papier Rozmiarach CH 8 do CH 26 długość ramion 16-18/38-45 cm . | szt. | 200
3 | Rurka rektoskopowa, Ø 20 mm x 25 cm | szt. | 250
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu Ch 24, Ch 25 (8,0 mm) o długości 210 cm. Końcówka typu Yankauer, 4 otwory boczne, bez kontroli siły ssania. Opakowanie folia/papier, na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w j. polskim. | szt. | 3000
5 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, sterylna, poj. 200 – 400ml. Opakowanie folia | szt. | 3000
6 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, sterylna, poj. 200 – 400ml. Opakowanie folia/papier, na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w j. polskim. | szt | 2000
7 | Dren do drenażu ran Redon, kontrastujacy w promieniach RTG, perforacja na długości 14 cm, rozmiar CH 6 - 18, długość 70 cm, wykonany z PCV, pakowany pojedyńczo folia-papier | szt | 5000
8 | Dren łączący do odssysania-łącznik stożkowy, męski, długość 210 cm. Wykonany z medycznego PVC, zakończenie łącznik antyzagjęciowy. Ch 25 | szt. | 150
9 | Łącznik Y adaptor Y, rozm. 7/5 | szt. | 300
10 | Łącznik do drenów rozm. 5,0 – 8,0/3,0 | szt. | 300
11 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 12/10 mm | szt. | 300
12 | Łącznik do drenów typu Y sterylny rozm. 9/6 mm | szt. | 300
13 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 8/6 mm | szt. | 300
14 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 10/9 mm | szt. | 300
15 | Łącznik do drenów prosty niesterylny rozm. 8/6 | szt. | 300
16 | Łącznik – T sterylny rozmiar 7-18mm | szt | 50
17 | Łącznik redukcyjny sterylny rozm. od ID3 / ID2 do ID 14 do ID 7 | szt. | 300
18 | Łącznik do drenów typu Y sterylny rozm. 16/13 mm | szt. | 300
19 | Przedłużacz dren do odsysania pola 9/6 z kontrolą siły ssania dł. 2100mm | szt. | 500
20 | Dren do odsysania pola operacyjnego CH 24 o dł. 210 cm, 300 cm, 350 cm i różnym typie zakończenia, zamawiane według zapotrzebowań | szt | 5000
21 | Końcówka Yankauer do odsysania pola operacyjnego | szt. | 2000
22 | Końcówka Yankauer z koszyczkiem do odsysania pola operacyjnego | szt | 500
23 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, rozmiar 24-32 | szt. | 100
24 | Rurka intubacyjna z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości rurki, silikonowana, bez ftalanów, otwór MURPHYEGO, rozmiar 2,5-10. Pakowane w opakowanie folia - papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymy kształt rurki - wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 1700
25 | Prowadnica do trudnych intubacji j. użytku w rozmiarach 3,3mm/60cm i 80cm; 5,0mm/ 60cm i 80cm. Zapakowana w sztywny futerał zabezpieczający przed zniszczeniem, typ Bougie | szt. | 40
26 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu 100 % z mankietem niskociśnieniowym, z przewodem łączącym balonik kontrolny nie wtopionym w korpus rurki, sterylna. Rozmiary od 1 do 5. | szt. | 100
27 | Rurka intubacyjna bez mankietu o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, silikonowana. Jednocześnie rurka nie może być zbyt miękka aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia Rtg i podwójne centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Jednorazowa, sterylna. Rozmiary od 2,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | szt. | 500
28 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta medycznym tworzywem, sterylna, rozmiary: * 2,0 mm / 23 cm - do rurek o średnicy 2,5 - 3,0 mm * 3,0mm / 34 cm - do rurek o średnicy 3,5 -5,0 mm * 4,0 mm / 34 cm - do rurek o średnicy 5,0 - 8,0 mm * 5,0 mm / 37 cm - do rurek o średnicy 6,0 - 11,00 mm | szt. | 100
29 | Filtr bakteryjno wirusowy, do rurek intubacyjnych mechaniczny- hydrofobowy tzn. nieprzepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,9999%, przestrzeń martwa – /45ml, waga ~31g, zalecany zakres objętości oddechowej 300-1500ml, spełniający również funkcję wymiennika ciepła i wilgoci, z równomiernie rozłożonymi, niesklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), na 24 godziny, sterylny. | szt. | 1000
30 | Jednokomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej przeznaczony do długotrwałego drenażu klatki piersiowej. Skład zestawu: 1. Pojemnik zbiorczy: -pojemność 2000 ml -skalowanie co 100 ml -pokrywa z dodatkowym otworem -podstawa zabezpiecza przed przypadkowym przewróceniem - gumowa, regulowana taśma do podwieszenia zestawu - możliwość pisania po pojemniku 2. Dren łączący: -długość 150 cm - zabezpieczająca przed zagięciem spirala u wejścia drenu do pojemnika -uniwersalny, schodkowy łącznik na końcu drenu Zestaw sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie: papier/folia. | szt. | 50
31 | Prowadnica do wymiany rurek, elastyczna, jednorazowa. Rozmiary: 10 Ch/80 cm; 15 Ch/80 cm. | szt. | 20
32 | Opaska do mocowania rurki tracheotomijnej - miękka, zapinana na rzepy | szt. | 200
33 | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta na ostrzu, nr 10 - 26, opakowanie a'100 szt. | op. | 300
34 | Trzonek do ostrzy rozmiar 3 i 4 według zapotrzebowania | szt | 20
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_23
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 23 – Cewniki, worki na mocz, tlenoterapia
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Cewnik Foleya CH 6 - 10 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Wposażony w prowadnicę, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 50
2. | Cewnik Foleya CH 12 - 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1400
3. | Cewnik Tieman CH 8-24. Wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia przezroczysta lub satynowa (zmrożona), konektor kodowany kolorystycznie, opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta dołączonego do oferty. | szt. | 100
4. | Cewnik Nelaton CH 6-24. Wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia przezroczysta lub satynowa (zmrożona), konektor kodowany kolorystycznie, opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta dołączonego do oferty. | szt. | 1000
5. | Zgłębnik żoładkowy wykonany z PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Atraumatyczna zamknięta końcówka, 4 otwory boczne. Linia RTG na całej długości cewnika. Rozmiar kodowany cyfrowo na drenie oraz kolorystycznie na półprzezroczystym łączniku wyposażonym we wkładkę redukcyjną oraz zatyczkę. Potrójny znacznik głąbokości (na 50cm, 60cm i 70cm od końca dystalnego). Opakowanie z napisami w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 24, długość 105cm. | szt. | 1500
6. | Dren Pezzer: wykonane z latexu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowany podwójny folia / folia-papier, w odcinku dystalnym trzy otwory, końcówka cewnika oznaczona rozmiarem. Dostępny w rozmiarach CH 12 do CH 40 długość 400 mm | szt. | 200
7. | Rurka Guedel wykonana z polietylenu PE, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowany, bez lateksu, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe. Rozmiary: - 000 dł. 40 mm; - 00 dł. 50 mm; - 0 dł. 60 mm; - 1 dł. 70 mm; - 2 dł. 80 mm; - 3 dł. 90 mm; - 4 dł. 100 ; - 5 dł. 110 mm; - 6 dł. 120 mm | szt. | 500
8. | Łącznik z kontrolą odsysania - finger tip | szt. | 200
9. | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem dla dzieci z drenem o długości 210 cm, op. folia-papier, sterylna. | szt. | 200
10. | Przedłużacz do podawania tlenu przez nos CH 16 x 2100mm, na opakowaniu napisy w jezyku polskim, nadrukowane nie naklejane, sterylne, opakowanie folia-papier | szt. | 1000
11. | Przedłużacz do podawania tlenu przez nos CH 18 x 2100mm, na opakowaniu napisy w jezyku polskim, nadrukowane nie naklejane, sterylne, opakowanie folia-papier | szt | 1000
12. | Cewnik do podawania tlenu przez nos długość min. 2 metry, na opakowaniu napisy w języku polskim, sterylne opakowanie foliowe | szt. | 15000
13. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 2,1 m, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 500
14. | Maska do podawania tlenu z drenem 2,1m i nebulizatorem dla dorosłych, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 1000
15. | Wziernik ginekologiczny XXS-, XS, S, M, L i XL sterylny, opakowanie folia | szt. | 7000
16. | Worki na mocz z zaworem poprzecznym T o poj. 2l, sterylne | szt. | 8000
17. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2 L długość drenu 150cm | szt. | 100
18. | Wieszak do worków na mocz 2 litrowy | szt. | 600
19. | Worek do lewatywy o poj. 1500ml z otworem do zawieszenia, dren 115cm z klamrą przesuwną oraz dwoma otworami. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona nasadką ochronną. | szt. | 400
20. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z powierzchnią mrożoną. Otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe. Rozm. CH 6-10 / 40 cm, CH 12-22 / 50 cm i 60 cm | szt | 15000
21. | Zatyczka do cewników urologicznych schodkowa, sterylna | szt. | 500
22. | Zatyczka do cewników urologicznych niebieska | szt. | 500
23. | Worek do dobowej zbiórki moczu | szt | 100
24. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora 500ml skalowana co 1ml od 3 do 40ml, co 5ml od 40 do 100ml i co 10ml od 100ml do 500ml z filtrem i obrotowym zaworem spustowym. Niewymienny worek 2000ml z zastawką antyrefluksyjną, filtrem i zaworem typu "T" mocowanym w otwartej zakładce. Dwudrożny dren 120cm wzmocniony spiralą, z klamrą zaciskową oraz bezigłowym portem do próbek. Możliwość zawieszenia zestawu na 2 sposoby. Sterylny, opakowanie podwójne: folia, folia/papier z napisami w języku polskim. | szt | 100
25. | Pojemnik do pobierania moczu od niemowląt z gąbką, pojemność 150ml, sterylny, opakowanie folia-papier. | szt. | 1600
26. | Przewód tlenowy dł. 210 cm, wzmocniony podłużnie - przekrój gwiazdki, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 500
27. | Przewód tlenowy dł. Min. 760 cm, wzmocniony podłużnie - przekrój gwiazdki, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 20
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_24
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 24 – Droby sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Opaska identyfikacyjna dla zmarłych | szt. | 1200
2. | Zaciskacz do pępowiny, wykonany z polipropylenu, sterylny | szt. | 1000
3. | Kieliszek do leków j.u. op. a' 90 szt. | op. | 2000
4. | Szczoteczki sterylne do wymazów cytologicznych, typ wachlarz, pakowane pojedynczo | szt. | 5000
5. | Łopatka drewniana do języka, opakowanie a'100 szt. | op. | 250
6. | Nakłuwacze automatyczne, igłowe 23G x 1,8 mm, a'100 szt. | op. | 150
7. | Miska nerkowata plastikowa | szt. | 50
8. | Słój do moczu tulipan, plastikowy | szt. | 15
9. | Termometr elektroniczny z elastyczną końcówką. Wymagany sygnał dźwiękowy, automatyczne wyłączanie, pamięć ostatniego pomiaru, wskaźnik słabej baterii | szt. | 20
10. | Folia termiczna niejałowa o wymiarach 210x160cm (koc ratowniczy) | szt. | 300
11. | Torba na wymiociny posiadająca: szeroki wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści, twardy plastik obręczy umożliwiający łatwy chwyt i obsługę co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, worek o pojemności 2,0 l, podziałka główna co 100 ml, dodatkowa podziałka co 10 ml do 100 ml z oznaczonym kierunkiem jej odczytu. "Twist&lock" funkcja na obręczy zabezpiecza zawartość torby. Na wyrobie graficzna instrukcja użycia oraz logo/nazwa producenta | szt. | 600
12. | Osłonka na głowicę USG | szt. | 600
13. | Opaska do identyfikacji dorosłych z możliwością opisu na opasce lub z wkładaną karteczką | szt. | 2000
14. | Opaska do identyfikacji niemowląt z możliwością opisu na opasce lub z wkładaną karteczką | szt. | 1000
15. | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 0,2 - 0,25 L | szt. | 100
16. | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 0,7 L | szt | 1500
17. | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 1,0 L | szt. | 3700
18. | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 2,0 L | szt. | 2000
19. | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 3,5 L | szt. | 1000
20. | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 5 L | szt. | 500
21. | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką., poj. 10,0 L posiadający kształt wiaderek z uchwytem, o okrągłej podstawie z pokrywką | szt. | 500
22. | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 20,0 L posiadający kształt wiaderek z uchwytem, o okrągłej podstawie z pokrywką | szt. | 480
23. | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 30,0 L posiadający kształt wiaderek prostokątnych lub trójkątnych lub o okrągłej podstawiez uchwytami | szt | 150
24. | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 60,0 L posiadający kształt wiaderek prostokątnych lub trójkątnych lub o okrągłej podstawiez uchwytami | szt | 10
25 | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku. Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej 2,5 cm x 11,25 m, perforowanego co 45 cm. Opakowanie kartonowe w formie dyspensera z fabrycznie umieszczoną (nie doklejoną) graficzną instrukcją użycia. Opakowanie= A'25 | op. | 200
26 | Golarka jednorazowego uzytku Gallant, Opakowanie = 50 szt. | op | 300
27 | Test do wykrywania badań alergologicznych typu True-Test | op | 12
28 | Pokrowiec na zwłoki z czarnej lub zielonej włókniny polipropylenowej, gramatura min. 40g/m2, jednorazowego użytku, wymiary: 80cm x 130cm, pakowany pojedynczo, wiązany na 5 par troków. | szt. | 1000
29 | Fartuch foliowy 71 cm x 116 cm, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze a'100 szt. | op. | 500
30 | Opaska zaciskowa z zatrzaskiem, automatyczna, wielorazowego użytku. Na wyrobie logo/nazwa producenta | szt. | 100
31 | Narzędzie do usuwania zszywek | szt | 1000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_25
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 25 – Rękawice medyczne diagnostyczne i chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10- 11 mm oraz na mankiecie 0.06-0.09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 7N oraz po starzeniu min. 6N, poziom protein lateksu <19 µg/g, AQL ⩽1.5. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), EN 420, EN 374-2, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normami EN 16523-1 oraz EN 374-4 odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. | op. | 20000
2. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS–XL po 100 sztuk w opakowaniu, obustronnie chlorowane, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0.06 mm oraz na mankiecie min.0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min.6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), EN 420, EN 374-2, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normami EN 16523-1 oraz EN 374-4, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671, odporność na cytostatyki zgodnie z normą ASTM D6978 (rękawice przebadane na min. 15 substancji cytostatycznych). | op. | 30000
3. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–XL, po 100 sztuk w opakowaniu, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość minimalna 280 mm, grubości: na palcu min. 0.13 mm, na dłoni min.0.09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 8 N oraz po starzeniu min. 7 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), 420, EN 374-2, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normami EN 16523-1 i EN 374-4, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (przebadane na min. 10 substancji cytostatycznych). | op. | 2400
4. | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Rękawice sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana oraz chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy min. 294 mm, grubość na palcu 0.33 – 0.34 mm, na dłoni 0.30 – 0.31 mm oraz na mankiecie 0.23 – 0.26 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 25 N oraz po starzeniu min. 20 N. Poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, AQL 0.65. Parametry rękawicy potwierdzone raportem z badań od producenta. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, posiadające Certyfikat Badania Typu UE. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normami EN 16523-1 i EN 374-4 , ponadto rękawice przebadane zgodnie z ASTM F 1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 15000
5. | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, zielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, rękawice obustronnie polimeryzowane, długość rękawicy min. 303 mm, grubość na palcu 0.20-0.21 mm, na dłoni 0.18-0.19 mm oraz na mankiecie 0.15-0.16 mm, siła zrywu: przed starzeniem min. 16 N oraz po starzeniu min. 14 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65. Parametry rękawicy potwierdzone raportem z badań od producenta. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, posiadające Certyfikat Badania Typu UE. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 3 substancje na min. 4 poziomie ochrony), rękawice przebadane zgodnie z ASTM F1671, ponadto rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (min. 9 cytostatyków). Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane poziomem AQL 0.65, datą produkcji , datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 6000
6. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 285 mm, grubość na palcu 0.23 - 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.18 – 0.19 mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem min. 16 N oraz po starzeniu min. 14 N. Poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420 posiadające Certyfikat Badania Typu U. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Opakowanie jednostkowe oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier / folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 12000
7. | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-6.5; M-7.5; L-8.5, sterylizowane radiacyjnie (promieniami gamma), teksturowane. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna polimeryzowane, długość rękawicy minimum 505 mm, grubość na palcu 0.33-0.34 mm, na dłoni 0.30-0.31 mm oraz na mankiecie 0.18-0.19 mm, siła zrywu przed starzeniem: min. 16 N oraz po starzeniu min. 14 N, poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, posiadające AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz EN 374-4, rękawice przebadane zgodnie z ASTM F 1671. Opakowanie jednostkowe oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 100
8. | Rękawice foliowe, rozmiary: M – L, opakowanie = 100 szt. | op. | 1000
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_26
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 26 – Rękawy foliowo-papierowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem. Papier o gramaturze min. 70 g; wytrzymałość na przedarcie; przenikanie powietrza. Folia min. 7 warstwowa o grubości nie większej niż 54 μm nie licząc warstwy kleju; przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach; elastyczna. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania; wskaźniki procesu sterylizacji parowej, tlenku etylenu, formaldehydu, powierzchnia wskaźnika ≥ 100 mm2; jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika, łatwa do interpretacji; jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia; zgrzew fabrycznie wielokrotny; ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią do wewnątrz, każda rolka zabezpieczona folią ochronną; ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta; okres przechowywania sterylnego Pakietu minimum 12 miesięcy
| 5 cm x 200 m | rolka | 30
| 7,5 cm x 200 m | rolka | 30
| 10 cm x 200 m | rolka | 70
| 12,5 cm x 200 m | rolka | 70
| 15 cm x 200 m | rolka | 70
| 20 cm x 200 m | rolka | 60
| 25 cm x 200 m | rolka | 30
| 30 cm x 200 m | rolka | 30
| 35 cm x 200 m | rolka | 25
| 38 cm x 200 m | rolka | 5
| 40 cm x 200 m | rolka | 5
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_27
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 27– Wskaźnik biologiczny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w temeraturze, 121°C oraz 134°C, zawiera spory Geobacillus stearothermophilus. Odczyt tekstu z wykorzystaniem inkubatora w czasie nie dłuższym niż 20 minut, z możliwością ponownego odczytu po 24 godzinach. Potwierdzony certyfikatem zgodności z ISO 11138-1.3, posiadający kod QR. Nieodpłatna dzierżawa auto-czytnika kompatybilnego ze wskaźnikiem na czas trwania umowy. Auto czytnik kompatybilny ze wskaźnikami przeznaczonymi do pary wodnej i sterylizacji niskotemperaturowej H2O2 oraz formaldehydowej. Utrzymanie stałej temperatury w zakresie 37°C – 60°C. Min. 8 miejsc do umieszczania wskaźników. Wbudowane miejsce do kruszenia (aktywacji) wskaźników. Wyświetlacz o przękątnej min 5‘’. Kontrola graficzna pozostałego do odczytu czasu. Graficzna prezentacja wyniku testu na wyświetlaczu, wbudowana drukarka, wbudowany port USB pozwalający na podłączenie komputera PC lub skanera kodów kreskowych. | szt | 2000
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_28
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 28 - Materiały zużywalne do sterylizacji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, w rzędzie drugim – datę sterylizacji, w rzędzie trzecim – datę ważności. Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z oferowanymi etykietami. Opakowanie zawiera 12 rolek + wałek z tuszem. Przy zamawianej ilości etykiet zamawiający wymaga nowej metkownicy. Metkownica alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji, - w rzędzie trzecim – datę ważności | op. | 24
2 | Metkownica alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji, - w rzędzie trzecim – datę ważności. | szt. | 1
3 | Zintegrowany test do kontroli wsadu pokryty polimerem w procesie sterylizacji parą wodną. Samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 500 szt. | op. | 10
4 | Przyrząd PCD do kotroli wsadu | szt. | 1
5 | Przyrząd PCD Bowie-Dick | szt. | 1
6 | Przyrząd PCD do kontroli biologicznej wsadu | szt. | 1
7 | Test symulacyjny Bowie-Dick (1340C; 3,5 min.). Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Kompatybilny z posiadanym przyrządem PCD. Opakowanie 250 szt. | op. | 7
8 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o szer. 19 mm, długość taśmy 50 m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna - rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji, łatwa do odklejenie po procesie sterylizacji. | szt. | 140
9 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika sterylizacji o szer. 19 mm, długość taśmy 50 m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna - rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji, łatwa do odklejenie po procesie sterylizacji. | szt. | 100
10 | Test do kontroli pracy zgrzewarek rotacyjnych, op. 250 szt. | op. | 5
11 | Test proteinowy wykrywania pozostałości białkowych. Bardzo wrażliwy na obecność pozostałości białkowych na narzędziach poddanych kontroli. Wykrywa obecność 1 μg białka w temperaturze pokojowej (21 - 25°C). Opakowanie 25 szt. | op. | 24
12 | Testy do kontroli skuteczności mycia w myjniach – dezynfektorach. Zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. | szt. | 2400
13 | Test skuteczności dezynfekcji termicznej 5 min. -90°C, Aₒ3000 | szt. | 2400
14 | Test do kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych. | szt. | 200
15 | Etykiety samoprzylepne do kontenerów typu Aesculap posiadanych przez Zamawiającego, ze wskaźnikiem sterylizacji roz. 75 mm x 35 mm. Opakowanie 1000 szt. | op. | 6
16 | Plomby z tworzywa sztucznego do kontenerów typu Aesculap posiadanych przez Zamawiającego. Opakowanie 1000 szt. | op. | 8
17 | Filtr jednorazowy papierowy typu Aesculap ze wskaźnikiem procesu sterylizacji, średnica 190 mm. Opakowanie 1000 szt. | op. | 5
18 | Szczotki nylonowe do mycia narzędzi rurowych o średnicy 2,5 , 5, 7, 10 mm dł. 30-60 cm. | op. | 10
19 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny typu Rapid do kontroli procesow sterylizacji w parze wodnej, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-600C. Zawiera spory G. Stearothermophilus. Walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 100 szt. | op. | 10
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_29
ZP 12/23 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 29 - Papiery i włókniny do sterylizacji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Papiery i włókniny do sterylizacji
| Papier do sterylizacji, krepowany, kolor biały o wymiarach 75 x 75 cm. Gramatura min. 60 g/m2 | ark. | 800
| Papier do sterylizacji, krepowany, kolor biały o wymiarach 100 x 100 cm. Gramatura min. 60 g/m2 | ark. | 800
| Papier do sterylizacji, krepowany, kolor zielony o wymiarach 75 x 75 cm. Gramatura min. 60 g/m2 | ark. | 800
| Papier do sterylizacji, krepowany, kolor zielony o wymiarach 100 x 100 cm. Gramatura min. 60 g/m2 | ark. | 800
| Papier do sterylizacji, krepowany, kolor zielony o wymiarach 120 x 120 cm. Gramatura min. 60 g/m2 | ark. | 10000
2 | Włóknina do sterylizacji, kolor niebieski o wymiarach 90 x 90 cm. Gramatura min. 57 g/m2 | ark. | 2000
3 | Włóknina do sterylizacji, kolor zielony o wymiarach 90 x 90 cm. Gramatura min. 57 g/m2 | ark. | 2000
4 | Włóknina do sterylizacji, kolor niebieski o wymiarach 120 x 120 cm. Gramatura min. 57 g/m2 | ark. | 10000
5 | Włóknina do sterylizacji, kolor zielony o wymiarach 120 x 120 cm. Gramatura min. 57 g/m2 | ark. | 10000
6 | Włóknina do sterylizacji SMX, kolor niebieski o wymiarach 120 x 120 cm. Gramatura min. 40 g/m2 | ark. | 2000
7 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych. Gramatura min. 70 g/m2. 25 x 30 cm. Opakowanie 1000 szt. | op. | 4
8 | Chusteczki niepylące do przecierania i dosuszania narzędzi. Opakowanie 320 szt. | op. | 6
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
1. Papier sterylizacyjny, mikro krepowany, kolor niebieski i biały1.
1.1 Włókna celulozy - 100%
1.2 Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 800 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN
1.3 Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa
1.4 Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
1.5 Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m
1.6 Zapewniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów
w stanie sterylnym – min. 180 dni
1.7 Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą EN 868-2 oran EN ISO 11607-1
2. Włóknina sterylizacyjna, mikro krepowana, kolor niebieski
2.1 Włókna celulozy wzmocnione włóknami syntetycznymi
2.2 Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500 mN
2.3 Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190 kPa, na mokro nie mniej niż 150 kPa
2.4 Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m
2.5 Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m
2.6 Zapewniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania
wyrobów w stanie sterylnym – min. 180 dni
2.7 Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą EN 868-2 oran EN ISO 11607-1
3. SMS - V GENERACJA 4.1- 100% polipropylenu - Zgodne z normą EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. 4.2 Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 200 kPa, na mokro nie mniej niż 200 kPa 4.3 Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 3200 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 5800 mN 4.4 Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m 4.5 Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/
Note on J17: Stacja19:

## PAKIET_30
ZP 12/23 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 30 - Zszywanie skórny
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Stapler skórny jednorazowego użytku z 35 szerokimi zszywkami ze stali nierdzewnej (szerokość zamkniętej zszywki 6,5 mm, wysokość 4,1 mm, średnica 0,56 mm) | op | 300
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_31
ZP 12/23 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 31 – Artykuły jednorazowego użytku do Paracowni Endoskopii
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku. Do wyboru rozmiary: - śr. 2,3mm i długości 160 cm, 180cm i 230 cm, - śr. 3,0 mm (Jumbo) i długości 230cm, - śr. 1,8mm i długości 100cm, 120cm, 160 cm i 180cm łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. | szt. | 600
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z drutu plecionego, średnice pętli 10mm, 15mm, 25mm, 30mm, 35mm i 50mm (do wyboru) długość narzędzia 230cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana, kształt owalny | szt. | 100
3. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z drutu pojedynczego (monofilament) z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 6mm, 10mm, 15mm, 25mm i 35mm (do wyboru) długość robocza 230 cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana, kształt owalny. | szt. | 20
4. | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką, rozmiar uniwersalny | szt. | 600
5. | Klipsownice jednorazowego użytku, z załadowanym klipsem, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru) średnica osłonki 2,5mm,długość narzędzia 230 cm. | szt. | 100
6. | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, elastyczny foliowy woreczek rozpostarty na owalnej pętli w rozmiarach: - śr. po otwarciu 35 mm, śr. osłonki 2,3mm i długości 230cm -śr. po otwarciu 15 mm, osłonki 1,8mm i długości 160cm nie zawierający lateksu, z funkcją płynnej rotacji. | szt. | 10
7. | Siatka na polipy jednorazowego użytku, długość narzędzia 230cm, średnica po otwarciu 30mm | szt. | 10
8 | Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, - średnica igły 0,5mm, długość igły 4mm i 6mm, średnica osłonki 1,8mm długość narzędzia 180cm - średnica igły 0,7mm, długość igły 4mm i 6mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 160cm - średnica igły 0,7mm, długość igły 5mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 180cm - średnica igły 0,7mm, długość igły 4mm, 5mm i 6mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 230cm - średnica igły 1mm, długość igły 4mm i 6mm, średnica osłonki 2,3mm długość narzędzia 230cm Rękojeść igieł z blokadą po pełnym wysunięciu igły i pełnym schowaniu igły. Metalowa końcówka dla bezpiecznego operowania igłą. | szt. | 80
9 | Szczotki czyszczące dwustronne jednorazowego użytku, długość 230cm, średnica szczotek 6mm (po obu stronach), długość szczotki 20mm, średnica cewnika 1,8mm, szczotka zakończona plastikowymi kuleczkami chroniącymi kanał endoskopu przed zarysowaniem. | szt. | 100
10 | Zestaw szczotek czyszczących zawierający: - Szczotkę dwustronną jednorazowego użytku do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 7mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm. - Szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 12 mm | szt. | 10
11 | Pułapka na polipy jednorazowego użytku, 4 komorowa i 5 komorowa (do wyboru), podłączana na przewód ssaka | szt. | 50
12 | Szczypce chwytające do usuwania ciał obcych typu: ząb szczura, aligator i krokodyl- 3 rodzaje do wybroru, średnica 2.3 mm,długość 180 cm powlekane na całej długości. | szt. | 10
13 | Korki biopsyjne jednorazowego użytku z wężykiem do spłukiwania kompatybilne z aparatami Pentax | szt. | 10
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/