Gniezno, dn. 17.04.2024 r.

Nr sprawy *DZP.241.3.2024*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.3.2024 - Dostawa testów diagnostycznych*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy:

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści test o parametrach:

Grypa A czułość 93,75 % swoistość 96,23%

Grypa B czułość 94,59 % swoistość 97,91%

Sars-Cov-2 czułość 99,07 % swoistość 99,18 %

RSV czułość 97,14 % swoistość 98,7 % (względem PCR)?

**Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie nr 1 : Czy Zamawiający dopuści test w opakowaniu zbiorczym zawierający: 20 kasetek

testowych, 20 wymazówek, 20 probówek z buforem, 20 zakraplaczy, 1 instrukcja?

**Ad. 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu o składzie:** **- 1 kasetka testowa -1 wymazówka, 1 probówka z buforem, 1 zakraplacz ,1 instrukcja wykonania testu w j. polskim.**

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu rotawirusa i adenowirusa o parametrach: czułość powyżej 95 % swoistość powyżej 97 %?

**Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje testów o czułości i swoistości minimum na poziomie 98%.**

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie nr 3 . Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Norowirusów o parametrach: Czułość 95,7% swoistość 91,7 %?

**Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje testów o czułości i swoistości minimum na poziomie 98%.**

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści testy o czułości min. 93% i swoistości min 97%, w opakowaniach zbiorczych zawierających 20 zestawów testowych ?

**Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 6

Dotyczy Zadanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści testy o parametrach dla IgG czułość 92,4%, swoistość

94,1%, oraz dla IgM czułość 95% i swoistość 96%?

**Ad. 6**

**Zamawiający oczekuje zaoferowania testu o parametrach: czułość: min.92,0 %, swoistość: min. 96%.**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a