## zad 1
	ZADANIE 1
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Strzykawka 20 ML , wytrzymałość do 30ATM z dokładnością +/- 1ATM , ze zbrojonym drenem wysokociśnieniowym i kranikiem trójdrożnym w komplecie , tarcza fluoroscencyjna ustawiona pod kątem , rękojeść typu „T” , przeźroczysty korpus strzykawki w celu obserwacji pęcherzyków powietrza , mechanizm spustowy w celu wykonania szybkiej deflacji , zabezpieczenie prze przypadkowym uruchomieniem korpusu .		szt.	500

## zad 2
	ZADANIE 2
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Prowadnik hydrofilny : średnice 0,018’’ , 0,025’’ , 0,032’’ , 0,035’’ , 0,038’’; dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper )short =1 cm , regular =3 cm , long =5 cm , 8 cm ; końcówka prosta , zagięta 45 stopni typ J , rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie , wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 , odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej , w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe , trwała powłoka hydrofilna na całej długości , atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu , dostępne w wersji o standardowej sztywności ,półsztywnej i sztywnej ; długość 50,80,120,150,180 cm – ŚR I DŁ do wyboru przez zamawiającego .	Średnica 0,018’’ , 0,025’’ , 0,032’’ , 0,035’’ 0,038’’ Długość 50,80,120,150,180 cm	szt.	200

## zad 3 KOMIS
	ZADANIE 3
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (do pracy także z dostępu promieniowego). Semi compliant ( półpodatny OTW ). Balon wykonany z polimeru półkrystalicznego; 3 długości systemów dostarczania 90 cm.,130 cm i 170 cm (dostęp promieniowy); 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu. Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.), 7F – 12 mm. średnica balonu. Shaft 5,1 – 5,4F, dwuświatłowy, hydrofobowy. Sposób pokrycia balonu: hydrofobowy patchwork - ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu. Ciśnienie nominalne 8 - 9 atm.(w zależności od rozmiaru); RBP 10 – 21 atm. (w zależności od rozmiaru); podatność 1.6 – 6.4%, wydłużanie balonu (NP.vs RBP) 3.51%; przeźroczysty hub. Zamawiający oczekuje uzupełnienia komisu w 24h maksymalnie 48h.	DŁ. 20,40,60,80,100,120,150,170,200,250 MM ŚR. 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 MM	szt.	800
2	Cewniki balonowe wysokociśnieniowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (wysokociśnieniowy OTW). Kontrolowana podatność w przedziale 5 – 10%; balon wykonany z materiału Nylon/TPE (typu Pebax); miękki aby nie prostować naczyń podczas inflacji. Dostępne długości systemów dostarczania 40 cm. oraz 75 cm; 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu. Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.) oraz 7F (12 mm.). Shaft 5,9F, (współosiowy). Wyposażony w urządzenie zwijające ułatwiające przejście podczas drugiej inflacji. Ciśnienie nominalne 14 atm.(śr. 3 –8 mm.) i 12 (śr. 9 –12 mm.); RBP do 27atm., ABP (średnie ciśnienie pęknięcia): 45 atm. dla balonu 3 mm. Złożenie balonu 3 zagięcia (ø 3 – 9 mm); 5 zagięć (ø 10 – 12 mm). Zamawiający oczekuje uzupełnienia komisu w 24h maksymalnie 48h.	DŁ. 20,40,60,80,100 MM ŚR. 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 MM	szt.	400
						RAZEM

## zad 4
	ZADANIE 4
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	ZESTAW INFUZYJNY Zastosowanie: / • Żywienie dojelitowe / • Możliwość podłączenia do worka z portem ENPlus lub butelki / ELEMENTY ZESTAWU 1. Uniwersalny adapter do butelki ABS 2. Igła biorcza ENPlus ABS 3. Przewód (2,94,05 mm), długość ~ 35 cm PCW (nie zawiera DEHP) 4. Przezroczysta komora kroplowa PCW (nie zawiera DEHP) 5. Przewód (2,94,05 mm), długość ~ 38 cm PCW (nie zawiera DEHP) 6. Łącznik ABS 7. Kalibrowany odcinek pompowy (3,04,2 mm), długość ~ 65 cm PCW (nie zawiera DEHP) 8.Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC) ABS 9.Zacisk rolkowy ABS 10. Przewód (2,94,05 mm), długość ~ 115 cm PCW (nie zawiera DEHP) 11. Męski port ENFit z zatyczką ABS 12. Przewód (2,94,05 mm), długość ~ 22 cm PCW (nie zawiera DEHP) 13. Żeński łącznik ENFit ABS 14. Zatyczka ENFit DANE TECHNICZNE Całkowita długość zestawu: 285 cm / Objętość całkowita: 22 ml / Objętość wypełnienia: 8 ml/m / Objętość magazynowa: 8 ml/m / Główny materiał: PCW bez ftalanów / Igła biorcza: Zgodna ze standardem Enplus / Komora kroplowa 20 kropli/ml / Porty dostępowe: Męski port ENFit 1 szt. / Nie zawiera DEHP i lateksu		szt.	400

## zad 5
	ZADANIE 5
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Strzykawka 2-częściowa z końcówką typ luer , jałowa , jednorazowego użytku, przeźroczysty cylinder , zielony tłok ,wyraźna podziałka , blokada tłoka , bez sylikonu, bez lateksu Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Op a 100szt.		op	40

## zad 6
	ZADANIE 6
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu POOL , zagięta, jałowa o ergonomicznym kształcie transparentna, rozłączalna		szt.	150

## zad 7
	ZADANIE 7
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowe słomkowe ustniki typ SteriBreath Eco, papierowe , biodegradowalne , indywidualnie pakowane, opakowanie 200 szt.		op	5

## zad 8
	ZADANIE 8
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowa sonda do pH-metrii z impedancją do oceny kwaśnego refluksu, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr		szt.	5

## zad 9
	ZADANIE 9
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Kranik trójdrożny luer-lock typu bezpiecznego z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem przy obrocie kranika, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, kolorowy, kontrastujący przełącznik trójramienny (zielony, różowy, pomarańczowy, fioletowy, itp.) - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy zapakowane indywidualnie w zestawie - kraniki pakowane w opakowanie folia/papier		szt.	4000
2	Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP.	Z PRZEDŁUŻACZEM 10 CM	szt.	7000
3	Koreczek luer-lock kompatybilny do kaniul dożylnych - sterylny pakowany folia-papier z logo lub nazwą producenta, datą ważności i serią minimum na każdym blistrze OP 100 szt.		op	1500
						RAZEM

## zad 10
	ZADANIE 10
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Materac jednorazowego użytku do regulacji temperatury całego ciała pacjentów, zwłaszcza noworodków i niemowląt .Materiał:folia poliuretanowa PUR ,przezroczysta Wymiary: 620 mm*420 mm , Objętość : 300-350 ml , Masa 220 g Opakowanie a 3 szt. Kompatybilne z systemem TECOtherm NEO.		op	3
2	Turbina do spirometru dla dorosłych , jednorazowego użytku ,zintegrowana z ustnikiem jednorazowym , współpracująca ze spirometrami . Działanie turbiny niezależne od temperatury ,wilgotności, ciśnienia atmosferycznego .Dokładność pomiaru objętości +/-3 % lub 50 ml , dokładność pomiaru przepływu +/-5 % lub 200 ml/s ,kompatybilna ze spirometrami SPIROLAB. Turbina pojedyńczo pakowana w szczelnie zamkniętym opakowaniu (op.zbiorcze 60 szt )		op	5
2	Filtr FlowMIR do spirometru SPIROLAB, złącza wlotowe/wylotowe filtra 34 mm (średnica zewnętrzna)-30,1 mm (średnica wewnętrzna )od strony maszyny ; 30,1 mm(średnica zewnętrzna) 26,2 mm (średnica wewnętrzna )od strony pacjenta, wymiary całego filtra :średnica 97 mm ,wysokość 79 mm ; waga ok 37 g ; kolor biały ; wykonanie -media filtracyjne : elektrostatyczne mieszane włókno syntetyczne - obudowa (rama) biały homopolimer polipropylenowy (PP) SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI BAKTERYJNEJ min 99,999% SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI WIRUSÓW min 99,999 %. Opakowanie 500 szt		op	1
3	Układ oddechowy do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii o długości 185 cm . Odcinek wdechowy podgrzewany , wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego , eliminującą skropliny w układzie . W drenie wbudowany czujnik zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów , oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania . Przepływ gazów w zakresie 2-80 L/ min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki , zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych , interfejsu do tracheostomii ,oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2-80 L/ min , w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia . Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody , posiadający pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w komorę anty-oparzeniową oraz specjalny uchwyt do demontażu urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem ,oraz wskaźnik poboru wody .Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzą komplet , tzn. znajdują się w jednym opakowaniu . Układ oddechowy z czasem użytkowania przez minimum14 dni od momentu otwarcia.		szt.	80
	Kaniula donosowa do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę , umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Produkt zalecany do użytku przez minimum 14 dni od momentu otwarcia.	ROZMIAR S , M , L	szt.	150
						RAZEM

## zad 11
	ZADANIE 11
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Elektroda EKG dla dorosłych , owalna , jednorazowego użytku , pianka PE do zastosowań medycznych , żel stały ,węglowy snap, 45*42 mm ,żelowa wkładka poliester, adhezyjność - biokompatybilna syntetyczna żywica RTG i MRI, opakowanie a 50 szt		op	6
2	Elektroda EKG pediatryczna , owalna , jednorazowego użytku , pianka PE do zastosowań medycznych , żel stały ,węglowy snap, 36 * 32 mm ,żelowa wkładka poliester, adhezyjność - biokompatybilna syntetyczna żywica RTG i MRI, opakowanie a 50 szt		op	10
						RAZEM

## zad 12
	ZADANIE 12
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu CZERWONY 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku		OP	4
2	Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu NIEBIESKI 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku		OP	4
3	Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu ŻÓŁTY 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku		OP	4
						RAZEM