## Protezy
	PAKIET NR 1

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	1	Trzpień	Trzpień pierwotny, prosty, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V" o kącie rowarcia 8 ° , bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. / W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne - dla poprawy stabilności pierwotnej; łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stałym dla każdego rozmiaru; przekrój poprzeczny części dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny. Stożek 12/14. Dwie dostępne wersje CCD 134° ( standard ) i 131° ( wersja lateralizowana). Każda z opcji kątowych w minimum 11 rozmiarach Wymagane wspólne instrumentarium dla trzpienia w wersji cementowanej i becementowej.	szt	40
				2	1	Panewka	Panewka typu press-fit typu " trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji. Dostępna w rozmiarach 44-76 mm (skok co 2mm)	szt	40
				3	1	Wkładka	Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L )	szt	40
				4		Głowy	Głowy metalowe CoCr AISI 12/14 o średnicy 22mm, 28mm, 32mm w sześciu długościach każda (S,M,L,XL,XXL,XXXL	SZT	15
				5	1	Głowy	Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - # długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm.	szt	25
				6	1	Śruby	Śruby panewkowe	szt	40
				7	1	Ostrze do piły	Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej	szt	40
						suma
	Zamawiający oczekuje utworzenie banku implantów na czas trwania umowy w ilościach niebędnych, ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
	Zamawiający oczekuje dostarczenia na czas trwania umowy szafy zamykanej wielopółkowej do przechowywania implantów. Instrumentaria dostarczone w kontenerach
	do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument
	z przeglądu dopuszczający do użycia. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie
	Niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	PAKIET NR 2

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	2	Trzpienie	Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, cementowany, polerowany, nie wymagajacy centralizera wykonany ze stopu FeCrNiMNMoNbN. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana). Kążda wersja dostępna w 10 rozmiarach. Stożek 12/14. Wymagane instrumentarium uniwersalane dla trzpienia cementowanego i bezcementowego.	szt	15
				2	2	Panewki	Panewka cementowana w rozmiarach od 40-58mm	szt	15
				3	2	Korek kanałowy	Korek do kanału	szt	15
				4	2	Głowa	Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - # długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm.	szt	10
				5	2	Głowa	Głowy metalowe CoCr AISI 12/14 ośrednicy 22mm, 28mm, 32mm w sześciu długościach każda (S,M,L,XL,XXL,XXXL)	szt	5
				6	2	Ostrze do piły	Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej	szt	15
						SUMA

	UWAGA
	Wkładki i głowy będą stosowane opcjonalnie do danego kompletu endoprotezy. Ceny wszystkich wymaganych elementów należy zawrzeć w niniejszym formularzu i załączniku Nr 1 do SWZ.
	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument
	z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	PAKIET NR 3

	ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
					3	Komplet	Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm, trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm, element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami, element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm, / głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm, głowy CTA w rozmiarach 42-54mm, / Adaptery neutralne, centryczne, wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) – glenosfery polietylenowe 40 i 44mm.
				1	3	Trzpień	Trzpień bezcementowy lub cementowany	szt	24
				2	3		Element proksymalny: trauma, anatomia	szt	4
				3	3		Panewka metal Back	szt	22
				4	3		Śruba	szt	44
				5	3		Wkład polietylenowy do panewki , anatomia	szt	2
				6	3		Głowa metal 40-54mm	szt	4
				7	3		Głowa CTA 42-54mm	szt	1
				8	3		Adapter	szt	4
				9	3		Adapter do głów CTA	szt	1
				10	3		Element proksymalny: odwrócony	szt	20
				11	3		Glenosfery PE 40,44 mm.	szt	18
				12	3		Łącznik	szt	20
				13	3		Glenosfery 36mm	szt	2
				14	3		Wkładka odwrócona PE	szt	2
				15	3		Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna	szt	18
				16	3		Przedłużenie do systemu odwróconego +9	szt	2
				17	3		Wkładka odwrócona , lateralizująca PE do glenosfery 40, 44	szt	2
				18	3		Wkładka odwrócona , retencyjna do glenosfery 36	szt	2
						SUMA

	UWAGA!
	Panewki, głowy i wkładki będą stosowane opcjonalnie do danego kompletu endoprotezy. Ceny wszystkich wymaganych elementów należy zawrzeć w niniejszym formularzu i załączniku Nr 1 do SIWZ.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	Dodatkowo ostrze do piły do każdej zamówionej sztuki.

	PAKIET NR 4

	ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE REWIZYJNE

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	4	Trzpień	Endoproteza bezcementowa, rewizyjna wykonana z kutego stopu tytanu z napyleniem z czystego tytanu w części bliższej. / W części dalszej 8 podłużnych rowków tworzący profil gwiazdy, powierzania piaskowana. / Stożek konusa 12/14 polerowany, kąt CCD 135°. Długość trzpieni 200 i 240 mm ,6 rozmiarów dla kaźdej z długości . / W części dystalnej od 10 do 15 mm, dostępna również wersja cementowana.	szt	5
				2	4	Roztwór do płukania chirurgicznego	Jałowy ,gotowy do użycia preparat oparty na roztworze Ringera , do płukania chirurgicznego, ortopedycznego, bez zawartości alkoholu, zawierający 0,04% poliheksanidu(co odpowiada 0,40g w preparacie 1L) jako środka przeciwbakteryjnego zapobiegającego wzrostowi mikroorganizmów w celu unikania ZMO; 0,02% makrologu (co odpowiada 0,02g w preparacie 1L) w zależności od potrzeby z możliwością stosowania do płukania chirurgicznego zamiennie lub wspomagająco wraz ze stosowaniem standardowych roztworów. Objętość 250 ml + pistolet	szt	20
						SUMA

	Instrumentarium użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy na wezwanie zamawiającego.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku.

	PAKIET NR 5

	TRZPIEŃ REWIZYJNY I DYSPLASTYCZNY STAWU BIODROWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	5	Trzpień rewizyjny	Trzpień rewizyjny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu. Połączenie elementu proksymalnego z częścią dystalną pod kątem 4°, co umożliwia, przy zmianie antetorsji elementu proksymalnego, wpływ na zmiane kąta CCD w płaszczyźnie strzałkowej oraz offsetu bez konieczności zmiany elementu proksymalnego na inny. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Zakres długości od 190 do 310mm. Stożek 12/14. Kąt CCD 135° i 131°. Część dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm skalowane co 1mm. Część proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem. Offsety w zakresie 31,9-47,6mm	szt	10
				2	5	Trzpień rewizyjny	Trzpień modularny dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm oraz w opcji rewizyjnej trzpień dysplastyczny w 2 długościach: 120 (średnica 16-18mm) i 140mm (średnica 19-26mm). Średnice skalowane co 1mm. / Trzpień modularny, dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; część dystalna w kształcie konikalnym o kącie rozwarcia stożka 5°, pionowe listewki antyrotacyjne (8szt na obwodzie trzpienia); Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Stożek 12/14. Kąt CCD 125° i 135° w 2 opcjach dla każdego kąta (długa i krótka). / Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; cztery offsety dla każdego kąta; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. / W 3 średnicach: A (średnica 16mm dla trzpieni 13-15mm), B (średnica 19mm dla trzpieni o 16-20mm), B-LONG (średnica 23mm dla trzpieni o 21-26mm).	szt	3
						SUMA

	Instrumentarium i implanty dostarczone każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku.

	PAKIET NR 6

	ENDOPROTEZY BIPOLARNE STAWU BIODROWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	6	Trzpień	Trzpień pierwotny, prosty, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V" o kącie rowarcia 8 ° , bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. / W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne - dla poprawy stabilności pierwotnej; łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stałym dla każdego rozmiaru; przekrój poprzeczny części dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny. Stożek 12/14. Dwie dostępne wersje CCD 134° ( standard ) i 131° ( wersja lateralizowana). Każda z opcji kątowych w minimum 11 rozmiarach Wymagane wspólne instrumentarium dla trzpienia w wersji cementowanej i becementowej.	szt.	20
				2	6	Trzpień	Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, cementowany, polerowany, nie wymagajacy centralizera wykonany ze stopu FeCrNiMNMoNbN. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana). Kążda wersja dostępna w 10 rozmiarach. Stożek 12/14. Wymagane instrumentarium uniwersalane dla trzpienia cementowanego i bezcementowego.	szt	10
				3	6	Korek kanałowy	Korki do kanału	szt	10
				4	6	Głowa	Głowy bipolarne: Czasza bipolarna wykonana ze stali nierdzewnej i polietylenu; w minimum 13 rozmiarach (41- 57mm włącznie) skalowane co 1mm, średnice wewnętrzne 28, mechanizm blokujący głowę w postaci pierścienia polietylenowego	szt	30
				5	6	Głowa	Głowy metalowe CoCr AISI 12/14 o średnicy 28mm w sześciu długościach ( S, M, L, XL, XXL, XXXL).	szt	30
				6	6	Ostrze	Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej	szt	30
						SUMA

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	PAKIET NR 7

	ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	7	Endoproteza kolanowa jednoprzedziałowa – element udowy	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum pięciu rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN ( antyalergicznej).	szt	15
				2	7	Endoproteza kolanowa jednoprzedziałowa – element piszczelowy	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN ( antyalergicznej).	szt	15
				3	7	Wkładka	Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym.	szt	15
				4	7	Ostrza	Ostrza typu trójpak ( 3 ostrza)	szt	15
				5	7	Cement kostny	Cement kostny z gentamycyną	szt	15
				6	7	Mieszalnik pojedynczy	Mieszalnik próżniowy do cementu	szt	15
						SUMA
	Instrumentarium i implanty dostarczone każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
	Wraz z instrumentarium dostarczone napędy wraz z ostrzem piły
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku.

	PAKIET NR 8

	PANEWKA REWIZYJNA ORAZ AUGMENTY

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	8	Panewka rewizyjna	Panewka rewizyjna lub dysplastyczna typu press-fit typu " trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44-76mm ( skok co 2 mm. ). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu w wersji standard lub " Multihole"	szt	20
					8	Panewka rewizyjna	Panewka rewizyjna typu press-fit typu " trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności.	szt	5
				2	8	Wkład	Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L )	szt	35
				3	8	dodatkowe elementy rewizyjne	Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu.	szt	5
				4	8	dodatkowe elementy rewizyjne	Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0*, 10*, 20*,0* +5, 10* +5, 20* +5	szt	7
				5	8	Głowy	Głowy metalowe CoCr AISI 12/14 o średnicy 22mm , 28mm , 32mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL).	szt	4
				6	8	Wkręty	śruby	szt	120
				7	8	Głowy	Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - # długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm.	szt	13
				8	8	Dwumobilna – wkład	Wkładka dwumobilna wykonana z CoCr do głowy PE dwumobilnej 40,42mm	szt	10
				9	8	Dwumobilna – głowa	Głowa dwumobilna polietylenowa z VIT E lub bez vitamitaminy 40, 42mm. do głów metalowych 28mm.	szt	10
						SUMA

	Instrumentarium i implanty dostarczone każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.

	PAKIET NR 9

	ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	9	Proteza kolana – element udowy	Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tylnoreferencyjne	szt	40
				2	9	Proteza kolana – element piszczelowy	Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia po usunięciu polietylenowej zaślepki	szt	40
				3	9	Wkłady piszczelowe	Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w wersjach: PS (z tylną stabilizacją) oraz KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda) dla strony lewej i prawej. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. Wkładki z wbudowanym 3° tyłopochyleniem dla wersji KR i 0°dla wersji PS.	szt	40
				4	9	Komponent rzepki	Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm.	szt	4
				5	9	Trzpienie przedużające	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm.	szt	8
				6	9	Podkładki uzupełniające	Peg wykonany ze stopu CoCr, gwintowany, dokręcany do elementu udowego	szt	20
				7	9	Ostrza do piły	Ostrze do wymaganej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej	szt	40
						SUMA

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	PAKIET NR 10

	ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	10	komponent udowy	Komponent udowy cementowany, anatomiczny (prawy/lewy), w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadłą krzyżowego (CR i PS) w 10 rozmiarach dla każdego rodzaju i strony. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze ML. Wykonany ze stopu CoCrMo. Geometria jednopromieniowa od 0 do 135 stopni zgięcia a następnie trójpiomieniowa zapewniająca zgięcie stawu do 155°. Podwójna powierzchnia kontaktu kłykci udowych z wkładką dla zminimalizowania ciśnienia wywieranego na wkładkę i zużycie polietylenu.Dostępna wersja rewizyjna z możliwością zastosowania trzpieni standardowych i offsetowych.	szt	30
				2	10	komponent piszczelowy	Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach w wersji fixed bearing, wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek i klinów. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze AP	szt	30
				3	10	Wkładka	Wkładka polietylenowa, zatrzaskowa, w 5 grubościach od 10mm do 18mm zarówno dla wersji CR jak i PS. Opcjonalnie dostępne wkładki polietylenowe z vit. E.	szt	30
				4	10	Komponent rzepki	Komponent rzepki w 4 średnicach i 3 grubościach każda	szt	2
				5	10	Trzpienie przedłużające	Trzpienie przedłużające w wersji prostej w 3 długościach i 8 średnicach każda oraz trzpienie offset w 2 długościach i 8 średnicach każda	szt	5
				6	10	komponent udowy	Komponent udowy cementowany, anatomiczny (prawy/lewy), w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadłą krzyżowego (CR i PS) w 10 rozmiarach dla każdego rodzaju i strony. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze ML. Wykonany ze stopu CoCrMo w wersji antyalergicznej z pokryciem TiN. Geometria jednopromieniowa od 0 do 135 stopni zgięcia a następnie trójpiomieniowa zapewniająca zgięcie stawu do 155°. Podwójna powierzchnia kontaktu kłykci udowych z wkładką dla zminimalizowania ciśnienia wywieranego na wkładkę i zużycie polietylenu.Dostępna wersja rewizyjna z możliwością zastosowania trzpieni standardowych i offsetowych.	szt	5
				7	10	komponent piszczelowy	Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach w wersji fixed bearing, wykonany ze stopu CoCrMo z antyalergicznym pokryciem TiN z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek i klinów. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze AP	szt	5
				8	10	Komponent udowy rewizyjny	Komponent udowy rewizyjny w 6 rozmiarach ML cementowany , anatomiczny (prawy,lewy) z możliwością zastosowania podkładek i trzpieni	szt	5
				9	10	wkładka	Wkładka polietylenowa rewizyjna stabilizująca kolano we wszystkich płaszczyznach w 6 grubościach od 9 do 19 mm.	szt	5
				10	10	Ostrze	Ostrze do piły	szt	40
						SUMA

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Napędy potrzebne do realizacji umowy użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	PAKIET NR 11

	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA Z KRÓTKIM TRZPIENIEM

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	11	Panewka	Panewka typu press-fit typu " trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji. Dostępna w rozmiarach 44-76 mm (skok co 2mm)	szt	80
				2	11	Wkręty	Śruba	szt	80
				3	11	Trzpienie	Trzpień krótki, przynasadowy, osadzany w technice oszczędzającej kość; wykonany ze stopu tytanu; w części bliższej pokryty porowatym tytanem o porowatości 30%, w części dalszej piaskowany. Stała krzywizna na łuku Adamsa, dytalny koniec zaokrąglony dla łatwiejszego wprowadzenia, zredukowany przyśrodkowo w celu minimalizacji ryzyka konfliktu z korówką przy bardziej koślawym wprowadzeniu. Stożek 12/14. 12 rozmiarów w wersji standardowej 134° oraz 12 rozmiarów w wersji lateralizowanej 131°.Dodatkowo trzpień w wersji modularnej - 12 wielkości trzpienia oraz 12 rodzajów szyjek modularnych. Wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie	szt	80
				4	11	Głowy	Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - # długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm.	szt	80
				5	11	Ostrze do piły	Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej	szt	80
				6	11	Wkłady	Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L )	szt	80
						SUMA

	UWAGA cenę
	należy skalkulować jako cenę elementów niezbędnych składających się na 1 szt. endoprotezy z uwzględnieniem wariantu rewizyjnego. Dodatkowo ostrze do piły do każdej zamówionej sztuki.
	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	PAKIET NR 12

	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA Z KRÓTKIM TRZPIENIEM

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	12	Panewka	Panewka półkolista typu press-fit wykonana ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V) z porowatą powłoką z czystego tytanu nakładaną metodą natrysku plazmowego o porowatości w zakresie 100-350 μm. Dostępna w opcjach z dwoma otworami lub bez otworów w rozmiarach od 46 do 66 mm ze skokiem co dwa milimetry. W wewnętrznej części posiadająca rowek do zatrzaśnięcia wkładki oraz dodatkowe wgłębienia zapobiegające rotacji wkładki. Umożliwiająca zastosowanie głowy o rozmiarze 36mm od rozmiaru panewki 52mm.	szt	50
				2	12	Wkładka	Wkładka wykonana z wysoko usieciowanego UHMWPE zarówno w wersji płaskiej, jak i z kapturem. Posiadająca wypustki antyrotacyjne oraz wypust blokujący zlokalizowany na obwodzie w najgrubszej części wkładki.	szt	50
				3	12	Trzpień	Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu Titanium-Nobium o potrójnie zwężającym się kształcie i prostokątnym przekroju poprzecznym zapewniający efektywną stabilność zachowując unaczynienie kości z szyjką polerowaną na wysoki połysk. Napylony hydroksyapatytem, posiadający poziome i pionowe makrostruktury zwiększające powierzchnię styku. Podwójnie zwężający się w części dystalnej redukując ryzyko powstawania naprężeń w trzonie kości. Dostępny w 11 rozmiarach z kątem nachylenia szyjki 135 stopnie oraz w 9 rozmiarach z kątem nachylenia szyjki 127 stopni.	szt	50
				4	12	Głowa	Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy od 28 mm do 36 mm w 5 wysokościach ze skokiem co 3.5mm.	szt	30
				5	12	Głowa	Głowa ceramiczna o średnicy od 28mm do 36 mm ze skokiem co 4mm w co najmniej 3 wysokościach dla rozmiaru 28mm i 4 wysokościach dla rozmiarów od 32mm do 36mm	szt	20
				6	12	Śruby	Śruby kostne o średnicy Ø 6,5mm w długościach od 15mm do 70 mm ze skokiem co 5mm	szt	20
						SUMA

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.
	.
	PAKIET NR 13

	CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	13	Cement kostny	Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu. Wewnątrz mieszalnika fabrycznie umieszczony cement 1x40g z gentamycyną	szt	100
				2	13	Cement kostny	Cement kostny, z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w opakowaniu 1x40g (proporcja proszku do płynu 3:1).	szt	20
						SUMA

	Podajnik do cementu użyczony nieodpłatnie na czas trwania umowy.

	PAKIET NR 14

	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	14	Trzpienie	Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy o przekroju owalnym, z czterema wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokości przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień minimum w 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia w standardzie Eurokonus (tzw 12/14)	szt	80
				2	14	Panewki	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie, bądź lita bez otworów. Rant czszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo – panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej dodatkowo pokrytej szybko resorbowalnym fosforanem wapnia. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy 3 wkładek: ceramicznej i PE etylenu	szt	80
				3	14	Wkładki	Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28 mm, 32mm i 36 mm, opcjonalnie dostępne wkładki dla głów 40mm.	szt	70
				4	14	Głowy	Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm i 36mm, opcjonalnie głowy 40mm.	szt	70
				5	14	Wkładki	Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm. Opcjonalnie dostępne wkładki dla głów 40 mm. Wymiennie wkładki elastyczne z poliwęglanu uretanu.	szt	10
				6	14	Głowy	Głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm i 36mm. Opcjonalnie głowy 40mm.	szt	10
				7	14	Śruby	Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm w różnych długościach	szt	30
				8	14	Reduktory	Reduktory stożka umożliwiające śrudoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm, antewersji do 7,5 stpni i kąta CCD do 7,5 stopni. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14 i 14/16.	szt	5
				9	14	Reduktory	Reduktory stożka umożliwiające śrudoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm, antewersji do 7,5 stpni i kąta CCD do 7,5 stopni. Reduktory na stożki niestandardowe np.. V40 – dostępne na zamówienie	szt	5
				10	14	Głowy	Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka	szt	5
				11	14	Głowy	Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka.	szt	10
				11	14	Ostrze do piły	Ostrze do posiadanej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej	szt	80
						SUMA

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku.
	W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	PAKIET NR 15

	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO PRZYNASADOWA

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	15	Trzpienie	trzpień wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. W części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. System oferuje dwa typoszeregi - standardowy CCD 135° oraz lateralizowany o zwiększonym o 6 mm offsecie - CCD 128°.	szt	60
				2	15	Panewki	Panewka endoprotezy bezcementowa pokryta napyleniem tytanowym na całej powierzchni o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony), panewki o rozmiarach od 40mm do 70mm z zewnętrzną strukturą 3D w postaci wypukłych zębów kotwiczących. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące z 3 otworami i wielootworowe (7 otworów) .Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki bezśrubowej zamykane zaślepką- w komplecie. Poszczególne elementy implantu pakowane są w oddzielne opakowania ochronne i posiadają własne numery katalogowe. Możliwości łączenia elementów pokazane są na opakowaniach.	szt	60
				3	15	Wkłady	Modularne wkładki polietylenowe z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem ( Vit E). Kształt wkładek : standard, asymetryczna lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włacznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm.	szt	50
				4	15	Wkłady	Wkład ceramiczny o średnicy 28, 32 i 36 mm	szt	10
				5	15	Głowy	Głowy metalowe CoCrMo ( bezpieczne w MRI) na konus 12/14 w rozmiarze: 22,2mm; 28mm: 32mm; 36mm	szt	10
				6	15	Głowy	⌀ 28mm rozmiar S,M,L ,⌀ 32 i 36mm rozmiar S,M,L,XL Ceramika z tlenku glinu (Al2O3) utwardzana tlenkiem cyrkonu (ZrO2)	szt	50
				7	15	Śruby	Śruby do kości gąbczastej śr. 6,5 mm w rozmiarach 16 – 68 mm	szt	50
						SUMA

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium i użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany

	PAKIET NR 16

	SYSTEM PANEWKOWY DWUMOBILNY

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	16	wkładka	dwumobilna z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN do panewek w rozmiarach od 46 do 72	szt	10
				2	16	Głowa	z kołnierzem	szt.	10
				3	16	Głowa dwumobilna	dwumobilna wykonana z silnie usieciowanego polietylenu wysyconego witaminą E, na główki modularne średnicy 22,2 oraz 28mm i na specjalne metalowe główki dwumobilne endoprotezy	szt	10
						SUMA

	Instrumentarium i implanty dostarczone każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe albo posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowe.

	PAKIET NR 17		Cement kostny z mieszalnikiem

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	17	Cement kostny z mieszalnikiem	System zamknięty nie wymagający przelewania cementu z mieszlnika do strzykawki zawierajacy pojemnik z długą dyszą służący jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementudo kanału szpikowego oraz z krótką dyszą do panewki	szt	50
				2	17	Cement	1 x 40 g z gentamycyną	szt.	50
				3	17	Mieszalnik	Mieszalnik pojedynczy	szt	40
				4	17	Mieszalnik	Mieszalnik podwójny	szt	10
				5	17	System płuczący	System do płukania pulsacyjnego	szt	20
						SUMA

	Podajnik do aplikacji użyczony nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Urządzenie do wywołania próżni użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy

	PAKIET NR 18

	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	18	Trzpień	Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu w wersji standard w całości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość powłoki 155µm), bezkołnierzowy, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające pierwotną stabilizację, 11 rozmiarów 8-18, długość trzpienia 120-180mm, kąt szyjkowy CCD 135°, spłaszczenie szyjki w płaszczyźnie M/L, stożek 12/14.	szt	30
				2	18	Panewka	Korpus panewki, bezcementowy press-fit z czystego tytanu, wyposażony w wewnętrzny system występów antyrotacyjnych, posiadający na zewnętrznej powierzchni makrostrukturę ząbkową umożliwiającą pierwotną stabilizację, oraz mikrostrukturę umożliwiającą stabilizację wtórną. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w rozmiarze 48-60mm co 2mm, w opcji rozmiary 44-68.	szt	30
				3	18	Wkład	Wkładka panewki z polietylenu sieciowanego o średnicy wewnętrznej: / 28mm w wersji standardowej i w wersji „high wall” 15’ w rozmiarach 48-60 co 2mm, w opcji rozmiary 44-68; / 32mm w wersji standardowej i w wersji „high wall” 15’ w rozmiarach 48-60 co 2mm, w opcji rozmiary 48-68; / 36mm w wersji standardowej i w wersji „high wall” 15’ w rozmiarach 52-60 co 2mm, w opcji rozmiary 52-68;	szt	30
				4	18	Głowa	Głowa metalowa CoCrMo o średnicy 28mm, 32mm, 36mm o min 3 długości szyjki, Stożek 12/14.	szt	10
				5	18	Głowa	Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm o min 3 długościach szyjki. Stożek 12/14.	szt	20
				6	18	Wkręt	Wkręt gąbczasty samogwintujący blokujący korpus panewki bezcementowej o średnicy 6,5 mm ze stopu tytanu, 14 rozmiarów od 15 do 80mm ze skokiem co 5mm.	szt	20
				7	18	Zaślepka	Śruba zaślepiająca do panewki bezcementowej ze stopu tytanu	szt	30
						SUMA

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium i użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

Pakiet nr 19

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Opis	opis produktu	j.m.	ilość	Cena jedn. Netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa Handlowa	Producent	klasa wyrobu
				1	19	Spacer kolanowy	Komplet : forma spacera, , 3x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka , młynek	szt	15
				2	19	Formy	Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą; możliwość uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm).	szt	15
				3	19	Cement	Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt	45
				4	19	Cement	Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt	15
				5	19	Mieszalnik	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	szt	15
						SUMA

Pakiet nr 20		SPACER STAWU BIODROWEGO I BARKOWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	20	Test	Szybki test ilościowy zawartości kalprotektyn w płynie maziowym do weryfikacji zakażeń okołoprotezowych. Możliwość odczytu wyniku oraz automatycznego archiwizowania wyników w przeznaczonej do tego aplikacji. Opakowanie zawierające 5 zestawów testów (test, bufor)	szt	5
				2	20	Spacer	Spacer cementowy stawu biodrowego z gentamycyną wykonany z poli (metakrylanu metylu) (PMMA) dostępny w min. 8 rozmiarach/rodzajach, wzmacniany prętem metalowym wykonanym ze stali nierdzewnej. Zawartość antybiotyku zwiększająca się wraz z rozmiarem	SZT	10
				3	20	Spacer	Spacer cementowy stawu ramiennego z gentamycyną wykonany z poli (metakrylanu metylu) (PMMA) dostępny w min. 2 rozmiarach, wzmacniany prętem metalowym wykonanym ze stali nierdzewnej, zaopatrzony w otwory do przyszycia rotatorów. Zawartość antybiotyku zwiększająca się wraz z rozmiarem	szt	5
						SUMA

	Instrumentarium użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy na wezwanie zamawiającego.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku.

	Pakiet nr 21
	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data od	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	21	Proteza kolana – element udowy	Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona / o 5°. Wersja PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tylnoreferencyjne	szt	20
				2	21	Proteza kolana – element piszczelowy	Element piszczelowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 10 rozmiarach, o strukturze umożliwiającej wrost kości / w przestrzenie implantu. Zaopatrzony w 2 pegi o hexagonalnym kształcie i 1 kolec stabilizujący.	szt	20
				3	21	Wkłady piszczelowe	Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w wersjach: PS (z tylną stabilizacją) oraz KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda) dla strony lewej i prawej. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. Wkładki z wbudowanym 3° tyłopochyleniem dla wersji KR i 0°dla wersji PS.	szt	20
				4	21	Ostrza do piły	Ostrze do wymaganej przez Zamawiającego wiertarki ortopedycznej	szt	20

	Zamawiający oczekuje utworzenia komisu implantów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Instrumentarium i napęd ortopedyczny użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.
	Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
	Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
	Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy.
	W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany.

	Pakiet nr 22
	ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO

	Nr umowy	Dostawca	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa	Opis	j.m,	Ilość	% VAT	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartośc brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	klasa wyrobu
				1	22	komponent udowy	Anatomiczny w minimum 9 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne	szt	5
				2	22	komponent piszczelowy	uniwersalny ze stopu CoCr polerowany w wersji fixed bearing i mobile bearing o nierównej powierzchni uniesionej na środku dopasowanej do wkładki piszczelowej w co najmniej 7 rozmiarach, z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia kołnierza (tulei) bezcementowego wykonanego ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki do wypełnienia ubytków w piszczeli oraz adaptera offsetowego.	szt	5
				3	22	Wkładka	Wkładka stawowa polietylenowa mobile bearing, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej oraz typu fixed bearing mocowana do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką .	szt	5
				4	22	Trzpień	Trzpieñ udowy i piszczelowy w co najmniej 2 długościach i 7 średnicach	szt	10
				5	22		Stabilizator piszczelowy derotacyjny	szt	5
				6	22		Bloczek udowy w co najmniej 2 wysokościach.	szt	10
				7	22		Bloczek piszczelowy w co najmniej 3 wysokościach.	szt	10
				8	22		Adaptor offsetowy.	szt	10
				9	22		Wypełnienie nasady bliższej piszczeli TM	szt	1
				10	22		Wypełnienie nasady bliższej uda TM	szt	1
				11	22		Ostrze do posiadanej przez zamawiającego wiertarki ortopedycznej.	szt	5
						SUMA
		Instrumentarium i implanty dostarczone każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
		Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu.
		Dostarczone kontenery powinny być nowe albo posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.
		Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowe.