- Załącznik nr 1 do SIWZ

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

- NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, w zakresie określonym w SIWZ oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angiograf z funkcją tomografii operacyjnej zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ | 1 szt. | XXX |  |  |
| 2. | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ | 1 szt. | XXX |  |  |
| 3. | Aparat do znieczulenia ogólnego zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ | 1 szt. | XXX |  |  |
| 4. | Monitor pacjenta przenośny zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ | 1 szt. | XXX |  |  |
| 5. | Defibrylator dla dzieci i dorosłych zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ | 1 szt. | XXX |  |  |
| 6. | Pompa strzykawkowa zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ | 3 szt. |  |  |  |
| 7. | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z projektem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (cena ryczałtowa) | XXX | XXX |  | XXX |
| RAZEM |  |  |  |  | XXX |

2) termin wykonania zamówienia  ………………….. r

* Nie wpisanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) żadnego terminu wykonania zamówienia będzie traktowane jako zadeklarowanie terminu wykonania zamówienia 13.12.2019r

3) termin gwarancji sprzętu medycznego …………. miesięcy

* Nie wpisanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) terminu gwarancji  oznacza, że Wykonawca zaoferował 24 miesiące gwarancji na sprzęt medyczny.

2. Zakres dostaw i robót budowlanych  przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment i wykonane roboty budowlane na które została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie Zamawiającego oraz   że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczam, że urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzeń.

6. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr………..w banku:…………..

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

należący do ……………………………………………………………………………………..

(należy wskazać właściciela rachunku)

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.8 , siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

- Załącznik nr 2 do SIWZ

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Angiograf z funkcją tomografii operacyjnej – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2019 |
|  | Jednopłaszczyznowy system rentgenowski do wykonywania procedur interwencyjnych i diagnostycznych |
|  | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych m.in. obwodowych, brzusznych, mózgowych, klatki piersiowej, serca |
|  | Tryb angiografii rotacyjnej i funkcją wykonania rekonstrukcji 3D niskokontrastowych CT podobnych |
|  | Statyw |
|  | Mocowanie statywu na suficie na przedłużonych szynach jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta i zwiększenie dostępu do pacjenta dla personelu lub pozycjoner na wózku jezdnym z systemem nawigacji wózka pozwalającym na w pełni automatyczne sterowanie ruchem angiografu w pomieszczeniu badań |
|  | Położenie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych( statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania pacjenta na stole, nie mniejszy niż 190 cm |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji za głową pacjenta, nie mniej niż 280° |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta, nie mniej niż 110° |
|  | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) |
|  | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) |
|  | Prędkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 48°/s |
|  | Pamięć pozycji statywu, minimum 50 pozycji |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) |
|  | Ustawianie położenia detektora (wpływ odległości SID oraz SOD na rozmiar obrazu) znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania. |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji parkingowej |
|  | Ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwytach po obu stronach statywu |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej |
|  | Generator wysokiej częstotliwości |
|  | Moc wyjściowa nie mniejsza niż 100kW |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤1 [ms] |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min 10 minut) nie mniej niż 2400W |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych |
|  | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym [mA], ≥ 100 mA |
|  | Włączniki ekspozycji w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) |
|  | Włączniki ekspozycji w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) |
|  | Lampa RTG |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa |
|  | Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką |
|  | Wymiar największego ogniska, nie większy niż 1mm [zgodnie z normą IEC 60336] |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska, nie większy niż 0,6mm [zgodnie z normą IEC 60336] |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 2 MHU |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 2,2 MHU |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 10 min) nie mniej niż 2500W |
|  | Przysłona prostokątna |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) |
|  | Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych i prostokątnych bez promieniowania |
|  | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,3 mm Cu |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę prześwietlenia w zależności od rodzaju badania |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy warunkach 125 kV, 2 kW, w odl. maks. 1 m. (zgodnie z IEC 60601-1-3) nie większe niż 0,5 mGy/h |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej |
|  | Stół pacjenta |
|  | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z blatem neuroradiologicznym z wycięciem na głowę pacjenta. |
|  | Pozycja trendelenburga i antytrendelenburga |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 120 cm |
|  | Regulacja wysokości stołu ≥90° |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej ≥ 90° |
|  | Zakres ruchu płyty pacjenta w osi poprzecznej ≥28 cm |
|  | Szerokość płyty pacjenta min 45 cm |
|  | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,5 mmAl |
|  | Długość stołu pacjenta, bez elementów przedłużających Min. 270 cm |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu Min. 200 kg |
|  | Dopuszczalna możliwość resuscytacji pacjenta |
|  | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) (kg) Min. 50 kg, |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron oraz dedykowany wózek do instalacji pulpitu i paneli sterujących poza stołem. |
|  | Akcesoria dodatkowe minimum materac, podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), stabilizator głowy, statyw na płyny infuzyjne |
|  | Dedykowany do badań neurologicznych nie elastyczny stabilizator służący do pozycjonowania głowy w izocentrum pola obrazowania |
|  | Dedykowany do badań neurologicznych głowy podgłówek mocowany do stołu z regulacją ustawienia położenia |
|  | Dedykowane filtry rentgenowskie do badań obwodowych naczyń układane wzdłuż całyc hończyn dolnych, zapewniające jednorodną gęstość w wykonywanej ekspozycji lub rozwiązanie równoważne kompensujące działanie tego filtru |
|  | Dedykowany do badań neurologicznych głowy dodatkowy filtr mocowany na obudowie lampy ekspozycji lub rozwiązanie równoważne kompensujące działanie tego filtru |
|  | Zapamiętywanie i przywracanie wybranej pozycji stołu lub statywu i stołu |
|  | Tor obrazowania z detektorem płaskim |
|  | Detektor cyfrowy o wymiarach minimum 30x40cm z polem obrazowania minimum 29x38 cm. |
|  | Wartość typowa DQE [%], minimalnie 73% |
|  | Wielkość piksela w detektorze ≤200µm |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 5 |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania |
|  | W sali zabiegowej co najmniej jeden monitor min. 55" z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania, ręcznie i/ lub za pomocą sterownika. Możliwość jednoczesnej prezentacji 8 sygnałów obrazowych: - obrazu live, obrazu referencyjnego lub obrazów wzmacniania krawędzi stentów, rekonstrukcji, parametrów życiowych pacjenta z kardiomonitora anestezjologicznego, - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, laptop)’ - Możliwość podziału ekranu na minimum 8 niezależnych pól - Sektorowy system zasilania - co najmniej 2 sektory - Predefiniowanie podziału ekranu na minimum 10 opcji |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów |
|  | Dodatkowe min 2 monitory o przekątnej min 19’’ zawieszone sufitowo służące do wyświetlania obrazów live, referencyjny , rekonstrukcje, parametry życiowe pacjenta kardiomonitora anestezji |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu "flat" (TFT/LCD) w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i referencyjnego o przekątnej minimum 19" |
|  | Luminancja monitorów obrazowych w sterowni, minimum 400cd/m2 |
|  | System cyfrowy / postprocessing / archiwizacja |
|  | Wyposażenie w rozwiązania sprzętowe i programowe redukujące w czasie rzeczywistym dawkę promieniowania, poprawiające jakość obrazu oraz umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania |
|  | Matryca akwizycyjna nie mniejsza niż 1024x1024 |
|  | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024x1024 |
|  | Akwizycja i zapis na dysku twardym scen kardioangiograficznych w matrycy min. 1024 x 1024 |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 minimum 12 bitów |
|  | Akwizycja obrazów szybkością minimum 15 obrazów/s oraz co najmniej 1 wartość <10 obrazów/s |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie nie gorszym niż 7,5-15 pulsów/s |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym |
|  | Pamięć obrazów na HD(bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD), minimum 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 10 bit bez kompresji stratnej |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |
|  | DSA online i offline |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |
|  | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |
|  | Automatyczny pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu |
|  | Powiększenie w postprocessingu |
|  | Funkcja roadmap 2D i 3D dynamiczny |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją pixelshift dla obrazów z DSA |
|  | Angiografia rotacyjna |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA |
|  | Analiza zwężeń z obiekcie 3D |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu |
|  | Oprogramowanie umożliwiające segmentację naczyń za pomocą jednego kliknięcia myszką na obrazach CT, MR wraz z wykorzystaniem wyników takiej segmentacji jako roadmappingu 3D z automatyczną korekcją kąta ramienia C, odległości detektor lampa , wybranego pola roboczego detektora oraz pozycji stołu |
|  | Oznaczanie , umieszczanie na segmentowanym obiekcie 3D znaczników wraz z wykorzystaniem takiego od razu jako roadmappingu 3D z automatyczną korekcją kąta ramienia C, odległości detektor lampa , wybranego pola roboczego detektora oraz pozycji stołu |
|  | Specjalizowane oprogramowanie umożliwiające wspomaganie zabiegów implantacji stentgrafów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu |
|  | Dokonywanie rejestracji, fuzji obrazów CT, MR przy pomocy wyłącznie dwóch obrazów fluoroskopowych wykonanych przy różnych ustawieniach ramienia C |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografii lub osobny) i w sterowni |
|  | Skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D niskokontrastowych CT podobnej |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D niskokontrastowych w fazie tętniczej podczas obrotu ramienia w jednym kierunku oraz w fazie opóźnionej w trakcie powrotu ramienia do pozycji początkowej z możliwością regulacji opóźnienia pomiędzy fazami na pulpicie sterującym przez operatora, z zachowaniem jałowości. |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu faz dwufazowego skanu rotacyjnego jako obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w.w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA |
|  | Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - bolus realizowany przesuwem płynnym lub krokowym stołu przy nieruchomym statywie lub przesuwem płynnym lub krokowym statywu przy nieruchomym stole |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (QVA) (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) |
|  | Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD-R i DVD-R w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego |
|  | Odtwarzanie wcześniej nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD-R/DVD-R obrazów w standardzie DICOM 3.0, lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub zintegrowaną stację roboczą, wraz z prezentacja, odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni i sali zabiegowej |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) |
|  | Wyposażenia dodatkowe |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań |
|  | UPS bezprzerwowo podtrzymujący fluoroskopię i ruchy ramienia przez min. 10 minut w przypadku awarii zasilania bez konieczności restartu systemu |
|  | Interkom do komunikacji głosowej dwukierunkowej pomiędzy sterownią a salą zabiegową. |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta- 1 szt. |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie – 1 szt. |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy (kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w z przodu fartucha - 6 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym. |
|  | Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony - 6 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 3 sztuk, bez możliwości korekcji wady wzroku 3 sztuki. Wybór okularów po uzgodnieniu z Zamawiającym. |
|  | Lampa operacyjna oświetlająca pole cewnikowania światłem o natężeniu min. 50 000 lux |
|  | Dodatkowa stacja (komputer/ monitor) do przeglądania i analizy badań angiografii z dedykowanym oprogramowaniem |

| L.p. | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2019 |
|  | Regulowana prędkość przepływu: 0,1 – 40 ml/s (opcja angio); 0,1 – 10,0 ml/s (opcja TK) |
|  | Ciśnienie: 75 – 1200 psi (opcja angio, peripheral); 75 – 300 psi (opcja TK), |
|  | Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów napełnionych środkiem cieniującym pojemność, 50, 100, 125 ml |
|  | Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów o pojemności 150 ml |
|  | Napełnianie wkładu kontrastem z prędkością 0,2 – 25 ml/s |
|  | Całkowity czas w opóźnieniu skanowania 0 – 300 s |
|  | Całkowity czas w opóźnieniu iniekcji 0 – 300 s |
|  | Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (otuch screen) |
|  | Możliwość zapisania w pamięci systemu min. 45 protokołów (dla każdej z opcji po 45 protokołów tj. opcja angio 45; opcja TK 45) razem 90 |
|  | Fazy: 1-4 |
|  | Opóźnienie fazy od 0 do 300sek |
|  | System ogrzewania kontrastu (37 stopnie C) |
|  | Strzykawka na własnym statywie z możliwością łatwego przemieszczania. |
|  | Napełnianie wkładów ręcznie lub automatycznie |
|  | Opcja Kardio – podawanie kontrastu synchronizowane sygnałem EKG - opcja |

| L.p. | Aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2019 |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół |
|  | Lampka halogenowa na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie |
|  | Uchwyty fabryczne do minimum dwóch 10L butli mocowanych z tyłu aparatu |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu |
|  | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe, wtyk AGA |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora przez minimum 30 minut |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1000 ml. |
|  | System dystrybucji gazów |
|  | Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, możliwa precyzyjna prezentacja przepływu |
|  | Mechaniczny sumaryczny przepływomierz świeżych gazów |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 23% |
|  | System oddechowy |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadające się do sterylizacji parowej |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1000 ml |
|  | Szyna na parownik |
|  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN |
|  | Respirator anestetyczny |
|  | Respirator anestetyczny wbudowany |
|  | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymagająca użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej |
|  | Ekran LCD, wbudowany w ścianę przednią aparatu, przekątna minimum 5,5 cala |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru |
|  | Tryby wentylacji |
|  | Tryb ręczny |
|  | Oddech spontaniczny |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV) |
|  | Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS) |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV) |
|  | Bezpieczny, dwueatpowy (typu: wybierz - potwierdź), sposób przełączania pomiędzy ręcznym i mechanicznym trybem wentylacji |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora |
|  | Regulacje |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu, co najmniej w zakresie 1:4 do 4:1 |
|  | Regulacja częstości oddechów w zakresie nie gorszym niż 5 do 60 odd/min |
|  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie gorszym niż od 20 do 1000 ml |
|  | Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie w zakresie nie gorszym niż od 2 do 20 cmH2O (hPa) |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie w zakresie nie gorszym niż od 10 do 60 cmH2O (hPa) |
|  | Alarmy |
|  | Niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczna |
|  | Alarm braku dopływu lub spadku ciśnienia tlenu |
|  | Alarm Apnea |
|  | Prezentacje i pomiary |
|  | Pomiar stężenia O2 w aparacie lub monitorze |
|  | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej |
|  | System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie |
|  | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać |
|  | Respirator sterowany i napędzany elektrycznie, niezużywający gazów do napędu, |
|  | Akcesoria dodatkowe |
|  | Dodatkowy, niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2 przez maskę lub kaniulę |
|  | W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. |

| L.p. | Monitor pacjenta przenośny – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2019 |
|  | Monitor kompaktowo-modułowy mocowany na mechanicznej stacji dokującej. Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O) |
|  | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta z multiplikatorem portów z możliwością podłączenia minimum sieci, zasilania, drukarki laserowej i ekranu kopiującego oraz szybkiego przyłączenia/odłączenia monitora bez odłączania powyższych przewodów i urządzeń. |
|  | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10” |
|  | Typ ekranu kolorowy LCD TFT |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2 godziny pracy |
|  | Prezentacja minimum 5 krzywych jednocześnie |
|  | EKG |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii. |
|  | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod |
|  | ODDECH |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu |
|  | SATURACJA (SPO2) |
|  | System Oximax. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych |
|  | POMIAR TEMPERATURY |
|  | Pomiar wartości temperatury |
|  | Czujniki temperatury: powierzchniowy |
|  | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |
|  | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień |
|  | Możliwość rozbudowy o możliwość rozbudowy o moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT; możliwość rozbudowy o moduł głębokości uśpienia BIS, CO, C.O Picco, EEG itd |
|  | ALARMY |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności |
|  | TRENDY |
|  | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM |
|  | Możliwość rozbudowy o połączenie monitora pacjenta z aparatem do znieczulania z prezentacją danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych. |
|  | Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta |

| L.p. | Defibrylator dla dzieci i dorosłych – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2019 |
|  | Defibrylacja dwufazowa |
|  | Energia maksymalna w J < 360 J |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min 20 poziomów |
|  | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. |
|  | Defibrylacja ręczna |
|  | Defibrylacja półautomatyczna |
|  | Ekran monitora - kolorowy |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali |
|  | Praca z zasilania akumulatorowego min 2,5 godz. |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji |
|  | Ciężar max. 8,0 kg |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |
|  | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji |
|  | Możliwość bezprzewodowego przekazywania danych o stanie aparatu i badań pacjenta |
|  | Monitorowanie EKG |
|  | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. |
|  | Wzmocnienie EKG w zakresie 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach |
|  | Stymulacja przezskórna |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 170 imp./min. |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 200 mA |
|  | Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2) |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100 % |
|  | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie |
|  | Czujnik wielorazowego uzytku typu „klips na palec” |

| L.p. | Pompa strzykawkowa – 3 szt. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2019 |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej |
|  | Masa pompy do 4 kg |
|  | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 5 000 cm3 |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji |
|  | Dokładność mechaniczna «±1,0% |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h przy przepływie 20ml/h |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |
|  | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 200 ml/h |
|  | Biblioteka Leków zawierająca minimum 100 leków |
|  | Czujnik zmian ciśnienia w linii – okluzji |
|  | Menu w języku polskim |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie nie gorszym niż 0,1- 9999 ml |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji w zakresie nie gorszym niż od 1min - 99 godzin |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. |
|  | Pompa z trybem pracy PCA ( Analgezji sterowanej przez pacjenta) |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |
|  | Możliwość pracy w trbie PCA zarówno pomp strzykawkowych i objętościowych |
|  | Przycisk pacjenta - PCA może być podłączony do pompy lub stacji dokującej . |
|  | Możliwość konfiguracji czasu obserwacji terapii metodą PCA |
|  | Możliwość konfiguracji czasu blokady (lock out) dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy |
|  | Możliwość konfiguracji infuzji podstawowej dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy. |
|  | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w jako stosunek liczb x/x. |
|  | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %. |
|  | Wyświetlanie czasu do końca blokady |
|  | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny -stężenie w narządzie docelowym. |
|  | Możliwość zastosowania Propofolu różnych producentów w stężeniu 0,5%, 1 % i 2%. |
|  | Możliwość zmiany stężenia stosowanego Propofolu w trakcie trwania terapii TCI. |
|  | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI . |
|  | Możliwość zastosowania pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym. |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy nr 33/2019

W dniu ............................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń medycznych opisanych w  załączniku nr 2 do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w związku z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu”.

- Wykonawca dokona montażu i instalacji sprzętu medycznego  w sposób zapewniający wykorzystanie urządzeń zapewniających pełną funkcjonalność użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności wykonania przez Zamawiającego dodatkowych prac instalacyjnych bądź zakupu dodatkowych urządzeń bądź akcesoriów

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt o którym mowa w ust. 1 posiada wszystkie aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane, według ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących przepisów oraz Programu funkcjonalno-użytkowego  stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

- przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej – przed wystąpieniem do właściwego organu ze zgłoszeniem albo o wydanie pozwolenia na budowę

- wykonania robót budowlano – montażowo – instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- przeszkolenia maksymalnie 15 osób z personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu końcowego.

- Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy 
obejmującej prace projektowe i budowlane określa Program funkcjonalno-użytkowy (zwany w dalszej części umowy „Pfu”) - załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a prace te wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonywania w czynnym obiekcie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót również w dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas robót budowlanych i będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej oraz prac  budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,

- wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem,

- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani naprawcze oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań,

- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień,

- przeanalizował Pfu, specyfikację istotnych warunków zamówienia jak też, że zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem Pfu.

9.   Wykonawca jest obowiązany wykonać dokumentację etapami, opracowując 
w kolejności:

· koncepcję rozwiązań (opis założeń),

· projekt budowlany,

· projekty wykonawczy i specyfikacja techniczna.

Każdy z etapów opracowanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpośrednio do Zamawiającego (1 egz. wersja papierowa i 1 kpl wersji elektronicznej), który ją sprawdzi i wyda opinię w czasie do 3 dni na koncepcję rozwiązań, 3 dni roboczych na projekt budowlany i 7 dni na projekt wykonawczy i specyfikację techniczną.

§ 2

PRAWA AUTORSKIE

  - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu i przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, w tym w szczególności do: dokumentacji projektowej wytworzonej w ramach umowy oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieła stanowiącego przedmiot umowy.

  - W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu umowy.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 umowy. Przeniesienie autorskich  praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

- utrwalanie w jakiejkolwiek formie i postaci,

- kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

- rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci,

- wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

- publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

- wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź
w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;

- wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

- wystawianie,

- wyświetlanie,

- wielokrotne wykorzystanie.

  - W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 umowy, z chwilą odebrania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie.

  - Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

  - Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

  - Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest niezmienne.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy związane 
z wykonaniem umowy, w tym z dostawą, sporządzeniem dokumentacji i uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczególności wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, kontrahentów i współpracowników, koszty zabezpieczenia terenu, koszty zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynności związane z usunięciem wad wykonanych prac.

- Płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego przelewem w terminie do  60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony ustalają termin realizacji umowy: ..…    (zgodnie ze złożoną ofertą) – najpóźniej do dnia 13.12.2019r.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa, a w szczególności prawa budowlanego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

- organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na własny koszt zaplecza robót,

- zorganizowania we własnym zakresie powierzchni składowych i magazynowych 
w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego,

- składowania gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, a po zakończeniu robót do całkowitego uporządkowania terenu,

- zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników obiektu,

- okazywania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zastosowanych wyrobów i materiałów,

- do pozostawienia placu budowy i obiektu w należytym stanie nadającym się 
do użytkowania i w nie gorszym, niż przed przejęciem

- zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt w okresie realizacji robót wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług.

5. Zamawiający udostępni nieodpłatnie energię elektryczną i wodę. Wykonawca na własny koszt i   ryzyko wykona podłączenia do mediów.

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji czynności określonych w PFU i dokumentacji projektowej jedynie przy udziale osób, które będą zatrudnione na podstawie o umowę o pracę, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.) Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde pisemne żądanie Zamawiającego, 
w terminie do 2 dni kalendarzowych, aktualnego zanonimizowanego wykazu osób, o których mowa 
w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu zatrudnienia, zanonimizowanymi dokumentami potwierdzającymi bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

8.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych – poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii zanonimizowanych umów o pracę (pozbawionych danych osobowych pracowników, tj. w szczególności imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania) zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę, bądź też kopii zanonimizowanych dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

- Wszelkie prace wykonawca wykona fachowo zgodnie z wymogami producenta urządzenia określone w instrukcji używania wyrobu bądź innych wytycznych producenta sprzętu.

- Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dostarczonego sprzętu oraz wymagane przez producenta warunki użytkowania.

- Wykonawca zapewnia potwierdzoną zgodną z obowiązującymi przepisami ochronę radiologiczną potwierdzoną wykonaniem testów specjalistycznych i odbiorczych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Przeprowadzenie testów specjalistycznych w pełnym zakresie zgodnie z wymogami w opublikowanych przez Ministra Zdrowia procedurach wzorcowych.

- Z przeprowadzonych prac instalacyjnych sprzętu wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą potwierdzającą zakres przeprowadzonych czynności, kwalifikacje zawodowe osób je wykonujących,  użytych materiałów, wykonania testów, pomiarów etc.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad.

§ 6

ODBIÓR

1. Strony sporządzają protokół końcowy z obioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji sprzętu medycznego oraz z zakończonych robót budowlanych z udziałem przedstawicieli Inwestora po stronie Zamawiającego, Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający dokona odbioru w terminie do 3 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Termin przypadający na dzień wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydłużeniu do następnego dnia przypadającego na czas pracy przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:

- pozytywne stanowisko Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- oryginał dziennika budowy

- dokumentację powykonawczą,

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

- karty gwarancyjne,

- paszporty techniczne,

- instrukcje obsługi,

- zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji,

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych

wszystkie powyższe w dokumenty w języku polskim w wersji papierowej.

- W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy z zastosowaniem uregulowań zawartych w § 10-12.

- W przypadku uchylania się przez którąkolwiek ze Stron od przystąpienia do odbioru końcowego, druga ze Stron wyznaczy jej dodatkowy termin – do 3 dni roboczych , zaś po jego bezskutecznym upływie, dokona odbioru jednostronnego.

- Wykonawca ma obowiązek ostatecznego usunięcia usterek do 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy , o którym mowa w §  2  umowy, poniesione z tego tytułu koszty zastępczego usunięcia wad.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego – w przypadku jego podpisania.

- Do przeprowadzenia kontroli wykonania przedmiotu umowy – Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru…………………………………

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie……………………………..

- Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia , wezwania lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej Stronie na poniższe adresy:

1) dla Zamawiającego: ……………………………………………………..

2) dla Wykonawcy: ……………………………………………………..….

11. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w umowie uznaje się za doręczone.

12. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony umowie na adres określony w umowie awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone.

§7

OKRES I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

- Wykonawca udziela na sprzęt medyczny …………. (zgodnie ze złożoną ofertą) miesięcy gwarancji i rękojmi. Gwarancją i rękojmią objęte są wszystkie elementy składowe urządzeń z wyłączeniem materiałów zużywalnych jednorazowego użytku.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez  strony protokołu odbioru końcowego. Gwarancja i rękojmia obejmuje bez wyjątku wszystkie elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dodatkowych przeglądów, serwisów itp. – obowiązek w tym zakresie obciąża Wykonawcę, który ponosi wszelkie koszty z tym związane w ramach ceny umownej.

- Wykonawca zapewnia:

- w ramach ceny umownej  przeglądy techniczne w okresie gwarancji – minimum  raz na 12 miesięcy lub częściej, jeśli tak stanowią zalecenia producenta - zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny obejmuje dojazdy/przejazdy pracowników serwisu, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne, eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp.).

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy  na terenie Polski z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany naprawianej części zamiennej na nową 
w przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych czynności serwisowych koniecznych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie, drogą elektroniczną albo pisemnie 
o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji. Dla ww. celu Wykonawca wskazuje następujące numery kontaktowe: tel. ……..…..….., mail - ……………. O każdej zmianie w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

  - Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 dni robocze, czas naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia albo maksymalnie 7 dni roboczych w przypadku awarii wymagającej udokumentowanego  sprowadzenia części zamiennych.

  - Okres gwarancji i rękojmi będzie automatycznie przedłużany o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy

  - Wykonawca zobowiązuje się przy dostawie sprzętu dostarczyć Zamawiającemu wykaz    autoryzowanych serwisów po jej zakończeniu.

  - W przypadku niewykonania w terminie obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

OKRES I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ROBÓT BUDOWLANYCH

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz materiały i urządzenia na okres 60 miesięcy .

2. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, nie później niż w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych oraz w ramach rękojmi ponosi Wykonawca.

4. Roszczenia z tytułu gwarancji  oraz rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu wskazanego  w ust. 1, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dodatkowych przeglądów – obowiązek w tym zakresie obciąża Wykonawcę, który ponosi wszelkie koszty z tym związane w ramach ceny umownej.

6. W przypadku niewykonania obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną:

- za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn,  leżących po stronie Wykonawcy w  wysokości  
20 %  wynagrodzenia  umownego brutto,

- za  opóźnienie w wykonaniu umowy – w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za  każdy dzień  opóźnienia;

- za opóźnienia  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze lub w ramach rękojmi lub gwarancji dotyczących robót - w  wysokości  0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto za  każdy  dzień  opóźnienia,

- za opóźnienie w usuwaniu wad sprzętu medycznego w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wartości brutto danego sprzętu za każdy dzień opóźnienia

- za niewykonanie obowiązków wskazanych w § 5 ust. 7 lub 8 – w  wysokości  0,02 %  wynagrodzenia umownego brutto za  każdy dzień  opóźnienia.

2.Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy brutto.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

- Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do odstąpienia. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.

- Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy.

- Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca:

- nie wykonał obowiązku dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub wniesienia go na następny okres,

- przerywa wykonywanie prac objętych Umową, lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Umową,

- jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub któregokolwiek z etapów określonych w Umowie

- podzleci całość zamówienia lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego,

- doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności nastąpi zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych działań mających doprowadzić do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

- naruszy obowiązki związane z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający dokona co najmniej 2-krotnej bezpośredniej zapłaty lub bezpośredniej zapłaty albo bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:

- działania lub wstrzymania się  od działania związanego z Umową, lub

- okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z wykonywaniem Umowy lub jeśli którakolwiek z osób stanowiących personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

- Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:

- prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń,

- uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym że:

- w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi,

- w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi,

- uprawnień z tytułu praw autorskich,

- kar umownych, z tym że:

- Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do ich naliczenia wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary te zostały naliczone przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit b) oraz pkt 2,

- kary umowne za opóźnienie w wykonaniu Umowy, określone w § 9 ust. 1 pkt 2, mogą być liczone jedynie za okres do dnia odstąpienia od Umowy oraz zmniejszają wysokość należnej kary umownej za odstąpienie od Umowy

- dochodzenia naprawienia szkody.

- Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

§ 12

- W terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.

- Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi założeniami:

- wycena poszczególnych elementów zostanie dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzględnieniem wartości Umowy; Ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilością prac niezbędnych do wykonania Umowy w całości,

- w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

- Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

- W terminie 14 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz:

- usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,

- przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

- Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

§ 13

- Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje:

- przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

- konieczności wykonania robót zamiennych lub zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy prawo zamówień publicznych,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,

- zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych,

- siły wyższej,

- warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,

- zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

- ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu),

- roboty zamienne, jeżeli takie zmiany w szczególności:

- zapewnią prawidłową realizację Umowy,

- obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,

- zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,

- będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu;

- będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej;

- przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.

- obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu.

- Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

- Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: ………………….

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ………………… zł, tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

6. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia ust. 3 i 4.

7. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia na pokrycie wszelkich roszczeń wynikających  z  niniejszej umowy, w szczególności (lecz nie wyłącznie) wynikające z tytułu: niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych, wszelkich kosztów związanych z koniecznością dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) oraz kosztów zastępczego usunięcia wad.

§15

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

- Zał. nr 5 do SIWZ

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).