Parametry techniczne  defibrylatora – sztuk 5

załącznik nr 2  do SIWZ/PN -16/2020

Producent:

- Model, typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji 2020 (fabrycznie nowy):

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany; nie dopuszcza się sprzętu demo oraz urządzeń modułowych; rok produkcji 2020 | TAK |  |  |
| 2 | Defibrylator przenośny z torbą transportową instalowaną na defibrylatorze, testerem wyładowań | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V, jednostanowiskowej lub dwustanowiskowej. | TAK (podać) |  | Ładowarka dwustanowiskowa – 10 pkt. Ładowarka jednostanowiskowa – 0 pkt. |
| 5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Ciężar defibrylatora max. 12 kg | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia itp. | TAK (podać) |  | Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych – 15 pkt. Wykonanie auto testu z wydrukiem – 0 pkt. |
| 8 | Norma IP min. 43 | TAK (podać) |  |  |
| 9 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |  |
| 10 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED dla pacjentów dorosłych | TAK |  |  |
| 11 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 12 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200J | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 | TAK (podać) |  | >20 poziomów – 5 pkt. |
| 14 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |  |
| 15 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK |  |  |
| 16 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające zapisy Normy PN-EN 1789 | TAK |  |  |
| 17 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK (opisać) |  |  |
| 18 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |  |
| 19 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/min. | TAK (podać) |  |  |
| 20 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK (podać) |  |  |
| 21 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 22 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |  |
| 23 | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |  |
| 24 | Zakres pomiaru tętna od 25 do 250 ud/min. | TAK |  |  |
| 25 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4 cm/Mv, min. 7 poziomów wzmocnienia | TAK (podać) |  | >7 poziomów – 5 pkt. |
| 26 | Prezentacja zapisu EKG – min. 3 kanały na ekranie | TAK (podać) |  |  |
| 27 | Ekran kolorowy o przekątnej min. 8’ | TAK (podać) |  | >8’ – 5 pkt. |
| 28 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 80 mm | TAK (podać) |  |  |
| 29 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |  |
| 30. | Moduł pomiaru NIBP w raz z mankietem dla do dorosłych oraz dzieci. |  |  |  |
| 31 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips wielorazowy dla dorosłych – 1 szt. | TAK |  |  |
| II |  |  |  |  |
| 32 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 33 | Sprzęt medyczny spełniający wymagania aktualnej Normy PN-EN 1789 |  |  |  |
| 34 | Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  |  |
| 35 | Dostawca zapewnia min. jeden przegląd okresowy wskazany przez producenta w okresie obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
| 36 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |  |
| 37 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 38 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |  |
| 39 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 40 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |  |
| 41 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |
| 42 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 43 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 44 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |
| 45 | Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów oraz bezpłatnej wymiany części i materiałów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta - w okresie obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
| 46 | Minimalny okres gwarancji – 12 m-ce | TAK podać |  |  |

miejscowość  i data                                                                     podpis i pieczątka imienna osoby 										    upoważnionych