## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.16.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy panewek stawu biodrowego, zwanych dalej wyrobami wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, zwanymi dalej instrumentarium. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet narzędzi specjalistycznych, zwanymi dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów, 3) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ……* dni roboczych od przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………* . Zamawiający wymaga, aby instrumentarium były dostarczone w kontenerach umożliwiających sterylizację. Wykonawca użyczy te kontenery Zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu umowy. Wymagania: - kontener aluminiowy o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnych z wielkością użyczonego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposażona w filtry stałe, krawędzie pokrywy zachodzące na kontener od zewnątrz (nie uszczuplające przestrzeni wewnętrznej kontenera). Waga bez pokrywy – 1,70 kg, (+0,30 kg). - kontenery specjalnego przeznaczenia z barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo-próżniowego z podwójną pokrywą, - wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i środki chemiczne używane do mycia mechanicznego i ręcznego, - kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu próżniowego (proces sterylizacji odpowiadający normie EN 285), - kontener wyposażony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujące (dwie z każdej strony) oraz jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacji jak również gniazdko na plomby jednorazowe po obu stronach kontenera, - wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadająca zaworów oraz filtrów). 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium oraz kontenery objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby, instrumentariun i kontenery spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Panewka antyluksacyjna związana stawu biodrowego wykonana z polietylenu, cementowana. Średnica zewnętrzna 44-60mm (skok co 2mm) do artykulacji z głową: 22, 28 oraz 32 w zależności od rozmiaru panewki. | szt. | 30
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: