Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów specjalnych- ambulansów drogowych typu C wraz z wyposażeniem oraz zabudową przedziału medycznego DLA SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS W OSTROŁĘCE

Zakup 2 ambulansów typu C

| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE |
| --- | --- |
| - DMC do 3,5 tony. | TAK |
| - Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe. | TAK |
| - Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK |
| - Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |
| - Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. | TAK |
| - Oświetlenie pomocnicze. | TAK |
| - Fotel kierowcy z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach oraz z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. | TAK |
| - Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach. | TAK |
| - W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | TAK |
| - Furgon - lakier w kolorze żółtym (CMYK 10,0,90,0). | TAK |
| - Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK podać |
| - Wysokość przedziału medycznego minimum 1,80 m. | TAK podać |
| - Długość przedziału medycznego minimum 3,25 m. | TAK podać |
| - Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m. | TAK podać |
| - Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | TAK podać |
| - Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |
| - Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |
| - Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości minimum 1,70 m. | TAK podać |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka), z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. | TAK |
| - 21. Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |
| - 22. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - miejsce mocowania 2 szt. butli tlenowych 10 litrowe (wraz z butlami), 2 szt. reduktorów do butli z szybkozłączem typu AGA - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę. | TAK |
| - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę kierowcy i pasażera. | TAK |
| - Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | TAK |
| - Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. | TAK |
| - Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |
| - Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |
| - Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. Po stronie Wykonawcy dostarczenie stacji dokującej oraz modułu GPS. | TAK |
| - Przednie lampy pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) halogenowe lub LED. | TAK podać |
| - Przednie reflektory przeciwmgielne. | TAK |
| - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. | TAK podać |
| - Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach. | TAK |
| - Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego, z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. | TAK |
| - Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy przekątna min. 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego. Na panelu ma być wyświetlana informacja o stanie naładowania akumulatorów. | TAK |
| - Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |
| - Silnik o pojemności minimum 1950 cm³. | TAK podać |
| - Silnik o mocy 170 KM. | TAK |
| - Silnik o mocy powyżej 175 KM. /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 20 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |
| - Moment obrotowy min. 380 Nm. | TAK podać |
| - Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie. | TAK |
| - 42. Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | TAK |
| - 43. Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK podać |
| - 44. Napęd na koła przednie lub oś tylną. | TAK |
| - Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |
| - Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK podać |
| - Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |
| - Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |
| - Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu, typu ASR lub równoważny. | TAK podać |
| - System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu, spowodowanymi nagłymi podmuchami bocznego wiatru, wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy. | TAK |
| - Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie oraz tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni prześwit i komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej i opisać oferowane rozwiązanie). | TAK podać |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |
| - 55. Ze wspomaganiem. | TAK |
| - 56. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach. | TAK |
| - Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |
| - Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK podać |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |
| - Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK podać |
| - Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego. | TAK |
| - Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. | TAK |
| - Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza dwa w przednie, dwa w środkowej i dwa w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia /parametr punktowany/ Tak – 20 pkt, Inne rozwiązanie – 0 pkt.Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania. | TAK podać rozwiązanie |
| - Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |
| - Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |
| - Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 180 A. | TAK podać |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V), sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |
| - 68. Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) minimum 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający minimum 10 m. | TAK podać |
| - Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |
| - 70. Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - minimum 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A) do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK podać |
| - Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. | TAK |
| - 72. System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w: - wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, - dodatkowy dotykowy wyświetlacz w kabinie kierowcy o przekątnej min 5 cali zamontowany w centralnej części deski rozdzielczej - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, - funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, - funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, - funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, - zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, - funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 stopień Celsjusza w zakresie od 15 do 26 stopni, - funkcję sterowania wentylatorem, - funkcję sterowania termoboxem, - funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze, - funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. (podać markę) | TAK podać |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |
| - Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem, umieszczona w tylnej części dachu pojazdu, z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. | TAK |
| - Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |
| - Dodatkowe sygnały pneumatyczne. | TAK |
| - Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |
| - Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy, jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |
| - 80. Oznakowanie pojazdu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r: - wzór graficzny systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm; - nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pierwszym tirecie); e) nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu; f) naklejki/oznaczenia informujące o zakupie – zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK podać |
| - 81. Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: - światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), - dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego, - oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), - oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym. | TAK podać |
| - Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK |
| 82.1 Zamontowany fabrycznie nowy radiotelefon zgodny z systemem MOTOTRBO | TAK |
| - Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |
| - Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 Mhz, - impedancja wejścia 50 Ohm, - współczynnik fali stojącej 1,6, - charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK |
| 84.1 Stacja dokująca z zasilaczem do tabletu systemu SWDPRM | TAK |
| 84.2 Wyprowadzona instalacja z antenami GPS i GSM do podłączenia modułu GPS | TAK |
| 84.3 Interkom umożliwiający łączność przedziału medycznego z kabiną kierowcy | TAK |
| - Przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) powinien pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej. | TAK |
| - Zabudowa specjalna na ścianie działowej: a) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w szuflady, b) mocowanie do pojemnika na zużyte igły, c) mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierana drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy, d) dwa gniazda zasilające ( jedno 12V w formie gniazda zapalniczki samochodowej, drugie 230v) drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy. e) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f) jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy, jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. | TAK podać |
| - Zabudowa specjalna na ścianie prawej: a) minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d) przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu | TAK podać |
| - Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką. | TAK |
| - Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz, b) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, c) szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków. | TAK podać |
| - System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna). | TAK |
| - Uchwyt do kroplówki na minimum 3 szt. mocowane w suficie. | TAK podać |
| - Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |
| - uchwyt na 2 szt. butli tlenowych o min. Pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at każda wraz z 2 szt. reduktorów z szybkozłączem AGA i przepływomierzem do min 25l/ min, - panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu, - instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. | TAK podać |
| - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |
| - Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm. | TAK podać |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |
| - Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |
| - W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy, z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED. | TAK |
| - Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |
| - Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | TAK |
| - Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy. | TAK |
| - Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |
| - Ambulans dostarczony na oponach letnich. | TAK |
| - Kamera cofania – kolor. | TAK |
| - Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansów: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) na każdy ambulans od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |
| - Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |
| - Gwarancja na perforację – minimum 120 miesięcy. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |
| - Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |
| - Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu. | TAK |
| - Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK |
| - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie | TAK |
| - W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego powyżej 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | TAK |
| - Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane były w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Wykonawcy, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych (np. olejów) płatne po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy. | TAK |
| - Serwis gwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | TAK podać |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| NOSZE GŁÓWNE – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE |  |  |
| - Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |  |
| - Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp., przystosowanym do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| - Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha ręcznie oraz pozycji siedzącej. | TAK |  |  |
| - Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75 stopni. | TAK podać |  |  |
| - Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz systemem pasów/uprzęży służących do transportu małych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej. | TAK |  |  |
| - Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. | TAK |  |  |
| - Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. | TAK |  |  |
| - Fabryczna półka uniwersalna mocowana na stałe bezpośrednio do ramy noszy po stronie głowy pacjenta, umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp. nośność minimum 15 kg. | TAK podać |  |  |
| - Obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg | TAK podać |  |  |
| - Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (lub normy równoważnej). | TAK podać |  |  |
| - Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |  |
| - Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |  |
| - Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |  |
| - Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE |  |  |
| - Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. | TAK |  |  |
| - Szybki i łatwy system połączenia z noszami. | TAK |  |  |
| - Regulacja wysokości na sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. | TAK podać |  |  |
| - System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę. | TAK |  |  |
| - Możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. | TAK podać |  |  |
| - Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia). | TAK podać |  |  |
| - Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach (hamulec uniemożliwia obrót kółek oraz funkcję skrętu). | TAK podać |  |  |
| - Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. | TAK |  |  |
| - Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych. | TAK |  |  |
| - Transporter posiadający możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych absorbujących czynności np. ustawianie kół do jazdy „na wprost”, uruchamianie blokady kół. | TAK |  |  |
| - Transporter ma mieć możliwość automatycznej blokady goleni w pozycji złożonej (nie wymagającej od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. wciskania przycisków zwalniania blokad) oraz możliwość przenoszenia ze złożonymi goleniami. | TAK |  |  |
| - Obciążenie dopuszczalne transportera min. 250 kg. | TAK podać |  |  |
| - Waga transportera max. 28 kg, zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (lub normy równoważnej). | TAK podać |  |  |
| - Transporter zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału. | TAK |  |  |
| - Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |  |
| - System mocowania transportera na podstawie zgodny z wymogami PN EN 1789 lub równoważnej. | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |  |
| - Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |  |
| - Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |  |
| - Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |  |
| DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Deska wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego. | TAK |  |  |
| - Pasy zabezpieczające do deski: - konstrukcja pasa dwuczęściowa, wykonane z materiału wodoodpornego, zabezpieczonego przed wnikaniem krwi, olejów i innych substancji ropopochodnych, - możliwość regulacji długości, - pasy kodowane kolorami mocowane do deski za pomocą karabińczyków 4 sztuki. | TAK |  |  |
| - Stabilizator głowy: - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, - paski do mocowania stabilizatora do deski. | TAK |  |  |
| 4. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |  |
| DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DZIECI – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Deska do stabilizacji poszkodowanego, przeznaczona specjalnie dla dzieci. | TAK |  |  |
| - Wykonana z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalna dla promieni X. | TAK |  |  |
| - Kompatybilna ze stabilizatorem głowy klockowym. | TAK |  |  |
| - Stabilizator głowy: - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, - paski do mocowania stabilizatora do deski. | TAK |  |  |
| - Pasy zabezpieczające do deski: - konstrukcja pasa dwuczęściowa, wykonane z materiału wodoodpornego, zabezpieczonego przed wnikaniem krwi, olejów i innych substancji ropopochodnych - możliwość regulacji długości, - pasy kodowane kolorami mocowane do deski za pomocą karabińczyków - 3 szt. | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |  |
| SZYNY KRAMERA – 2 zestawy Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Zestaw składający się z 13 szyn Kramera w powleczeniu wykonanym z tkaniny powlekanej od wewnątrz gąbką dla zwiększenia komfortu unieruchomionej kończyny. Powleczenie musi być nieprzepuszczalne dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji wielorazowego użytku. | TAK |  |  |
| - Torba transportowa w zestawie. | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| SSAK AKUMULATOROWY – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Płynna regulacja podciśnienia w zakresie 0 do 85 kPa. | TAK |  |  |
| - Wbudowany manometr obrazujący osiągane podciśnienie. | TAK |  |  |
| - Wyposażony w wielorazowy słój na wydzielinę o objętości 1 litr. | TAK |  |  |
| - Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy. | TAK |  |  |
| - Maksymalny przepływ min. 30 l/minutę. | TAK |  |  |
| - Zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 40 minut pracy. | TAK podać |  |  |
| - Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie, zapewniający automatyczne ładowanie po wpięciu ssaka. | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| PULSOKSYMETR – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Przeznaczony do kontrolnych pomiarów SpO2 u dorosłych i dzieci powyżej 3 lat. | TAK |  |  |
| - Cyfrowy wyświetlacz wartości pulsu, SpO2 oraz jakości sygnału. | TAK |  |  |
| - Minimum 6 różnych możliwości pomiaru. | TAK podać |  |  |
| - Zakres pomiaru SpO2: 70-99 %. | TAK |  |  |
| - Zakres pomiaru pulsu: 30-235 bmp. | TAK |  |  |
| - Zasilanie bateryjne 2xAAA | TAK |  |  |
| - W komplecie bateria, zawieszka oraz etui ochronne. | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| PLECAK RATUNKOWY – 4 sztuk Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Wykonany z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję. | TAK |  |  |
| - Wymiary min. 52 cm x 54 cm x 25 cm +/- 5 %. | TAK podać |  |  |
| - Objętość 55 l. | TAK |  |  |
| - Wyposażony w pasy szelkowe i pas biodrowy. | TAK |  |  |
| - Wyposażony w minimum 5 zewnętrznych kieszeni. | TAK podać |  |  |
| - Komora główna wyposażona w organizery ułatwiające utrzymanie porządku, lub odpowiednie przegrody umożliwiające posegregowanie sprzętu. Dodatkowo min. 5 saszetek umożliwiających podgląd zawartości bez otwierania. | TAK podać |  |  |
| - Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek. | TAK podać |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Siedzisko i oparcie krzesełka wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa. | TAK |  |  |
| - Wyposażone w 4 kółka, 2 obrotowe wyposażone w hamulce. | TAK |  |  |
| - Pasy bezpieczeństwa o regulowanej długości z szybkozłączami. | TAK |  |  |
| - 2 pary rączek tylnych posiadających funkcję opuszczania do dołu. | TAK |  |  |
| - Wydłużane teleskopowo rączki przednie. Podpórka pod nogi pacjenta. | TAK |  |  |
| - Szerokość minimum 50 cm. Nośność minimum 160 kg. | TAK podać |  |  |
| - Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu. | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |
| RESPIRATOR TRANSPORTOWY – 2 sztuki Rok produkcji: 2024 |  |  |  |
| - Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilanie, sterowanie pracą oraz alarmami wyłącznie pneumatyczne – z przenośnego lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu. | TAK |  |  |
| - Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 5 kg masy ciała. | TAK podać |  |  |
| - Maksymalna waga samego urządzenie – ok. 2,9 kg. | TAK podać |  |  |
| - Zużycie gazu napędowego poniżej 10 ml/cykl oddechowy + objętość minutowa. | TAK podać |  |  |
| - Tryb wentylacji IPPV/CMV. | TAK |  |  |
| - Funkcja „oddech na żądanie”, automatyczna blokada cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej. | TAK |  |  |
| - Podciśnienie wyzwalające „oddech na żądanie” – 3 cm H2O. | TAK |  |  |
| - Wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora). | TAK |  |  |
| - Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO. | TAK |  |  |
| - Respirator z niezależną regulacją częstości i objętości oddechowej. | TAK |  |  |
| - Regulacja częstości oddechów z zakresie nie mniejszym niż 8 – 40 oddechów/minutę. | TAK |  |  |
| - Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 50 - 1750 ml (lub odpowiadająca temu objętość minutowa, nie mniejsza niż 2-14 l/minutę). | TAK podać |  |  |
| - Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H2O. | TAK podać |  |  |
| - Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV: 100% i 60%. | TAK |  |  |
| - Manometr ciśnienia w układzie pacjenta. | TAK |  |  |
| - CPAP płynnie regulowane w zakresie 0-20 cm H2O jako integralna część respiratora. | TAK |  |  |
| - Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe w zakresie 0-20 cm H2O – PEEP – jako integralna część respiratora lub dodatkowy moduł. | TAK |  |  |
| - Alarmy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego. | TAK |  |  |
| - Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym 6-42 l/min. | TAK |  |  |
| - Respirator dostarczany w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną 5/3 (lub maską 5 i 3), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 180 cm zakończonym końcówką typu AGA, silikonowym przewodem oddechowym z zastawką pacjenta. | TAK podać |  |  |
| - Transportowy zestaw tlenowy zawierający: - butlę aluminiową na tlen medyczny o pojemności 2,7 l, - reduktor z przepływomierzem 0-25 l/minutę i szybkozłączem AGA, torbę transportową pozwalająca na umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz respiratora wraz z akcesoriami. Torba powinna posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe uchwyty do zawieszenia na noszach transportowych. Konstrukcja wszystkich elementów zestawu pozwala na ich użycie w podczas badania MRI (możliwość umieszczenie wraz z pacjentem w komorze) - jednorazowego użytku system do terapii CPAP stosowany w pomocy doraźnej u pacjentów przytomnych, z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, gotowy do użycia po podłączenia do źródła tlenu- po jednym w rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych: A) jeden zestaw zawiera co najmniej: maskę jednorazowego użytku z miękkim, dmuchanym kołnierzem, neoprenową uprząż mocującą, system CPAP, przewód tlenowy dł. min. 2 m. B) Regulacja pożądanej wartości ciśnienia CPAP uzyskiwana za pomocą wyboru odpowiedniego przepływu na reduktorze tlenowym. C) Zakres regulacji CPAP: 5-20 cm H20. D) Możliwością umieszczenia nebulizatora pomiędzy maską pacjenta a systemem. E) Port wylotu powietrza umieszczony w jednej linii z przewodem tlenowym, eliminując możliwość przypadkowego zamknięcia. | TAK podać |  |  |
| - Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 (lub normy równoważnej). | TAK |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |