UKG serca – 1 sztuka

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent …………………………………………………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………………………………………………… (Należy podać) |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| Lp. |  | ## Parametr ## lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
|  |  | Aparat na podstawie jezdnej z czterema kółkami, łatwy w transporcie i przemieszczaniu pomiędzy salami. |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji – nie starszy niż 2022. Rok produkcji wyszczególniony na oryginalnych tabliczkach znamionowych producenta, umieszczonych na aparacie i wszystkich głowicach. |  |
|  |  | Przetwornik cyfrowy min 12 bit |  |
|  |  | Liczba kanałów przetwarzania min. 950.000 |  |
|  |  | Wersja oprogramowania wprowadzona na rynek nie wcześniej niż w 2022r |  |
|  |  | Dynamika systemu, min 410dB |  |
|  |  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych, min.4 |  |
|  |  | Monitor LCD o rozdzielności min 1920x1080 pikseli, o przekątnej min. 21”. Monitor zamontowany na łamanym ramieniu Możliwość podłączenia drugiego, zewnętrznego monitora, poprzez gniazdo HDM i VGA |  |
|  |  | Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz z możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji, przekątna min. 10” |  |
|  |  | Zakres częstotliwości pracy USG, min 2-18 MHz |  |
|  |  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej, min 18000 klatek |  |
|  |  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop – pamięć dynamiczna, w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |
|  |  | Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 32 cm |  |
|  |  | Ilość ustawień wstępnych tzw. Presetów programowych przez użytkownika min. 40 |  |
|  |  | Ochrona przed wirusami oraz „biała lista” oprogramowania – uniemożliwiająca uruchomienie szkodliwych programów |  |
|  |  | Automatyczny zapis danych w przypadku nagłego zaniku prądu. Bezpieczne przejście w tryb czuwania – standby do momentu ponownego włączenia zasilania sieciowego |  |
|  |  | Waga urządzenia max 65 kg |  |
|  |  | Głośność pracy systemu poniżej 35 dB |  |
|  |  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B+B, 4B, M, B+M, D,B+D, B+D+M, B+C Color Doppler, B+PD Power Doppler, 4B Color Doppler, 4B Power Doppler, B+Color+M |  |
|  |  | Frame rate – maksymalna prędkość obrazowania dla trybu B min 900 obrazów/s |  |
|  |  | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne |  |
|  |  | Obrazowanie w trybie spektralny Doppler pulsacyjny PW |  |
|  |  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego, przy zerowym kącie bramki, min. 10 m/s |  |
|  |  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły |  |
|  |  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego min. 20 m/s |  |
|  |  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy ze wszystkich głowic |  |
|  |  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |
|  |  | Obrazowanie w trybie Triplex, jednoczesne wyświetlanie obrazów na żywo trybów B + CD/PD + PWD na wszystkich głowicach |  |
|  |  | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |
|  |  | Obrazowanie w trybie Dopplera tkankowego |  |
|  |  | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej |  |
|  |  | obrazowanie trapezowe na głowicy sektorowej - poszerzony odcinek przyskórny |  |
|  |  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |
|  |  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni |  |
|  |  | Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej w zakresie min +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku |  |
|  |  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym, min 500GB. |  |
|  |  | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzenia danych pacjentów |  |
|  |  | Funkcje zmian (postprocessingu) na obrazach z archiwum systemu – minimum: - Wzmocnienie/gain – (pętle/ obrazy bieżące) - dynamika - automatyczna optymalizacja obrazu tkankowego - mapy szarości - Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące) - linia bazowa - symultaniczna prezentacja B+B/CFM |  |
|  |  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps |  |
|  |  | Zapis obrazów w formatach min.: DICOM, JPG, AVI, MPEG. Min. 5 gniazd USB do podłączenia urządzeń peryferyjnych jak pendrive, dyski twarde, drukarki A4. |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, pamięci zewnętrznej oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku |  |
|  |  | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia |  |
|  |  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. x 8 razy |  |
|  |  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 8 |  |
|  |  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
|  |  | Wbudowany moduł EKG z zestawem kabli dla dorosłych |  |
|  |  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych, Naczyniowych, Małych narządów, Mięśniowo – szkieletowych, Pediatrycznych, Brzusznych |  |
|  |  | Głowice ultrasonograficzne – w pełni elektroniczne |  |
|  |  | Głowica elektroniczna sektorowa kardiologiczna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min. 1,5-4,0 MHz Kąt obrazowania min. 110 o Głębokość obrazowania do min. 30cm Obrazowanie harmoniczne |  |
|  |  | Głowica elektroniczna convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 - 5,0 MHz Pole widzenia min. 55o Głębokość obrazowania do min. 32cm Obrazowanie harmoniczne |  |
|  |  | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min 4,0 – 13,0 MHz Pole widzenia min. 35mm Głębokość obrazowania do min. 12cm Obrazowanie harmoniczne |  |
|  |  | Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania oferty |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę microconvex o częstotliwości pracy min. 4 -10 MHz i głębokość obrazowania do min. 12cm |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną do badań przezprzełykowych o częstotliwości min. 3,0 – 8,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm. |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 3,0 – 7,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 5,0 – 12,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 12 cm |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o „ślepą” głowicę ołówkową CW |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o tryb M-mode anatomiczny |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do prób wysiłkowych |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar odkształcenia podłużnego do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej oraz obliczania parametru Global Longitudinal Strain. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o opcję automatycznych pomiarów w trybie Dopplera spektralnego, bazującą na sztucznej inteligencji |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny – kompatybilny z USG system do analizy postprocessingowej i obliczeń parametrów kardiologicznych min. GLS Global Longitudinal Strain, AVA, PISA |  |
|  |  | Serwis i gwarancja |  |
|  |  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania |  |
|  |  | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego z wystawieniem imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych |  |
|  |  | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 60 m-cy (5 lat) na komplet |  |
|  |  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”) |  |
|  |  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.