## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 Opakowania do sterylizacji plazmowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9-warstwowego o grubości 52µm ±6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Temperatura zgrzewania 105˚C - 125˚C. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie. Rolki o długości 100 m pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią, nawinięte laminatem na zewnątrz. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki.
1 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej klasy I, rękawy szer. 7,5 cm, dł. 70 m |  | 22 | szt.
2 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej klasy I, rękawy szer. 10 cm, dł. 70 m |  | 20 | szt.
3 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej klasy I, rękawy szer. 15 cm, dł. 70 m |  | 35 | szt.
4 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej klasy I, rękawy szer. 20 cm, dł. 70 m |  | 35 | szt.
5 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej klasy I, rękawy szer. 25 cm, dł. 70 m |  | 28 | szt.
6 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej klasy I, rękawy szer. 30 cm, dł. 70 m |  | 15 | szt.
7 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej klasy I, rękawy szer. 40 cm, dł. 70 m |  | 5 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
Zamawiający dopuszcza rękawy o innej długości z przeliczeniem i zachowaniem zamawianych ilości.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 Papier i włóknina do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Włóknina 100% włókna celulozy wzmocnione syntetycznym spoiwem, poddane specjalnemu procesowi zmiękczania, do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 250μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 200 kPa, rozmiar: 120 cm x 120 cm, kolor niebieski. |  | 10010 | szt.
2 | Włóknina 100% włókna celulozy wzmocnione syntetycznym spoiwem, poddane specjalnemu procesowi zmiękczania, do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 250μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 200 kPa, rozmiar: 100 cm x 100 cm, kolor niebieski. |  | 8000 | szt.
3 | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 180 kPa, rozmiar: 75 cm x 75 cm, kolor biały. |  | 1400 | szt.
4 | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 180 kPa, rozmiar: 75 cm x 75 cm, kolor zielony. |  | 1400 | szt.
5 | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 180 kPa, rozmiar: 60 cm x 60 cm, kolor biały. |  | 4000 | szt.
6 | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 180 kPa, rozmiar: 120 cm x 120 cm, kolor biały. |  | 5000 | szt.
7 | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 180 kPa, rozmiar: 120 cm x 120 cm, kolor zielony. |  | 5000 | szt.
8 | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 180 kPa, rozmiar: 100 cm x 100 cm, kolor biały. |  | 12000 | szt.
9 | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 60g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie min. 180 kPa, rozmiar: 100 cm x 100 cm, kolor zielony. |  | 12000 | szt.
10 | Wzmocniona czterowarstwowa włóknina do sterylizacji plazmą i parą wodną, gramatura 60g/m2, zgodność z normą EN ISO 11607 i EN 868-2, wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,70 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,70 kN/m, ciśnienie rozrywające na mokro min. 90 kPa, rozmiar: 100 cm x 100 cm, kolor niebieski. |  | 520 | szt.
11 | Wkładki wchłaniające wilgoć do tac sterylizacyjnych. Poziom wchłanialności 250%. Gramatura 70g/m2. |  | 11000 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 Opakowania do sterylizacji (rękawy papierowo-foliowe płaskie - rolka o długości 200 m) 60 g
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
Rękaw foliowo-papierowy płaski (rolka o długości 200 m): - gramatura papieru 60g/m2, przenikalność powietrza wg ISO 5636-3 min. 11,40 μm/Pa.s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż: na sucho 350 kPa wg ISO 2578 oraz na mokro 150 kPa wg ISO 3689, - folia poliestrowo-polipropylenowa min. 6-warstwowa + warstwa klejąca, gramatura 53 g/m2 (+/- 7%), przezroczysta, - zgrzew fabryczny 3-kanałowy, o wytrzymałości na rozrywanie m.in. 1,50 N/15 mm, - zalecana temperatura zgrzewania 180°C - 220°C, - wskaźniki sterylizacji S/EO/FORM umieszczone na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu fabrycznego, symbol metody sterylizacji nadrukowany na wskaźniku, - umieszczone informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji opisane w języku polskim, - piktogram kierunku otwierania umieszczony na papierze w obszarze zgrzewu fabrycznego widoczny od strony folii oraz umieszczony na papierze i widoczny od strony papieru, - piktogram umieszczony na papierze od strony folii informujący, że opakowanie jest jednorazowego użytku, oznaczenie normy PN-EN 868-5 oraz ISO 11607-1, 2 lub normy równoważnej w tym zakresie na linii zgrzewu fabrycznego, - każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności (min. 5 lat od daty produkcji), umożliwiająca archiwizację opakowania medycznego, - znak CE musi być umieszczony na opakowaniu zbiorczym oraz na naklejce wewnątrz rolki, - napisy w j. polskim, - informacja o rozmiarze (długości i szerokości) umieszczone na papierze od strony papierowej rękawa.
1 | szerokość 50 mm |  |  | rolka | 70
2 | szerokość 75 mm |  |  | rolka | 150
3 | szerokość 100 mm |  |  | rolka | 150
4 | szerokość 120 mm |  |  | rolka | 130
5 | szerokość 150 mm |  |  | rolka | 100
6 | szerokość 200 mm |  |  | rolka | 140
7 | szerokość 250 mm |  |  | rolka | 140
8 | szerokość 300 mm |  |  | rolka | 100
9 | szerokość 380 mm |  |  | rolka | 15
10 | szerokość 400 mm |  |  | rolka | 15
Wartość zamówienia ogółem:
Zamawiający dopuszcza rękawy o innej długości z przeliczeniem i zachowaniem zamawianych ilości.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4 Opakowania do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
Rękaw foliowo - polyolefinowy płaski (rolka o długości 70 m). Rękawy z polyolefinu 93g/m2 i folii gwarantujące bezpieczne i bezpyłowe otwarcie spełniające normę PN-EN 868 lub normę równoważną w tym zakresie. Temperatura zgrzewu - 135ºC - 150º C. Siła zgrzewania: 100 N. Odległość zgrzewania od krawędzi: 5-30 mm. Szerokość zgrzewu: 14 mm.
1 | szerokość 80 mm |  | 25 | rolka
2 | szerokość 120 mm |  | 26 | rolka
3 | szerokość 160 mm |  | 25 | rolka
4 | szerokość 220 mm |  | 32 | rolka
5 | szerokość 285 mm |  | 32 | rolka
6 | szerokość 320 mm |  | 30 | rolka
7 | szerokość 420 mm |  | 1 | rolka
Wartość zamówienia ogółem:
Zamawiający dopuszcza rękawy o innej długości z przeliczeniem i zachowaniem zamawianych ilości.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 5 Testy i wskaźniki do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Ampułkowy test biologiczny szybkiego odczytu, zgodny z poniższymi parametrami: - wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach, - rodzaj zastosowanych szczepów bakterii wyraźnie oznaczony na każdej ampułce, - etykieta na ampułce łatwo odklejalna, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, - kompatybilny z inkubatorem Smart Well. |  | 1500 | szt.
2 | Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji plazmowej. Wskaźniki kompatybilne z inkubatorem posiadanym przez Dział Centralnej Sterylizatornii. |  | 800 | szt.
3 | Test emulacyjny typu 6 w formie paska samoklejącego o wymiarach 10 cm x 2 cm, zgodny z poniższymi parametrami: - zakres temperatur i czasu: 134°C 5,3 min, 121°C-15 min lub 134°C 7 min, 121°C 20min, - test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji, - zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny, - testy kompatybilne z przyrządem testowym - tubą PCD Control, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nieprzepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. |  | 1600 | szt.
4 | Zintegrowany test chemiczny typu 5 w formie paska z dwoma niezależnymi, rozróżnionymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014, - dla zapewnienia wysokiej krytyczności test musi posiadać minimalną długość 10 cm, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o wyniku, normie, nazwie produktu, numerze LOT i dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym - tubą PCD Control, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nieprzepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. |  | 2000 | szt.
5 | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - testy zgodne z normą PN EN ISO 11140-4:2014, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym - tubą PCD Control, - opakowanie strunowe, nieprzepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. |  | 5000 | szt.
6 | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiadający wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m oraz średnicy 1mm, - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bovie&Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. |  | 2 | szt.
7 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min / 93°C 10 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancję testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nieprzepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. |  | 6000 | szt.
8 | Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do pary wodnej o szerokości 24mm/50mb, taśma o minimalnej grubości 0,15 mm, minimalna przyczepność do stali 8,2N, minimalna wytrzymałość 87N/25mm. |  | 600 | szt.
9 | Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej o szerokości 24mm/50mb, taśma o minimalnej grubości 0,15 mm, minimalna przyczepność do stali 8,2N, minimalna wytrzymałość 87N/25mm. |  | 100 | szt.
10 | Test chemiczny typu 4 do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - pasek perforowany na 4 części, - zgodność z normą PN EN ISO 11140-1- informacja zawarta na teście. |  | 1500 | szt.
11 | Test sprawdzający skuteczność procesów mycia w myjniach - dezynfektorach, zgodny z normą ISO 15883 lub równoważną. Wskaźnik kontrolny w formie okrągłej, symulujący pozostałości krwi, umieszczony na cienkiej metalowej płytce, z możliwością archiwizacji. |  | 700 | szt.
12 | Test do pobierania próbek ATP znajdujących się w wodzie. Test kompatybilny z urządzeniem do kontroli zanieczyszczeń metodą ATP w systemie Sure Plus posiadanym przez zamawiającego. |  | 125 | szt.
13 | Test do pobierania próbek ATP znajdujących się na powierzchniach. Test kompatybilny z urządzeniem do kontroli zanieczyszczeń metodą ATP w systemie Sure Plus posiadanym przez zamawiającego. |  | 125 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 6 Etykiety i kalki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Etykiety typu Sandwich podwójnie klejone do komputerowego systemu dokumentacji o wymiarach 102 mm x 55 mm, wykonane z papieru półbłyszczącego o grubości 65 µm, pokryte specjalnym odpornym na wysoką temperaturę klejem akrylowym oraz podkładem silikonowym. Etykieta trzyczęściowa - dzielona poziomo na 1/3 wysokości, a jej dolna część dzielona na dwa różne elementy. Etykiety konfekcjonowane po 1000 sztuk na rolce o średnicy gilzy 25 mm. Etykiety kompatybilne z systemem Synapsis posiadanym przez Zamawiającego. |  | 600 | rolka
2 | Folia termotransferowa woskowo-żywiczna do zadruku etykiet z pozycji 1, gwarantująca doskonałą jakość i trwałość wydruku. Kolor czarny. Szerokość taśmy 110 mm, długość 300 m. |  | 100 | rolka
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 7 Materiały eksploatacyjne do obróbki technologicznej, plomby
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Dwustronna szczotka z włosiem średnio twardym z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi. Wymiary dł. 175 mm, dł. powierzchni czyszczącej 25 mm i 35 mm. Opakowanie 5 szt. |  | 4 | opak.
2 | Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem miedzianym, dostosowana do usuwania uciążliwych zabrudzeń, o wymiarach: szerokość włosia 40 mm, długość całkowita 178 mm. Opakowanie 5 szt. |  | 6 | opak.
3 | Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem stalowym dostosowana do usuwania uciążliwych zabrudzeń, o wymiarach: szerokość włosia 40 mm , długość całkowita 178 mm. Opakowanie 5 szt. |  | 2 | opak.
4 | Szczotka do czyszczenia rektoskopów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej. Wymiary: średnica szczotki 20 mm, długość szczotki 150 mm, długość całkowita 450 mm. Opakowanie 5 szt. |  | 6 | opak.
5 | Jednorazowe szczotki do czyszczenia endoskopów elastycznych, podwójnie zakończone, średnica 6 mm, długość całkowita 2300 mm, kolor zielony. Opakowanie 50 szt. |  | 5 | opak.
6 | Jednorazowe szczotki do czyszczenia endoskopów elastycznych, podwójnie zakończone, średnica szczotki 5 mm poprzedzona 280 mm miękkim czyścikiem, długość całkowita 2650 mm, kolor żółty. Opakowanie 50 szt. |  | 4 | opak.
7 | Szczotka do czyszczenia narzędzi kanałowych, wykonana ze stali nierdzewnej z włosiem nylonowym. Średnica szczotki 2 mm, długość szczotki 60 mm, długość całkowita 350 mm. Opakowanie 5 szt. |  | 6 | opak.
8 | Szczotka do czyszczenia powierzchni narzędzi, z plastikową rękojeścią z twardym włosiem wykonanym z plastiku. Wymiary 80 mm x 18 mm x 15 mm, długość całkowita 220 mm. Opakowanie 10 szt. |  | 2 | opak.
9 | Filtry papierowe ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej jednorazowego użytku do pojemników sterylizacyjnych, średnica 190 mm. Opakowanie 1000 szt. |  | 20 | opak.
10 | Środek do usuwania uciążliwych zabrudzeń, a w szczególności pozostałości kleju po taśmach i etykietach samoprzylepnych. Na bazie olei pomarańczowych, pojemność 250 ml. |  | 25 | szt.
11 | Uniwersalna plomba do kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną umieszczonym na prostokątnej powierzchni. Plomba pasująca do wszystkich rodzajów kontenerów. Opakowanie 1000 szt. |  | 30 | opak.
12 | Test walidacyjny zgrzewu do opakowań papier folia z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Opakowanie 250 szt. |  | 4 | opak.
13 | Test walidacyjny zgrzewu do opakowań tyvek z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych]. Opakowanie 125 szt. |  | 2 | opak.
14 | Osłonki na ostre zakończenie narzędzi o średnicy 3,2 mm i długości 25,4 mm. Opakowanie 100 szt. |  | 20 | opak.
15 | Tabliczki do oznaczania tac narzędziowych wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404, rozmiar 90 mm x 50 mm. Tabliczki posiadające dwa otwory umożliwiające przymocowanie do tac narzędziowych za pomocą silikonowych korków. Opakowanie 50 szt. |  | 10 | opak.
16 | Korki silikonowe do mocowania tabliczek ze stali kwasoodpornej do oznaczania tac sterylizacyjnych. Długość korka 22 mm, średnica mocowania 3 mm, średnica główki korka 16 mm. Opakowanie 100 szt. |  | 10 | opak.
17 | Chusteczka higieniczna z mikrowłókniny (jednorazowa). Kolor: biały. Wielkość: 305 mm × 340 mm. Opakowanie 40 szt. |  | 10 | opak.
18 | Maty silikonowe z jeżem do wykładania tac sterylizacyjnych, utrzymujące narzędzia w stałej pozycji. Możliwość cięcia co 2 cm, pasujące do tacy w rozmiarze 24 cm x 24 cm, wymiary maty 22 cm x 22 cm. |  | 10 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 8 Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/producenta / nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Czynnik Sterylizacyjny - nadtlenek wodoru o stężeniu 50% umieszczony w specjalnej jednorazowej kasecie. Przeznaczony do sterylizatora RENOSEM S130D. |  | 1500 | szt.
2 | Czynnik Sterylizacyjny - nadtlenek wodoru o stężeniu 50% umieszczony w specjalnej jednorazowej kasecie. Przeznaczony do sterylizatora RENOSEM S30. |  | 500 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy