## 32_24
Zadanie nr 1
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Rękojeść do laryngoskopu | Jednorazowa, pakowana indywidualnie, biologicznie czysta. Dostępna w dwóch rozmiarach dla dorosłych: standardowym o długości min. 10cm i maks. 12cm i średnicy min. 2,5 cm max. 3cm, oraz mała o długości min. 9cm max. 10cm, o średnicy min. 2,5cm max 3cm. Wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt. W standardzie ISO 7376 (zielony standard) z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym. Z wbudowanym źródłem zasilania i światła – diodą LED zapewniającą mocne światło. Bez zawartości lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym). Opakowanie foliowe z oznaczonym numerem katalogowym, symbolem CE oraz napisem: „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk. | sztuka | 3000
2 | Łyżka laryngoskopowa | Jednorazowa pakowana indywidualnie, biologicznie czysta. Światłowodowa, typu Macintosh (zakrzywiona) oraz typu Miller (prosta). Nieodkształcająca się wykonana z lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (zielony standard). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie rękojeści. Podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu. Światłowód wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła. Bez zawartości lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym). Wymagane rozmiary: Typu MILLER: 00 (65x12mm); Typu MACINTOSH: noworodkowa Nr 0 (80x13mm), niemowlęca Nr 1 (92x14mm), dla dzieci Mac 2 (100x18mm), dla dorosłych Mac 3 (130x17,5cm), dla dorosłych Mac 4 (153x17,5cm). Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu CE oraz „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk. | sztuka | 7000
Razem wartość materiałów | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x
Zadanie nr 2
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Mikrosystem recyrkulacji anestetyków wziewnych z reflektorem węglowym do użycia z systemem Mirus | Czyste biologicznie. System z możliwością gromadzenia anestetyku podczas wydechu pacjenta i jego oddawania podczas fazy wdechu. Współkczynnik zwrotu (odbicia) anestetyku do 75%. Martwa przestrzeń reflektora max. 44 ml. Możliwość zastosowania do 7 dni u pacjenta. System kompatybilny z filtrami oddechowymi z wymiennikiem ciepła i wilgoci różnych producentów wg listy dostępnej u przedstawicieli producenta. | sztuka | 40
2 | Rura karbowana do podłączenia zastawki wydechowej respiratora z ewakuatorem gazów | Czyste biologicznie. Rura karbowana do podłączenia zastawki wydechowej respiratora GE Carespace R860. Długość 90cm (+/-5cm), końcówka od strony respiratora żeńska 33mm, końcówka od strony scavengera męska 30mm. | sztuka | 40 |  |  | 23
Razem wartość materiałów | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x
Zadanie nr 3
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO | Jednorazowy sterylny. Zestaw PICCO składający się z cewnika tętniczego o długości 20cm, %F oraz przetwornika do pomiaru ciśnienia IBP i CVP. Przetwornik ciśnienia i linia ciśnienia tętniczego o długości 150cm. Dodatkowy przetwornik ciśnienia i przezroczysta linia ciśnienia żylnego o długości 150cm wraz z zestawem do spłukiwania bifuraktora. Obudowa czujnika temperatury iniektatu. W opakowaniu jednostkowym 5 pojedynczo pakowanych przetworników. Kompatybilny z systemem monitorowania Philips. | zestaw | 60
Razem wartość materiałów | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x
Zadanie nr 4
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: trzy markery w części dystalnej , środkowy marker umieszczony w miejscu odrywania się końcówki. Rozmiar: części dystalnej – 1,2F; 1,5; części proksymalnej – 2,7F. Długość mikrocewnika 167cm. Długość odłączanej końcówki: 15mm, 25mm, 35mm oraz 45mm (tylko dla cewnika 1,5F). Dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem (śrenidca 0,007” dla cewnika 1,2F). Dostępny mikrocewnik 1,2F o długości 190 cm, dla ultradystalnych dostępów. | sztuka | 30
Razem wartość materiałów | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x
Zadanie nr 5
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych | Jednorazowa, sterylna. Szczoteczka z tworzywa sztucznego. Do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji. Posiadająca rekomendacje PTG oraz badania kliniczne potwierdzające skuteczność w wykrywaniu RSM. Opakowanie jednostkowe blister papier/folia. Opakowanie zbiorcze kartonik zawierający 100 szt pojedynczo pakowanych szczoteczek. | sztuka | 6000
2 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z możliwością pobrania zwiększonej ilości materiału | Jednorazowa, sterylna. Wykonana z tworzywa sztucznego. Do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji. Umożliwiająca pobranie zwiększonej ilości materiału z kanału szyjki macicy. Opakowanie jednostkowe blister papier/folia. Opakowanie zbiorcze kartonik zawierający 100 sztuk pojedynczo pakowanych szczoteczek. | sztuka | 2000
3 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych | Jednorazowa, sterylna. Szczoteczka z tworzywa sztucznego. Do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy. Zaopatrzona w specjalną końcówkę zmniejszającą ryzyko uszkodzenia tkanki oraz obrączkę zabezpieczającą przed zbyt dalekim wniknięciem przyrządu. Przyjazna pacjentce bez tradycyjnego drucika w kombinacji z nylonem. Możliwość stosowania do cytologii płynnej i konwencjonalnej. Hydrofobowy materiał szczoteczki ułatwiający uwalnianie materiału komórkowego do płynu. Zdejmowana końcówka umożliwiająca pozostawienie jej w pojemniku z utrwalaczem. W opakowaniu kartonikowym 100 sztuk pojedynczo pakowanych szczoteczek. | sztuka | 500
4 | Przyrząd do pobierania materiału z jamy macicy (endosampler) | Jednorazowy, sterylny. Typu endosampler lub równoważny. Przyrząd do aspiracyjnego pobrania materiału z jamy macicy i kanału szyjki macicy (diagnostyczna i lecznicza abrazja). Zbudowany z półsztywnej kaniuli o średnicy 3mm. Ze strzykawką 10ml wyposażoną w system samoblokujący. Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk. | sztuka | 1500
5 | Próżnociąg położniczy | Jednorazowy, sterylny. Do wspomagania porodu. Posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) o średnicy 64mm. Miękkie, elastyczne krawędzie. Umożliwiający wytworzenie stabilnego stałego podciśnienia przy minimalnym wysiłku. Z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Posiadający kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. Do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. Urządzenie medyczne do utrzymywania w dłoni, obsługiwane jednoręcznie. Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk. | sztuka | 200
6 | Zestaw do nacięcia i drenażu ropni lub torbieli Bartholina | Skład zestawu: kateter z balonem wykonany z silikonu klasy medycznej, skalpel, strzykawka o pojemnosci 3ml, igła 23G. | zestaw | 60
Razem wartość materiałów | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x