LI.261.2.2023

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowyLI.262.2.2.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie  nr 2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | System holterowski | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| System holterowski – 1 szt. |  |  | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji |  | 2023 |
|  | Certyfikat CE |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG 3 lub 12 kanałowy - 6 sztuki |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowym do 7 dni, 12 kanałowym do 4 dni |  |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej rejestratora |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz |  |  |
|  | Rejestracja 3 kanałowego EKG z 4 elektrod lub 12 kanałowego z 10 elektrod |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI, wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego |  |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥ 2MΩ |  |  |
|  | CMRR >60dB |  |  |
|  | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB |  |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u |  |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta |  |  |
|  | Zasilanie z min.1 baterii lub akumulatora AAA |  |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim posiadanym przez Zamawiającego lub rozwiązanie równoważne |  |  |
|  | Holter ABPM |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów |  |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” i porannego wzrostu ciśnienia |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy |  |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze |  |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy |  |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej |  |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia |  |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania dla wykonanego badania |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych |  |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta |  |  |
|  | Możliwość wpisania i edycji przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania oraz opisu |  |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. |  |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami |  |  |
|  | Wbudowana analiza AASI |  |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF |  |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu |  |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów |  |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem |  |  |
|  | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. |  |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym okresie bezczynności |  |  |
|  | Rejestrator |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną |  |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania |  |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min |  |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem |  |  |
|  | Możliwość wykonania do 250 pomiarów |  |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg |  |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm |  |  |
|  | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem |  |  |
|  | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku |  |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora |  |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu |  |  |
|  | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA |  |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |