Pakiet nr 3 Analizator biochemiczno-immunochemiczny : dzierżawa na 3 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa analizatora biochemiczno-immunochemicznego / Należy podać : / nazwę analizatora, model / …..................................................... / nazwę producenta / ….................................................. / Rok produkcji ( nie starszy niż 2016 rok) / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	1 200,00 zł	1 476,00 zł		14 400,00 zł	17 712,00 zł

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole , kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT / w %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.	AST	40 000
2.	ALT	42 000
3.	Bilirubina całkowita	30 00
4.	Sód	90 000
5.	Potas	70 000
6.	Mocznik	40 000
7.	Kreatynina	50 000
8.	Kwas moczowy	15 500
9.	Glukoza	30 000
10.	Fosfataza zasadowa	19 500
11.	CRP	35 000
12.	Wapń całkowity	15 000
13.	Albumina	11 500
15.	Amylaza	6 500
16.	GGTP	10 800
17.	Białko całkowite	10 500
18.	Chlorki	40 000
19.	Cholesterol całkowity	10 000
20.	Cholesterol HDL	4 200
21.	LDH	12 000
22.	Fosfor	6 000
23.	CK-MB	2000
24.	Lipaza	6 000
25.	Magnez	12 000
26.	Triglicerydy	4 200
27.	TIBC	3 000
28.	Żelazo	6 000
29.	CK	5 000
30.	Bilirubina bezpośrednia	4 200
31	Białko w moczu	4 000
32	Białko w płynie z opłucnej	2 000
33	Cholesterol LDL	4000
34	Glukoza w moczu	990
35	Glukoza w płynie z opłucnej	2000
36	LDH w płynie z opłucnej	1000
37	Wapń w moczu	1000
38	25 OH witamina D total	7 000
39	AFP	1500
40	B HCG	1300
41	Ca 125	1300
42	Ca 15.3	1300
43	Ca 19.9	1800
44	CEA	2400
45	D-dimery	13 500
46	Ferrytyna	1500
47	fT3	5 000
48	fT4	5 000
49	Troponina T	4 000
50	IgE total	5 000
51	NT-proBNP	12 000
52	Prokalcytonina	6 500
53	PSA	2 500
54	TSH	22 000
55	HBsAg	1 500
56	HCV	800
57	HIV	600
58	HbsAg confirmation	400
59	anty-CCP	2 100
60	Witamina B12	1 200
61	Kwas foliowy	1 200
62	IL-6	100
63	Anti-SARS-CoV-2	600
64	Anti-SARS-CoV-2S	600
65	Etanol	400

    Parametry wymagane dla automatycznego analizatora biochemiczno-immunochemicznego:

Lp	Opis wymagań systemu zintegrowanego	TAK / NIE
1	System biochemiczno-immunologiczny (moduły / analizatory biochemiczny i immunochemiczny), wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora
2	System w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie"
3	Wydajność części biochemicznej (z ISE) minimum 900 oznaczeń / godzinę
4	Wydajność części immunochemicznej minimum 150 oznaczeń / godzinę
5	Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 150, / z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy
6	Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych
7	Stacja wody jako wyposażenie systemu
8	Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu
9	Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych
10	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
11	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
12	Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta
13	Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek
14	Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości
15	Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym
16	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej LabQuality- comiesięcznej biochemicznej / i 2 x w roku immunochemicznej / Internetowa aktualizacja on-line bazy danych systemu analitycznego dotyczących m.in. aplikacji, wartości mian dla kontroli i kalibratorów
I	Część biochemiczna
1	Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE - minimum Na, K, Cl
2	Analiza w fazie ciekłej
3	Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny
4	Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut
5	Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji
6	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR
7	Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 50 różnych parametrów
8	Zastosowanie kuwet pomiarowych wielorazowego użytku
9	Wymiana (wstawianie i usuwanie) zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora bez przerywania procesu pracy- bez konieczności używania trybu standby lub pauzy
II	Część immunochemiczna
1	Chemiluminescencyjna metoda pomiaru
2	Możliwości analityczne: markery kardiologiczne, hormony, diagnostyka zakażeń, markery sepsy, immunosupresanty
3	Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut
4	Możliwość jednoczesnej dostępności 25 różnych parametrów
5	Czas oznaczenia troponiny i CK-MB masa < 10 minut
6	Kalibracja nie więcej niż 2-punktowa, wcztywana do analizatora dla wszystkich parametrów
7	Jednorazowe końcówki dozujące materiał badany eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji
8	Zużycie wody nie większe niż 15 L/godzinę
9	Bezpłatne przystosowanie pracowni do instalacji aparatu.
10	Nieodpłatne wstawienie witryny chłodniczej – 1 szt na odczynniki do badań
	Wymagania serwisowe:
	W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na system o parametrach nie mniejszych niż oferowany, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.
	PARAMETRY OCENIANE	Tak – 5 pkt. / Nie – 0 pkt.
1	Objętość próbki aspirowana do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul
2	Odczynniki zintegrowane w jedna kasetę, gotowe do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości
3	Maksymalna redukcja ryzyka wydania wyników fałszywie ujemnych dla testów do oznaczania HBsAg, anty-HCV i HIV: interpretacja wyników w oparciu o podaną wartość poziomu cutoff oraz wartości graniczne (tzw. szarą strefę).
4	Możliwość wymiany elektrod Na, K, Cl pojedynczo, bez potrzeby wymiany wszystkich elektrod jednocześnie.
5	Zużycie wody uzdatnionej dla systemu zintegrowanego nie większe niż 25 L/godz
6	Możliwość rozbudowy systemu zintegrowanego o dodatkowe moduły, biochemiczne lub immunochemiczne
7	Koszt wpięcia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego leży po stronie oferenta

Pakiet nr 4 : Analizator do badania ogólnego moczu : dzierżawa na 3 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa analizatora do badania ogólnego moczu / Należy podać : / nazwę analizatora, model / …..................................................... / nazwę producenta / ….................................................. / Rok produkcji ( nie starszy niż 2018 rok) / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	150,00 zł	184,50 zł	23	1 800,00 zł	2 214,00 zł

Nr katalogowy	Produkt	Deklarowana ilość oznaczeń	Wielkość opakowania	Liczba opakowań	Cena jednego opakowania netto	Stawka VAT	Cena jednego opakowania brutto	Wartość netto	Wartość brutto

	Paski do badania og moczu	13 500	100	135,00	70,00 zł	8%	75,60 zł	9 450,00 zł	10 206,00 zł
	Razem	13 500					Razem	9 450,00 zł	10 206,00 zł

Nr katalogowy	Produkt		Wielkość opakowania	Liczba opakowań	Cena jednego opakowania netto	Stawka VAT	Cena jednego opakowania brutto	Wartość netto	Wartość brutto

	Control-Test M (50 Strips)		50 pasków	6,00	175,00 zł	8%	189,00 zł	1 050,00 zł	1 134,00 zł
							Razem	1 050,00 zł	1 134,00 zł

Nr katalogowy	Produkt		Wielkość opakowania	Liczba opakowań	Cena jednego opakowania netto	Stawka VAT	Cena jednego opakowania brutto	Wartość netto	Wartość brutto

			5 rolek	6,00	35,00 zł	23%	43,05 zł	210,00 zł	258,30 zł
							Razem	210,00 zł	258,30 zł

	netto	brutto
Wartość czynszu dzierżawnego	1 800,00 zł	2 214,00 zł
Odczynniki	9 450,00 zł	10 206,00 zł
Kalibratory / kontrole	1050,00 zł / 8 160 zł 8812,80 zł	1 134,00 zł
Materiały eksploatacyjne	210,00 zł	258,30 zł
Razem:	20 670,00 zł	22 625,10 zł

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole , kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT / w %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.		13 500
2.
3.

W ofercie należy ująć :
*codzienną kontrolę jakości i kalibracje,
* bezpłatne wpięcie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego
* bezpłatny udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań – min 2x w roku

Parametry wymagane dla analizatora badania ogólnego moczu:

I	Opis aparatu	Tak / Nie
1	Półautomatyczny analizator – fabrycznie nowy, UPS.
2	Analizator określający 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu z paska (ciężar właściwy, pH, leukocyty, krew, glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny).
3	Minimalna wydajność analizatora: 500 oznaczeń / godzinę.
4	Automatyczny transport pasków.
5	Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych.
6	Możliwość analizy próbek pilnych poza kolejnością.
7	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe.
8	Możliwość wyboru jednostek przy odczycie wyniku i jego wydruku.
9	Wbudowana drukarka termiczna – automatyczny wydruk odczytu paska testowego.
10	Analizator automatycznie określający barwę moczu.
11	Analizator umożliwiający wybór stopnia klarowności moczu.
12	Kompensacja własnego zabarwienia moczu.
13	Zastosowanie pasków testowych, które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na wynik pomiaru – podać zastosowaną substancję
14	Pola testowe na paskach mocowane bez użycia kleju lub inne zabezpieczenie eliminujące hydrofobowe właściwości kleju.
15	Zaznaczanie parametrów patologicznych moczu tzw. Flagowanie.
16	Możliwość różnicowania na paskach testowych erytrocytów wyługowanych i nie wyługowanych.
17	Czułość dla białka nie gorsza niż 20mg/l i dla glukozy 40 mg/l.
18	Analizator posiadający pamięć wewnętrzną pozwalającą na przechowywanie min. 1000 wyników pacjentów oraz min. 200 wyników kontroli.
19	Analizator umożliwiający tworzenie raportów wyników wymagających weryfikacji.
20	Praca w laboratoryjnym systemie komputerowym dwukierunkowy interfejs. Koszt podłączenia aparatu ponosi oferent.
21	Dostarczenie podczas instalacji instrukcji obsługi w języku polskim.
22	Wykonawca zapewni podczas instalacji bezpłatny pakiet startowy dla analizatora
23	Bezpłatne serwisowanie systemów oraz przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta

Pakiet nr 5 : Automatyczny analizator koagulologiczny- dzierżawa 3 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa analizatora koagulologicznego / Należy podać : / nazwę analizatora, model / …..................................................... / nazwę producenta / ….................................................. / Rok produkcji ( nie starszy niż 2015 rok) / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	150,00 zł	184,50 zł	23 %	1 800,00 zł	2 214 00 zł

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT / w %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.		24 000
2.		24 000
3.		9 000
4.		18 000
						RAZEM:

W ofercie należy uwzględnić :
 - wykonywanie wewnątrzlaboratoryjnej codziennej kontroli jakości, kalibracje
- bezpłatne wpięcie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego

Warunki Graniczne:
L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr / wymagany	Parametr oferowany / TAK/NIE / podać/opisać
	Analizator koagulologiczny fabrycznie nowy ( rok produkcji nie starszy niż 2015)	TAK
	W pełni automatyczny analizator wyposażony w komputer sterujący, monitor i UPS podtrzymujący pracę aparatu przez min. 30 min.	TAK
	Wydajność analizatora: min. 100 ozn./godz. dla oznaczeń PT i APTT	TAK (podać)
	Możliwość wykonywania pomiarów równocześnie metodami: wykrzepialną (optyczną), chromogenną i immunologiczną.	TAK
	Metodyka wykonywania oznaczeń pozwalająca na pomiary w osoczu zhemolizowanym i lipemicznym.	TAK
	Przebijak korków dla probówek zamkniętego systemu pobrania.	TAK
	Możliwość wykonywania oznaczeń zarówno z probówek zamkniętego pobrania, jak i probówek otwartych oraz naczynek typu „cup”	TAK
	Automatyczna kontrola poziomu odczynników oraz próbek.	TAK
	Minimum 25 chłodzonych stanowisk odczynnikowych;	TAK / (podać)
	Automatyczna kalibracja i kontrola jakości.	TAK
	Kalibracja nie częściej niż raz na serię odczynnika	TAK
	Możliwość ilościowego oznaczania D-dimerów i wyrażania ich stężenia w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu (mg/l FEU). Wymagany punkt odcięcia: 0,5 mg/l FEU. D-dimery, z certyfikatem FDA (lub innym wydanym przez europejską jednostkę notyfikacyjną) potwierdzającym przydatność dla wykluczania zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich.	TAK
	Odczynnik do PT w oparciu o ludzką tromboplastynę rekombinowaną o wartościach ISI 1,0 +/- 0,1. Odczynnik pozwalający także na szacunkowe określenie Fibrynogenu na bazie PT	TAK
	Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznego przedstawienia kontroli oraz zastosowania reguł Westgarda	TAK
	Możliwość oznaczania próbek CITO z dowolnej pozycji próbkowej oraz dostawiania ich w trakcie pracy aparatu. Możliwość zmiany statusu próbek rutynowych na pilne i doprogramowania testów w trakcie pracy.	TAK
	Odczynniki oferowane w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do analizatora.	TAK
	Wyrażanie informacji o ilości odczynników w liczbie testów możliwych do wykonania dla każdego parametru (w przypadku testów wieloskładnikowych analizator prezentuje jako liczbę testów możliwych do wykonania z odczynnika, którego ilość jest najmniejsza)	TAK
	Wewnętrzne (wbudowane) czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników. Czytniki umożliwiające jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bezpośrednio z nośnika (statywu) bez konieczności ich manualnego, indywidualnego, skanowania przez użytkownika.	TAK
	Ilość miejsc na próbki badane - nie mniej niż 40.	TAK / (podać)
	Min. 500 kuwet na pokładzie aparatu z możliwością ich płynnego uzupełniania podczas pracy aparatu	TAK
	Osobne igły pobierające dla odczynników i próbek badanych.	TAK
	Możliwość automatycznego rozcieńczenia i powtarzania oznaczenia w przypadku przekroczenia liniowości testu (tj. testy reflex)	TAK
	Podgląd wykresów krzywych reakcji dla wszystkich typów metod	TAK
	Podłączenie analizatora do funkcjonującego w szpitalu Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) koszt Wykonawcy	TAK
	Jednorodny system analityczny - odczynniki kontrolne i kalibratory oraz analizator tego samego producenta – dla wszystkich oferowanych parametrów.	TAK
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim	TAK
	Możliwość współpracy z siecią informatyczną w oparciu o dwukierunkową komunikację	TAK
SERWIS I POZOSTAŁE WYMAGANIA:
1.	Gwarancja przez cały okres trwania umowy dzierżawy	TAK
2.	Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika.	TAK
3.	Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy.	TAK

Uwaga: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczamy, że oferowany analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Parametry Oceniane (Jakościowe):

1. Liniowość D-dimerów min. 7.000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu.
    TAK 10 pkt, NIE 0 pkt.
2. Odczynnik do oznaczania fibrynogenu metodą Claussa, zabezpieczony przed interferencjami ze strony dabigatranu (Pradaxa), trwałość odczynnika na pokładzie analizatora. min. 7 dni
   TAK 10 pkt, NIE 0 pkt
3. Ciekłe odczynniki do D-dimerów wraz z ciekłymi kontrolami
TAK 10 pkt, NIE 0 pkt
Oprogramowanie (software) analizatora w języku polskim.
TAK 10 pkt, NIE 0 pkt

Pakiet nr 6: Dostawa odczynników i sprzętu do badań immunologii transfuzjologicznej- dzierżawa 3 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa aparatury do badań immunologii transfuzjologicznej / Należy podać : / nazwę analizatora, model / …..................................................... / nazwę producenta / ….................................................. / Rok produkcji / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	3 600,0zł	4 428,00zł	23	43 200,00zł	53 136,00zł

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT / w %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.	Grupy krwi	7 200
2.	Próby zgodności	3000

						RAZEM:

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych analizatora
oraz odczynników do badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej,
wymagane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

Nazwa i producent analizatora: ………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………………….
Typ: ……………………………………………………………………………
Numer fabryczny:………………………………………………………………
	Warunki graniczne automatycznego analizatora serologicznego oraz odczynników do badań immunotransfuzjologicznych	Wypełnia Wykonawca wraz z opisem parametru
1	Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnione podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający zdublowane zbiorniki na pokładzie na odpady płynne i na płyn płuczący pomiędzy którymi przełącza się bez ingerencji operatora, nawet w trakcie wykonywania badań)
2	Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonymi certyfikatem (załączyć do oferty) do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia)
3	Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access) – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora i bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora.
4	Zapewnienie kompletnego manualnego systemu zastępczego/backup pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny (bez względu na sposób konfekcjonowania): / - wirówka – 1 szt., stały czas i prędkość wirowania, / - inkubator – dla min. 24 kart / - pipetory/pipety – 2 szt. (manualne), / - dozownik do diluentu i statyw na karty i próbki badane – jeśli potrzebne / System manualny i automatyczny od jednego producenta
5	Oferowany analizator nowy lub używany. zaopatrzony / w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS – podać nazwę/typ i nazwę producenta
6	Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): / grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D, anty-D (dwa różne klony, w tym przynajmniej jeden wykrywający kat. DVI) / przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B / badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw) - podać arkusz fenotypowy krwinek wzorcowych. Mikrokarty zawierające 6 kolumn / kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-DVI- dla biorców oraz anty-A, anty-B, anty-DVI+ dla dawców Odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny / badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie / bezpośredni test antyglobulinowy (różnicowanie przeciwciał) w zakresie: IgA-IgG-IgM-C3c-C3d-ctl, na jednej karcie wypełnionej fabrycznie odczynnikami lub IgG-C3d	podać nazwy klonów / podać nazwy klonów
7	Wszystkie odczynniki, karty i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora) muszą pochodzić od tego samego producenta
8	Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Naprawa w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej. Podać nr linii serwisowej czynnej 7 dni w tygodniu 365 dni w roku, w której w trakcie połączenia pracownik będzie przyjmował zgłoszenie i jednoczasowo zapewni serwis w postaci zdalnego połączenia z analizatorem i pracownią.
9	Możliwość pracy na probówkach o średnicy 11-17 mm umieszczonych w jednym statywie
10	Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności
11	Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytnik kodów kreskowych
12	Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłaszający stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
13	Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników
14	Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie.
15	Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi analizatora na koszt dostawcy w laboratorium Zamawiającego.
16	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń
17	Aparat oraz oprogramowanie do autoryzacji wyników badań oznakowane znakiem CE, oraz posiadające deklaracje zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP
18	Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.
19	Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznego analizatora wyposażone w system kontroli niezgodności bieżących wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora.
20	Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie
21	Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć z możliwością powiększania pojedynczych mikrokolumn, łącznie z komorą reakcyjną.
22	Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki (bez zlecenia) do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie
23	Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora
24	Możliwość wykonywania badań z min. objętości materiału badanego 50 µl krwinek
25	Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły
26	Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora, tj. w trakcie trwających badań zleconych wcześniej.
27	Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł.
28	Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora.
29	Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań
30	Wydajność analizatora – min. 50 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na 1 godz. / Pojemność analizatora na próbki badane: - nie mniejsza niż 150; pojemność magazynu na karty – min. 200 kart.
31	Dostawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do obustronnej komunikacji systemu laboratoryjnego firmy ATD.
32	Analizator posiadający min. 2 niezależne ramiona pipetujące - każde wyposażone w igłę dozującą; 3 niezależne wirówki na pokładzie - jedna dedykowana do badań CITO, 2 jednostki PC lub zapewnić drugi taki sam analizator spełniający również wszystkie pozostałe wyspecyfikowane w tabeli wymagania
33	System umieszczania prób badanych w analizatorze ograniczający ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem badanym (ruchomy, możliwy do wyjęcia poza pokład analizatora statyw do umieszczania probówek z materiałem badanym).
34	Oferent zapewnia odczynnik do weryfikacji słabych odmian/ekspresji antygenu D w mikrometodzie
35	BTA - różnicowanie przeciwciał (anty-IgA, anty-IgM, anty-IgG, anty-C3c, anty-C3d, ctl) na jednej karcie wypełnionej odczynnikami lub anty-IgG, anty-C3d, ctl
36	Zestaw do codziennej kontroli jakości do badań manualnych i automatycznych zawierający zarówno pc anty-D (≤0,05 IU/ml) jak i anty-Fy
37	Czas dostawy krwinek i odczynników zgodny z harmonogramem produkcji
38	Czas dostawy analizatora wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (drukarka kodów kreskowych wraz z etykietami; UPS;PC, drukarka do wyników i A4) oraz manualnego systemu back-up – 7 dni od daty podpisania umowy
39	Termin ważności dla krwinek 5-6 tygodni, pozostałe odczynniki 9 m-cy, dla LISS 6 m-cy.
40	Dostawa odczynników specjalnym dedykowanym do tego transportem, a odczynników krwinkowych dodatkowo monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st.C) – jako załącznik do oferty przykładowy wydruk z monitoringu dostawy
41	W celu zapewnienia jakości wykonywanych badań serologicznych Wykonawca w ramach umowy (czynszu dzierżawnego) dostarczy i zamontuje w pracowni system do pozyskania wody spełniający normę ISO 3696 lub ASTM D1193-91. / Wykonawca zapewni również okresowe przeglądy techniczne wraz z wymianami filtrów oraz pełen serwis w okresie trwania umowy urządzeń.

Pakiet nr 7: Dostawa odczynników i sprzętu do automatycznego wykonywania testów do ilościowego oznaczania alergenów specyficznych - dzierżawa 3 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa aparatury do wykonywania testów do ilościowego oznaczania alergenów specyficznych / Należy podać : / nazwę , model / …..................................................... / nazwę producenta / ….................................................. / Rok produkcji ( nie starszy niż 2013 rok) / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	900,00 zł	1 107 zł	23	10 800 zł	13 284 zł

L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia / (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne)	Deklarowana ilość oznaczeń na 3 lata	Liczba opakowań	Cena jednostkowa netto / (opakowanie)	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT / w %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa, która będzie znajdowała się na fakturze	Wielkość opakowań oferowanych oznaczeń (ilość oznaczeń w opakowaniu)
1.	Panel oddechowy	2500		1 200 zł	1 296 zł	8	125 000 zł	135 000 zł
2.	Panel pokarmowy	1500		1 200 zł	1 296 zł	8	75 000 zł	81 000 zł

						RAZEM:	200 000 zł	216 000 zł

        RAZEM : dzierżawa + odczynniki = 210 800 zł + Vat 23%, 8%= 229 284 zł

Lp	Dzierżawa aparatury	Ilość	Nazwa handlowa oferowanego sprzętu	Cena jedn. netto / w PLN / (1 m-c dzierżawy)	Wartość netto / w PLN / (36m-cy dzierżawy)	Podatek VAT / w %	Wartość brutto / w PLN / (36 m-cy dzierżawy)
1.	Pełen automat do automatycznego oznaczenia paneli alergicznych wraz z laptopem i oprogramowaniem

Lp.	Parametry oceniane dla sprzętu do automatycznego oznaczenia paneli alergicznych i autoimmunologicznych	Potwierdzenie spełnienia/ opis parametru oferowanego
1.	Aparat do oznaczania paneli alergologicznych, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019, wraz z zestawem komputerowym PC.
2.	Aparat warunkujący pełną automatyzację przebiegu wykonania badania od momentu załadowania i identyfikacji próbki badanej, poprzez rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukania do zakończenia badania i automatycznego wydania wyniku.
3.	Nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego do elektronicznej oceny testów paskowych.
4.	Nieodpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia.
5.	Detekcja poziomu cieczy (surowicy, odczynników, odpadów medycznych).
6.	Miejsce na min. 40 próbek badanych.
7.	Maksymalna objętość surowicy pacjenta potrzebna do oznaczenia jednego panelu alergicznego 200 ml, autoimmunologicznego 15 ml.
8.	Objętość „martwa” dla analizowanych próbek max. 150 ml.
9.	Możliwość wydawania wyników oznaczania sIgE w formie ilościowej (dokładna liczba w kU/I) z jednoczesnym przyporządkowaniem do 6-stopniowej skali RAST lub EAST oraz w formie graficznej.
10.	Możliwość inkubacji min. 10 rodzajów testów jednocześnie.
11.	Komputer sterujący wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przesyłanie list roboczych i wyników paneli alergologicznych do LIS, warunkujące pozyskiwanie i archiwizację uzyskanych wyników badań, w tym indywidualnych zdjęć dla każdego paska za pomocą monochromatycznej kamery CCD min. 4 MPixeli.
12.	Analizator ze znakiem CE IVD

Pakiet nr 8: Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury
        – na 3 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa aparatury do wykonywania badań chorób autoimmunologicznych / Należy podać : / nazwę , model / …..................................................... / nazwę producenta: / ….................................................. / Rok produkcji : / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	12	450,00 zł	553,50 zł	23	5 400,00 zł	6 642 zł

Lp.	Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka / VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość / netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu, producent
1.	Screening ANA-test IF	zestaw	2200
2.	Test ANA profil 3 plus DFS70 potwierdzenie	zestaw	2200
3.	Test do diagnostyki ANCA metodą IF	zestaw	2200
4.	Test do diagnostyki chorób wątroby met. Line blot	zestaw	150
5.	Test potwierdzenia ANCA i wykrywania przeciwciał anty GBM met. Line blot	zestaw	2200
6	Test do diagnostyki myositis z poszerzonym panelem przeciwciał	zestaw	150
7	Test do diagnostyki twardziny układowej	zestaw	150
	Razem:

lp.	nr katalogowy	Asortyment	Ilość oznaczeń na 36 miesięcy / ilość kwartałów	ilość oznaczeń w opakowaniu	cena jedn. Netto za oznaczenie	Stawka podatku	Wartość netto	Wartość brutto
1		Screening ANA-test IF	2200	50	34,08	8%	74 976,00	80 974,08
2		Test ANA profil 3 plus DFS70 potwierdzenie	2200	16	74,13	8%	163 086,00	176 132,88
3		Test do diagnostyki ANCA metodą IF	2200	50	64,20	8%	141 240,00	152 539,20
4		Test potwierdzenia ANCA i wykrywania przeciwciał anty GBM met. Line blot	2200	16	38,66	8%	85 052,00	91 856,16
5		Test do diagnostyki chorób wątroby met. Line blot	150	16	75,18	8%	11 277,00	12 179,16
6		Test do diagnostyki myositis z poszerzonym panelem przeciwciał	150	16	106,62	8%	15 993,00	17 272,44
7		Test do diagnostyki twardziny układowej	150	16	108,31	8%	16 246,50	17 546,22
							507 870,50	548 500,14
8		Bufor czyszczący SetupClean	15	1 op. = 500 ml	240,50	23%	3 607,50	4 437,23
	RAZEM MATERIAŁY ZUŻYWALNE						3 607,50	4 437,23
9	-	Czynsz dzierżawny - EBO	12	-	300,00	23%	3 600,00	4 428,00
10	-	Czynsz dzierżawny - Mikroskop	12	-	150,00	23%	1 800,00	2 214,00
		RAZEM CZYNSZ DZIERŻAWNY					5 400,00	6 642,00
		RAZEM ODCZYNNIKI, MAT. ZUŻYW., CZYNSZ DZIERŻ.					516 878,00	559 579,37

Automat do inkubacji i odczytu testów blot :
- W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie
- zintegrowany czytnik kodów kreskowych
- przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji
- ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połącznia z LIS (import i eksport list roboczych)
obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB
- min. 40 pozycji na próbki badane
- mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości
- Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa)
- Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml
- Rozwiązanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrolą poziomu oraz alarmem przepełnienia)
- Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń
- Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi
- ocena w normalnych warunkach oświetleniowych
- Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska
- Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi
- Podczas montażu aparatu bezpłatne szkolenie dla pracowników obsługujących sprzęt
- Gwarancja na czas trwania umowy
- Bezpłatny serwis związany z bieżącymi konserwacjami urządzenia oraz wynikający z awarii powstałej nie z winy przeszkolonego użytkownika

Środek czyszczący do przeprowadzenia konserwacji aparatu (5 x stężony niebieski koncentrat, silnie alkaliczny, o pojemności 500 ml)

Oprogramowanie do odczytu i interpretacji wyników testów paskowych :
- polska wersja językowa
- zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego
- pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych
- możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian
- automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami
- archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji)
- wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego.

	Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przeciw mitochondriom (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) oraz przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) metodą immunofluorescencji pośredniej:
	Pole to mozaika substratów, tj. komórki HEp-2, wątroba małpy, nerka szczura i żołądek szczura / Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym / Komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG - odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna - gotowe do użycia) / Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym
2.	Zestawy do diagnostyki ANA - test paskowy
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. / Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy / Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: - nRNP/Sm, Sm, / SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70 / Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych / Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off / Odczyt elektroniczny, program w języku polskim
3.	Zestaw do diagnostyki ANCA:
	Test immunofluorescencji pośredniej / Substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym. / Zestaw testowy zawiera komplet odczynników: szkiełka mikroskopowe z substratami, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, bufor PBS, Tween, przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG (gotowe do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). / Wykonanie oznaczenia nie odbywa się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym
4.	Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby
	Testy paskowe, metoda immunoblot / Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: AMA M2, 3E, LKM-1, LC- 1, SplOO, PML, gp210, SLA/LP, Ro-52 / Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta / Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy
5.	Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwko MPO, PR3, GBM:
	Testy paskowe, metoda immunoblot / Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta w klasie IgG / Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy / Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: MPO, PR3 i GBM / Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym, bez konieczności zakupu dodatkowych / Elektroniczna ocena wyników
6	Zestawy testowe do diagnostyki myositis (profil 3) - testy paskowe
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. / Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. / Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii / Pasek testowy musi zawierać: Mi-2, Ku, PM-ScIlOO, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 / Elektroniczna ocena wyników- program w języku
7	Zestawy testowe do diagnostyki twardziny układowej:
	Na paskach umieszczone są antygeny: Scl-70, CENP A, CENP, B RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-ScIlOO, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 / Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG, / Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii / Brak konieczności zużywania pasków testowych na kontrolę, / Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania, / Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki, / Elektroniczna ocena wyników- program w języku polskim
8	W razie uzyskania wyników wątpliwych producent odczynników zapewni możliwość bezpłatnych konsultacji.
9	Bezpłatny udział 2 x w roku w zewnątrzlabortaoryjnej kontroli jakości badań

Bezpłatne wpięcie do systemu laboratoryjnego programu do odczytu testów typu immunoblot

Specyfikacja techniczna mikroskopu fluorescencyjnego ze światłem przechodzącym

WARUNKI TECHNICZNE	Opis
Napięcie sieciowe
Moc wyjściowa	12V
Napięcie	100 do 240 V
Źródło światła UV:
Lampa diodowa typu LED
Długość fali źródła światła	460.- 490 nm
Żywotność	50 000 h
Źródło światła przechodzącego
Lampa halogenowa
Strumień świetlny	280 lm
Żywotność	1000 h
Obszar świecenia	1,5 mm x 3,0 mm
Epi-fluorescencyjny oświetlacz ze źródłem światła typu LED
Ustawienia filtrów dla metody FITC
Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny	450-490 nm/515nm
Filtr rozpraszający	510 nm
Elementy mechanizmu optycznego
Obrotowe ramię do zmiany obiektywów	Manualne , minimum 4 pozycje
Obiektyw 1	Plan – Achromat 20 x / 0.4
Obiektyw 2	Plan - Achromat 40 x / 0. 65
Obiektyw 3	Plan - Achromat 100 x / 1.25 oil
Obiektyw 4	Plan - Achromat 10 x / 0. 25
Okular	PL 10 x/ 20 Br.
Tubus dwuokularowy, ergonomiczna	30˚ /20
Podstawa
Śruba makrometryczna	4 mm/U
Śruba mikrometryczna	0,5 mm/U
Stolik krzyżowy	75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią
Wyposażenie dodatkowe
Pokrowiec na mikroskop	Tak
Wymagania
Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy	12 m-cy
Specyfikacja techniczna ,certyfikat	Tak
Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim	Tak
Montaż stanowiskowy	Tak
Szkolenie personelu	Tak

Pakiet nr 9: Dostawa materiałów zużywalnych : probówek, końcówek do pipet, szkiełek mikrosopowych , FOB.

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu*
1	FOB- płytkowy test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale, wykrywalność 20 ng/ml. Probówki z buforem w zestawie. Zgodność z materiałem referencyjnym CRM 522 (IRMM)	350 szt
2	Probówki serologiczne, okrągłodenne, o poj 5ml, przezroczyste	35 000 szt
3	Korki do probówek o poj 5 ml	10 000 szt
4	Pipeta Pasteura o poj 3ml z podziałką	45 000 szt
5	Probówki stożkowe do wirowania moczu o poj 9-11 ml z kołnierzem i podziałką	10 000 szt.
6	Pipeta Pasteura sterylna z podziałką co 0.5 ml, pojemność 3 ml ‘ 5 sztuk	30 000 szt.
7	Pipeta Pasteura sterylna z podziałką co 0.5ml, pojemność 3ml pakowana indywidualnie	15 000
8	Probówka PS o poj.10ml 16x100 z korkiem sterylna ‘50	6 000
9	Końcówki typu Eppendorf 1000-5000ul	3500
10	Końcówki typu Gilson 5-200 ul niesterylne- op 1000 szt	20 000
11	Końcówki typu Gilson 100-1000 ul niesterylne- op 1000 szt	10 000
12	Szkiełka mikroskopowe bez pola do opisu	3 000
13	Szkiełka mikroskopowe z polem do opisu	5 000
14	Szkiełka nakrywkowe 22-22 mm	10 000
15	Kamery do osadu moczu, opak. 100 szt	12 op
16	Probowka Eppendorf 2 ml / ( z wieczkiem), opak.1000 szt	15 op
					RAZEM :

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1	FOB- płytkowy test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale, wykrywalność 20 ng/ml. Probówki z buforem w zestawie. Zgodność z materiałem referencyjnym CRM 522 (IRMM)	300 szt.	4,50	4,86	8%	1 350,00 zł	1 458,00 zł
2	Probówki serologiczne, okrągłodenne, o poj 5ml, przezroczyste	35 000 szt.	0,09	0,10	8%	3 150,00 zł	3 402,00 zł
3	Korki do probówek o poj 5 ml	10 000 szt.	0,06	0,06	8%	600,00 zł	648,00 zł
4	Pipeta Pasteura o poj 3ml z podziałką	45 000 szt.	0,11	0,12	8%	4 950,00 zł	5 346,00 zł
5	Probówki stożkowe do wirowania moczu o poj 9-11 ml z kołnierzem i podziałką	10 000 szt.	0,11	0,12	8%	1 100,00 zł	1 188,00 zł
6	Pipeta Pasteura sterylna z podziałką co 0.5 ml, pojemność 3 ml ‘ 5 sztuk	30 000 szt.	0,31	0,33	8%	9 300,00 zł	10 044,00 zł
7	Pipeta Pasteura sterylna z podziałką co 0.5ml, pojemność 3ml pakowana indywidualnie	15 000 szt.	0,34	0,37	8%	5 100,00 zł	5 508,00 zł
8	Probówka PS o poj.10ml 16x100 z korkiem sterylna ‘200	6 000 szt.	0,46	0,50	8%	2 760,00 zł	2 980,80 zł
9	Końcówki typu Eppendorf 1000-5000ul	3 000 szt.	0,35	0,43	23%	1 050,00 zł	1 291,50 zł
10	Końcówki typu Gilson 5-200 ul niesterylne- op 1000 szt	20 000 szt.	0,03	0,03	8%	600,00 zł	648,00 zł
11	Końcówki typu Gilson 100-1000 ul niesterylne- op 1000 szt	10 000 szt.	0,05	0,05	8%	500,00 zł	540,00 zł
12	Szkiełka mikroskopowe bez pola do opisu	3 000 szt.	0,16	0,17	8%	480,00 zł	518,40 zł
13	Szkiełka mikroskopowe z polem do opisu	5 000 szt.	0,22	0,24	8%	1 100,00 zł	1 188,00 zł
14	Szkiełka nakrywkowe 22-22 mm	10 000 szt.	0,04	0,04	8%	400,00 zł	432,00 zł
15	Kamery do osadu moczu, opak. 100 szt.	12 op.	274,00	295,92	8%	3 288,00 zł	3 551,04 zł
16	Probówka Eppendorf 2ml ( z wieczkiem), opak. 1000 szt.	15 op.	66,00	71,28	8%	990,00 zł	1 069,20 zł
					RAZEM	36 718,00 zł	39 812,94 zł

Pakiet nr 10 : Dostawa odczynników do barwienia rozmazów krwi i płynów z jam ciała – na 3 lata

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu*
1.	Barwnik May-Grunwalda / (1op. = 500ml)	12 szt.
2.	Barwnik Giemsy / (1op. = 500ml)	15 szt.
3.	Bufor do rozcieńczania barwnika Giemsy o pH 6,8 (1op. – 1000ml)	22 szt.
					RAZEM:
	Termin realizacji ostawy : 24 h.

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu*
1.	Barwnik May-Grunwalda / (1op. = 500ml)	13 szt.	48,00 zł	51.84 zł	8	576,00 zł	631,50 zł
2.	Barwnik Giemsy / (1op. = 500ml)	15 szt.	49,00 zł	52,92 zł	8	735,00 zł	777,60 zł
3.	Bufor do rozcieńczania barwnika Giemsy o pH 6,8 (1op. – 1000ml)	25 szt.	35,00 zł	37,80 zł	8	770 zł	918,00 zł
					RAZEM	2 081 zł	2 247,48 zł

Pakiet nr 11 : Dostawa odczynników i automatycznego analizatora do oznaczania specyficznego IgE,
        komponentów alergenowych i tryptazy – na 2 lata

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Okres dzierżawy / w kwartałach	Cena netto / dzierżawy za / 1 kwartał	Cena brutto / dzierżawy za / 1 kwartał	Stawka VAT / w %	Całkowita / wartość netto dzierżawy	Całkowita wartość brutto dzierżawy
1.	Dzierżawa aparatury do wykonywania badań chorób autoimmunologicznych / Należy podać : / nazwę , model / …..................................................... / nazwę producenta: / ….................................................. / Rok produkcji : / …................................................... / Opis urządzenia / …............................................	8	660,00 zł	811,80 zł	23	5 280,00 zł	6 494,40 zł

lp	Opis przedmiotu zamówienia		Ilość ozn.		Wielkość opakowania	liczba op.	Cena jednostkowa za op. netto zł	Wartość netto zł	VAT	Wartość brutto zł	Nr katalogowy	Producent
				JM
1	t3 Brzoza		60
2	g6 Tymotka		60
3	g12 Pyłki żyta		40
4	m2 Cladosporium herbarum		130
5	m6 Alternaria alternata		130
6	d1 Dermatophagoides pteronyssi		130
7	d2 Dermatophagoides farinae		130
8	e1 Sierść kota		25
9	f14 Soja		200
10	m3 Aspergillus fumigatus		200
11	m5 Candida albicans (yeast)		210
12	f13 Orzeszek ziemny		210
13	m1 Penicillium notatum		130
14	c1 Penicilloyl G		15
15	c2 Penicilloyl V		15
16	e4 Sierść krowy		15
17	e6 Naskórek świnki morskiej		15
18	f9 Ryż		120
19	f10 Ziarno sezamowe		180
20	f24 Krewetka		130
21	g15 Pszenica		30
22	i6 Karaluch		10
23	p1 Glista ludzka		180
24	ex70 (e6,e82,e84,e87,e88)		18
25	f76 nBos d 4 alpha-lactalbumin, Mleko		160
26	f77 nBos d 5 beta-lactoglobulin, Mleko		160
27	f78 nBos d 8 Casein, Mleko		160
28	f79 Gluten		250
29	d70 Acarus siro		15
30	d71 Lepidoglyphus destructor		15
31	d72 Tyrophagus putrescentiae		15
32	e83 Naskórek świni		15
33	c5 Ampicilloyl		10
34	c6 Amoxicilloyl		10
35	m205 Trichophyton rubrum		80
36	k82 Latex		240
37	fx18(f12,f13,f14)		22
38	fx20(f4,f5,f6,f9)		85
39	i1 Pszczoła		130
40	i3 Osa		130
41	f2 Mleko		85
42	f1 Białko jaja kurzego		130
43	f75 Żółtko		90
44	Phadiatop		400
45	Tryptaza		400
46	i208 rApi m 1 Phospholipase		100
47	i217 rApi m 10		100
48	i211 rVes v 1 Phospholipase		110
49	i209 rVes v 5		110
50	f233 nGal d 1 Ovomucoid		150
51	f232 nGal d 2 Ovalbumin		150
52	f323 nGal d 3 Conalbumin		150
53	k208 nGal d 4 Lysozyme		180
54	d202 rDer p 1		10
55	d203 rDer p 2		10
56	d205 rDer p 10		10
							RAZEM:	0,00		0,00

CZĘŚĆ I PARAMETRY GRANICZNE
Lp.	Parametr		Warunek konieczny	Oferowane odczynniki spełniają / TAK/NIE / opisać
1	Analizator immunologiczny wyprodukowany nie później niż w 2013 roku przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunofluorymetryczną (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji)- / z drukarką i czytnikami kodów kreskowych		TAK
2	Automatyczne wykonanie oznaczeń w oparciu o 1 aparat: od pobrania próbki do uzyskania wyników		TAK
3	Czas wykonania oznaczenia nie przekraczający 3 godzin		TAK
4	Zakres wykonywanych badań: / a) oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych / b) oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci i noworodków / c) oznaczanie białka eozynofilowego ECP w monitorowaniu leczenia astmy / d) oznaczanie tryptazy w monitorowaniu szoku anafilaktycznego / e)oznaczanie specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych / f)test przesiewowy różnicujący atopię od nieatopii		TAK
5	Szeroki zakres pomiarowy bez konieczności wykonywania rozcieńczeń: / do 4500 kU/l dla całkowitej IgE u dorosłych / do 100 kU/l dla całkowitej IgE u noworodków i małych dzieci / do 200ug/l dla Tryptazy		TAK
6	Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0 – 0,35 kU/l		TAK
7	Możliwość ilościowej diagnostyki autoprzeciwciał, w tym przeciwciał przeciwjądrowych tj. fibrylaryna, PM-Scl, PCNA oraz ANCA w klasie IgG		TAK
8	Możlwość jednoczesnego wykonania oznaczenia w 3 klasach (IgG, IgA, IgM), w ramach jednego przebiegu aparatu z jednej próbki pacjenta.		TAK
9	Szeroki zakres detekcji (od 0,1 μg/l – do 600 μg/l) przy odczytach z krzywej standardowej dla oznaczeń w klasie IgG		TAK
10	Wspólna krzywa standardowa dla wszystkich przeciwciał oznaczanych w klasie IgG		TAK
11	Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych (eliminacja błędów związanego z rozcieńczeniem manualnym)		TAK
12	Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu min. 1 miesiąc		TAK
13	Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań		TAK
14	Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania badania nie większa niż 40 µl dla badań alergologicznych dla jednego alergenu i 90 µl dla badań autoimmunologicznych		TAK
15	Możliwość programowania stałych paneli alergenowych wraz z całkowitą IgE oraz Tryptazą, oraz profili autoimmunologicznych		TAK
16	Szkolenie personelu laboratorium		TAK
17	Instrukcja w języku polskim		TAK
18	Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality-w każdym roku trwania umowy		TAK