Załącznik nr 2

Dostawa  aparatury medycznej w ramach CKD 2 dla Centralnego Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ZP/167/2024

Lampa operacyjna 2-czaszowa z kamerą 4K – 4 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2024/2025, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak |  |
| 8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | Podać |  |
|  | II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | Lampa operacyjna mocowana do stropu: zestaw złożony z elementów do montażu stropowego, ramion nośnych przewidzianych do montażu serwisowego (nie dopuszcza się ramion z funkcją samodzielnego demontażu przez użytkownika jako niebezpiecznych w razie błędów obsługowych), ramion uchylnych, głowicy, zasilaczy | Tak /Podać |  |
| 2 | Lampa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | Tak /Podać |  |
| 3 | Ramiona obrotowe (wszystkich głowic i ramienia monitora) zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej. Nie dopuszcza się zawieszania ramienia pod jedną z czasz na osobnej osi jako tandem z osią pozostałych czasz. | Tak /Podać |  |
| 4 | Diody o kolorystyce białej; światło białe w polu operacyjnym, dopuszcza się zastosowanie diod białych o tonach ciepły i zimny. | Tak /Podać |  |
| 5 | Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym (czasza nie może być pełna, zamkniętej konstrukcji). Czasza w kształcie koncentrycznych okręgów lub sześciokąta foremnego z otworem w środku. | Tak /Podać |  |
| 6 | Liczba głowic = 2 główne | Tak /Podać |  |
| 7 | Regulacja średnicy pola operacyjnego przestawna w dwóch wartościach 16-25 cm | Tak /Podać |  |
| 8 | Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Maksymalne natężenie światła (przy jasności 100%, w odległości 1m) głowicy 160 000 lx.. | Tak /Podać |  |
| 9 | Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. Lampa wyposażona w system redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie i poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, minimalizują powstawanie cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie jest traktowany jako rozwiązanie alternatywne. | Tak /Podać |  |
| 10 | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo (jako dwa pierścienie – zewnętrzny i wewnętrzny z wyraźnym odstępem pomiędzy nimi) lub na planie wieloboku foremnego w wyraźnym otworem wewnątrz czaszy zawierającym rękojeść do pozycjonowania czaszy i montowania kamery. | Tak /Podać |  |
| 11 | Matryca czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej: 70 widocznych i pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED. | Tak /Podać |  |
| 12 | Wielkość plamy świetlnej zmienna poprzez system elektroniczno-elektromechaniczny poprzez sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy lub z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym | Tak /Podać |  |
| 13 | Lampa ze zintegrowanym oświetleniem endoskopowym w postaci: możliwości zmniejszenia natężenia światła do 10% wyjściowej jasności (tzw. tryb endo). lub. regulacja oświetlenia głównej matrycy czaszy w trakcie zabiegów endoskopowych w zakresie nie mniejszym niż 50 - 300 Lx. . | Tak /Podać |  |
| 14 | Temperatura barwowa regulowana w przedziale min od 3500 do 5000K | Tak /Podać |  |
| 15 | Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym co najmniej 30-100 % | Tak /Podać |  |
| 16 | Łatwość mycia i czyszczenia. | Tak /Podać |  |
| 17 | Kształt obudowy lampy minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego na sali operacyjnej - odstęp pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny gołym okiem, łatwy do czyszczenia. | Tak /Podać |  |
| 18 | Przygotowanie jednej z głowic lampy ( dolnej)do wyposażenia w przewodową kamerę 4K. | Tak /Podać |  |
| 19 | Miejsce instalacji kamery - w centrum głowicy (oś geometryczna czaszy). | Tak /Podać |  |
| 20 | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | Tak /Podać |  |
| 21 | Współczynnik rozpoznawania barw każdej czaszy Ra ≥ 97, R9=98 R13 =98 | Tak /Podać |  |
| 22 | Żywotność matrycy LED ≥ 60000h | Tak /Podać |  |
| 23 | Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania każdej głowicy, umieszczony w osi głównej głowicy.- 6 szt. | Tak /Podać |  |
| 24 | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C | Tak /Podać |  |
| 25 | L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej ≥ 190cm mierzone w-g normy IEC:2009 60601-2-41 czyli w zakresie doświetlenia d10 = 20%. min 116cm przy d10 60% | Tak /Podać |  |
| 26 | Wskaźnik ostrzegający o wysokiej intensywności natężenia oświetlenia włączany automatycznie przy osiągnięciu 80% maksymalnego sumarycznego natężenia dla obu czasz w celu zmniejszenia ryzyka poparzenia termicznego pacjenta Funkcja z możliwością wyłączenia. Identyfikator na czaszy lampy jak i na panelu dotykowym do sterowania lampą. | Tak /Podać |  |
| 27 | Ustawianie za pomocą sterylnego uchwytu w centralnej części czaszy lampy następujących funkcji lampy operacyjnej(do wyboru przez użytkownika -funkcja ustawiana przez serwis): – natężenie oświetlenia lub -wielkość pola światła lub - temperatura barwy światła Funkcja sterowana poprzez czujnik dotykowy na uchwycie sterylnym. | Tak /Podać |  |
| 28 | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Całkowity pobór mocy elektrycznej lampy nie więcej niż 160 W. | Tak /Podać |  |
| 29 | Regulacja ramienia uchylnego w zakresie góra +45st , dół -70 st. | Tak /Podać |  |
| 30 | Kamera przewodowa 4 K montowana w dolnej czaszy w jej geometrycznym środku . Sterownik kamery montowany w przestrzeni podsufitowej połączony z głowicą kamery. Sterownik kamery wyposażony w gniazda wyjściowe 6G-SDI i HDMI 2.0 Kamera 4K 3840x2160 pikseli, Pomiar ekspozycji ręczny lub automatyczny. Balans bieli automatyczny i ręczny .Proporcja obrazu 16:9,. Obracanie obrazu za pomocą silnika 360 st, Klasa ochrony głowicy kamery IP54 zgodnie z normą IEC60529. Maksymalny pobór mocy 0.5A a w Połączeniu z oprawą lampy 10W | Tak /Podać |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | Tak, podać |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | Tak, podać |  |
| 5 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | Tak, podać |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 7 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać |  |
| 8 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać |  |
| 9 | Paszport techniczny | Tak |  |

Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

.................................................................................... 
 data i podpis