Załącznik nr 2f do SWZ

ZP/15/2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 6 – Elektrokoagulator – 1 kpl.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	……………………………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………………………………………..…………………………

Kraj produkcji: 				……………………………………………..…………………………

Rok produkcji:   	 			……………………………………..…………………………………

| Lp. | Wymagane warunki i parametry |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokoagulator do gabinetu zabiegowego poradni otolaryngologicznej z wózkiem zabiegowym |  | TAK, podać nazwę oraz model |  |
| 2. | Maksymalny pobór mocy: 300W, moc w trybie cięcia: 200W, koagulacja 150W, |  | TAK, podać |  |
| 3. | Akcesoria: - Kabel sieciowy 3x 1,5 mm 5-metrowy - Sterownik nożny wodoodporny - Kabel elektrody neutralnej jednorazowej - Zestaw 10 elektrod o długości 5 cm - Elektroda szpatułka wielokrotnego użytku o długości 7 cm. - Elektroda igłowa o długości 7 cm. - Elektroda kulkowa o średnicy 4 mm i długosci 6 cm. (3 szt.) - Elektroda neutralna metalowa o wymiarach 120x160mm - Jednorazowe elektrody neutralne dwustronne (2 szt.) - Igły do mikrochirurgi o dł 1 cm (10 szt.) - Elektroda neutralna jednorazowa (2 szt.) - Rekojeść z przełącznikiem palcowym (HPSW112) - Rękojeść do igieł do mikrochirurgii - Pęseta bipolarna kątowa 20 cm x 2mm wielorazowa (2 szt.). - Pęseta bipolarna kątowa zakrzywiona 20 cm x 1mm wielorazowa (2 szt.). - Zestaw niezbędnego okablowania do elektrod oraz pęset bipolarnych. |  | TAK, podać |  |
| 4. | Tryby pracy: - cięcie gładkie - cięcie z koagulacją - nacięcie przy zachowaniu zmniejszonej produkcji strupa - koagulacja powierzchowna - koagulacja miękka - koagulacja bipolarna - ablacja |  | TAK, podać |  |
| 5. | - Połączenie elektrody neutralnej jest stale monitorowane. - Kontrolę bezpieczeństwa kontaktu z pacjentem zapewnia rozdzielona elektroda neutralna. - Możliwość sterowania funkcjami oraz mocą wyjściową za pomocą uchwytu, umożliwia realizację operacji chirurgicznych bez odwracania uwagi chirurga od pola operacyjnego. - Czas emisji impulsu: od 10ms do 30s (programowalne) |  | TAK, podać |  |
| WYMAGANIA INNE |  |  |  |  |
| 6. |  | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | Tak |  |
| 7. |  | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r., poz. 974 ze zm.) oraz paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
| 8. |  | Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim), w których wymaga się zaznaczenie wymaganych parametrów. | Tak |  |
| 9. |  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | Tak, podać |  |
| 10 |  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3 | Tak, podać |  |
| 11. |  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
| 12. |  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych). | Tak |  |
| 13. |  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego (min. 4 pracowników) w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 14. |  | Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu oferty (dopuszcza się załączenie w formie elektronicznej na płycie CD-R). | Tak |  |
| 15. |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 (sprzęt nie powystawowy i/ lub nie demonstracyjny) | Tak |  |
| 16. |  | Okres gwarancji zgodnie z Formularzem oferty – zał. nr 1 do SWZ licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki urządzenia, wszelkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane są na koszt Dostawcy, łącznie z częściami zamiennymi wymaganymi w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 17. |  | Wykonawca zapewni przeglądy techniczne (konserwacje) przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji) | Tak, podać liczbę przeglądów (konserwacji) w okresie gwarancji |  |
| 18. |  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | Tak, podać |  |
| 19. |  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 20. |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 21. |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 22. |  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 2 dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 23. |  | Okres dostępności części zamiennych od daty zakończenia gwarancji - min. 10 lat | Tak, podać |  |
| 24 |  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………..…, dnia ……………………                    			  									                                                                …............................................

podpis osoby/osób uprawnionych                                                                                                                                                             
                 do reprezentacji Wykonawcy

lub pełnomocnika1

_______________________________________________

1 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty