Kraków, 30.05.2023 r.

 Do

 **Wykonawcy w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup środków trwałych – chłodziarki, cieplarki, wagomieszarki, zgrzewarki** przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków.

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) dalej ustawa pzp, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup środków trwałych – chłodziarki, cieplarki, wagomieszarki, zgrzewarki** wpłynęły następujące pytania:

pytania dotyczące cieplarki laboratoryjnej:

Pytanie nr 1:

Aby oszacować koszt wzorcowania prosimy o podanie czy wymagane jest wzorcowanie przez laboratorium akredytowane czy przez serwis dostawcy wzorcowanym miernikiem (rozkład temperatury)?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż możliwe jest wzorcowanie przez serwis dostawcy wzorcowanym sprzętem kontrolno-pomiarowym.

Pytanie nr 2:

Czy wzorcowanie ma być wykonane na miejscu u użytkownika czy w siedzibie dostawcy?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż wzorcowanie ma być wykonane na miejscu u użytkownika.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie w jakiej ilości punktów -5 na półce/ 9 w przestrzeni i w jakich temperaturach jest wymagane wzorcowanie?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż wymagane jest wzorcowanie w 5 punktach na półce / 9 w przestrzeni - wymagane wzorcowanie w temperaturach 22°C, 32°C, 37°C.

pytania dotyczące chłodziarki:

Pytanie nr 4:

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu chłodziarki przeznaczonej do przechowywania krwi i jej składników. Zestawienie chłodziarki z wagomieszarką i zgrzewarką powoduje ograniczenie konkurencyjności co jest niezgodnie z PZP. Wagomieszarki i zgrzewarki dystrybuowane na terenie Polski przez wyjątkowo ograniczoną ilość firm, co w sposób istotny ogranicza ilość potencjalnych oferentów. Utworzenie pakietu dla chłodziarki pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert, dużo większej ilość firm.

 Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie może w ramach modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia dzielić zamówienia na części. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia lub w dowolny sposób ukształtować swoją ofertę.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę, której materiałem zewnętrznym jest stal zabezpieczona przed korozją poprzez obróbkę galwaniczną (ocynkowanie) i pokryta lakierem utwardzanym wysoką temperaturą?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę, posiadającej w każdej kolumnie po 5 drucianych półek wykonach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, do podwieszania worków z krwią , umieszczonych w prowadnicach?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych (S x G x W) 1800 x 600 x 1790 mm i wymiarach wewnętrznych 1700 x 465 x 1300 mm i pojemności netto 1033 litry?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę z oświetleniem wewnętrznym fluorescencyjnym z oddzielnym, dedykowanym włącznikiem na panelu sterowania?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą tj.:

1. rozdział VIII otrzymuje brzmienie:

W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 1 lipca 2023 r.

1. rozdział X otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl) terminie do 2.06.2023 r. godz. 10:30

1. Rozdział XI punkt pierwszy otrzymuje brzmienie:

Sesja otwarcia ofert wczytanych na platformę zakupową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (IV p., pok. 4.13) w dniu 2.06.2022r. o godz. 11:00.

Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.