Załącznik nr 1 – parametry techniczne

Wideolaryngoskopy	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Wideolaryngoskop kompatybilny z modułem monitora – 1 szt.: - w pełni wielorazowy, nie wykorzystujący elementów jednorazowych - podłączanie wideolaryngoskopu do modułu monitora poprzez wtyk z bez gwintowym interfejsem łączącym - rękojeść wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo - łopatka metalowa, typu MACINTOSH, zintegrowana na stałe z rękojeścią, w zestawie wideolaryngoskop z łopatką w rozmiarze nr 3 - kamera z przetwornikiem obrazowym CMOS wraz z diodą oświetleniową LED zintegrowane w łopatce - obiektyw kamery zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji - pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8 - możliwość sterylizacji w STERRAD, tlenku etylenu	TAK
Wideolaryngoskop kompatybilny z modułem monitora – 1 szt.: - w pełni wielorazowy, nie wykorzystujący elementów jednorazowych - podłączanie wideolaryngoskopu do modułu monitora poprzez wtyk z bez gwintowym interfejsem łączącym - rękojeść wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo - łopatka metalowa, typu MACINTOSH, zintegrowana na stałe z rękojeścią, w zestawie wideolaryngoskop z łopatką w rozmiarze nr 4 - kamera z przetwornikiem obrazowym CMOS wraz z diodą oświetleniową LED zintegrowane w łopatce - obiektyw kamery zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji - pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8 - możliwość sterylizacji w STERRAD, tlenku etylenu
Moduł monitora LCD o przekątnej 3,5" do zastosowania z wideolaryngoskopem, możliwość dokumentacji zdjęć i nagrań video w pamięci wewnętrznej modułu, ekran monitora ruchomy w dwóch płaszczyznach, w zestawie akumulator litowo-jonowy oraz przewód USB do transmisji danych, czas pracy około 1 godziny, widoczny status rozładowania akumulatora, klasa ochrony IPX8	TAK
Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego, z możliwością dezynfekcji poprzez przecieranie, z przewodem zasilającym 110-240 VAC, 50/60 Hz, oraz 1szt. – akumulator Li-Ion. Kompatybilny z ładowarką.	TAK