## LABOLATORIUM CAR-T
LP. | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Przeznaczenie pomieszczenia | Pow. użytkowa/m2 | Wys. pomieszczenia | Kubatura pomieszczenia | Ilość miejsc pracy stałej | Ilość studentów | Czas pracy | Filtr HEPA | Klimatyzacja | Wentylacja mechaniczna | Monitorowanie temperatury | Wyposażenie | Meble | Internet | Umywalka | Zlewozmywak | UWAGI
1 |  | Laboratorium | Laboratorium |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  | 1x komora laminarna, 1x Prodigy, 1x inkubator do hodowli komórek, 1x waga laboratoryjna, 1x ręczny ekstraktor osocza, 1x zgrzewarka do jałowego łączenia drenów, 1x urządzenie do suchego rozmrażania komórek, 1x wirówka preparatywna, 2x zgrzewarka dielektryczna do drenów EVA | 1x blat laboratoryjny, krzesło |  |  |  | - klasa czystości B, - monitoring zabezpieczający pracę na Prodigy (powiadamiający w sytuacji alarmu), - Prodigy zasilany w CO2 i sprężone powietrze, - inkubator zasilony w CO2, okno podawcze między pomieszczeniem B a Kriobiologią
2 |  | Laboratorium | Laboratorium |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  | 1x komora laminarna, 1x Prodigy, 1x inkubator do hodowli komórek, 1x waga laboratoryjna, 1x ręczny ekstraktor osocza, 1x zgrzewarka do jałowego łączenie drenów, 1x urządzenie do suchego rozmrażania komórek, 1x wirówka preparatywna,2x zgrzewarka dielektryczna do drenów EVA | 1x blat laboratoryjny, krzesło |  |  |  | - klasa czystości B, - monitoring zabezpieczający pracę na Prodigy (powiadamiający w sytuacji alarmu), - Prodigy zasilany w CO2 i sprężone powietrze, - inkubator zasilony w CO2 okno podawcze między pomieszczeniem B a Kriobiologią
3 |  | Laboratorium | Laboratorium |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  | 1x lodówka na odczynniki | 1x blat laboratoryjny, krzesło |  |  |  | - klasa czystości C
4 |  | Laboratorium | Laboratorium |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  |  | 1x blat laboratoryjny, krzesło |  |  |  | - klasa czystości D
5 |  | Zakład Inżynierii Genetycznej | Pracownia |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  | 1x lodówka niskotemperaturowa do -80 st. C zabezpieczona w CO2, zlewozmywak | 1x blat laboratoryjny |  |  |  | - w lodówce niskotemperaturowej krótkoterminowo przechowywany będzie wirus zawierający konstrukt niezbędny do przeprowadzenia modyfikacji genetycznej
6 |  | Kriobiologia | Pracownia |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  | 2x zbiornik kriogeniczny do przechowywania preparatów,blat zmywalny, odporny na niskie temperatury, 1 x krzesło 3x butla zasilająca w ciekły azot zbiorniki i komorę do krioprezerwacji, 2x komora do krioprezerwacji produktu, 2x stanowisko komputerowe z podłączeniem do komory do krioprezerwacji, 1x lodówka niskotemperaturowa do -80 st. C zabezpieczona w CO2, lodówka do preparatów krwiopochodnych (zakres temperatury 2-8stC), zbiornik do transportowania preparatów w parach ciekłego azotu, pojemnik do transportowania krioprezerwowanych preparatów | Proszę rozważyć butlę zewnętrzną na ciekły azot z systemem rozprowadzania azotu |  |  |  | - monitoring temperatury we wszystkich pomieszczeniach, w zbiornikach i w lodówkach jednostki oraz powiadamiający o alarmach, - czujnik monitorujące zawartość O2 w pomieszczeniach, podłoga odporna na działanie niskich temperatur
7 |  | Pomieszczenie administracyjne | Pomieszczenie administracyjne |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  | 2x stanowisko komputerowe, 2x drukarka do etykiet, zwykła drukarka | 2x fotel 2x biurko zabudowa meblowa, dużo szaf do dokumentów
8 |  | Pomieszczenie magazynowe | Pomieszczenie magazynowe |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | TAK | TAK |  | 1x lodówka na odczynniki | 1x blat laboratoryjny, zabudowa meblowa,
9 |  | Inne pomieszczenia wymagane przez GMP | Inne pomieszczenia wymagane przez GMP | [10 empty] | Np. Socjalne, toaleta, szatnia, prysznic
|  |  | ŁĄCZNIE: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Uwagi: Wszystkie pomieszczenia czyste wyposażyć w system monitorowania parametrów środowiskowych (temperatura i wilgotności w pomieszczeniu, temperatura w lodówkach) z powiadamianiem o stanach alarmowych. W pomieszczeniach z lodówkami, butlami i zbiornikami zasilanymi w ciekły azot, należy zainstalować system detekcji stężenia tlenu z powiadamianiem o stanach alarmowych. Wejście do pomieszczeń chronione kontrolą dostępu. Pomieszczenie Archiwum wyposażyć w kontrolę dostępu.