## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1 SIATKI PRZEPUKLINOWE WCHŁANIALNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Rozmiar siatki 10cm x 15cm (3 sztuki w opakowaniu). |  | 12 | szt. | 200
Grupa 2 KOŃCÓWKI DO NOŻA HARMONICZNEGO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto/cena jednostkowa netto za 1 miesiac czynszu najmu za 3 szt. w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Narzędzie, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. |  | 10 | szt. | 350
2 | Narzędzie do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny |  | 10 | szt. | 75
3 | Narzędzie precyzyjne do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 9 cm. Bransze w kształcie Peana. Jedna bransza ruchoma. Uchwyt narzędzia nożycowy. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny |  | 10 | szt. | 100
4 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące:. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. |  | 5 | szt. | 150
5 | Przetwornik wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny, kompatybilny z generatorem będący przedmiotem najmu w pozycji 7 |  |  | szt. | 4
6 | Przetwornik piezoelektryczny do narzędzi . wielorazowy, autoklawowalny, kompatybilny z generatorem będący przedmiotem najmu w pozycji 7 |  |  | szt. | 4
7 | Najem generatora hybrydowego energii do zastosowań chirurgicznych na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania umowy |  |  | szt. | 3
| Razem=1+7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 3 PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE PRZEŁYKOWE I DOJELITOWE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Proteza samorozprężalna do przełyku, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierze w kształcie kielicha zapobiegają przemieszczaniu; długość całkowita 80mm-180mm , średnica protezy 18 mm-22mm, średnice kołnierzy 24mm lub 28mm (w zależności od średnicy protezy) ; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F; kompatybilna w prowadnicą 0,038 DEPOZYT: Proteza dł. całkowita 160mm śred. 22mm – po 2 szt. pozostały asortyment wg potrzeb Zamawiającego |  | 2 | szt. | 15
1.1 | Jednorazowa prowadnica, wykonana ze stali nierdzewnej; bardzo sztywna, ze zwojowaną końcówką o długości 10cm; średnica 0,035''; posiada znaczniki widoczne w RTG; długość całkowita narzędzia 230cm; produkt sterylny, gotowy do użytku, 1 sztuka w opakowaniu; DEPOZYT: 2 szt. |  | 2 | szt. | 15
2 | Samorozprężalna metalowa proteza, wykonana z nitinolu, dojelitowa, powlekana silikonem na całej długości; 12 złotych znaczników radiologicznych; posiada 2 lassa służące do repozycjonowania; długość całkowita protezy 50mm-160mm; średnica 24mm; średnica kołnierzy 32mm; średnica aplikatora 8mm/24Fr, długość aplikatora 70cm; kompatybilna z prowadnicą 0,038" DEPOZYT: Proteza dł. całkowita 160mm śred. 24mm – po 2 szt. pozostały asortyment wg potrzeb Zamawiającego |  | 2 | szt.. | 15
3 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do stosowania w obrębie jelita; w całości pokrywana silikonem; wprowadzana przez endoskop; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; 1 lasso; długość całkowita 100mm, 130mm; średnica kołnierzy 26mm, średnica części środkowej 20mm; aplikator o dlugości 230cm i średnicy 3,4mm/ 10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze |  | 2 | szt. | 15
3.1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 270 cm i 450cm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, od 90mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu |  | 2 | szt. | 15
4 | Odźwiernik i dwunastnica: jednorazowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepokrywana; długość całkowita 80mm-170mm; średnica 20-22mm; średnica kołnierzy 26-28mm (w zależności od średnicy protezy); 1 lasso; 12 złotych znaczników radiologicznych; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze DEPOZYT: Proteza dł. całkowita 110mm śred. 20mm – po 2 szt. Proteza dł. całkowita 140mm śred. 20mm – po 2 szt. pozostały asortyment wg potrzeb Zamawiającego |  | 4 | szt. | 15
4.1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 450cm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, od 90mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu |  | 2 | szt. | 15
| Razem=1+4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 4 MARKER CHIRURGICZNY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Sterylny marker chirurgiczny, dwustronna końcówka: 0,5 mm i 1,0 mm, szybko schnący, odporny na środki dezynfekcyjne, kolor tuszu fioletowy, długość: 138 mm, średnica: 11 mm, w zestawie linijka, dodatkowa skala nadrukowana na markerze, sterylny, opakowanie papier-folia. |  |  | szt. | 1000
Grupa 5 RĘKAWICE CHIRURGICZNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary (ilość par - para=2 szt) | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe bezpudrowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 lub równoważnej z syntetyczną, wielowarstwową” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19-0,21 mm, dłoń 0,16 – 0,19 mm, na mankiecie 0,14- 0,16 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 280 – 292 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 lub równoważnej. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 lub równoważną oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 lub równoważną , w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5 lub równoważnymi. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary: 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. |  |  | par | 3000
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych norm | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK/NIE
1 | EN 455-3 lub równoważną
2 | EN ISO 374-1 lub równoważną
3 | ASTM D 6978 lub równoważną
4 | EN 16523-1 lub równoważną
5 | ASTM F 1671 lub równoważną
6 | EN ISO 374-5 lub równoważną
UWAGA: Brak potwierdzenia zaoferowania któregoś w wymienionych powyżej parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Grupa 6 PROTEZA STAWU KOLANOWEGO WERSJA CEMENTOWA ORAZ BEZCEMENTOWA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Części udowej, jednopromieniowa w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, (implant zaprojektowany z podniesioną przednią częścią zapobiegającą wcięciu się w przednią korówkę), anatomiczna (prawa, lewa), wykonana ze stopu CoCr; w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w minimum 8 rozmiarach. Część udowa umożliwiająca zaopatrzenie złamania nadkłykciowego kości udowej za pomocą gwoździa śródszpikowego odkolanowego. Element w wersji cementowanej i bezcementowej DEPOZYT: w ilości 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 500
2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna dla strony lewej i prawej; 8 rozmiarów; w wersji cementowanej - wykonana ze stopu CoCr i bezcementowej - wykonana ze stopu tytanu. 8 rozmiarów, opcja bezcementowa w całości drukowana w 3d, wypozażona w 4 pegi stabilizujące, zapobiegające mikoruchom w okresie pierwotnej fiksacji od momentu zaimplantowania. DEPOZYT: w ilości 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 500
3 | część piszczelowa endoprotezy w wersji cementowanej w 8 rozmiarach, uniwersalna dla strony lewej i prawej. Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9,11,13,16 mm), tzw. monoblok, zarówno w wersji PS i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego, pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta DEPOZYT: w ilości 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 36
4 | część piszczelowa endoprotezy w wersji uniwersalnej cementowanej do zaopatrywania tzw. trudnych pierwotnych kolan, umożliwiająca dokręcenie przedłużonego trzpienia stabilizacyjnego, pierwotnego lub rewizyjnego; wykonana ze stopu CoCr, dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Taca umożliwia przykręcenie podkładek uzupełniających ubytki kostne w wysokości 5 mm i 10 mm. DEPOZYT: w ilości 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 36
5 | wkładka polietylenowa o grubości od 9 do 19mm; dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego, CR, CS i PS Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszenie się elementu udowego po łuku rotacyjnym. DEPOZYT: w ilości 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 500
6 | komponent rzepki w minimum 3 rozmiarach, w opcji symnertycznej i asymetrycznej DEPOZYT: w ilości 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | 2-4 szt. w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 18
7 | ostrza do napędu kompatybilne z przekazanymi przez Wykonawcę napędami ortopedycznymi DEPOZYT: 10szt. |  | 10 | szt. | 500
| Razem=1+7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
System endoprotez umożliwiający zastosowanie przedłużonego trzpienia rewizyjnego do komponentu piszczelowego uniwersalnego oraz podkładek uzupełniających ubytki kostne w obrębie piszczeli o wysokości 5 i 10 mm, dokręcane śrubą do elementu piszczelowego. Termin sterylności – min. 2 lata. Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia min. 2 kompletów instrumentarium do zakładania w/w implantów wraz z kompletnymi napędami ortopedycznymi (2szt) i ich serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia zespołu operacyjnego na Bloku Operacyjnym w zakresie endoprotezoplastyki stawu kolanowego.
Grupa 7 KABLE I PŁYTY DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
System płyt prostych oraz tzw. krętarzowych , stalowych lub tytanowych w różnych długościach oraz linek stalowych. Płyty krętarzowe w dwóch rozmiarach części bliższej płyty zaczepianej na krętarz – każdy z rozmiarów przynajmniej w 3 długościach w zakresie 100-210mm. Płyty mocowane linkami plecionymi, stalowymi o średnicy 2,0mm z zaciskami. Płyta bez dodatkowych elementów mocujących kabel, posiada możliwość zamocowania kabla bezpośrednio w płycie . Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych o średnicy 4,5mm. Płyty proste kompresyjne różnej długości, z wieloma otworami do mocowania kabli za pomocą zaślepki i spinki. Linki stalowe o średnicy 2,0mm z zaciskiem lub bez zacisku stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych zakończone oliwką hamująca. Długość kabla ok. 64cm. Kable i płyty do zespoleń złamań około protezowych:
1 | Płyta prosta |  | DEPOZYT: po 1 z każdego rozmiaru | szt. | 10
2 | Płyta kretarzowa |  | DEPOZYT: po 1 z każdego rozmiaru | szt. | 10
3 | Linka kpl. |  | 10 | szt. | 50
4 | Zaślepka |  | 2 | szt. | 10
5 | Zaciski linki |  | 2 | szt. | 10
| Razem=1+5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zespołu operacyjnego na Bloku Operacyjnym w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Grupa 8 SYSTEM MOCOWANIA UDOWEGO PRZESZCZEPU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli 15-20mm ze skokiem co 5mm. Implant na metalowym podajniku zaopatrzony fabrycznie w dwie różnokolorowe nici jedna nić służąca do przeciągnięcia przeszczepu oraz druga w odmiennym kolorze służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Dostępność zamiennie następujących implantów: - implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej - płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. |  | DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 200
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania w/w implantów w skład którego wchodzą poza standardowymi narzędziami także wiertła giętkie min 6szt, wiertła proste min. 5 szt. oraz elastyczny drut prowadzący pasujący do w/w wierteł giętkich ze 4 znacznikiem umożliwiającym pomiar kanału udowego. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu operacyjnego na Bloku Operacyjnym w zakresie poprawnego zakładania implantów.
Grupa 9 DROBNY SPRZĘT LAPARASKOPOWY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Nożyczki laparoskopowe standardowe: Nożyczki laparoskopowe monopolarne, jednorazowego użytku, zagięte, obrotowe 360 stopni, rączka bez blokady, śr. 5 mm, dł. 330mm, do wyboru dwie długości bransz: 12mm i 17mm |  |  | szt. | 1000
2 | Nożyczki laparoskopowe bariatryczne: Nożyczki laparoskopowe monopolarne, jednorazowego użytku, zagięte, obrotowe 360 stopni, rączka bez blokady, śr. 5 mm, dł. 450mm, do wyboru dwie długości bransz: 12mm i 17mm |  |  | szt. | 100
3 | System ssania - płukania standardowy: Ssanie-płukanie 5mm z przezroczysta rękojeścią i drenami. Długość 320-330mm. Dwa przyciski oznaczone kolorystycznie i literami S i I (ssanie , irygacja). Uchwyt trąbkowy i pistoletowy w ramach jednego narzędzia. Możliwość wymiany tuby ssącej podczas operacji na tubę o średnicy 10mm takiej samej długości. |  |  | szt. | 100
4 | System ssania - płukania bariatryczny: Ssanie-płukanie 5mm z przezroczysta rękojeścią i drenami. Długość 420-450mm. Dwa przyciski oznaczone kolorystycznie i literami S i I (ssanie , irygacja). Uchwyt trąbkowy i pistoletowy w ramach jednego narzędzia. Możliwość wymiany tuby ssącej podczas operacji na tubę o średnicy 10mm takiej samej długości |  |  | szt. | 50
5 | Disektor laparoskopowy: Disektor laparoskopowy monopolarny, jednorazowego użytku, obrotowy 360 stopni, rączka plastikowa bez blokady, z branszami o dł. 19mm, obie bransze zakrzywione, aktywne, śr. 5 mm, dł. 330 mm. |  |  | szt. | 200
6 | Grasper laparoskopowy: Grasper laparoskopowy, monopolarny, jednorazowego użytku, obrotowy, 360 stopni, rączka plastikowa, śr. 5 mm, dł. 330 mm. |  |  | szt. | 100
7 | Grasper laparoskopowy bariatryczny: Grasper laparoskopowy, monopolarny, jednorazowego użytku, obrotowy 360 stopni, rączka plastikowa śr. 5 mm, dł. 450mm. |  |  | szt. | 100
8 | Haczyk laparoskopowy: Haczyk laparoskopowy, monopolarny, w pełni zaizolowany, jednorazowego użytku, rączka plastikowa długa, pozwalająca na uchwyt całą dłonią, śr. 5 mm, dł. 330mm. Możliwość wyboru haczyka z zakończeniem typu szpatuła lub haczyk typu „J” |  |  | szt. | 50
9 | Igła Veressa: Jednorazowa igła do wytwarzana odmy brzusznej do wyboru 120-130mm lub 140-150 mm. |  |  | szt. | 300
10 | Jednorazowy optyczny, bezostrzowy trokar 10mm, ze zintegrowaną redukcją 5-10mm, kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. |  |  | szt. | 100
11 | Jednorazowy optyczny, bezostrzowy trokar 12mm, ze zintegrowaną redukcją 5-12mm, kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli |  |  | szt. | 100
12 | Jednorazowy, optyczny trokar bezostrzowy 5mm, kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym. Informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. |  |  | szt. | 100
Razem=1+12
Grupa 10 MASKI CHIRURGICZNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Maska chirurgiczna mocowana za uszy za pomocą nieuciskających, elastycznych pasków: Maska chirurgiczna typu II, wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, mocowana za uszy za pomocą nieuciskających, elastycznych pasków. Szerokość maski po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy 18 cm +/-0,5cm, szerokość pasków mocujących 1,5 cm (+/- 0,3cm), długość pasków mocujących 17 cm (+/- 1cm). Maski pakowane po 50 szt. |  |  | szt. | 20000
Grupa 11 JEDNORAZOWE PODKŁADY I PRZEŚCIERADŁA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Podkłady higieniczne z pulpą 60x60cm Podkłady higieniczne z pulpą celulozową, rozmiar 60x60 cm, chłonność min. 950 g wg ISO 11948-1 lub równoważną. Budowa podkładu: od strony pacjenta - włóknina min. 10 g/m2, warstwa nieprzemakalna – antypoślizgowa folia polietylenowa min. 14,2 g/m2. Opakowanie maks. 30 szt. |  |  | szt. | 50000
2 | Podkłady higieniczne z pulpą 60x90cm Podkłady higieniczne z pulpą celulozową, rozmiar 60x90 cm, + - 0,5 cm, chłonność min. 1600 g wg ISO 11948-1 lub równoważną. Budowa podkładu: od strony pacjenta - włóknina min. 10 g/m2, warstwa nieprzemakalna – antypoślizgowa folia polietylenowa min. 20 g/m2. Opakowanie maks. 30 szt. |  |  | szt. | 90000
3 | Podkłady higieniczne 70x180cm z zakładkami Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 170 cm, szerokość min. 90 cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową pokrytą bibułą. Rozmiar warstwy chłonnej - 58 x 82 cm + - 0,5 cm, chłonność min. 2000 g wg ISO 11948-1 lub równoważną. Od strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego, od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE min. 18,9 g/m2.Opakowanie maksymalnie 30 szt. |  |  | szt. | 13000
4 | Podkłady higieniczne 40x60cm Podkład higieniczny jednorazowego użytku, Rozmiar min. 36x50 cm, włóknina na wierzchu podkładu, wkład chłonny pulpa celulozowa, od spodu antypoślizgowa folia, chłonność min. 350 g wg ISO 11-948-1 lub równoważną |  |  | szt. | 10000
5 | Podkład w rolce 51x50cm Podkład higieniczny jednorazowego użytku, rozmiar min. 50x50 cm, wykonany z podfoliowanej bibułki, perforowany, ilość listków w rolce min.80 |  |  | szt. | 150
6 | Podkłady higieniczne 90x220cm Prześcieradło jednorazowe, składane , podfoliowane, z jednej strony warstwa chłonna o chłonności 310%, wymiary 90 x 220 cm, gramatura laminatu min. 27g/m2. |  |  | szt. | 100
| Razem=1+6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 12 PAKIETY ZABIEGOWE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Pakiet zabiegowy do bariatrii: 1. serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie szer. 66 cm, chłonność 400% (opakowanie zestawu ) – 1 szt 2. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm – 1 szt 3. serweta dwuwarstwowa 240 x 290 cm, otwór 54 x 40 cm wypełniony folią operacyjną, ze zintegrowanymi nogawicami – 1 szt 4. osłona na kable video 12,5 x 235 cm (+/-3cm) – 1 szt 5. rzep 2 cm x 25 cm – 1 szt 6. fartuch chirurgiczny standardowego ryzyka, z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8,5 cm. Szew ultradźwiękowy. Wiązany na 4 troki, szerokość min. 3 cm, zewnętrzne w kartoniku. W części szyjnej zapięcie na rzep, rozmiar M 1x, L 3x 7. tupfery kule z gazy 17-nitkowej 50x50 cm, z nitką RTG – 3 szt 8. blister lub miska do mycia pola – 1 szt 9. gaziki z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe, 10 x 10 cm, chłonność wody pojedynczego kompresu min. 38g/kompres, z nitką RTG – 10 szt 10. kompresy z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowe, 45x45 cm, z RTG – 5 szt 11. nóż chirurgiczny z ostrzem nr 11 – 1 szt 12. miska plastikowa poj. 500 ml, podziałka co 50 ml, wysokość 6 cm, transparentna, z mankietem – 1 szt 13. miska plastikowa poj. 60 ml, podziałka co 10 ml, wysokość 3 cm, transparentna – 1 szt 14. klem plastikowy do mycia pola operacyjnego, długość 24 cm – 1 szt 15. pęseta chirurgiczna typu Adson, metalowa, znakowana kolorem dla rozróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku oraz symbolem jednorazowego użytku, długość 12,5 cm – 1 szt |  |  | szt. | 1000
16. imadło typu Mayo Hegar, metalowe, powierzchnia branszy krzyżowo nacinana, znakowane kolorem dla rozróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku oraz symbolem jednorazowego użytku, długość 15 cm – 2 szt 17. nożyczki tępo-tępe, zagięte, znakowane kolorem dla rozróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku oraz symbolem jednorazowego użytku, długość 11,5 cm – 1 szt 18. ręcznik do rąk włókninowy, zawartość wiskozy min. 67%, 40x20 cm(+/-3cm) – 4 szt 19. opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, przylepiec bez lateksu, 8 x 10 cm – 5 szt Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o maksymalnej gramaturze 55 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 lub równoważnej na poziomie min.397 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w opakowaniu typu Tyvek, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania - karton dyspenser, karton transportowy. Etykieta z min. 4 samoprzylepnymi częściami, z informacją o numerze katalogowym wyrobu, LOT, dacie ważności, wytwórcy.
2 | Pakiet do laparotomii: 1.Serweta na stolik min. 190 x 150cm- 1szt 2.Serwety boczne z przylepcem 90x 75cm, przylepiec na całej długości dłuższego boku -2 szt 3.Serweta dolna z przylepcem 180x170 cm - 1szt; 4.Serweta górna z przylepcem 240 x 150cm -1szt 5.Organizator przewodów typu rzep 2x25 cm-1szt 6.Osłona na stolik Mayo wzmocniona 145 x 80cm -1szt 7.Serweta gazowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny , gaza min.17 nitkowa, 6 warstwowa -10 szt 8.Gaziki 10 x 10 (wiązane po 10szt) 100% bawełny, gaza min. 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną, gramatura min. 2g - 30 szt 9.Dren do odsysania pola operacyjnego dł. 300 mm, 30 CH - 1szt. 10.Końcówka do ssaka jednorazowa z końcówką typu kulka, zagięta rączka bez otworów, CH 28, bez kontroli siły ssania -1szt. 11.Ostrze 20-1szt. 12.Ostrze 11-1szt 13.Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1szt. 14.Uchwyt elektrody czynnej, monopolarnej, przyciski cięcie/koagulacja , wtyk trójpinowy, długość przewodu min.3m -1x. 15.Serwety do rąk- 4szt 16.Czyścik do elektronarzędzi- 1szt 17. Tupfery kule z gazy 17-nitkowej o wykroju 50x50cm – 3 szt. Termin sterylności - min. 2 lata Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, z włókniny trójwarstwowej, gramatura 73 g/m2 niepyląca. Całość zgodna z normą EN 13795-1 lub równoważną dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Odporność na przenikanie cieczy min. 190 cm H2O. |  |  | szt. | 400
3 | Pakiet do udrożnienia tętnicy szyjnej: 1. Serweta na stolik narzędziowy min. 190 x 150cm- 1szt 2.Serweta dolna min. 175x240 cm z przylepcem na całej długości krótszego boku - 1szt; 3.Serweta górna z przylepcem 240x150cm z wycięciem „U” na dłuższym boku, wym. wycięcia 6-8x60-65cm -1szt 4.Osłona na stolik Mayo wzmocniona min. 145x80cm -1szt 5.Kompresy gazowe 7,5x7,5cm z nitką RTG 16-warstwowe, 17 nitkowe gramatura min. 2g - 20szt (wiązane po 10szt) 6.Płytki gazowe 10x20cm z nitką RTG - 10szt 7.Strzykawka 20ml -2szt 8.Igła jednorazowa 1,2 mm 1szt 9.Igła jednorazowa 0,7 mm 1szt 10.Ostrze nr 11 -1szt 11.Ostrze nr 10 -1szt 12. Dren jednorazowy do ssaka- 1szt. dł.min. 210 CH24, z obu stron łącznik w kształcie lejka 13.Końcówka do ssaka jednorazowa tępo zakończona CH24 dł.min. 22mm, bez kontroli ssania -1szt 14.Dren redona 14 F dł 50cm, znacznik Rtg-1szt 15.Pojemnik do odsysania ran 200ml-1szt 16.Cewnik Nelatona 8 F, dł. 40 cm -1szt 17.Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1szt 18.Oznaczniki naczyniowe silikonowe dł. 45-50 cm, średnica 2mm- 4 szt 19.Uchwyt elektroda czynnej, monopolarnej, przyciski ciecie/koagulacja , wtyk trójpinowy, długość przewodu min. 3m -1x |  |  | szt. | 250
20.Czyścik do elektronarzędzi- 1szt 21.Taśma typu rzep do przypięcia przewodów min. 2x23cm-1szt 22.opatrunek na ranę z wkładem chłonnym 10x20 cm (+/-2 cm) -1szt 23.Kieszeń na narzędzia samoprzylepna wym. min. 30x32cm-1szt 24. Folia operacyjna z czynnikiem bakteriobójczym, typu IOBAN, impregnowana jodoforem o potwierdzonej klinicznie efektywności w obniżeniu ilości ZMO i kolonizacji bakteryjnej rany chirurgicznej, kompatybilna ze wszystkimi preparatami antyseptycznymi w tym z chlorheksydyną, wym. części lepnej min. 15 x 28 cm – 1szt 25. Igła z kulką 80mm, 18G – 1 szt 26. Osłona na uchwyt do lampy, średnica kołnierza 12 cm, głębokość min 14 cm, szerokość min 9,5 cm, otwór o średnicy 15mm z koncentrycznie ustawionymi ząbkami do dopasowania do różnej średnicy uchwytów – 2szt 27. Pudełko do liczenia do igieł, pełna powierzchnia magnes, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowskiowa gąbka, kolor czerwony - 1 szt Termin sterylności - min. 2 lata Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o maksymalnej gramaturze 55 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 lub równoważnej na poziomie min.397 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O
4 | Worek na płyny: Worek przechwytujący płyn, 87x72 cm (+/- 5cm), z gąbką na brzegach, jałowy, 360º z folią chirurgiczną o powierzchni lepnej min. 30x30 cm, z organizatorem przewodów, i kranikami, wytrzymałość min. 14 N/15mm, zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk |  |  | szt. | 400
| Razem= 1+4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 13 BALON DO LECZENIA OTYŁOŚCI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Balon bariatryczny z medycznego silikonu, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną z wymaganym zakresem równym 300 ml (min. 400 ml - max 700 ml), w zestawie balon w osłonie połączony z cewnikiem wprowadzającym z pojedynczym znacznikiem odległości zlokalizowanym na 40-tym centymetrze, zakończony portem LL, metalowy mandryn, dren z polichlorku winylu posiadający z jednej strony zawór ze złączami LL, z drugiej zaostrzoną końcówkę, balon widoczny w promieniach RTG. W razie potrzeby Wykonawca zapewni personelowi przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego |  | 2 | szt. | 30
2 | Zestaw jednorazowego użytku do usuwania balonu,w skład którego wchodzą: - igła (śr. osłonki 2,3 mm, dł. robocza 180 cm, śr. ostrza 1 mm, dł. ostrza 12 mm), - grasper (śr. osłonki 2,3 mm, dł. robocza 180 cm, rozwarcie ramion 20 mm). |  | 2 | szt. | 30
3 | Balon bariatryczny z medycznego silikonu, zakładany na maksimum 12 miesięcy, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną z wymaganym zakresem min. 400 ml - max 700 ml, możliwość odessania lub dopełnienia zawartości balonu w okresie trwania terapii, średnica maksymalna po napełnieniu 11 cm. |  | 1 | szt. | 3
| Razem=1+3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 14 MASKI MEDYCZNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Maska medyczna mocowana na gumki: wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 lub równoważnej typ IIR– poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g . Kolor niebieski opakowanie mieszczące się w zakresie 20 – 50 szt. |  |  | szt. | 150000
2 | Maska medyczna wiązana na troki: wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 lub równoważnej typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, kolor zielony, opakowanie mieszczące się w zakresie 20 – 50 szt |  |  | szt. | 100000
| Razem=1+2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 15 FARTUCH OCHRONNY WIĄZANY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość ( 24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Fartuch ochronny wiązany: Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. : Gramatura min 20g/m2 Specyfikacja wymiarów (+/-5%): rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm |  |  | szt. | 200000
Grupa 16 OSŁONY NA PRZEWODY I APARATURĘ
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Osłona na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0,035 mm. Rozmiar maksymalnej osłanianej aparatury 80cm x 80 cm, rozmiar folii 140cmx140cm; Sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, muszą znajdować się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy |  |  | szt. | 5000
2 | Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm. Osłona z przeźroczystej folii polietylenowej. Składana teleskopowo. Rozmiar 14cm x 250cm .Sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, muszą znajdować się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy |  |  | szt. | 3000
| Razem= 1+2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 17 PODKŁADY CHŁONNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50x208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność minimum 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. |  |  | szt. | 3000
Grupa 18 OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Zestaw operacyjny do zabiegów na kończynie 1. Obłożenie na stolik narzędziowy 150x190 cm - 1szt, 2. Serweta operacyjna z otworem na kończynę śr. 5 cm, elastycznym, samouszczelniającym się, minimalne wymiary 200x260cm 1szt; 3. Osłona na kończynę min. 30x60cm 1szt; 4. Serwety do rąk 4szt; 5. Taśma samoprzylepna 1szt Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, trójwarstwowa, gramatura nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 lub równoważnej dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonane jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegało ono do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności |  |  | szt. | 100
2 | Zestaw do chirurgii dłoni/stopy 1. obłożenie na stolik narzędziowy 150x190cm 1szt, 2. serweta operacyjna z otworem na kończynę, elastycznym i samouszczelniającym się, średnica 4 cm, minimalne wymiary 230X300 cm 1szt; 3. serwety do rąk 4szt ; 4. pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna 76 x 85 cm – 1 szt. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, trójwarstwowa, gramatura nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 lub równoważnej dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonane jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegało ono do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności |  |  | szt. | 200
3 | Zestaw operacyjny do chirurgii biodra 1. obłożenie na stolik narzędziowy z dodatkową warstwą chłonną 150x190 mm - 1szt, 2. osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo o wymiarach 80x145cm z dodatkową warstwą chłonną 1szt, 3. samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem „U” minimalne wymiary 200x250cm 1szt, wycięcie „U” 7x100cm 1 szt 4. samoprzylepna serweta 180x300cm 1szt; 5. serweta 150x200cm; 1 szt 6. osłona na kończynę 37x120 cm 1szt; 7. serwety do rąk 4szt; 8. taśma samoprzylepna 2szt. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, trójwarstwowa, gramatura nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 lub równoważnej dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonane jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegało ono do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności |  |  | szt. | 400
| Razem=1+3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 19 SZCZOTKI STERYLNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Szczotka chirurgiczna sucha o miękkim włosiu wykonanym z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry,, do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu, bez lateksu, opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika, opakowanie jednostkowe folia-papier |  |  | szt. | 60000
Grupa 20 OSTRZA CHIRURGICZNE BEZPIECZNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Ostrza chirurgiczne bezpieczne całkowicie chowające się w oprawie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.06.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami Dz. U. z 2013 r. poz.696 z późn.zm. ), jałowe, pakowane pojedynczo, po 10 szt. w op. zb. wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej, spełniające wymagania norm BS2982 1992/ISO 7740 1985/EN 27740 1992 lub równoważnych. Na opakowaniu jednostkowym czytelny nadruk (nie wytłoczenie) z następującymi informacjami: rozmiar ostrza, z nr serii-LOT, data ważności , wyraźny rysunek ostrza oraz nr katalogowy. Ostrze stabilne w oprawie – pozwalające na precyzyjne cięcie. Długość całkowita ostrza z oprawą około 140 mm |  |  | szt. | 500
Grupa 21 SYSTEM SZYCIA ŁĄKOTEK
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | System szycia łąkotek: Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana |  | 5 | szt | 100
Grupa 22 OSPRZĘT DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesięcy) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Narzędzie bipolarne: Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania, wkład okienkowy, długość rob. płaszcza 320 mm, średnica 5,5 mm. W komplecie płaszcz, uchwyt, wkład. |  |  | szt. | 10
2 | Bipolarny wkład: Bipolarny wkład okienkowy do płaszcza o długości rob. 320 mm |  |  | szt. | 10
3 | Kleszczyki chwytające: Atraumatyczne kleszczyki chwytające, długość robocza płaszcza 330mm, średnica płaszcza 5mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład. |  |  | szt. | 10
4 | Prowadnica trokaru: Prowadnica trokaru 5,5mm - typ riwo-art - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta/prosta długość robocza 100mm, nagwintowana, z kurkiem |  |  | szt. | 20
5 | Adapter do połączenia światłowodu: Adapter do połączenia światłowodu kompatybilnego z posiadaną przez szpital optyką Wolfa, szybkie połączenie za pomocą pierścienia łącznikowego, wersja krótsza, wielorazowy |  |  | szt. | 8
6 | Światłowód: Światłowód, średnica wiązki 3,5 mm, długość 3,0m kompatybilny z posiadaną przez szpital optyką Wolfa |  |  | szt. | 8
7 | Adapter: Adapter do światłowodów kompatybilny z posiadanym przez szpital źródłem światła producenta Wolf, wielorazowy |  |  | szt. | 8
| Razem= 1+7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. Wykonawcy z grup depozytowych są zobowiązani w momencie wstawienia depozytu udostępnić plik w formacie Excel zawierający nazwę produktu, ilość, cenę brutto, datę ważności produktu, nr ref, oraz kod kreskowy z każdego pojedynczego opakowania do każdej grupy z osobna.
2. Wykonawcy z grup poza depozytem są zobowiązani po podpisaniu umowy o udostępnienie pliku w formacie Excel zawierający nazwę produktu, ilość zgodną z przedmiotem zamówienia, cenę brutto, nr ref do każdej grupy z osobna.
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną podpisem kwalifikowanym) Wykonawca musi załączyć do oferty.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.