Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Cześć 1. Podnośniki – 3 szt.

Podnośnik laboratoryjny 3 sztuki

- Wymiary platformy podnośnika 		160x130 mm

- Wysokość maksymalna podnośnika	co najmniej 270 mm

- Materiał wykonania blatu podnośnika: 	aluminium anodyzowane

- Materiał mechanizmu nożycowego	stal nierdzewna

- Regulacja wysokości podnośnika		manualna (Mechanizm śrubowy z pokrętłem)

- Obciążenie dopuszczalne 		co najmniej 30 kg

Cześć 2. Wytrząsarki – 2 szt.

- Wytrząsarka orbitalna x1

- Cyfrowa regulacja czasu i prędkości mieszania

- Wbudowany timer

- Tryb pracy ciągłej

- Możliwość rozbudowy o akcesoria opcjonalne (system piętrowania platform (możliwość umieszczenia co najmniej dwóch platform jedna nad drugą z prześwitem co najmniej 7 cm.))

- Ruch orbitalny średnica orbity od 15 mm do 30 mm

- Regulowana prędkość mieszania

  - prędkość minimalna ≤ 20 obr./min

  - prędkość maksymalna ≥ 100 obr./min

- Ładowność: co najmniej 8kg

- Wymiary platformy: co najmniej 30 x 30cm

- Praca w temperaturze od co najmniej +4°C do co najmniej +40°C

Dodatkowe cechy (opcjonalne):

- Ruch falisty o regulowanym kącie od 0 do ±10°

- Regulacja kąta mieszania

- Wytrząsarka kołyskowa x1

- Ruch kołyskowy

- Prędkość maksymalna co najmniej 30rpm

- Wychylenie ruchu kołyskowego co najmniej 7º

- Wbudowany timer

- Możliwość pracy ciągłej

- Bezpośredni napęd

- Mata antypoślizgowa

- Wyświetlacz LED

- Obciążenie maksymalne co najmniej 0,5kg

- Powierzchnia platformy  co najmniej 200x200mm

- Waga maksymalna urządzenia 2,5kg