Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 						Ostrzeszów, 06.10.2021 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup i sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych przepuklinowych i ginekologicznych dla OCZ w Ostrzeszowie -nr sprawy: OCZ/ZP-9/2021

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 3, pozycji numer 1, 2, 3, 4:

- siatki chirurgiczne lekkie, miękkie, z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialne, o grubości 0,32mm, gramaturze 30g/m², wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych). Technologia ta pozwala w przypadku siatek lekkich zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie (>1,8N/mm), siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia co gwarantuje skuteczność leczenia. Siatki lekkie pozbawione technologii quadraixial są bardziej rozciągliwe co może powodować ich deformacje lub zwijanie się. Rozmiary siatek:

- pozycja nr 1: 8 x 15cm, SIWZ wymaga 9 x 13cm,

- pozycja nr 2: 30 x 30cm, zgodnie z SIWZ,

- pozycja nr 3: 6 x 11cm, zgodnie z SIWZ,

- pozycja nr 4: 10 x 15cm, zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 3, pozycji numer 5:

- 20 szt. taśm urologicznych jednorazowych, sterylnych, niewchłanialnych, 
z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,  przeznaczonych do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5cm), 
o długości 45cm, szerokości 1,1cm, porowatości maksymalnej 2314µm, grubości taśmy 0,33mm, grubości nici 80µm, gramaturze 48g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 3, pozycji numer 7:

Igła wielorazowego użytku, w kształcie haka, do implantacji siatek ginekologicznych 
o całkowitej długości 26,5cm (w tym igła 16,5cm, niebieska rączka 10cm) Ø 4mm?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania numer 3, pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7:

Czy Zamawiający w razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji wydzieli ją i utworzy osobny pakiet, bądź pozwoli na startowanie na poszczególne pozycje Zadania?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Część nr 1, Grupa 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuści igłę o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 6

Część nr 1, Grupa 1, poz. 17, 18

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 7

Część nr 1, Grupa 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 50 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie dopuści igły o długości 50 mm.

Pytanie nr 8

Część nr 1, Grupa 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie dopuści igły o długości 60 mm.

Pytanie nr 9

Część nr 1, Grupa 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie dopuści igły o długości 48 mm.

Pytanie nr 10

Część nr 1, Grupa 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w ww. pozycji igłę o długości 40 mm?

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający wymaga w ww. pozycji igłę o długości 40 mm.

Pytanie nr 11

Część nr 1, Grupa 4, pozycja między 1 a 2

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 12

Część nr 1, Grupa7

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, poliestrowe, plecione?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie dopuści szwy niewchłanialne, poliestrowe, plecione.

Pytanie nr 13

Część nr 1, Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, poliamidowe, monofilamentowe?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie dopuści szwy niewchłanialne, poliamidowe, monofilamentowe.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział 
w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Prezes Zarządu

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Magdalena Puziewicz-Karpiak