Nr postępowania: ZP 6/2022

Zał. Nr 2 do oferty
SPECYFIKACJA TOMOGRAFU OPTYCZNEGO OCT

Typ/ model oferowanego sprzętu…………………………………………………………………………………
Producent……………………………………………………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………………………………………………

OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Lp.	Parametr	Wartości wymagane/ oceniane	Wartość oferowana
1.	Zestaw fabrycznie nowy/ rok produkcji 2022	TAK
2.	Analiza spektralna ( Fourier Domain)	TAK
3.	Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na dotykowym monitorze LCD / źrenicy oka	TAK
4.	Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe	TAK
5.	Rozdzielczość pozioma	> 20 µm
6.	Rozdzielczość osiowa	> 6 µm
7.	Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D)	TAK
8.	Elektrycznie regulowana wysokość podbródka	TAK
9.	Prędkość skanowania [skanów na sekundę]	> 50.000A
10.	Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie.	TAK
11.	Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka oka o kącie	> 45o
12.	Kolorowy ekran LCD służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część.	TAK
12.1	Przekątna ekranu LCD	> 8,5’’
12.2	Ekran o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia	TAK
12.3	Ekran obrotowy. Obrót w zakresie: / 0 -180 o	TAK
13.	Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka	TAK / Automatyczna
14.	Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta [D]	> -25 do +25
15.	Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku	TAK
16.	Dostępne profile skanowania : 3D , liniowy, radialny, raster	TAK
17.	Odległość robocza: 34,8 mm	TAK
18.	Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka	TAK
19.	Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy oraz z możliwością prezentacji / progresji zmian w czasie	TAK
20.	Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania	TAK
21.	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka	TAK
22.	Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka , z możliwością prezentacji na pełnym ekranie	TAK
23.	Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem z możliwością automatycznego rozdziału warstw	TAK
24.	Możliwość eksportu zdjęć dna oka , pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych	TAK
25.	Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka.	TAK
26.	Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D.	TAK
27.	Szerokość skanowania 3D w zakresie [mm]	> 3 do 12
28.	Wysokość skanowania 3D w zakresie [mm]	> 3 do 9
29.	Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach: [mm]	> 12 x 9
30.	Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL	TAK
31.	Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania	TAK
32.	System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny	TAK
33.	Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny.	TAK
34.	Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka.	TAK
35.	Minimalna wielkość źrenicy: [mm]	< 2,5
36.	Możliwość wykonania skanów z funkcją Follow up.	TAK
37.	Funkcja AutoMosaic umożliwiająca automatyczne złożenie 9 zdjęć kolorowych siatkówki w szerokokątne panoramiczne zdjęcie dna oka minimum 105*	TAK
38.	Oprogramowanie otwierane za pomocą przeglądarki internetowej, pozwalające na pełen zdalny dostęp użytkownika do bazy pacjentów ( możliwość korzystania z wszystkich funkcji programu)	TAK
39.	W komplecie komputer All in One wraz z drukarką	TAK
40.	Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonywania badania- eye-tracker, umożliwiający kontynuację skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta.	TAK
41.	Zasilanie	230V, 50 Hz
42.	Stolik sterowany elektrycznie	w komplecie z aparatem
43.	Oznaczenie sprzętu znakiem CE	TAK
44.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
45.	Szkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu	TAK
46.	Autoryzacja producenta oferowanego aparatu dla wykonawcy obejmująca dystrybucję i serwis	TAK
47.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące	TAK

Oświadczamy, że:
- oferowany aparat jest dopuszczony do użytkowania na terenie RP i spełnia wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) przedstawimy na każde żądanie Zamawiającego.
- Oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

…………………………………………, dnia ……………………………………….. ……………………………………………………
        ( podpis)