Załącznik nr 1f – Pakiet nr 6

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf z 1 głowicą i Dopplerem | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ultrasonograf z trzema głowicami | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. |  | Parametry techniczne |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |
| Ultrasonograf z 1 głowicą i Dopplerem |  |  |  |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora |  | TAK |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. |  | TAK, |  |
|  |  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz |  | TAK |  |
|  |  | Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 |  | TAK |  |
|  |  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer |  | TAK, |  |
|  |  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół |  | TAK, |  |
|  |  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 |  | Wielkość ekranu 21” – 0 punktów Powyżej 21” – 5 punktów |  |
|  |  | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 |  | TAK, |  |
|  |  | Regulacja panelu sterowania góra-dół |  | TAK |  |
|  |  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |  | TAK |  |
|  |  | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym |  | TAK, |  |
|  |  | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) |  | TAK |  |
|  |  | Skala szarości: min. 256 odcieni |  | TAK, |  |
|  |  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 280000 kanałów procesowych |  | 280000 – 0 punktów Powyżej – 5 punktów |  |
|  |  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz |  | TAK, |  |
|  |  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 |  | TAK, |  |
|  |  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 40000 |  | 40000 – 0 punktów Powyżej – 10 punktów |  |
|  |  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB |  | TAK, |  |
|  |  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |  | TAK, |  |
|  |  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPEG, AVI (dla pętli obrazowych) |  | Wymagane – 0 punktów Dodatkowe BMP, TIFF, DICOM – 5 punktów |  |
|  |  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica) |  | TAK |  |
|  |  | Tryb B |  | TAK, |  |
|  |  | Głębokość penetracji min. 2-35cm |  | 35 cm – 0 punktów Powyżej 35 cm – 5 punktów |  |
|  |  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB |  | TAK, |  |
|  |  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps |  | TAK, |  |
|  |  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  | TAK, |  |
|  |  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 |  | TAK, |  |
|  |  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° |  | TAK |  |
|  |  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |  | TAK, |  |
|  |  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku |  | TAK, |  |
|  |  | Tryb M |  | TAK, |  |
|  |  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |  | TAK, |  |
|  |  | Doppler Kolorowy |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps |  | TAK |  |
|  |  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s |  | TAK |  |
|  |  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 25° |  | +/- 25° - 0 punktów Powyżej +/- 25° - 5 punktów |  |
|  |  | Kierunkowy Doppler Mocy |  | TAK, |  |
|  |  | Doppler Pulsacyjny |  | TAK |  |
|  |  | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB |  | TAK |  |
|  |  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz |  | TAK, |  |
|  |  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm |  | TAK, |  |
|  |  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  | TAK, |  |
|  |  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI |  | TAK |  |
|  |  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów |  | TAK |  |
|  |  | Funkcja obrazowania krzyżowego |  | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie do badań min: - brzusznych - kardiologicznych - ginekologicznych - mięśniowoszkieletowe - położnicze - pediatrycznych - małych narządów - transkranialne - urologicznych - naczyniowych |  | TAK |  |
|  |  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej |  | TAK |  |
|  |  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora |  | TAK |  |
| Głowice |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 148° |  | TAK |  |
|  |  | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° |  | TAK |  |
| Urządzenia peryferyjne |  |  |  |  |  |
|  |  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W |  | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 64 -Kąt skanowania: min. 90 ° |  | TAK |  |
|  |  | Możliwosć rozbudowy o głowicę liniową do badań małych narządów, piersi i naczyniowych: -Zakres częstotliwości pracy min. 5-12 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Szerokość pola obrazowego: max. 40 mm -obrazowanie trapezowe -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwosć rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 68° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 77° |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o opcję Strain |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D : min. 9płaszczyzn |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o 3D/4D |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz żelu |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o Dopplera Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o fabrycznie zamontowaną klawiaturę wysuwaną spod pulpitu operatora |  | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |
|  |  | Szkolenie specjalistyczne dla jednego użytkownika realizowane na kursie specjalistycznym ultrasonograficznym związanym z dziedziną ginekologia i położnictwo |  | TAK |  |
| Ultrasonograf z trzema głowicami |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora |  | TAK |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. |  | TAK, |  |
|  |  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz |  | TAK |  |
|  |  | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 |  | TAK |  |
|  |  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer |  | TAK, |  |
|  |  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół |  | TAK, |  |
|  |  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 |  | 21” – 0 punktów Powyżej 21 cali – 5 punktów |  |
|  |  | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10” rozdzielczość min. 1280x800 |  | 10” – 0 punktów Powyżej 10” – 5 punktów |  |
|  |  | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo |  | TAK |  |
|  |  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |  | TAK |  |
|  |  | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora |  | TAK, |  |
|  |  | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) |  | TAK |  |
|  |  | Skala szarości: min. 256 odcieni |  | TAK, |  |
|  |  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570000 kanałów procesowych |  | 570000 – 0 punktów Powyżej – 5 punktów |  |
|  |  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz |  | TAK, |  |
|  |  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 4 |  | TAK, |  |
|  |  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 40000 |  | 40000 – 0 punktów Powyżej 40000 – 10 punktów |  |
|  |  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym min. 500 GB |  | Dysk SSD – 10 punktów Dysk HDD – 0 punktów |  |
|  |  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |  | TAK, |  |
|  |  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, AVI (dla pętli obrazowych) |  | Wymagane – 0 punktów Dodatkowe formaty BMP, TIFF, DICOM – 5 punktów |  |
|  |  | Tryb B |  | TAK, |  |
|  |  | Głębokość penetracji min. 2-35cm |  | 35 cm – 0 punktów Powyżej 35 cm – 5 punktów |  |
|  |  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB |  | TAK, |  |
|  |  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps |  | TAK, |  |
|  |  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  | TAK, |  |
|  |  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 |  | TAK, |  |
|  |  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° |  | TAK |  |
|  |  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |  | TAK, |  |
|  |  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku |  | TAK, |  |
|  |  | Tryb M |  | TAK, |  |
|  |  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |  | TAK, |  |
|  |  | Doppler Kolorowy |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps |  | TAK |  |
|  |  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz |  | TAK, |  |
|  |  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.0 m/s |  | TAK |  |
|  |  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 25° |  | +/- 25° - 0 punktów Powyżej +/- 25° - 5 punktów |  |
|  |  | Kierunkowy Doppler Mocy |  | TAK, |  |
|  |  | Doppler Pulsacyjny |  | TAK |  |
|  |  | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB |  | TAK |  |
|  |  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz |  | TAK, |  |
|  |  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm |  | TAK, |  |
|  |  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  | TAK, |  |
|  |  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  | TAK, |  |
|  |  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI |  | TAK |  |
|  |  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów |  | TAK |  |
|  |  | Funkcja obrazowania krzyżowego |  | TAK |  |
|  |  | Automatyczne pomiary biometrii płodu |  | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |
|  |  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki |  | TAK |  |
|  |  | Aparat wyposażony w tryb uśpienia pozwalający na wznowienie pracy aparatu w czasie maksymalnie 30 s. |  | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie do badań min: - brzusznych - kardiologicznych - ginekologicznych - mięśniowoszkieletowe - położnicze - pediatrycznych - małych narządów - transkranialne - urologicznych - naczyniowych |  | TAK |  |
|  |  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej |  | TAK |  |
|  |  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora |  | TAK |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. |  | TAK, |  |
| Głowice |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK Single Cristal – 10 punktów Matrycowa – 0 punktów |  |
| Urządzenia peryferyjne |  |  |  |  |  |
|  |  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W |  | TAK, |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: min 44 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych, pediatrycznych, naczyniowych, brzusznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu Hockey do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 128 -szerokość skanu: max 30 mm |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o funkcję Strain oraz Stress Echo |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastowych |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 70 cm |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D : min. 9płaszczyzn |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o fabrycznie montowaną baterię, pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o funkcję dedykowaną do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej. Funkcja zawiera Skale BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o 3D/4D |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu |  | TAK |  |
|  |  | Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową |  | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |
|  |  | Szkolenie specjalistyczne dla jednego użytkownika realizowane na kursie specjalistycznym ultrasonograficznym związanym z dziedziną ginekologia i położnictwo |  | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu |  | Min. 24 m-ce |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta |  | Podać harmonogram |  |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 2 dni roboczych |  |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 14 dni |  |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca |  | TAK |  |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ |  | TAK |  |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia |  | 10 lat od daty dostawy |  |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) |  | podać |  |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji |  | podać |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).