Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/25/24 Sucha Beskidzka, dnia 16.04.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na **Dostawę ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. **Pakiet nr 1 - WYMAGANIA (powyżej pakietu) –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny barierowych zgodnych z normą EN 13795-1:2019. Serwety operacyjne z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m2, bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu. Serwety dwuwarstwowe o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 132 kPa. Chłonności włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: min. 156 ml/m2. Wzmocnienia wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2 bez zawartości lateksu i celulozy (łącznie w strefie wzmocnionej 110g/m2). Pady chłonne o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 204cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Chłonność włókniny w obszarze wzmocnionym badana wg EN ISO 9073-6: min. 386 ml/m2. Klasa palności I CFR1610 (potwierdzona wynikami badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą). Każde opakowanie jednostkowe zestawów (oprócz poz. 1-3, 5-7, 9-11, 13, 14) posiada kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz zawiera 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz 1 odklejaną etykietę z kodem kreskowym. Wszystkie zestawy (oprócz poz. 1-3, 5-7, 9-11, 13, 14) zapakowane są w torbę z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z oznakowanym, intuicyjnym mankietem do otwierania zestawu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 1 - WYMAGANIA (powyżej pakietu) – poz. 1-3, 5-7, 9-11, 13, 14 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny zgodnych z normą EN 13795-1:2019, których opakowania jednostkowe zestawów z poz. 1-3, 5-7, 9-11, 13, 14 posiadają główną etykietę informacyjną ze schematami komponentów wchodzących w skład zestawów z podaniem ich rozmiarów oraz 2 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta, zintegrowanymi z 2 kodami kreskowymi. Zestawy w poz. 1-3, 5-7, 9-11, 13, 14 zapakowane są w wytrzymałe opakowania papierowo-foliowe z oznakowanym, intuicyjnym mankietem do otwierania zestawu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1 - WYMAGANIA (powyżej pakietu) –** Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również, że, celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do artroskopii barku o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145cm;

1 przylepna serweta operacyjna typu „U” 10x60cm (z padem chłonnym 100x120cm) 260x200cm;

1 przylepne serwety operacyjne (z padem chłonnym 50x75cm) 150x240cm;

1 serweta operacyjna 150x175cm;

1 foliowa osłona na przewody 13x250cm;

1 taśmy samoprzylepne 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do artroskopii barku o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145cm;

1 przylepna serweta operacyjna typu „U” 10x60cm (z padem chłonnym 100x120cm) 260x200cm;

4 przylepne serwety operacyjne (z padem chłonnym 50x75cm) 150x240cm;

1 serweta operacyjna 150x175cm;

2 serwety operacyjne przylepne 75x90cm;

1 foliowa osłona na przewody 15x249cm;

4 taśmy samoprzylepne 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu brzuszno-kroczowy o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta operacyjna wzmocniona brzuszno-kroczowa 230x250/280cm z otworami 19x29cm (w kształcie nerki) i 9x12cm (owalne);

1 serweta operacyjna przylepna 75x90cm;

1 przylepiec taśmowy 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu brzuszno-kroczowy o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta operacyjna wzmocniona brzuszno-kroczowa 230x250/280cm z otworami 19x29cm (w kształcie nerki) i 9x12cm (owalne);

1 serweta operacyjna przylepna 75x90cm;

1 kieszeń 2-sekcyjna 38x43cm;

1 przylepiec taśmowy 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe

1 x igła iniekcyjna 18G 40 mm

1 x ostrze do skalpela nr 10

1 x etykieta lepna 38,1 mm x 12 mm ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii kolana o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta operacyjna 320x245cm z elastycznym otworem 5x7cm

1 serweta operacyjna 150x190cm;

1 osłona na kończynę 35x80cm;

2 taśmy samoprzylepne 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii kolana o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta operacyjna 320x245cm z elastycznym otworem 5x7cm (wzmocnienie 75 x 130 cm)

1 serweta operacyjna przylepna 170x200cm

1 serweta operacyjna 150x200cm

1 osłona na kończynę 35x80cm

1 opaska elastyczna 15cm x 5m

1 foliowa osłona na kable 15x249cm

4 taśmy samoprzylepne 10x50cm

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do chirurgii biodra MAX o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 160x150 cm;

2 obłożenia stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

2 serwety operacyjne samoprzylepne 170x300cm;

1 serweta operacyjna samoprzylepna z wycięciem "U" 6,5x95cm (z padem chłonnym 160x150cm) 260x200cm;

1 serweta operacyjna 175x150cm;

1 serweta operacyjna 75x90cm;

2 serwety operacyjne samoprzylepne 75x90cm;

1 opaska elastyczna 15cm x 5m;

1 osłona na kończynę 35x120cm;

4 chusty gazowe 4W20N z trokiem i chipem RTG 45x45cm, po praniu wstępnym;

40 kompresów gazowych 12W17N ze znacznikiem RTG 10x10cm;

1 dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 300cm ;

1 uchwyt do ssaka Yankauer, zagięty 24/8,00 CH/mm, bez kontroli ssania;

1 czyścik do koagulacji 5x5cm;

4 taśmy samoprzylepne 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu chirurgii biodra w którego składzie znajduje się serweta samoprzylepna z wycięciem "U" z padem chłonnym wykonanym z wiskozy?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do PCNL o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 150x190cm;

1 serweta operacyjna z otworem samoprzylepnym 15x20cm i workiem z sitem i zaworem do zbiórki płynów 170x300cm;

2 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu na kończynie MAX o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

2 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

2 serwety operacyjne przylepne 170x300cm;

1 serweta operacyjna 320x245cm z elastycznym otworem 5x7cm (wzmocnienie 150x100cm);

1serwety operacyjne 150x175cm;

2 serweta operacyjna przylepna 150x175cm;

3 serwety operacyjne przylepne 75x90cm;

1 osłona na kończynę 35x80cm;

1 opaska elastyczna 5m x 15cm;

4 chusty gazowe 4W20N z trokiem i chipem RTG 45x45cm, zielone, po praniu wstępnym;

40 kompresów gazowych 12W17N ze znacznikiem RTG 10x10cm;

1 dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 300cm ;

1 uchwyt do ssaka Yankauer, zagięty 24/8,00 CH/mm, bez kontroli ssania;

1 czyścik do koagulacji 5x5cm;

1 miska okrągła 500ml;

1 licznik igieł 7,5 x 5,2 x 3 cm, 10 miejsc

2 taśmy samoprzylepne 10x50cm;

2 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 9** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów na kończynie w którego składzie znajduje się serweta główna z padem chłonnym wykonanym z wiskozy?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu ginekologicznego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta ginekologiczna 280x250/280cm (wzmocnienie 50 x 125 cm) z wbudowanymi nogawicami i otworem przylepnym 9x12cm;

1 serweta do podłożenia pod pośladki 75x90cm;

1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50cm;

1 taśma samoprzylepna 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu ginekologicznego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta ginekologiczna 280x250/280cm (wzmocnienie 50 x 125 cm) z wbudowanymi nogawicami i otworem przylepnym 9x12cm;

1 serweta do podłożenia pod pośladki 75x90cm;

1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50cm;

1 kieszeń 1-sekcyjna 38x43cm

1 taśma samoprzylepna 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe

1 x igła iniekcyjna 18G 40 mm

1 x etykieta lepna 38,1 mm x 12 mm ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 11** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta do cięcia cesarskiego z przylepnym otworem 19x24cm otoczonym torbą na płyny 315x250/200cm;

1 serweta dla noworodka 90x105cm;

1 taśma samoprzylepna 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 11** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 serweta do cięcia cesarskiego z przylepnym otworem 19x24cm otoczonym torbą na płyny 315x250/200cm;

6 chust gazowych 4W20N z trokiem i chipem RTG 45x45cm, po praniu wstępnym

20 kompresów gazowych 12W17N ze znacznikiem RTG 10x10cm

6 chust gazowych 6W20N z trokiem i chipem RTG 45x45cm, po praniu wstępnym

20 kompresów gazowych 16W17N ze znacznikiem RTG 10x10cm

1 serweta dla noworodka 90x100 cm;

1 taśma samoprzylepna 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego MAX o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 przylepna wzmocniona serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240cm

1 przylepna wzmocniona serweta operacyjna z padem chłonnym 175 x 200 cm

2 prowadnik do stabilizacji drenów z min. 2-otwororami przylepny

4 przylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75x90cm

6 chust gazowych 4W20N z trokiem i chipem RTG 45x45cm, po praniu wstępnym;

40 kompresów gazowych 12W17N ze znacznikiem RTG 10x10cm;

1 dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 300cm ;

1 uchwyt do ssaka Yankauer, zagięty 24/8,00 CH/mm, bez kontroli ssania;

1 czyścik do koagulacji 5x5cm;

1 kieszeń 1-sekcyjna 30x32cm;

1 taśma samoprzylepna 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 13** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;

1 obłożenie stolika Mayo wzmocnione złożone teleskopowo 80x145cm;

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm (wzmocnienie 50x75cm);

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200x200cm (wzmocnienie 50x75cm);

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90cm (wzmocnienie 36x90cm);

1 taśma samoprzylepna 10x50cm;

4 ręczniki celulozowe ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 15** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. min. 40 g/m2, szwy łączone ultradźwiękowo, zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku w dowolnym miejscu górnej części pleców umożliwiające jego dopasowanie, długość fartucha 115 cm, rozmiar M ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 16** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. min. 40 g/m2, szwy łączone ultradźwiękowo, zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku w dowolnym miejscu górnej części pleców umożliwiające jego dopasowanie, długość fartucha 125 cm, rozmiar L ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 17** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. min. 40 g/m2, szwy łączone ultradźwiękowo, zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku w dowolnym miejscu górnej części pleców umożliwiające jego dopasowanie, długość fartucha 140 cm, rozmiar XL ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 18** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. min. 40 g/m2, szwy łączone ultradźwiękowo, zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku w dowolnym miejscu górnej części pleców umożliwiające jego dopasowanie, długość fartucha 155 cm, rozmiar XXL ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 19** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. min. 40 g/m2, ze wzmocnieniami o gram. 42 g/m2, szwy łączone ultradźwiękowo, zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku w dowolnym miejscu górnej części pleców umożliwiające jego dopasowanie, długość fartucha 125 cm, rozmiar L ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 20** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. min. 40 g/m2, ze wzmocnieniami o gram. 42 g/m2, szwy łączone ultradźwiękowo, zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku w dowolnym miejscu górnej części pleców umożliwiające jego dopasowanie, długość fartucha 140 cm, rozmiar XL ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 21** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. min. 40 g/m2, ze wzmocnieniami o gram. 42 g/m2, szwy łączone ultradźwiękowo, zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku w dowolnym miejscu górnej części pleców umożliwiające jego dopasowanie, długość fartucha 155 cm, rozmiar XXL ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 1-5, 8-13 –** Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane sterylne zestawy posiadały w swoim składzie obłożenie do stolika Mayo, którego wzmocnione znajduje się na całej długości wyrobu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 4, 8, 12 –** Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga aby komponenty wykorzystywane do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. wchodzące w skład zestawów tj. kompresy gazowe z RTG oraz chusty gazowe z RTG, sklasyfikowane były jako wyroby medyczne w min. klasie II a, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE wydany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną?

**Odp. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE wydanym przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 15-21** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane fartuchy oznakowane były dodatkowo kolorową lamówką pod szyją (według ilustracji poniżej), dzięki której bardzo szybko można zidentyfikować poziom zabezpieczenia danego fartucha oraz dla ułatwienia przygotowania Sali Operacyjnej zwiększając ogólną efektywność?



**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

1. **Pakiet nr 1, Poz. 15-21 –** Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych posiadających (podobnie jak znajdujące się w Pakiecie nr 1 zestawy) klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 1-2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowej koszuli dla pacjenta z ciemnoniebieskiej antystatycznej włókniny polipropylenowej min. 35 g/m2, będącą wyrobem higienicznym (VAT 23%), która posiada krótki rękaw 27 cm ±0,5 cm, podkrój szyi wykończony plisą, która jest jednocześnie wiązaniem. Rozcięcie na całej długości, a na linii pasa troki do wiązania min. 180 cm. Rozmiar uniwersalny - długość koszuli od najwyższego punktu ramienia 110 cm ±2 cm, szerokość na dole 140 cm ±2 cm. Pakowaną w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą nazwę wyrobu. Termin ważności 5 lat ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowego kompletu wykonanego z miękkiej antystatycznej i nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 45g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795-2:2019. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 2 kieszenie o wymiarze min. 15x17 cm. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w S-XXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-1. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe, dostępnego w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym. Termin ważności 5 lat ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego w kolorze niebieskim z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17 g/m2 z gumką w mankietach (długość fartucha około 112 cm, szerokość około 132 cm) Termin ważności 5 lat od daty produkcji ?

**Odp**. **Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w formie beretu, ściąganego lekko elastyczną taśmą, wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2 ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej trójwarstwowej na  tasiemki, która spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II). Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Opakowanie a'50 szt. ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjki do mycia i smarowania 1 x użytku, będącej wyrobem higienicznym (VAT 23%), wykonanej z laminatu taśmy chłonnej i folii rozmiar 23,5x15,5cm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu chłonnego nieprzemakalnego z miękkiej rozdrobnionej celulozy w rozmiarze 60x90cm o chłonności potwierdzonej badaniem zgodnie z ISO 11948-1, min. 1200 g ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 9** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu chłonnego nieprzemakalnego z miękkiej rozdrobnionej celulozy w rozmiarze min. 60x170cm z zakładkami bocznymi o chłonności potwierdzonej badaniem zgodnie z ISO 11948-1, min. 1200 g ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 8-9** – Celem potwierdzenia chłonności oferowanych podkładów, czy Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą certyfikatu z badań testu chłonności zgodnej z ISO 11948-1, wydany przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

**Odp. Zamawiający nie oczekuje złożenia wraz z ofertą certyfikatu z badań testu chłonności zgodnej z ISO 11948-1, wydany przez zewnętrzną jednostkę badawczą.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jałowej samoprzylepnej na narzędzia 1 sekcyjnej w rozmiarze min. 40x30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 11** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej taśmy medycznej w rozmiarze min. 9x50cm a'1 szt. ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na kończynę z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 43 g/m2 w rozmiarze 80x35cm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 13** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na kończynę z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 43 g/m2 w rozmiarze 80x35cm ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 14** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na kończynę z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 55 g/m2 w rozmiarze 35x120cm ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 15** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na kończynę z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 55 g/m2 w rozmiarze 35x120cm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 16** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnej serwety na stolik Mayo składanej teleskopowo 80x145cm, posiadającej wzmocnienie na całej długości wyrobu ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 17** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety włókninowej laminowanej 150x175cm z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 55 g/m2 ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 19** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety włókninowej laminowanej 50x50cm z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 55 g/m2 ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 21** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety włókninowej laminowanej 50x60cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 55 g/m2 ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 25** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety włókninowej laminowanej samoprzylepnej 50x50cm z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 55 g/m2 ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 27** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła będącego wyrobem higienicznym (VAT 23%) w rozmiarze 80x210cm nieprzemakalnego o wadze min. 70g, wykonanego z  dwuwarstwowej, chłonnej bibuły ze spodem z folii dodatkowo wzmocnionej włóknem zapewniając większą trwałość, opakowanie a'100 szt ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 28** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania wkłucia centralnego, w którego skład wchodzą:

1 x serweta włókninowa laminowana 45x75cm;

1 x serweta włókninowa laminowana 45x75cm z regulowanym przylepnym otworem;

4 x tupfery gazowe 20x20cm;

1 x kleszczyki plastikowe 14cm;

1 x pęseta plastikowa 12,5cm;

1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)

1 x strzykawka Luer Lock 10ml;

1 x igła 1,2x 40mm;

1 x igła 0,8x40mm;

1 x imadło metalowe 14cm;

6 x kompresów z gazy 7,5x7,5cm;

1 x opatrunek foliowy przylepny 10x15cm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 28** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do zakładania wkłucia centralnego zapakowanego w opakowanie jednostkowe typu twardy blister ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 29** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu porodowego w którego skład wchodzą:

1 serweta narzędziowa min. 55 g/m2 100x150cm;

6 ręczników celulozowych 30x33cm;

2 białe chłonne serwety dla noworodka min. 50 g/m2 87x90cm;

2 serwety włókninowe laminowane min. 55 g/m2 45x75cm;

20 kompresów włókninowych 4W 40g 10x10cm;

1 tampon z gazy 20-nitkowej z RTG 47x40cm ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, Poz. 30** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu porodowego do karetki w którego skład wchodzą:

1 x serweta na stolik 100 x 90 cm min. 55 g/m2 (opakowanie zestawu)

1 x serweta pod pośladki 2-warstwowa 100 x 120 cm z 1 workiem

1 x pad chłonny nieprzylepny 50 x 80 cm

1 x kocyk dla noworodka 75 x 103 cm bawełniany

1 x zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm

5 x tupfer z gazy 47x40 cm 20 nitek

2 x chusta brzuszna z włókniny RTG 45 x 70 cm 2 warstwy

2 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek

10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40g/m2

5 x kompres z włókniny RTG 10 x 20 cm 4 warstwy 50 g/m2

1 x nożyczki do przecięcia pępowiny 16 cm

1 x nożyczki do episiotomii 14,5 cm

2 x kleszczyki chirurgiczne Kocher 16 cm

1 x kleszczyki plastikowe 24 cm

1 x czapeczka dla noworodka bawełniana

Zestaw zapakowany w opakowanie z wytrzymałej, grubej i przeźroczystej folii z centralną etykietą posiadająca min. 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zawierającymi min. LOT, datę ważności, identyfikację producenta, nr katalogowy, na min. 1 naklejce kod kreskowy, EAN, Termin ważności 5 lat od daty produkcji?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**