     Załącznik nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CHIRURGICZNEGO SYSTEMU ROBOTYCZNEGO (będącego przedmiotem dzierżawy)

Uwagi i objaśnienia:
- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chirurgicznego systemu robotycznego, który może wykorzystywać elementy przetwarzalne pochodzące ze starszych systemów chirurgii robotycznej. Materiały te, nie były wcześniej przetopione w fabryce metali, tylko zostały poddane precyzyjnym badaniom technicznym, modernizacji i zostały zaakceptowane przez producenta do ponownego wykorzystania w konstrukcji systemów chirurgicznych.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji:	…....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie/ plik/ itp]	Sposób oceny / (punktacja)
	Robot chirurgiczny umożliwiający operacje w specjalizacjach minimum: / • urologicznej: / • chirurgicznej: / • ginekologicznej:	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -
	Dzierżawa chirurgicznego systemu robotycznego wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych na okres 12 miesięcy	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Urządzenie składające się co najmniej: / • konsoli chirurgicznej, / • wózka lub wózków z minimum 4 ramionami robotycznymi, / • systemu wizyjnego, / • systemu do elektrokoagulacji	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Konsola chirurgiczna
	Konsola chirurgiczna na podstawie jezdnej z blokadą kół	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Konsola chirurgiczna zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych zapewniając płynne sterowanie przez operatora wszystkimi ramionami robotycznymi oraz zainstalowanymi na nich narzędziami chirurgicznymi i kamerą endoskopową urządzenia przy zminimalizowaniu efektu naturalnego drżenia rąk oraz ich przypadkowych ruchów, jak również umożliwiająca skalowanie ruchu używanych narzędzi	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Możliwość sterowania narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Konsola wyposażona w panel dotykowy oraz panel włączników nożnych umożliwiających minimum sterowanie kamerą, wyzwalaniem elektrokoagulacji, wysprzęglania, przełączania ramion robotycznych	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -
	Sterowanie ramionami robotycznymi przez operatora przy pomocy manetek	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Konsola umożliwiająca minimum: / • sterowania nastawami zaoferowanego z zestawem systemu do elektrokoagulacji w tym co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych / • włączania i wyłączania zaimplementowanego w zaoferowanym urządzeniu systemu do wizualizacji znacznika ICG (obrazowania fluorescencyjnego)	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -
	Konsola chirurgiczna składająca się z minimum: / • manetki sterujące (lewa i prawa), / • pulpit sterujący (lewy i prawy), / • przeglądarka stereoskopowa, / • ekran dotykowy, / • panel przełączników nożnych	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta z zachowaniem kierunku ruchu	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Przeglądarka stereoskopowa dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych)	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy (touchpad) służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: / • wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, / • przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg, / • sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, / • programowania przez operatora wartości energii dostarczonej do narzędzi, / • pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, / • sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz ich zapisu, / • sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazów USG, CT, kamer zewnętrznych), / • sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej, telestracji i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D)	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -
	Wózek / wózki z ramionami robotycznymi
	Wózek / wózki mobilne wyposażone w minimum 4 uniwersalne ramiona chirurgiczne zapewniające uzyskanie minimum 7 stopni swobody ruchów narzędzi	TAK, podać			Jeden wózek – 2 pkt. / dwa wózki i więcej – 0 pkt.
	Ramiona robotyczne z możliwością obrotu narzędzi o minimum 360 stopni w osi długiej	TAK, podać			≥ 360 stopni < 540 stopni – 0 pkt. / ≥ 540 stopni – 1 pkt.
	Uniwersalne ramiona robotyczne w pełni kompatybilne z oferowanymi narzędziami oraz endoskopami – możliwość jednoczesnego osadzenia zarówno endoskopu jak i narzędzia w każdym z ramion z osobna	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Napęd elektryczny wózka / wózków: / • umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania / • zapewniający możliwość zmiany położenia wózka również bez użycia interfejsu napędu elektrycznego / • interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą oraz przełączniki przemieszczenia i zmiany wysokości / Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu chirurgii robotycznej, który umożliwia położenia wózka robotycznego względem pacjenta (stołu) bez interfejsu napędu elektrycznego i przełączników przemieszczenia i zmiany wysokości ale z napędem elektrycznym wózka i ze wskaźnikiem laserowym wskazania centralnego punktu dokowania (stanowiącego również wskaźnik podjazdu do stołu pacjenta)	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej: / obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania oraz systemem do uniknięcia kolizji / Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu chirurgii robotycznej, który posiada możliwość obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej oraz system laserowy umożliwiający ustalenie centralnego punktu dokowania bez systemu do uniknięcia kolizji	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Ramiona robotyczne z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego	TAK		Nie dotyczy	- - -
	System wizyjny z elektrokoagulacją
	System wizyjny wyposażony minimum w: / • tor wizyjny o rozdzielczości minimum FullHD, / • endoskop z końcówką prostą o kącie patrzenia 0 stopni - minimum 1 szt. / • endoskop z kątem patrzenia 30 stopni – minimum 3 szt. / • źródła światła – w trakcie trwania umowy wymiana żarówek w źródle światła po stronie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wymiany całego źródła światła – w trakcie trwania umowy, ze względu na zintegrowanie tego modułu z systemem chirurgii robotycznej i zaleceniami postępowania serwisowego przez producenta systemu chirurgii robotycznej / • monitora medycznego o wielkości minimum 24" oraz rozdzielczości minimum FullHD, / • panelu sterującego do regulacji parametrów wyświetlanego obrazu	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -
	System wizyjny wyposażony minimum w: / • głowicę kamery o min. 5 krotnym powiększeniu optycznym oraz min. 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D z funkcją wizualizacji znacznika ICG	TAK, podać			≥ 5x < 10x powiększenie optyczne – 0 pkt. / ≥ 10x powiększenie optyczne – 1 pkt.
	System wizyjny wyposażony w minimum minimum 4 wyjścia wideo umożliwiające przekazanie obrazu z toru wizyjnego do systemu zintegrowanego na sali operacyjnej oraz minimum 2 wejść pomocniczych wideo	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -
	Elektrokoagulacja pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym w pełni kompatybilna i współpracująca z oferowanymi narzędziami tj. jako elektrokoagulacja pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym, w pełni kompatybilna z systemem chirurgii robotycznej – zintegrowana i sterowana poprzez operatora na poziomie oprogramowania systemu chirurgii robotycznej i współpracująca z oferowanymi narzędziami chirurgii robotycznej	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Elektrokoagulacja wyposażona w system ograniczenia mocy skutkujący redukcją dymu oraz zwęglenia w polu operacyjnym	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Elektrogoagulacja wyposażona w minimum 3 presety tj. konfigurowalne ustawienia wstępne	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Dodatkowe wyposażenie i wymagania
	Dostawa materiałów zużywalnych (w tym narzędzi chirurgicznych) – szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 1a do SWZ (arkusz cenowy) – Tabela 1, muszą być kompatybilne z chirurgicznym systemem robotycznym (będącym przedmiotem dzierżawy) wskazanym w TABELI 2 arkusza cenowego (którego wymagane parametry określono w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia).	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -
	Kosze do zaoferowanych narzędzi wielokrotnego użytku – 1 szt. / Tace sterylizacyjne do oferowanych endoskopów 4szt / Wózek wsadowy do myjni posiadanej przez Zamawiającego, złącza do endoskopu do kosza wsadowego do myjni 2 szt( złącza magnetyczne), wanna z pokrywą do transportu endoskopu i ramion 1 szt / Reduktor 3 szt z montażem , Manometr 2 szt z montażem, dostosowanie oprogramowania myjni i sterylizatora zamawiającego do dekontaminacji i sterylizacji.
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował pisemnie o każdej zmianie klasyfikacji dostarczanych wyrobów medycznych oraz o zmianach certyfikatów i/lub deklaracji zgodności, w okresie obowiązywania umowy	TAK		Nie dotyczy	- - -
	Monitor podglądowy o rozdzielczości minimum FullHD, przekątnej minimum 55’’, monitor na wózku jezdnym wyposażonym w ruchomy wysięgnik oraz uchwyt monitora z możliwością regulacji położenia monitora, wózek na 4 kołach w tym minimum dwa z blokadą / Zamawiający dopuszcza wózek jezdny na monitor podglądowy, który nie będzie wyposażony w ruchomy wysięgnik	TAK, podać		Nie dotyczy	- - -

WARUNKI SERWISU DLA OFEROWANEGO SYSTEMU ORAZ SZKOLENIA
Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY	SPOSÓB OCENY
	WARUNKI SERWISU
	Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza sprzętem jednorazowego użytku). Wydzierżawiający dostarcza na koszt własny i ryzyko własne.	TAK		- - -
	Wydzierżawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu.	TAK
	Koszt wszystkich czynności serwisowych, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy okresowe, konserwacyjne, ponosi Wydzierżawiający.	TAK		- - -
	Koszt wszystkich części zamiennych, które będą konieczne do przeprowadzenia czynności okresowych oraz niezbędnych napraw przywracających sprawność urządzenia w pełni ponosi Wydzierżawiający.	TAK		- - -
	Wszystkie czynności serwisowe ma wykonywać autoryzowany serwis Wydzierżawiającego.	TAK		- - -
	Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] w dni robocze.	TAK, podać w godzinach		Wartość najniższa – 10 pkt.; / Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej
	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok	TAK		- - -
	Zakończenie działań serwisowych – do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii	TAK, podać w dniach		Wartość najniższa – 4 pkt.; / Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej
	Zakończenie działań serwisowych w przypadku konieczności importu części zamiennych, w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.	TAK, podać w dniach		Wartość najniższa – 3 pkt.; / Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej
	W przypadku przestoju aparatu spowodowanego awarią, Wydzierżawiający zobowiązuje się odliczyć od czynszu miesięcznego dzierżawy wartość proporcjonalną do dnia przestoju.	TAK		- - -
	Wszystkie czynności okresowe oraz naprawy winny być wykonane w całkowitym porozumieniu z Dzierżawcą oraz niezwłocznie odnotowane w paszporcie technicznych urządzenia.	TAK		- - -
	SZKOLENIA
	Szkolenia dla pracowników Zespołu Sal Operacyjnych oraz Centralnej Sterylizacji w zakresie bezpiecznej pracy i przygotowywania narzędzi do procesu sterylizacji, jak również samego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego	TAK		- - -
	Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz uwarunkowaniami prawnymi dla zespołów operacyjnych składających się z operatorów, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur urologicznych, chirurgicznych, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym	TAK		- - -
	DOKUMENTACJA
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych	TAK		- - -
	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji	TAK		- - -
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)	TAK		- - -
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji	TAK		- - -
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. / UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.	TAK		- - -

        WARYNKI INSTALACYJNO-TECHNICZNE
Dostawca zweryfikuje nośność stropu i przedstawi Zamawiającemu wraz z ofertą ekspertyzę nośności stropu potwierdzającą możliwość posadowienia systemu robotycznego . Dokumentacja na „Wykonanie dodatkowej Sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” / 1. Projekt architektoniczno-budowlany, / 2. Projekty techniczne branż: / - Architektura i konstrukcja, / -Instalacje sanitarne, / -Instalacje elektryczne, / - Instalacje elektryczne niskoprądowe, / - Instalacja gazy medyczne, / do wglądu w czasie wizji lokalnej w Dziale Inwestycyjnym	TAK		- - -
Dostawca sprawdzi i zweryfikuje instalację do uruchomienia systemu robotycznego i wykona lub wykorzysta wszystkie instalacje Zamawiającego.	TAK		- - -