Bydgoszcz, dnia 04.11.2022 r.

Politechnika Bydgoska

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 06

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” (AZZP.243.096.2022)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

Pytania w zakresie części nr 1:

Pytanie 1:

„1. ad. 4. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości czy okulary 10x mają mieć minimalne pole widzenia 23mm - ponieważ 23” (cale) nie jest parametrem możliwym - a jeśli tak to czy Zamawiający zgodzi się na mikroskop z okularami o polu widzenia 20mm lub 22mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na mikroskop z okularami o polu widzenia nie mniejszym niż 18 mm. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 2:

„2. ad. 17. Wymaganie pola widzenia okularów min. 23mm – jeśli nasze domniemanie co do jednostek jest słuszne – jest niekompatybilne z niską klasą optyki – achromatyczna. Mikroskopy z optyką klasy achromat są zwykle wyposażone w okulary o polu 18mm lub 20mm zaś te, z okularami 20mm, 22mm i więcej mają lepszą optykę klasy plan achromat.

Mikroskop opisany tak jak obecnie jest w OPZ, byłby złożony z elementów dwu różnych urządzeń:              okularów o dużym polu widzenia pochodzących od wyższej klasy mikroskopu oraz statywu i optyki mikroskopu niższej klasy – z optyką achromat, zaś taki mix skutkowałby obcinaniem pola widzenia oraz znacznie zwiększonym obszarem nieostrości w obwodowej strefie pola widzenia.

Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga mikroskopu z optyką plan achromat i okularami 22 lub 23 mm czy też raczej mikroskopu z optyką achromat i okularami o polu 18 lub 20mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mikroskopu z optyką achromat i okularami o polu widzenia nie mniejszym niż 18 mm. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 3:

„3. ad. 13. Nie znaleźliśmy żadnego producenta mikroskopu klasy studenckiej z optyką achromat ani nawet mikroskopów wyższej klasy z oświetleniem LED o mocy aż 10 W, poza mikroskopami odwróconymi oraz asystenckimi i powzięliśmy podejrzenie, że mogła tu zajść pomyłka z oświetlaczem pierścieniowym, wielodiodowym z ilością diod od 60 do 82, ponieważ niektóre z nich mają właśnie moc wyjściową 10W. Natomiast oświetlacze takie są stosowane w mikroskopach stereoskopowych jako oświetlenie odbite nie przechodzące i są urządzeniami samodzielnymi a nie wbudowanymi.

Prosimy w związku z tym o wyjaśnienie tej kwestii. Ewentualnie podanie przykładu takiego mikroskopu”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED o mocy nie mniejszej niż 1 W. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający wymaga dokumentów: certyfikat ISO producenta i serwisu mikroskopów, dokument autoryzacji potwierdzający autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie RP?”

Odpowiedź:

Sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzenia do powszechnego obrotu i użytku oraz posiadać oznaczenie CE. Ponadto zaoferowany sprzęt musi pochodzić z legalnego źródła  i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta lub przedstawiciela producenta, musi być objęty pakietem uprawnień gwarancyjnych na warunkach opisanych w umowie - załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca zgodnie z zapisami §3 ust. 1 wzoru umowy winien jest przekazać wraz ze sprzętem stosowne dokumenty gwarancyjne uprawniające do skorzystania z praw i roszczeń wynikających z gwarancji producenta.

Pytania w zakresie części nr 2:

Pytanie 1:

„Dot. pkt. 17 Oprogramowanie wewnętrzne aparatu

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z oprogramowaniem komputerowym w języku polskim, zaś z wbudowanym menu do obsługi aparatu w języku angielskim? Razem z aparatem zostanie dostarczone polsko-języczne oprogramowanie komputerowe umożliwiające kierowanie pracą aparatu, zbieranie danych i przygotowywanie z niech raportu zgodnie z wymaganiami użytkownika. Natomiast do obsługi aparatu oraz wbudowanego oprogramowania angielsko-języcznego zostanie dostarczona instrukcja w języku polskim. Zgoda Państwa zwiększy konkurencję, co również będzie miało pozytywny wpływ na cenę”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie spektrofotometru z wbudowanym menu do obsługi aparatu w języku angielskim i oprogramowaniem komputerowym w języku polskim.

Zamawiający

(-)