## ZADANIE_5
	ZADANIE 5
Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego zgodnie z SWZ/OPZ	Nazwa	j.m.	Cena	VAT	Cena	ilość	Wartość	Wartość	Producent
		handlowa		jedn.	%	jedn.		Netto	Brutto	nr kodowy
		oferowanego		netto		brutto		ogółem	ogółem
		wyrobu
		medycznego
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Dren tlenowy " gwiazdkowy ", antyzagięciowy dł.min.2m , jednorazowy.		szt				400
2	Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącze
	proste 22M/15F - 22F/15M, port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
	skuteczność filtracji bakteryjnej nie mniej niż 99,9999%
	masa do 25g, przestrzeń martwa do 80ml, objętość oddechowa w zakresie
	150 - 1500ml, powierzchnia membrany filtracyjnej ok.25cm2.
	Opór przepływu przy 30L/min do 0,6cm H2O, przy 60L/min do 1,6cm H2O ,		szt				400
	przy 90L/min do 2,4cm H2O -- dla dorosłych, czas użycia do 24h.
3	Filtr oddechowy do respiratora, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny,
	złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej
	nie mniej niż 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej nie mniej niż 99,999%,
	masa do 32g, przestrzeń martwa do 55ml, objętość oddechowa w zakresie
	150ml – 1500ml, opór przepływu do 0,5cm H2O przy 30l/min., do 2,6cm H2O
	przy 60l/min., do 5,5cm H2O przy 90l/min, wydzielony wymiennik ciepła
	i wilgoci, nawilżanie przy VT=500ml powyżej 32mg/l H2O		szt				5000
4	Łącznik karbowany, jednorazowy, rozciągliwy do 15cm, złącza 22mmF -
	22mmM/15mmF, z '' kominkiem '' kątowym podwójnie obrotowym z portem		szt				3000
	do odsysania i bronchoskopii , kompatybilny z obwodami oddechowymi
	i rurką intubacyjną, sterylny
5	Łącznik kątowy , podwójnie obrotowy , jednorazowy , sterylny .		szt				100

6	Maska twarzowa, jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem,
	rozmiar identyfikowany kolorem, jałowa. Rozmiary: od 0 do 5		szt				700

7	Maska krtaniowa jednorazowego użytku przeznaczona do szybkiego
	i precyzyjnego pozycjonowania z maksymalnie zredukowanym
	naciskiem na ścianę gardła.
	- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość, zgodne z budową
	anatomiczną gardła wygięcie i usztywnienie rurki maski pod kątem ok.70°
	ułatwiające zakładanie maski.
	- Wzmocniony koniuszek mankietu z zabezpieczeniem ( w postaci fałdu )
	przed podwijaniem się podczas zakładania
	- Przekrój rurki zapewniający mocny i ergonomiczny uchwyt podczas
	zakładania.
	- Specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie.
	- Miękki, delikatny mankiet pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi
	zapewniający odpowiednie przyleganie przy minimalnym nacisku
	na śluzówkę.
	- Na baloniku kontrolnym umieszczone informacje dotyczące rozmiaru maski ,
	wagi pacjenta , objętości wypełniającej mankiet.
	- Luźny dren balonika kontrolnego, połączony na krótkim odcinku z rurką
	- Znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce
	- Kodowane kolorem opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru
	- Możliwość bezwarunkowego stosowania w MRI (brak elementów
	metalowych)
	- wykonana z materiałów niezawierających ftalanów.
	Rozmiary: od 1 do 6 co pół rozmiaru
	Rozmiary: 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6		szt				250

8	Nebulizator typu Aerogen Solo kompatybilny z respiratorem GE		szt				100

	Akcesoria do nebulizacji Aerogen :
9	Złącze typu T dla dorosłych Aerogen Solo		szt				60
10	Aerogen Ultra z maską dla dorosłych, ustnikiem i drenem O2
	kompatybilne z membraną nebulizatora Aerogen Solo. Op.a’10szt		op				5

11	Obwód oddechowy anestetyczny do aparatu do znieczulenia
	dla dorosłych,jednorazowy, 2 rury rozciągliwe, dł.po rozciągnięciu 180cm,
	dodatkowa rura do worka o dł.po rozciągnięciu 90cm, kolanko
	z portem luer lock , trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi
	zatyczkami, średnica rur 22mm, złącza 22mmF, złączka
	prosta 22mmM - 22mmM, rury wykonane z polietylenu, złącza wykonane
	z materiału EVA, bezlateksowy worek oddechowy 2L lub 3L,		szt				800
	czysty mikrobiologicznie.
12	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, jednorazowy ,
	2 rury karbowane o dł.160cm,
	kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi
	zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22mm,
	złącza 22mmF , czysty mikrobiologicznie.		szt				300
13	Obwód oddechowy jednorazowy ( do respiratora Belavista )
	o długości 150 – 180cm z pułapką wodną, wykonany z PCV, z rury
	gładkiej wewnętrznie, z 2 drenami bąbelkowymi 4-8mm: drenem sterującym
	sterującym zastawką o dł.200-220cm, elastyczna końcówka
	do podłączenia respiratora 22mmF, zastawka wydechowa z wylotem
	powietrza wydychanego przez pacjenta, ze zintegrowanym przedłużaczem
	( martwa przestrzeń z łącznikiem podwójnie obrotowym )		szt				20
14	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, rura gładka
	wewnętrznie, odporna na zaginanie, długość rury 150-cm, średnica		szt				20
	złącza rury 22mm, zastawka wydechowa, bąbelkowy dren sterujący
	zastawką 4-8mm, bąbelkowy dren ciśnieniowy 4-8mm, uchwyty do
	mocowania na rurze -2 sztuki, czysty mikrobiologicznie.
15	Resuscytator jednorazowego użytku ( dla jednego pacjenta )		szt				300
	do wentylacji dorosłych:
	- Objętość oddechowa 1000ml
	- Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta
	bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
	- Zawór ciśnieniowy 40cm H2O z możliwością blokady
	- Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń
	tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu
	- Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego
	- Całość zapakowana w worek foliowy
16	Resuscytator jednorazowego użytku ( dla jednego pacjenta )		szt				25
	do wentylacji dzieci: (pacjenci o masie ciała 10 – 30kg)
	- Objętość oddechowa 450ml
	- Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta
	bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
	- Zawór ciśnieniowy 40cm H2O
	- Złącze umożliwiające podłączenie manometru do pomiaru
	ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji
	- Pasek zabezpieczający przed wypadaniem z ręki
	- Rezerwuar tlenu o objętości 2600ml umożliwiający podawanie
	wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren
	do podawania tlenu
	- Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dziecka
	- Całość zapakowana w worek foliowy
17	Resuscytator jednorazowego użytku ( dla jednego pacjenta )		szt				2
	do wentylacji noworodków : (pacjenci o masie ciała poniżej 10 kg
	Wykonany z tworzywa sztucznego , wyposażony w odpowiednią
	maskę, rezerwuar i dren do podawania tlenu.Worek samorozprężalny
	charakteryzujący się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami
	podczas sciskania.
18	Resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku (autoclava) przeźroczysty
	z zastawką pop-off , rezerwuarem tlenu , dla dorosłych z maską nr 5		szt				2
	do sterylizacji parowo-próżniowej.
19	Resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku (autoclava) przeźroczysty
	dla dzieci z rezerwuarem tlenu, z maską, do sterylizacji parowo-próżniowej.		szt				1

20	Worki oddechowe anestezjologiczne bezlateksowe z elastycznym,		szt				30
	miękkim łącznikiem 22F - o pojemności 1L , 2L , 3L , jednorazowego użytku .
21	Wymiennik ciepła i wilgoci HME do tracheotomii,celulozowy,		szt				250
	czysty mikrobiologicznie
	Razem

	Cena ogółem netto: ………………………………złotych.
	Cena brutto ogółem: ……………………………..złotych.
	e x f = g
	e x h = i
	g x h = j

	Łączna wartość brutto oferty to suma kolumny „j”