ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

PAKIET I  - pozycje 1 - 5

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

KARDIOMONITOR – 6 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

| 1 | Kardiomonitor kompaktowy o masie nie większej 4 kg | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 5 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
| 7 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
| 9 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 10 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | TAK |  |
| 11 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | TAK |  |
| 13 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | TAK |  |
| 14 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 15 | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | TAK |  |
| 16 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
| 17 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 18 | Monitorowanie odcinka QT | TAK |  |
| 19 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
| 20 | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
| 21 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | TAK |  |
| 22 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
| 23 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 25 | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
| 26 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
| 27 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | TAK |  |
| 28 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | TAK |  |
| 29 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 30 | Alarm desaturacji | TAK |  |
| 31 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
| 32 | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 33 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. | TAK |  |
| 34 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK |  |
| 35 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | TAK |  |
| 36 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
| 37 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | TAK |  |
| 38 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 39 | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
| 40 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | TAK |  |
| 41 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | TAK |  |
| 42 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 43 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
| 44 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy - 1kpl. | TAK |  |
| 45 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - 1kpl. | TAK |  |
| 46 | Mankiet do pomiaru NIBP dla dzieci – 3 kpl. | TAK |  |
| 47 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych oraz dzieci typu klips - 1 kpl. | TAK |  |
| 48 | Czujnik pomiaru temperatury z kablem połączeniowym – 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Akcesoria kompatybilne z zaoferowanym defibrylatorem | TAK |  |
| 50 | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami serii Umec | TAK |  |
| 51 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 52 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
| 53 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
| 54 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
| 55 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
| 56 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 57 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 58 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 59 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 60 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 61 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
| 62 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | TAK |  |
| 63 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | TAK |  |
| 64 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 65 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
| 66 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
| 67 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
| 68 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. | TAK |  |
| 69 | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 70 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
| 71 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | TAK |  |
| 72 | Port USB | TAK |  |
| 73 | Możliwość podłączenia ekranu referencyjnego | TAK |  |
| 74 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 75 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| 76 | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria wózek jezdny – do ustalenia z Użytkownikiem | TAK |  |

| DEFIBRYLATOR – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
| 2 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
| 5 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Defibrylacje ręczna w zakresiemin. od 1 do 360 J | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | TAK |  |
| 8 | Czas ładowania do energii maksymalnej200J max. 5 sekund | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
| 10 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi PRC 2010 | TAK |  |
| 11 | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | TAK |  |
| 12 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacjizenergią | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 14 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| 15 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
| 16 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 17 | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | TAK |  |
| 18 | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 19 | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
| 20 | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
| 21 | Kabel EKG kompatybilny z kardiomonitorami zaoferowanymi do aparatów do znieczulenia | TAK |  |
| 22 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 23 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 24 | Papier do drukarki o szerokości min.50 mm | TAK |  |
| 25 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |
| 26 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
| 27 | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
| 28 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK |  |
| 29 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 30 | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 31 | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | TAK |  |
| 32 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |
| 33 | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
| 34 | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | TAK |  |
| 35 | Możliwość współpracy z systemem monitorowania i centralą tego samego producenta – urządzenie kompatybilne z kardiomonitorami posiadanymi przez Zamawiającego serii Umec | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 36 | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg | TAK |  |

| RESPIRATOR – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Respirator stacjonarno-transportowy dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 3 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 4 | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
| 5 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| 6 | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  |
| 7 | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK |  |
| 9 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 10 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 11 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
| 12 | CMV/ Assist | TAK |  |
| 13 | V-SIMV, P-SIMV | TAK |  |
| 14 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 15 | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
| 16 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 17 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
| 18 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP lub Bilevel lub DuoLevel lub SPAP, i podobne | TAK |  |
| 19 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
| 20 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
| 21 | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 22 | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 23 | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| 24 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
| 25 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |
| 26 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |
| 27 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |
| 28 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 29 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 30 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 31 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 32 | PEEP minimalny zakres 1 – 45 cmH2O | TAK |  |
| 33 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
| 34 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O | TAK |  |
| 35 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 36 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
| 37 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |
| 38 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O | TAK |  |
| 39 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |
| 40 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 41 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 42 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 43 | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
| 44 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 45 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 46 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
| 47 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 48 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
| 49 | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
| 50 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 51 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 52 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 53 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 54 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
| 55 | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
| 56 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
| 57 | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
| 58 | Pomiar P0.1 | TAK |  |
| 59 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 60 | Pomiar pracy oddechowej | TAK |  |
| 61 | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
| 61 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
| 63 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 64 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |
| 66 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 72 godzin | TAK |  |
| 67 | Alarmy: | TAK |  |
| 68 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 69 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 70 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 71 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 72 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 73 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 74 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 75 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 76 | Bezdechu | TAK |  |
| 77 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 78 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń | TAK |  |
| 79 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 82 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
| 83 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
| 84 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 85 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
| 86 | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK |  |
| 87 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku | TAK |  |
| 88 | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min. | TAK |  |
| 89 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 90 | Szyna do mocowania akcesoriów | TAK |  |
| 91 | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 92 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |

| 4. ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym, dokonujące jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH,pCO2,pO2,Lac/Glu, pochodne Hb, jony (Na,K,Ca,Cl), hemoglobina płodowa, możliwość rozszerzenia o pomiar Crea/Urea | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
|  | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK |  |
|  | Maksymalnie 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami | TAK |  |
|  | Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność min. przez 30 dni; 14 dni dla odczynników z crea/urea. | TAK |  |
|  | Aparaty proste w instalowaniu, przenośne. Aparaty wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek wyłączenia zasilania. | TAK |  |
|  | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na 3 poziomach -acid, normal, alcalosis. Wewnętrzny system kontroli jakości ze statystyką [średnia, odchylenie standardowe, CV% dla każdego kontrolowanego materiału} i grafiką: wykresy L-J | TAK |  |
|  | Materiał kontrolny inny niż kalibrator. | TAK |  |
|  | Możliwość podania kontroli zewnętrznie | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja parametrów bez użycia butli gazowych. | TAK |  |
|  | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta (zabiegi w hipotermii) | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów. | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów, analizator zapewniający również manualne od płukanie skrzepów bez utraty pozostałych w kasetach badań i cykli płuczących. | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w systemie ciągłym | TAK |  |
|  | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów w zależności od trybu: max. 45 μl – z kapilary max. 65 μl – ze strzykawki | TAK |  |
|  | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce max. 60 sek | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne mieszanie próbki | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wbudowany blat/pólka do pisania | TAK |  |
| 3 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 4 | Szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
| 5 | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu, podest na stopy operatora | TAK |  |
| 6 | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
| 7 | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | TAK |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
| 10 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 75 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
| 12 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
| 14 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
| 15 | System dystrybucji gazów | TAK |  |
| 16 | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min | TAK |  |
| 17 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% | TAK |  |
| 18 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
| 19 | Układ oddechowy | TAK |  |
| 20 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 21 | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
| 23 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min. | TAK |  |
| 24 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min | TAK |  |
| 25 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 26 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
| 27 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
| 28 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 29 | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
| 30 | Tryby wentylacji | TAK |  |
| 31 | Tryb ręczny wentylacji | TAK |  |
| 32 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
| 33 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
| 34 | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) | TAK |  |
| 35 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| 36 | Regulacje | TAK |  |
| 37 | 37Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (p38odać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
| 38 | Reg. 39Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 40do 4:1 | TAK |  |
| 39 | Reg. Czas41u wdechu (podać zakres), min. 0,5 – 5 sek. | TAK |  |
| 40 | Reg. Często42ści oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min43 | TAK |  |
| 41 | Reg. Ciśnien44ia wdechowego od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
| 42 | Reg. ciśnienia w45spomagania od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
| 43 | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
| 44 | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
| 45 | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
| 46 | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
| 47 | Alarmy | TAK |  |
| 48 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
| 49 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
| 50 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
| 51 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 52 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 53 | Alarm Apnea | TAK |  |
| 54 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
| 55 | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
| 56 | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| 57 | Pomiar i obrazowanie | TAK |  |
| 58 | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 59 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 60 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 61 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 62 | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 63 | Ciśnienia średniego | TAK |  |
| 64 | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 65 | Stężenia tlenu wdechowego | TAK |  |
| 66 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
| 67 | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. | TAK |  |
| 68 | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
| 69 | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu | TAK |  |
| 70 | Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 | TAK |  |
| 71 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
| 72 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
| 73 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
| 74 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
| 75 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| 76 | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) | TAK |  |
| 77 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
| 78 | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
| 79 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
| 80 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
| 81 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 82 | iNNE | TAK |  |
| 83 | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l | TAK |  |
| 84 | Możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu ze złączem Selectatec) | TAK |  |
| 85 | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 86 | Aparat i monitor jednego producenta (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 87 | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 88 | MONITOR PACJENTA | TAK |  |
| 89 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | TAK |  |
| 90 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
| 91 | Kardiomonitor wyposażony w kieszeń na akcesoria. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 91 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK |  |
| 93 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej ośmiu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 94 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK |  |
| 95 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 96-godzinne. | TAK |  |
| 96 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 1000 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
| 97 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 98 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Długość odcinka QT; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD) Ciśnienie krwi, mierzone metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
| 99 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 100 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
| 101 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
| 102 | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | TAK |  |
| 103 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK |  |
| 104 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
| 105 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 106 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
| 107 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
| 108 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 109 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
| 110 | Monitorowania odcinka QT | TAK |  |
| 111 | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
| 112 | Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 113 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |
| 114 | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
| 115 | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK |  |
| 116 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 117 | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
| 118 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
| 119 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300/min. | TAK |  |
| 120 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
| 121 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 122 | Alarm desaturacji | TAK |  |
| 123 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
| 124 | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 125 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | TAK |  |
| 126 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  |
| 127 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
| 128 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
| 129 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | TAK |  |
| 130 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 131 | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
| 132 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
| 133 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
| 134 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 135 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | TAK |  |
| 136 | Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | TAK |  |
| 137 | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | TAK |  |
| 138 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +350 mmHg. | TAK |  |
| 139 | Możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK |  |
| 140 | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
| 141 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
| 142 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
| 143 | Mankiet do pomiaru NIBP średni | TAK |  |
| 144 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
| 145 | Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| 146 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 147 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |
| 148 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 149 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | TAK |  |
| 150 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
| 151 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
| 152 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
| 153 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 154 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 155 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 156 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
| 157 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. | TAK |  |
| 158 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |
| 159 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 160 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
| 161 | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci | TAK |  |
| 162 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
| 163 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
| 164 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| 165 | Monitor zwiotczenia mięśniowego | TAK |  |
| 166 | Monitor wyposażony w pokrętło funkcyjne oraz kolorowy ekran min. 3” do kontroli i obrazowania mierzonych parametrów. Urządzenie nie wymagające kalibracji. Czas pracy na baterii min: 2 m-ce | TAK |  |
| 167 | Tryby Pracy min.: pojedynczy skurcz salwa dwóch impulsów 3,3; 3,2; liczba potężcowa seria poczwórna | TAK |  |
| 168 | Urządzenie kompletne, przygotowane do pracy. W zestawie: - etui na akcesoria – 1 szt. - komplet elektrod do stymulacji – 1 kpl - czujnik 3D z przewodem typu „kciuk” dla dorosłych – 1 szt. | TAK |  |

PAKIET II

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

| 5. POMPA INFUZYJNA – 4 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TAK |  |
| 2 | Prostota obsługi i wysoka niezawodność | TAK |  |
| 3 | Duży, czytelny wyświetlacz | TAK |  |
| 4 | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |  |
| 5 | Praca ze strzykawkami 5-60 ml (powyżej 55 typów) | TAK |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | TAK |  |
| 7 | Tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych | TAK |  |
| 8 | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych | TAK |  |
| 9 | Tryb pracy „profil” umożliwiający infuzję wielofazową | TAK |  |
| 10 | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | TAK |  |
| 11 | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją ANTY-BOLUS | TAK |  |
| 12 | Rozbudowany system alarmów | TAK |  |
| 13 | Wbudowana biblioteka leków | TAK |  |
| 14 | Wbudowany system testów | TAK |  |
| 15 | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu | TAK |  |
| 16 | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora | TAK |  |
| 17 | Możliwość mocowania na statywie , na łóżku lub specjalnej szynie | TAK |  |
| 18 | Możliwość mocowania w stacji dokującej | TAK |  |
| 19 | Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 5 m | TAK |  |
| 20 | Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml do 400 ml/h dla strzykawki 5 m | TAK |  |
| 21 | Typy strzykawek: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |  |
| 22 | Zasilanie 100 - 240 VAC, 50/60 Hz lub 12 - 15 VDC | TAK |  |
| 23 | Praca na zasilaniu własnym min. 18 h przy prędkości 5ml/h | TAK |  |
| 24 | Waga max. 2,5 kg | TAK |  |
| 25 | Wymiary max 330x200x150 mm | TAK |  |

6. APARAT DO PODGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: ………………………………………………………………………………………….

| 1. | Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych i krwi | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Temperatura grzania ustalona na stałym poziomie 40 stopni C (+/- 5 %).Łatwy odczyt temperatury, możliwy w pozycji pionowej i poziomej | TAK |  |
| 3 | Dwa Alarmy zmiany temperatury wizualny oraz dźwiękowy | TAK |  |
| 4 | Możliwość montażu na szynie, statywie lub ustawienia na powierzchni poziomej. Jednostka sterująca wyposażona w wyświetlacz | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepięciem | TAK |  |
| 6 | Zestaw startowy wkładów do podgrzewania | TAK |  |

| 8. PULSOKSYMETR – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
| 1 | Urządzenie przystosowane do transportu: niewielkie wymiary i waga (poniżej 300 g z akumulatorem), stopień ochrony przed przedostaniem się płynu i ciał stałych IPX2 | TAK |  |
| 2 | Wyświetlanie wartości %SpO2, częstości pulsu i krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 3 | Czytelny, kolorowy ekran LCD TFT min. 2.4” | TAK |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe – ładowarka w zestawie | TAK |  |
| 5 | W trybie ciągłego monitorowania zapamiętywanie 96 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 6 | Alarmy przekroczenia ustawianych przez użytkownika granic alarmowych (sygnalizacja dźwiękowa i wizualna), | TAK |  |

| 9. KAPNOGRAF – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Kapnograf do pomiaru końcowo - wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) i częstości oddechów. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania urządzenia w wielu miejscach: podczas działań przedszpitalnych, ratunkowych, na sali operacyjnej, na oddziałach OIOM oraz oddziałach intensywnej opieki długoterminowej | TAK |  |
|  | Prosty, łatwy w użyciu interfejs umożliwiający szybką konfigurację i programowanie przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum: CO2 0-99 mmHg RR 3-150 bmp | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |

| 10. ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI – 4 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | W skład zestawu do intubacji wchodzi: laryngoskop zestaw oraz resuscytator ręczny o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Laryngoskop zestaw: | TAK |  |
|  | Standardowa, halogenowa lub diodowa żarówka. | TAK |  |
|  | Lekki, ergonomiczny. | TAK |  |
|  | Łatwy do sterylizacji bez potrzeby wyjmowania żarówki. | TAK |  |
|  | Normy: ISO 7376: 2009 lub równoważna umożliwia instalowanie łyżek na jednej rączce dołączonej do zestawu | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Zestaw zapakowany w specjalną przeciwwstrząsową walizkę. | TAK |  |
|  | W zestawie rączka + łyżki różnych rozmiarów. | TAK |  |
|  | Cztery łyżki typu Macintosh 1- 2 – 3 – 4 | TAK |  |
|  | Resuscytator ręczny: | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do wentylacji pacjentów o macie ciała powyżej 30 kg | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa do 1100 ml | TAK |  |
|  | Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym | TAK |  |
|  | Rezerwuar tlenu wielorazowego użytku o objętości 2600 ml | TAK |  |
|  | Nieodłączalny system zastawek rezerwuaru tlenu zintegrowany z zastawką wlotową | TAK |  |
|  | Rezerwuar tlenu połączony z zastawkami za pomocą nakrętki, co zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa 40 cmH2O | TAK |  |
|  | Autoklawowalny w temperaturze 134 st. C | TAK |  |
|  | Sterylizacji w 134 st. C muszą podlegać wszystkie części resuscytatora włącznie z maską, z wyłączeniem rezerwuaru tlenu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Bezpłatna dostawa, instalacja i przeszkolenie personelu w miejscu dostawy, potwierdzone protokołem | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu rozumiana jako: „przekazane zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailowo i przesłaniu urządzenia do autoryzowanego serwisu | 3 dni rob. od zgłoszenia – 0 pkt 2 dni rob. od zgłoszenia – 2 pkt 1 dzień rob. i krótszy – 5 pkt |  |
|  | Czasy napraw: mała naprawa: maks 2 dni robocze ; średnia naprawa: maks 5 dni roboczych ; duża naprawa: maks 25 dni roboczych | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 25 dni - na życzenie klienta urządzenie zastępcze (bezpłatnie) | TAK |  |
|  | Magazyn części zamiennych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK |  |
|  | Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od chwili sprzedaży | TAK |  |