## Pakiet 1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę fabrycznie nowego aparatu USG Nr sprawy: ZP/N/08/23
Aparat Ultrasonograficzny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Fabrycznie nowy aparat USG |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
KONSOLA
1 | Zasilanie jednofazowe 230V AC . | TAK
2 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich. | TAK- podać
3 | Monitor kolorowy LED lub LCD o min. przekątnej ekranu 23,8” oraz min. rozdzielczości 1920 x 1080 | TAK- podać
4 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania oraz regulacja pochyłu i obrotu. | TAK- podać
5 | Maksymalna waga kompletnego aparatu 90 kg. | TAK- podać
6 | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK- podać
7 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz fizyczna klawiatura QWERTY | TAK
8 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min. 10,4” | TAK- podać
9 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 15 000 klatek | TAK- podać
10 | Dynamika aparatu min 390 dB | TAK- podać
11 | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 250 GB | TAK- podać
12 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia - min. 2.0 MHz do 20.0 MHz | TAK- podać
13 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK
14 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. (2 cm - 35 cm) | TAK- podać
15 | Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) 8 stref | TAK
16 | Zasilanie bateryjne – pozwalające na pracę aparatu po zaniku zasilania. | TAK
17 | Wbudowany podgrzewacz do żelu | TAK- podać
OBRAZOWANIE
1 | Obrazowanie harmoniczne | TAK
2 | W pełni niezależny Triplex Mode dla ułatwienia wszelkich operacji Dopplerowskich | TAK
3 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obrazów na sek. | TAK- podać
4 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK
5 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK
6 | Niedopplerowska metoda pozwalająca na wizualizację wolnych przepływów | TAK
7 | Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | TAK- podać
8 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) (1,0 do 16,00 mm) | TAK- podać
9 | Korekcja kąta w zakresie ± 90° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | TAK- podać
10 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK
11 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK
12 | Możliwość rozbudowy o doppler fali ciągłej CWD | TAK
13 | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazy w czasie rzeczywistym | TAK- podać
14 | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego | TAK- podać
15 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz w trybach Dopplera przy pomocy jednego przycisku (m. in. Automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK
16 | Praca w trybie wieloekranowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych , z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, Ibeam lub równoważny. | TAK
17 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, Xres, DTCA lub równoważny | TAK
18 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK
19 | Obrazowanie trapezoidalne | TAK
20 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK
21 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK
22 | Pomiary dopplerowski w trybie dopplera pulsacyjnego: prędkość maksymalna, minimalna PI, RI | TAK
GŁOWICA CONVEX DO BADAŃ JAMY BRZUSZNEJ
1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. (2.0 MHz – 5.0 MHz) | TAK- podać
2 | Liczba elementów 192 | TAK
3 | Kąt pola widzenia głowicy 70 stopni | TAK- podać
4 | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać
5 | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 | TAK- podać
6 | Wymiary czoła głowicy min. 66x17 mm | TAK
GŁOWICA CONVEX DO BADAŃ JAMY BRZUSZNEJ, PEDIATRYCZNYCH
1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. (2.0 MHz – 6.0 MHz) | TAK- podać
2 | Liczba elementów 192 | TAK
3 | Kąt pola widzenia głowicy min100 stopni | TAK- podać
4 | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać
5 | Wymiary czoła głowicy max. 35x12 mm | TAK- podać
GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA DO BADAŃ PRZEZCIEMIENIOWYCH
1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 MHz - 10.0 MHz (± 1 MHz) | TAK- podać
2 | Liczba elementów akustycznych min 128 | TAK- podać
3 | Kąt pola widzenia głowicy min. 130 stopni | TAK- podać
4 | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać
GŁOWICA LINIOWA DO BADAŃ PŁYTKO POŁOŻONYCH NARZĄDÓW
1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 6.0 MHz - 11.0 MHz (± 1 MHz) | TAK- podać
2 | Liczba elementów akustycznych min. 250 | TAK- podać
3 | Szerokość pola widzenia głowicy min. 45 mm | TAK- podać
4 | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać
5 | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 | TAK- podać
INNE
1 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową do badań kardiologicznych | TAK
2 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,5 MHz – 4,0 MHz (± 0,5 MHz) | TAK- podać
3 | Kąt skanowania głowicy min. 110 stopni | TAK- podać
4 | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać
5 | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 | TAK- podać
6 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną typu T, zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 9,0 MHz, szerokość 38 mm | TAK- podać
7 | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, | TAK- podać
8 | Obrazowanie trapezoidalne | TAK
9 | Możliwość oprogramowanie do automatycznego wyznaczania grubości IMT - funkcję Auto IMT (Intima Media Thickness) -min. 200 punktów pomiarowych | TAK- podać
10 | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania Color M-Mode | TAK
11 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do biopsji, poprawiające wizualizację igły. | TAK
12 | Możliwość rozbudowy o głowicę wieloczęstotliwościowa dwupłaszczyznową do badań rektalnych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 6,0 – 10 MHz, kąt pola obrazowania ≥ 130º | TAK- podać
13 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową elektroniczna wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od min. 5,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy min. 3 przyciski | TAK- podać
14 | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii Shear Wave na głowicy konweksowej i liniowej | TAK
15 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy do obiektywnej oceny stłuszczenia wątroby | TAK
16 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK- podać
17 | Kolor oraz szata graficzna aparatu przyjazna dla dzieci - po uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy