Załącznik nr 2A – Zestawienie parametrów technicznych i granicznych systemu do barwień histochemicznych – do pakietu nr 1 poz. 1

Automatyczny system do barwień histochemicznych:

Nablatowy, w pełni automatyczny system, umożliwiający wykonanie wszystkich etapów barwienia histochemicznego (podgrzanie szkiełek, bezksylenowe odparafinowanie, barwienie histochemiczne), wraz z osprzętem. Urządzenie umożliwia wykonanie barwień: Grocott's Methenamine Silver (GMS) Eosin, Amyloid Congo Red, Giemsa, Jones Basement Mebrane H&E, Massonstrichrome, Mucykarmin, Orceina, PAS, PAS+Alcian, srebrzenie Gordon-Sweet, Ziehl-Neelsen.

Rok produkcji aparatu: 2021 lub nowszy

Wykonawca zobowiązuje się do integracji urządzenia z laboratoryjnym systemem informatycznym na własny koszt.

Wymagane cechy systemu do barwień IHC:

- System nablatowy, w pełni automatyczny.

- Możliwość jednoczesnego barwienia do 48 szkiełek.

- Możliwość wprowadzenia 50 odczynników do urządzenia.

- System posiada możliwość indywidualnego podgrzewania szkiełek.

- Zestaw wyposażony jest w funkcję automatycznej segregacji odpadów na rozpuszczalne w wodzie, alkoholowe, pierwiastki śladowe i barwniki mieszane.

- Możliwość wprowadzenia do 14 protokołów barwienia w jednym cyklu pracy

- Maksymalny czas trwania barwienia do 1,5 godziny.

- Wyposażenie zabezpieczające przed parowaniem odczynników.

- System umożliwia skanowanie kodów kreskowych preparatów i szkiełek w urządzeniu i poza nim.

- Zestaw wyposażony w składany ekran dotykowy, klawiaturę oraz mysz wykonane z materiału chroniącego te urządzenia przed przypadkowym zalaniem.

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Możliwość programowania urządzenia z pięciu stanowisk komputerowych w laboratorium.