Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 335/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Sondy tlenowe 2 sztuki oraz miernik

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Miernik przenośny |  |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Pomiar DO | 0,1 - 20,0 mg/L (ppm), nasycenie 1 - 200% |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar pH | 0 - 14 pH |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar przewodności, mV | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar TDS: | 0,00 mg/L - 50,0 g/L NaCl |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar zasolenia: | 0 - 42 (ppt) (‰) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury: | °C lub °F |  |  |  |  |  |  |
|  | Przechowywanie danych/pamięć: | 100 000 punktów danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość DO: | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość zasolenia: | 0,01 (ppt) (‰) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość temperatury: | 0,1 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość TDS: | 0,01 mg/L do - 0,1 g/L w zależności od zakresu pomiarowego |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość pH: | Do wyboru: 0,001/0,01/0,1 pH |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość mV: | 0,1 mV |  |  |  |  |  |  |
|  | Interwał kalibracji/ostrzeżenia/przypomnienia: | Wyłączona, do wyboru od 2 godzin do 7 dni |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracja elektrody ISE: | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracja elektrody przewodności: | Demal (1 D/ 0,1 D/ 0,01 D); Molar (0,1 M/ 0,01 M/0,001 M); NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm); Standardowa woda morska; Zdefiniowane przez użytkownika |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracja elektrody redox: | Wstępnie zdefiniowane starndardy Redox (włącznie z rozwiązaniem Zobell) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracja elektrody pH: | 1 - 3 punkty kalibracji Rejestrowanie i wyświetlanie sumarycznych danych kalibracji |  |  |  |  |  |  |
|  | Wejścia: | Co najmniej 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz: | Co najmniej 3 parametrów jednocześnie |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość kabla: | Co najmniej 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Co najmniej 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda tlenowa |  |  |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Dokładność: | ±0,1 mg/L od 0 do 8 mg/L ±0,2 mg/L powyżej 8 mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokładność temperatury: | ±0,3 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: | 0,01/0,1 (5 cyfr, maksimum) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość temperatury: | 0,1 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Saturation resolution: | 0.1 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: | 0,05 - 20,0 mg/L 1 - 200 % saturacja |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ metody: | tlen rozpuszczony metodą luminescencji |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ elektrody: | Luminescencyjny pomiar tlenu rozpuszczonego |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ czujnika: | Luminofor |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatury: | 0 - 50 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pressure accuracy: | ±0,8 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Pressure Resolution: | 1 mbar (1 hPa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość: | Nie więcej niż 200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość kabla: | Co najmniej 1 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Co najmniej 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2- Piec do mineralizacji prób – 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Typ urządzenia | Piec laboratoryjny, komorowy do mineralizacji prób. |  |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Moc urządzenia | Moc maksymalna (W) 2600 Moc nominalna (W) 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cechy | Izolacja wykonana z niskiej masy termicznej oraz elementy grzejne w postaci spirali z drutu oporowego umieszczone po bokach komory zapewniają wydajne ogrzewanie. Maksymalna osiągana temperatura: Nie mniej niż 1100 st. C. Wbudowany timer umożliwiający ustawienie opóźnionego startu. Materiał izolacji wykonany z niskiej masy termicznej formowanej próżniowo. Ceramiczne palenisko. Wentylacja zapewniona poprzez ceramiczny komin. Pojemność 14 litrów. Termopara typu K sterownik z pojedynczą rampą do wartości zadanej; timer procesowy Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. : 630 x 450 x 520 lub mniejsze |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta | 12 miesięcy lub więcej |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Szafa termostatyczna z gniazdami sieciowymi wewnętrznymi

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Dane techniczne: - Szafa termostatyczna - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzewnej 0H17 (DIN 1.4016), z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, - zakres temperatury od +3°C do +70°C, - regulacja temperatury co 0,1°C, - wyświetlacz graficzny LCD, podświetlana klawiatura dotykowa, - wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 1310 x 1510 x 690 mm (+/- 2cm) - wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 1440 x 2025 x 860 mm (+/-2cm), - po 3 półki druciane w dwóch kolumnach, regulowane położenie prowadnic, obciążanie półki max. 30 kg, - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f = 30 mm, - pamięć wyników pomiarowych, - zamknięcie na klucz, - sygnalizacja otwartych drzwi, - oświetlenie wewnętrzne LED, - wewnętrzne gniazdo sieciowe szt. 4, - pojemność komory – 1365 (+/- 5) - pojemność komory robocza - 1355 (+/- 5) - wyświetlacz - 4,3" kolorowy panel dotykowy - Gwarancja 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ