## Arkusz1
Dostawa urządzenia gwarantującego bezpieczne wykonanie vacuum extrakcji noworodka oraz opcjonalnie przystosowane do użytkowania jako ssak
Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Parametry oferowane, (wypełnia Oferent wpisując zakres, opis oferowanych parametrów)
1 | Urządzenie gwarantujące bezpieczne wykonanie vacuum extrakcji noworodka oraz opcjonalnie przystosowane do użytkowania jako ssak. | Tak
2 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | Tak
3 | Max. podciśnienie kPa ≥ 90 kPa | Tak
4 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min. | Tak
5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | Tak
6 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra | Tak
7 | Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Tak
8 | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa (poniżej 50 obr./min) | Tak
9 | Cicha praca (poniżej 37 dB). | Tak
10 | Urządzenie na stojaku jezdnym na czterech kołach (wszystkie z blokadami) | Tak
11 | Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii typu CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | Tak
12 | Jeden zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | Tak
13 | Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. | Tak
14 | Peloty położnicze silikonowe wielorazowe autoklawowalne rozmiar 50 i 60 mm (po 1 szt.) | Tak
15 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany - wbudowany w wózek | Tak
16 | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. | Tak
17 | Dren silikonowy wielorazowy autoklawowalny– min.2 m | Tak
18 | Uchwyt na dren | Tak
19 | Klasa zabezpieczenia II a Typ CF | Tak
20 | Wyrób medyczny spełniający wymogi ustawy, posiadający deklarację CE (załączyć do oferty) | Tak
21 | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące | Tak, podać
22 | Autoryzowany serwis | Tak
23 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak, podać
24 | Ilość przeglądów w trakcie gwarancji | Podać
25 | Max czas naprawy | Podać
26 | Możliwość zgłaszania usterek (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu, e-mail) | Podać
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak