- Załącznik nr 2 do SIWZ

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pakiet nr 1

- Suszarka do narzędzi – 1 szt.

|  | - Suszarka do narzędzi – 1 szt. rok prod. 2019 |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. |
| 2 | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. |
| 3 | Pojemność komory minimum 15 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1. Wymiary tacy z wyrobami medycznymi: długość 70 cm (+/-5cm), szerokość 50 cm (+/-5cm), |
| 4 | Suszarka wyposażona w min. 6 demontowanych półek. |
| 5 | Obudowa, komora i drzwi oraz wyposażenie ze stali kwasoodpornej z gatunku nie gorszego niż AISI 304. |
| 6 | Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora z napędem elektrycznym. |
| 7 | Filtrowanie zasysanego powietrza z zewnątrz poprzez filtr HEPA nie gorszy niż H13. |
| 8 | Możliwość mycia i dezynfekcji filtra powietrza w myjni-dezynfektorze. |
| 9 | Drzwi suszarki wyposażone w szybę umożliwiającą kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi. |
| 10 | Wbudowana drukarka do rejestracji parametrów cyklu. |
| 11 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. |
| 12 | Nastawiany czas suszenia w zakresie nie mniejszym niż 1 – 90 minut |
| 13 | Możliwość ustawienia różnych temperatur suszenia w zakresie nie mniejszym niż 20-80 º C. |
| 14 | Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. |
| 15 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz. |
| 16 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 800 x 900 x 2000 (szerokość x głębokość x wysokość). |
| 17 | Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia. |

*UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wyciągowej o ile takie są wymogi producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania w tym celu istniejącej instalacji pod warunkiem zachowania jej poprawnej pracy w tym nie pogorszenia jej parametrów działania.

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 2

- Rotor aktywno – pasywny – 1 szt.

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia, parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | - Rotor aktywno – pasywny – 1 szt. rok prod. 2019 |
| 1 | Urządzenie do treningu aktywnego i pasywnego nóg. |
| 2 | Urządzenie do treningu aktywnego i pasywnego rąk i nóg |
| 3 | Przycisk do wspomagania pedałowania. |
| 4 | Funkcja łagodnego startu. |
| 5 | Regulacja prędkości w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 90 obrotów na minutę (pasywne). |
| 6 | Oprogramowanie: duży, łatwy w obsłudze panel sterowania; menu w języku polskim; programy terapeutyczne; szczegółowy biofeedback; moduł analizy treningu. |
| 7 | Dwustopniowa zmiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125 mm) (+/- 10%) |
| 8 | Urządzenie mobilne, wyposażone w duże kółka o średnicy nie mniejszym niż 12 cm |
| 9 | Stabilna oraz wytrzymała metalowa konstrukcja. |
| 10 | Statyw teleskopowy do dodatkowej stabilizacji. |
| 11 | Opcje terapeutyczne: wspomagane pracą silnika; wspomaganie treningu pracą silnika; aktywny trening z funkcją ustawienia oporu; trening symetryczny. |
| 12 | Regulacja mocy silnika |
| 13 | Autotest urządzenia. |
| 14 | Usztywniające prowadnice do podudzi (para) |
| 15 | Elastyczne opaski do mocowania rąk (para) |
| 17 |  |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 3

|  | Wózki medyczne – 2 szt. rok prod. 2019 |
| --- | --- |
| I. | Wózek reanimacyjny z czterema szufladami – 1 szt. |
| 1 | Wymiary zew. wózka bez wyposażenia 650x550x1000 mm (tolerancja +/-10% dla każdego wym.) |
| 2 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor czerwony koral wg palety RAL3000 lub równoważny |
| 3 | Wymiary szafki: 600x500x800mm (+/-10% dla każdego wymiaru) |
| 4 | Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 120 mm, w tym co najmniej dwa z blokadą |
| 5 | Blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 45-55 mm |
| 6 | Szafka z 4 szufladami, prowadnice szuflad z samodociągiem |
| 7 | Wysokość frontów szuflad: 1x235mm(+/-10%), 3x155mm (+/-10%) |
| 8 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady dla 1x235mm: 525x440x210 mm (+/-10% dla każdego wymiaru) |
| 9 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady dla 3x155mm: 525x440x140 mm (+/-10% dla każdego wymiaru) |
| 10 | 1xblat boczny wysuwany o wymiarach 430x430 (+/-10% dla każdego wymiaru) mm, |
| 11 | 3xodcinki szyny instrumentalnej wykonanej ze stali kwasodopronej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, |
| 12 | 1xkosz kolanowy z uchwytem na szynę (pojemność wewnętrzengo wiaderka min. 5l), |
| 13 | 1x ażurowy koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 290x95x90(+/-10% dla każdego wymiaru) mm |
| 14 | 1xwieszak kroplówki na 2 haczyki z regulacją wysokości, |
| 15 | 1xdeska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt., |
| 16 | 1xpółka pod defibrylator wymiarach 350x300(+/-10% dla każdego wymiaru) mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, |
| 17 | 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły - z możliwością dostosowania uchwytu do wymiarów pojemnika Zamawiającego, |
| 18 | 1xuchwyt do prowadzenia wózka |
| II. | Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami i nadstawką – 1 szt. |
| 1 | Wymiary zew. wózka bez wyposażenia 670x570x1000 mm (tolerancja +/-10% dla każdego wym.) |
| 2 | Wysokość wózka z nadstawką max. 1750 mm |
| 3 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor czerwony koral wg palety RAL3000 lub równoważny |
| 4 | Wymiary szafki: 600x500x800mm (+/-10% dla każdego wymiaru) |
| 5 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 120 mm, w tym co najmniej dwa z blokadą |
| 6 | Blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40-50 mm. Możliwość demontażu i wymiany blatu |
| 7 | Szafka z 4 szufladami, prowadnice szuflad z samodociągiem |
| 8 | Wysokość frontów szuflad: 1x235mm(+/-10%), 3x155mm (+/-10%) |
| 9 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady dla 1x235mm: 525x440x210 mm (+/-10% dla każdego wymiaru) |
| 10 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady dla 3x155mm: 525x440x140 mm (+/-10% dla każdego wymiaru) |
| 11 | 1xblat boczny wysuwany stalowy o wymiarach 430x430 (+/-10% dla każdego wymiaru) mm, |
| 12 | 3xodcinki szyny instrumentalnej wykonanej ze stali kwasodopronej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, |
| 13 | 1xkosz z tworzywa sztucznego z blokadą pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej |
| 14 | 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 115x115x500mm (tolerancja +/-10% dla każdego wym.) |
| 15 | 1xwieszak kroplówki z regulacją wysokości na 2 haczyki |
| 16 | 1xpółka nadblatowa z tworzywa ABS o wymiarach: 600x200mm (tolerancja +/-10% dla każdego wym.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 550x150mm |
| 17 | 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły - z możliwością dostosowania uchwytu do wymiarów pojemnika Zamawiającego |
| 18 | 1x pojemnik na rękawiczki stalowy lakierowany proszkowo obudowany z 3 stron - z możliwością dostosowania uchwytu do wymiarów opakowania Zamawiającego |
| 19 | 1xuchwyt do prowadzenia wózka |
| 20 | 1xnadstawka dwurzędowa na min. 10 uchwylnych transparentnych pojemników (5+5 lub więcej pojemników) |
| 21 | stelaż nadstawki umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe za pomocą elementów złącznych |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 4

Kardiomonitor  – 2 sztuki

|  | Kardiomonitor – 2 szt. rok. produkcji nie wcześniej niż 2019 |
| --- | --- |
| I. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg z akumulatorem |
| 1 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym |
| 3 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego |
| 4 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 10 poziomów. |
| 5 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów co najmniej 120 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku |
| 7 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura |
| II. | Pomiar EKG |
| 1 | Zakres HR min. 15-330 min. |
| 2 | Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń, możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń |
| 3 | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |
| 4 | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm |
| 5 | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| 6 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej |
| 7 | Funkcja kaskady |
| 8 | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO |
| 9 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |
| 10 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST |
| 11 | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń |
| III. | Pomiar Respiracji |
| 1 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |
| 2 | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. |
| 3 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 3 oddechy |
| 4 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania |
| 5 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, |
| 6 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; |
| 7 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund |
| IV. | Pomiar Saturacji(SpO2) |
| 1 | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) |
| 2 | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% |
| 3 | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm |
| 4 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 5 % |
| 5 | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |
| 6 | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) |
| 7 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |
| 8 | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej |
| V. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |
| 2 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg |
| 3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm |
| 4 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg |
| 5 | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) |
| 6 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut |
| 7 | Funkcja stazy |
| 8 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |
| 9 | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP |
| 10 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. |
| VI. | Pomiar temperatury (TEMP) |
| 1 | Zakres pomiarowy min.0-500C |
| 2 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C |
| 3 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów |
| VII. | Inne parametry |
| 1 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |
| 2 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy |
| 3 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |
| 4 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |
| 5 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe |
| 6 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów |
| 7 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów |
| 8 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |
| 9 | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta |
| 10 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi |
| 11 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |
| 12 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy |
| 13 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków |
| 14 | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora |
| 15 | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny. Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu |
| 16 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |
| 17 | Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG |
| 18 | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) |
| 19 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
| 20 | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego |
| 21 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |
| 22 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków |
| 23 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) |
| 24 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora |
| 25 | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali |
| 26 | Monitor wyposażony w min. 1 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki; |
| 27 | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. |
| 28 | Cicha praca kardiomonitora pasywne chłodzenie bez wentylatora |
| 29 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 |
| 30 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy(bez konieczności wysyłki do serwisu)o pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. |
| 31 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 |
| 32 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. |
| 33 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną |
| 34 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym |
| 35 | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim |
| VIII. | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 5

Rejestrator EKG – 3 sztuki , rejestrator ciśnieniowy   - 2 sztuki

|  | Rejestrator EKG – 3 sztuki , rejestrator ciśnieniowy - 2 sztuki |
| --- | --- |
| I. | Rejestrator Holter EKG - 3 szt., rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
|  | Urządzenie przenośne przeznaczone do ciągłej rejestracji danych elektrokardiograficznych |
|  | Zdolność wykrywania i rejestrowania impulsów stymulacyjnych. |
|  | Pełny dostęp oraz analiza danych poprzez komputer z wgranym oprogramowaniem Holtera. |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem holterowskim Zymed |
|  | Rejestrator |
|  | Graficzna prezentacja zapisu EKG na urządzeniu, |
|  | Regulacja wzmocnienia: 0,5X ± 5 międzyszczytowe 1X ± 2,5 międzyszczytowe 2X ±5 międzyszczytowe |
|  | 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta (preferowane jak najmniejsze ilości elektrod – max. 7) |
|  | Wysoka jakość zapisu bez kompresji zapisu |
|  | Kontrola jakości sygnału |
|  | Identyfikacja pacjenta – z możliwością wprowadzenia danych pacjenta przed rozpoczęciem rejestracji |
|  | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania – zegar wewnętrzny i pokazywanie czasu bieżący (data, godzina) |
|  | Możliwość weryfikacji jakości zapisu EKG przed uruchomieniem rejestracji – na ekranie wbudowanym w rejestrator |
|  | Auto testy po włączeniu zasilania sprawdzające stan baterii. |
|  | Rozdzielczość min. 10 bitowa |
|  | Kontrast w zakresie nie mniej niż 20-95% |
|  | Rejestracja 3 kanałów oraz odrębnego kanału stymulatora we wszystkich rejestratorach |
|  | Interfejs połączenia: USB |
|  | Odpowiedź częstotliwościowa: od 0.05Hz do 60Hz przy -3dB |
|  | Zasilanie |
|  | Bateryjne |
|  | Czas pracy na jednym zasilaniu min 120 godziny (5 dni) |
|  | Komunikacja |
|  | Za pomocą stacji dokującej do portu USB komputera z wgranym oprogramowaniem. |
|  | Stacja dokująca przesyłająca dane do komputera nie więcej niż 90 sekund |
|  | Dane EKG |
|  | Zapis danych EKG na karcie MMC (Multi Media Card) umieszczonej w rejestratorze |
|  | Pojemność/ czas rejestracji: 256MB/do 96h, 512MB/do 120 godzin |
|  | Czasy zapisu: 24h, 48h, 72h, 96h, 120h |
|  | Próbkowanie 175 próbek/sek. |
|  | Parametry fizyczne |
|  | Wymiary: |
|  | waga rejestratora < 100g |
|  | Temperatura robocza: 0°C do +45°C |
| II. | Analizator |
|  | Komputerowo wspomagana analiza połączona z klasyfikacją zaburzeń. |
|  | Podział na stopnie interakcji operatora z oprogramowaniem w zależności od wybranej wersji. |
|  | Możliwość automatycznego rozpoznawania i klasyfikacji zaburzeń komorowych i nadkomorowych |
|  | Analiza wykorzystująca znakowanie kolorem – z określeniem kolorów przez użytkownika |
|  | Analiza prospektywna retrospektywna (interaktywna i automatyczna) |
|  | Transpozycja do 12-odprowadzeniowego EKG |
|  | 3 kanałowa analiza ST, QT |
|  | Auto dokumentowanie błędnych ścieżek EKG |
|  | Wyświetlanie impulsów stymulatora |
|  | Wykres HRV w funkcji czasu |
|  | Zapis pełnej rejestracji dobowej |
|  | Automatyczna analiza retrospektywna zapisu |
|  | 30 min ręcznej analizy rejestracji EKG |
|  | Praca w sieci: odczyt zapisu ekg z rejestratora i przesłanie go w sieci LAN do komputera na którym zainstalowany jest analizator holterowski oraz odwrotnie przesłanie wyniku badania do komputera z którego wysłany był plik ekg |
|  | Możliwość współpracy z centralą sieci kardiomonitorów celem przeprowadzenia analizy 24 godz. zapisu ekg |
|  | Wymagania sprzętowe |
|  | System operacyjny Win XP Pro,Win 7 Pro,Win 7 Enerprise |
|  | Processor Intel Core Duo 2,6 GHz, HDD 250 GB RAM 2GB CD ROM |
|  | Wyświetlacz: min. 15 cali 1024 x 768 |
|  | Konfiguracja parametrów analizy |
| 48. | Pobudzeń: analiza równoległa na trzech kanałach |
| 49. | Zaburzeń rytmu: % przedwczesności pobudzeń nadkomorowych, pauzy, tachykardii komorowej, tachykardii nadkomorowej, napadowego częstoskurczu nadkomorowego, tachy/bradykardii nadkomorowej |
| 50. | Algorytm rozpoznawania migotania przedsionków ustawiany przez użytkownika ( zmienność z pobudzenia na pobudzenie oraz długość wstawki) |
| 51. | Odcinka ST: niezależna analiza odcinka ST w 3 kanałach z możliwością modyfikacji wszystkich parametrów, określenie progu obniżenia ST, kąta nachylenia ST, czas trwania epizodu niedotlenienia i separacji między epizodami |
| 52. | Analiza zmienności rytmu zatokowego (czasowa i częstotliwościowa) |
| 53. | Analiza funkcji stymulatora: wszystkie rodzaje stymulatorów, rodzaje wykrywanych błędów, tabele stymulacji |
| 54. | Przeglądanie/edycja |
| 55. | Przeglądanie całości zapisu EKG we wszystkich 12-u odprowadzeniach |
| 56. | Przeglądanie pobudzeń, rodzin morfologicznych, tabeli i trendów |
| 57. | Szybkie przeglądanie przez stronicowanie lub metodą nakładania pobudzeń |
| 58. | Natychmiastowy dostęp do dowolnego fragmentu EKG z każdego poziomu, także od dowolnej wartości liczbowej z raportu |
| 59. | Możliwość analizy zapisu po zmianie parametrów analizy – w całości lub dowolnie wybranej części |
| 60. | Możliwość analizy różnych fragmentów zapisu wg różnych ustawień algorytmu |
| 61. | Automatyczna kalibracja wzmocnienia z możliwością ręcznej korekty |
| 62. | Automatyczna detekcja znaczników wydarzeń rejestrowanych przez pacjenta |
| 63. | Wykrywanie zaburzeń R na T |
| 64. | Analiza odcina ST |
| I. | Rejestrator ciśnieniowy – 2 szt , rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
|  | Holter- monitor nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego poza środowiskiem klinicznym. |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną z obniżaniem krokowym. |
|  | Wyświetlacz: Liquid Crystal |
|  | Wyświetlanie i analiza wyników na komputerze z wgranym oprogramowaniem. |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem holterowskim PressureTrak. |
|  | Rejestrator |
|  | Minimalny czas rejestracji 48 godzin |
|  | Ilość próbek: ponad 250 próbek ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP i tętna. |
|  | Okres próbkowania: 3 okresy |
|  | Czas pomiędzy pomiarami: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 oraz 120 min. |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie mniejszy niż 30 – 260 mmHg |
|  | Dokładność pomiaru  5 mmHg lub lepsza |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna w zakresie nie gorszym niż 40 – 200 uderz/min |
|  | Rejestrowanie zdarzeń pacjenta – tzw. events |
|  | Ograniczenie ciśnienia w mankiecie do 280 mmHg |
|  | Czas pomiaru do 180 sek. |
|  | Maksymalna ilość pomiarów - min. 250 |
|  | Zasilanie |
|  | Bateryjne lub akumulaturowe |
| II. | Analizator |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta oraz pełnych danych statystycznych. Szczegółowy zapis odczytów NBP, średnie dobowe odczyty z analizą statystyczną, porównywanie badań, histogramy danych i statystyk NBP. Przegląd zaprogramowanej konfiguracji monitora NBP |
|  | Raport konfigurowany przez użytkownika. |
|  | Możliwość dodawania komentarzy przy konkretnych pomiarach w celu odnotowania aktywności pacjenta podczas pomiaru. |
|  | Możliwość ustawienia godzin snu. |
|  | Możliwość ustawiania progów globalnych dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. |
|  | Możliwość dodawania informacji o przyjmowanych lakach oraz ich dawkowaniu. |
|  | Wyświetlanie danych statystycznych: Ciśnienie skurczowe(SYS), ciśnienie rozkurczowego(DIA), Tętno(HR), Średnie ciśnienie tętnicze(MAP), Ciśnienie impulsowe (PP), Produkt ciśnieniowy (PRP). |
|  | Wymagania sprzętowe |
|  | System operacyjny: Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 I 64 bitowe) |
|  | Microsoft Internet Explorer |
|  | Konfiguracja zamawianego zestawu |
| 27. | Rejestrator wraz z osprzętem mocującym, Mankiet dla dorosłych wielokrotnego użytku do pomiaru ciśnienia współpracujący z rejestratorem – 1 szt. |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 6

- Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii kręgosłupa – 1  sztuka

|  | Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii kręgosłupa – 1 szt, rok prod. 2019 |
| --- | --- |
| 1 | komora zabiegowa napełniana w zakresie od 45-80 do 140-210 litrów z czujnikiem napełnienia |
| 2 | dotykowy panel sterowania |
| 3 | Min 12 dysz do masażu wodnego podzielonych na 3 sekcje |
| a | Co najmniej 4 dysze na odcinku lędźwiowym kręgosłupa |
| b | Co najmniej 2 dysze boczne na okolice bioder |
| c | Co najmniej 12 dysz na kończyny dolne |
| 4 | czujnik temperatury wody z termometrem |
| 5 | automatyczne napełnianie komory zabiegowej |
| 6 | regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu |
| 7 | możliwość ustawienia czasu zabiegu |
| 8 | automatyczne wyłączanie po upływie czasu zabiegu |
| 9 | na wyposażeniu wanny: |
| a | wylewka prysznicowa z wężem |
| b | komplet baterii wannowych |
| c | schodek przywannowy |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet 7

- Palnik  laboratoryjny  – 2 sztuki

|  | Palnik laboratoryjny – 2 szt. , rok prod. 2019 |
| --- | --- |
| 1 | Palnik automatyczny na gaz propan-butan (butla) |
| 2 | Obudowa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub wytrzymałego tworzywa, odporna na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, łatwa do czyszczenia |
| 3 | Palnik odporny na rdzę |
| 4 | Łatwe czyszczenie głowicy palnika |
| 5 | Zapalnik elektryczny |
| 6 | Praca w trybie ciągłym lub przerywanym |
| 7 | Regulacja strumienia gazu i powietrza |
| 8 | 3 możliwości uruchomienia i wyłączenia palnika - włącznikiem ręcznym ON/OFF, przyciskiem nożnym (pedał) lub przez naciskanie na pedał nożny, powodując palenie się płomienia tak długo, jak chce użytkownik |
| 9 | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem palnika przyciskiem nożnym |
| 10 | Automatyczne zamknięcie dopływu gazu w momencie braku zapłonu, zgaszenia płomienia, zalania, zapchania głowicy |
| 11 | Ochrona przed przegrzaniem |
| 12 | W wyposażeniu standardowym zasilacz, pedał z przewodem o długości min. 2 m, osłonka szklana przeciwbryzgowa na płomień, dysze do gazu propan-butan. |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

Pakiet 8

Szafa termostatyczna – 2 sztuki

|  | Szafa termostatyczna – 2 szt., rok prod. 2019 |
| --- | --- |
| 1 | Pojemność 150 litrów (+/- 5%) |
| 2 | Pojemność użytkowa 120 litrów (+/- 5%) |
| 3 | Obieg powietrza wymuszony |
| 4 | Praca w zakresie temperatur +3 ºC do +70 ºC |
| 5 | Regulacja temp. co 0,1 ºC |
| 6 | Świadectwo wzorcowania temp. 37 ºC dla 9 punktów w komorze |
| 7 | Panel sterowania - graficzny wyświetlacz LCD zaprogramowanych parametrów, menu w języku polskim, łatwe programowanie parametrów |
| 8 | Alarm niskiej i wysokiej temperatury |
| 9 | Alarm otwartych drzwi |
| 10 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa do dezynfekcji |
| 11 | 3 półki druciane ze stali nierdzewnej wraz z prowadnicami (możliwość regulacji zawieszenia prowadnic) |
| 12 | Oświetlenie wewnętrzne LED |
| 13 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| 14 | Pełne drzwi zewnętrzne |
| 15 | Otwór walidacyjny w ścianie szafy |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

Pakiet 9

Myjnia do fibroskopów – 1 sztuka

|  | Myjnia do fiberoskopów – 1 szt. rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/4 |
| 2 | Urządzenie o pojemności min. 3 fibrobronchoskopów |
| 3 | Urządzenie umożliwiające dezynfekcję w oparciu o kwas nadoctowy (zimna dezynfekcja) jak również glutaraldehyd (dezynfekcja termiczno-chemiczna) |
| 4 | Jednorazowe użycie środków chemicznych |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji bronchoskopów posiadanych przez Zamawiającego |
| 6 | System myjący kanały wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie endoskopów. Dwie pompy obiegowe – jedna dedykowana do mycia kanałów bronchoskopu i druga dedykowana do ramion myjących zewnętrzne powierzchnie. |
| 7 | Środki chemiczne dozowane poprzez dedykowane pompki perystaltyczne kontrolowane przez dwa przepływomierze |
| 8 | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej (komora ze stali o klasie min. AISI316L) |
| 9 | Praca w szczelnym systemie zamkniętym |
| 10 | Automatyczna kontrola szczelności bronchoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności bronchoskopu, (automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności bronchoskopu w trakcie procesu) |
| 11 | Drzwi komory w pełni przeszklone – umożliwiające wizualną kontrolę prawidłowości przebiegu cyklu |
| 12 | Drzwi po otwarciu tworzą wygodny stolik załadowczy, na którym umieszczany jest kosz załadowczy |
| 13 | Sterowanie mikroprocesorowe, procesy realizowane automatycznie |
| 14 | Minimum 3 programy zdefiniowane przez Producenta, możliwość dodania programów użytkownika (min. 4) |
| 15 | Program autodezynfekcji termicznej urządzenia, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-4 |
| 16 | Sterownik urządzenie wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD, obsługa poprzez panel dotykowy. |
| 17 | Wyświetlanie informacji w języku polskim |
| 18 | Wyświetlanie min. informacji o: temperaturze w komorze, fazie cyklu, czasie pozostałym do końca cyklu, ewent. błędach |
| 19 | Urządzenie wyposażone w port USB, umieszczony na powierzchni czołowej, pozwalający m.in. na archiwizację danych na zewnętrznych nośnikach danych (np. pen drive) Zapisane dane posiadają format umożliwiający otworzenie pliku w standardowym komputerze klasy PC (brak potrzeby zakupu specjalistycznego oprogramowania) |
| 20 | Wbudowana drukarka na panelu czołowym lub drukarka zewnętrzna pozwalająca na wydruk parametrów potwierdzających prawidłowość przebiegu procesu mycia i dezynfekcji |
| 21 | Suszenie wewnętrznych powierzchni mytych bronchoskopów na koniec cyklu – endoskopy po skończonym procesie są gotowe do użycia. |
| 22 | System blokujący drzwi, uniemożliwiający ich otwarcie w trakcie cyklu |
| 23 | Zasilanie elektryczne jednofazowe 230V 50Hz |
| 24 | Moc urządzenie nie przekraczająca 3,1 kW |
| 25 | Podłączenie urządzenia do standardowej sieci wodno-kanalizacyjnej |
| 26 | Woda do dezynfekcji oraz płukania końcowego oczyszczana poprzez zestaw filtrów biologicznych |
| 27 | Kompaktowe wymiary urządzenia – nie większe niż (w x s x g) 1450 x 900 x 700 (mm) |
| 28 | Wysuwana półka na spodzie urządzenia – do przechowywania środków chemicznych. |
| 29 | Kosz wsadowy o pojemności min. 2 video bronchoskopów |
| 30 | Możliwość podłączenia do komputerowego systemu do archiwizacji procesów mycia, dezynfekcji |
| 31 | Zewnętrzny zmiękczacz/uzdatniacz wody |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |